## Specialieji reikalavimai
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
1. | Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) arba ekranvaizdžius iš viešai prieinamos prekės gamintojo interneto svetainės, kuriuose matoma reikiama informacija, kad Perkančioji organizacija galėtų patikrinti siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams (nurodant tikslią informacijos vietą ekranvaizdyje) arba kitus dokumentus. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Pastaba: Jei tiekėjas pateikia ekranvaizdžius, juose turi būti aiškiai matoma prekės identifikacinė informacija ir atitiktį pagrindžiantys duomenys. Ekranvaizdžiai turi būti fiksuoti prieš pasiūlymo pateikimo terminą, siekiant užtikrinti pateiktos informacijos išliekamumą ir tikslumą.
2. | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.
3. | Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.(Sutarties vykdymo sąlyga)
4. | Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą*. Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su prekėmis. (Sutarties vykdymo sąlyga).
5. | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į VšĮ Šalčininkų rajono savivaldybės ligoninės sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas (sumontuoti pristatytą techninę įrangą kaip to reikalauja įrangos gamintojas, įdiegti sisteminę programinę įrangą, operacinę sistemą, specializuotą), po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.
6. | Garantinis laikotarpis
1. Ne mažiau nei 36 mėn.
2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.
7. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija:
1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba,
2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
3. Periodiškai atliekamų techninės priežiūros (TP) darbų sąvadas, su nuorodomis į gamintojo techninės eksploatacijos dokumentus. Reglamente taip pat nurodoma: TP periodiškumas, darbo priemonės, dalys ir medžiagos, reikalingos TP atlikti, bei jos darbų trukmė. Jei gamintojas TP nereglamentuoja - vietoje reglamento Tiekėjas pateikia pažymą, jog gamintojas TP nenumato.
4. Valymo - dezinfekavimo instrukcija, kurioje aprašoma valymo-dezinfekavimo procedūra ir periodiškumas, detalus naudojamų medžiagų ir priemonių sąrašas. Visos nurodomos priemonės privalo būti registruotos Lietuvoje.
8. | Personalo mokymai:
1. Mokymai ≥ 10 gydytojų. Trukmė ≥ 3 akademinės valandos.
*Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr. V-383 ,,Dėl Medicinos prietaisų instaliavimo, naudojimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo”1 (toliau: Aprašas) nustato medicinos priemonių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kuriais privalo vadovautis sveikatos priežiūros įstaigos ir asmenys, naudojantys medicinos priemones, teikdami paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoms, taip pat asmenys, atliekantys medicinos priemonių priežiūrą. gydymo įstaigose. Šio įsakymo II skyriaus 6 d. nurodyta, kad Įstaigos gali pradėti naudoti tik Reglamento (ES) 2017/7452 arba In vitro diagnostikos medicinos priemonių saugos techninio reglamento (toliau: Reglamentas), kurį tvirtina sveikatos apsaugos ministras, reikalavimus atitinkančias medicinos priemones. Šio įsakymo III skyriaus 15 d. nurodyta, kad medicinos priemonę gali instaliuoti tik medicinos priemonės gamintojas arba medicinos priemonės gamintojo paskirtas asmuo. Vadovaujantis Apraše nurodytais reikalavimais, bei Reglamente nustatomos taisyklės dėl žmonėms skirtų medicinos priemonių ir šių priemonių priedų pateikimo rinkai, tiekimo rinkai ar naudojimo pradžios Sąjungoje visais atvejais pirkimo dokumentų specialiojoje dalyje privaloma nustatyti reikalavimą, kad Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą, bei turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas šiuos dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su prekėmis (toliau: Reikalavimai). Šie reikalavimai galioja tik toms medicinos priemonėms, kurios yra apibrėžtos Reglamente. Pagal Reglamentą medicinos priemonė – instrumentas, aparatas, įtaisas, programinė įranga, implantas, reagentas, medžiaga arba kitas gaminys, gamintojo numatytas naudoti pats vienas arba suderintas su kitomis priemonėmis ir skirtas žmogui vienu arba keliais toliau išdėstytais konkrečiais medicininiais tikslais: 1. diagnozuoti, vykdyti profilaktiką, stebėti, numatyti, prognozuoti, gydyti ar palengvinti ligą, 2. diagnozuoti, stebėti, gydyti traumą ar negalią, jas palengvinti arba kompensuoti, 3. tirti, visiškai pakeisti arba modifikuoti anatomiją arba fiziologinį ar patologinį procesą ar būklę, 4. suteikti informacijos atliekant iš žmogaus organizmo paimtų mėginių, įskaitant donorų organus, kraują ir audinius, in vitro tyrimus, 5. žmogaus organizmo iš vidaus ar išorės farmakologinėmis, imunologinėmis ar metabolinėmis priemonėmis, tačiau pastarosios gali būti naudojamos kaip pagalbinės priemonės jos veikimui užtikrinti. 6. priemonės, kuriomis kontroliuojamas apvaisinimas ar padedama apvaisinti; Vadovaujantis išdėstytais argumentais konkrečiai šiam pirkimui privaloma specialiųjų pirkimo sąlygų 4 p. nustatyti šiame pagrindime suformuluotus reikalavimus. 1 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.371838/asr 2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/LSU/?uri=CELEX%3A32017R0745

## Techninė specifikacija
ANESTEZIJOS APARATAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Reikalavimai anestezijos sistemai
1.1 | Sistemos valdymo ekranas | 1. Talpinio jutiklinio ekrano technologija (angl. capacitive touch screen),
2. ≥ 12 colių įstrižainės spalvotas,
3. ≥ (1024 x 768) raiškos,
4. Vienu metu ekrane gali būti vaizduojama ≥ 3 kreivių,
5. Reguliuojamas ryškumas.
1.2 | Individualių nustatymų profilių kūrimas pagal vartotojo poreikius | ≥ 5 profilių kūrimas
1.3 | Individualus profilio nustatymo galimybės | 1. Ekrano išdėstymą,
2. Ventiliacijos parametrų nustatymus,
3. Aliarmų limitus,
4. Sistemos nustatymus,
5. Greitai pasiekiamas funkcijas.
1.4 | Paduodamos dujos ir jų srauto ribos | 1. O₂ ≥ 10 l/min,
2. Oras ≥ 10 l/min,
3. N₂O ≥ 10 l/min.
1.5 | Elektroniniai šviežių dujų mišinio tėkmės matuokliai | 1. Nustatomos O2 ir balansinių dujų (oro ar N₂O) tėkmės,
2. Bendra šviežių dujų mišinio tėkmė vaizduojama ekrane.
1.6 | Žemos tėkmės (angl. Low Flow) optimizacija | Būtina
1.7 | Papildomas O2 tiekimo išvadas | ≥ 15 l/min
1.8 | Bendras kvėpavimo sistemos tūris be CO₂ absorberio talpos tūrio | ≤ 2200 ml
1.9 | Kvėpavimo ciklo nuotėkio kompensavimas ir automatinis standumo kompensavimas | Būtina
1.10 | Anestezijos sistemos modulinis dizainas suderinamas su šiais moduliais | 1. Dujų modulis,
2. CO2 kapnografijos modulis.
2 | Reikalavimai dujų moduliui
2.1 | Reikalavimai dujų moduliui | 1. Skaitinė O₂, CO₂, N₂O, anestetikų koncentracijos MAC indikacija,
2. Automatinis anestetikų atpažinimas,
3. Integruotas paramagnetinis O2 sensorius.
3 | Kiti reikalavimai
3.1 | Didžiausias dujų srautas | ≥ 120 l/min
3.2 | Kvėpavimo sistemoje cirkuliuojančių dujų pašildymas arba kitas sprendimas sumažinantis kondensato kontūre susidarymą | Būtina
3.3 | Absorbento talpos tūris | ≥ 1500 ml
3.4 | Galimybė pakeisti absorbentą ventiliacijos metu | Būtina
3.5 | Greitas O2 padavimas į kvėpavimo kontūrą | ≥ 25 l/min
3.6 | APL vožtuvas turi greito atleidimo funkciją (angl. quick release) | Būtina
3.7 | Ventiliavimo režimai: | 1. Rankinė/spontaninė ventiliacija,
2. Kontroliuojamas tūriu (VCV),
3. Kontroliuojamas slėgiu (PCV),
4. Slėgiu kontroliuojama ventiliacija užtikrinanti tūrį (PCV-VG),
5. Nuolatinio teigiamo slėgio ventiliacija-slėgiu palaikanti (CPAP-PS).
3.8 | Vt/IBW nustatymas | 1. Idealaus kūno svorio (IBW) apskaičiavimas pagal ūgį,
2. Įputimo tūrio (Vt) ir kvėpavimo dažnio nustatymas pagal IBW.
3.9 | Ventiliatoriaus parametrų ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 1. Vienkartinis įpūtimo tūris VCV režime 10 - 1500 ml,
2. Įkvėpimo slėgio ribos 5 - 70 cmH2O,
3. Slėgio ribos 10 - 100 cmH2O,
4. Kvėpavimo dažnio ribos 4 - 100 k/min,
5. I:E santykis 4:1 - 1:8,
6. Įkvėpimo laiko ribos 0,2 - 5 s
7. Įkvėpimo pauzės ribos 5 - ≥ 60%,
8. Srauto trigerio ribos 0,2 - ≥ 15 l/min.
3.10 | Monitoruojami ventiliavimo ir kvėpuojamųjų dujų parametrai | 1. Minutinis tūris,
2. Kvėpavimo tūris,
3. Kvėpavimo dažnis,
4. Maksimalus slėgis įkvėpime,
5. Plato slėgis,
6. Vidutinis kvėpavimo takų slėgis,
7. PEEP.
3.11 | Integruotas elektroninio valdymo PEEP | 1. Išjungtas,
2. ≤ 3 - ≥ 30 cmH2O.
3.12 | Rodomos grafinės kreivės ekrane | slėgio, tėkmės, tūrio, CO2, O2, anestetinės dujos, N₂O
3.13 | Rodomos kilpinės kreivės ekrane | P-V, F-V, F-P
3.14 | Ekrane esantis laikmatis | Būtina
3.15 | Komunikacinės jungtys | 1. USB,
2. RJ-45.
3.16 | Integruotas akumuliatorius (akumuliatoriai) | 1. Ličio jonų tipo arba lygiavertis (-čiai),
2. ≥ 120 min. autonominio darbo iš akumuliatoriaus (akumuliatorių).

## Sheet6 (hidden)
Taip
Ne