Orotopedinių instrumentų sistema

Specifikacija

| 1. | Bendra informacija: |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Korpuso medžiaga | Aliuminis arba kita lengvesnė |
| 1.2. | Dengtas aliuminis | Būtina |
| 1.3. | Korpuse nėra elektrinės dalies | Būtina |
| 2. | Maitinimo elementas: |  |
| 2.1. | Svoris | ≤ 1000 g |
| 2.2. | Valdymo blokas, akumuliatorius ir variklis | Viename korpuse |
| 2.3. | Akumuliatoriaus technologija | Ličio jonų |
| 2.4. | Minimali akumuliatoriaus talpa | ≥ 2,8 Ah |
| 2.5. | Akumuliatoriaus įkrovos indikatorius | Būtina |
| 2.6. | Skirtingų spalvų ekranas | Būtina |
| 2.7. | Maitinimo paketas įdedamas per sterilų piltuvėlį | Būtina |
| 3. | Pakrovėjas: |  |
| 3.1. | Prijungimas prie akumuliatoriaus per magnetinę jungtį | Būtina |
| 3.2. | Akumuliatoriaus įkrovos indikatorius | Būtina |
| 3.4. | Maksimalus įkrovimo laikotarpis | < 90 min. |
| 4. | Rankena: |  |
| 4.1. | Pirmyn ir atgal režimas | Būtina |
| 4.2. | Osciliacijos režimas | Būtina |
| 4.3. | Užrakinimo padėtis | Būtina |
| 4.4. | Rankinis antgalis su centriniu viengubu nuleistuku | Būtina |
| 4.5. | Lengvas perjungimas iš gręžimo į osciliaciją rankenėle | Būtina |
| 4.6. | Nuolat reguliuojamas sukimosi greitis | 0-1500 aps/min (gręžimo režimas) |
| 4.7. | Kaniuliavimas | Būtina |
| 4.8. | Nuolat reguliuojamas osciliacijos greitis | 0 - 15000 |
| 4.9. | Maitinimo šaltinis | Vidinis maitinimo blokas |
| 4.10. | Apsaugos klasė pagal EN / IEC 60601-1 | B |
| 4.11. | Maksimalus svoris su valdymo bloku, akumuliatoriumi ir varikliu | ≤ 1 kg |
| 5. | Komplektacija: |  |
| 5.1. | Rankena, 1 vnt. | Būtina |
| 5.2. | Sterilizavimo dėklas, 1 vnt. | Būtina |
| 5.3. | Grežimo antgalis, 1 vnt. | skirtas 0-4 mm grąžtams |
| 5.4. | Vielos antgalis, 1 vnt. | skirtas 0.5-4 mm vieloms |
| 5.5. | Osciliacijos antgalis, 1 vnt. | 0-15000 aps/min. |
| 5.6. | Baterija, 1 vnt. | Būtina |
| 5.7. | Pakrovėjas, 1 vnt. | Būtina |
| 5.8. | Osciliacijos pjūkliukas, 10 vnt. | Tiesus, darbinis ilgis 43±1 mm, plotis 10±1 mm, storis 0,4±0,01 mm, siauręjantis distaliniame gale |
| 5.9. | Viela, 10 vnt. | diametras 1,0±0,1 mm, ilgis 15±1 cm |
| 5.10. | Viela, 10 vnt. | diametras 1,5±0,1 mm, ilgis 15±1 cm |
| 5.11. | Viela, 10 vnt. | diametras 2,0±0,1 mm, ilgis 15±1 cm |
| 5.12. | Sraigtas, 100 vnt. | Kortikalinis, diametras 2,0±0,01 mm, ilgis 10-30 mm (pasirinktinai) |
| 5.13. | Viela, 2 vnt. | 10 metrų, 0,2±0,01 |
| 5.14. | Viela, 2 vnt. | 10 metrų, 0,4±0,01 |
| 5.15. | Atsuktuvas, 1 vnt. | Šešiakampis |
| 5.16. | Grąžtelis | Ilgis 100±1 mm, diametras 1,5±0,1 mm |
| 6. | Garantija | ≥ 12 mėn. |