priedas Nr. 1

MEDICININĖ ĮRANGA. KLAUSIMYNAS

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | pasiūlymai ir (ar) pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | PROFESIONALUS VEIDO IR KŪNO LINIJŲ FORMAVIMO APARATAS (SU VAKUUMO, KAVITACIJOS, RF, LED TERAPIJOS FUNKCIJOMIS) – 2 VNT: |  |  |
| 1.1. | Konstrukcija | Stacionarus arba mobilus (ant ratukų) daugiafunkcis estetinės medicinos aparatas, skirtas neinvazinėms veido ir kūno formavimo, odos stangrinimo bei estetinėms procedūroms atlikti. Aparatas su integruotu valdymo ekranu ir keliomis darbo rankenomis (antgaliais). |  |
| 1.2. | Aparato korpusas ir rėmas | Korpusas pagamintas iš tvirto, smūgiams atsparaus plastiko ir (arba) metalo, lengvai valomas ir dezinfekuojamas. Stabili konstrukcija su integruotais ratukais (ne mažiau kaip 4), ratukai su stabdžiais, užtikrinant saugų aparato fiksavimą darbo metu. |  |
| 1.3. | Medžiagos ir priežiūra | Visos aparato dalys, įskaitant rankenėles ir antgalius, pagamintos iš sveikatai nekenksmingų, alergizuojančio poveikio neturinčių medžiagų, atsparių dezinfekcinėms priemonėms. |  |
| 1.4. | Maitinimo ir elektros parametrai | - Maitinimo įtampa: AC 90–240 V, 50/60 Hz; - Maksimali vardinė galia: 250 W; - Integruota apsauga nuo perkrovos ir perkaitimo. |  |
| 1.5. | Valdymo sistema | - Spalvotas jutiklinis ekranas: ne mažiau arba lygus 8 coliams; - Galimybė reguliuoti procedūrų laiką, RF intensyvumą, vakuumo stiprumą ir sukimosi greitį; - Intuityvus meniu, skirtas profesionaliam naudojimui. |  |
| 1.6. | Vakuumo ir mechaninio poveikio sistema | - Neigiamo slėgio vakuumo sistema su mechaniniu masažo poveikiu; - Sukimosi greitis: reguliuojamas, 1–5 lygiais; - Reguliuojamas intensyvumas, pritaikomas skirtingoms kūno zonoms; - Skirta limfodrenažui, celiulito mažinimui ir audinių stimuliacijai. |  |
| 1.7. | Ultragarsinės kavitacijos sistema | - Veikimo principas: žemo dažnio ultragarsas; - Veikimo gylis: nuo 2 iki 8 mm; - Skirta poodinių riebalų sluoksnio mažinimui ir kūno formavimui; - Neinvazinė technologija, tinkama profesionaliam naudojimui. |  |
| 1.8. | Radijo dažnio (RF) sistema | - RF dažnis: kelių lygių RF, 2 MHz; - RF energijos galia: iki 6 J/cm²; - RF intensyvumas: reguliuojamas, 1–10 lygių; - Skirtas odos stangrinimui, kolageno ir elastino sintezės skatinimui, raukšlių mažinimui. |  |
| 1.9. | LED fototerapijos sistema | - LED šviesos bangos ilgis: 650 nm; - LED šviesos intensyvumas: 500 mcd; - Skirta odos regeneracijai, kraujotakos gerinimui ir odos elastingumo didinimui. |  |
| 1.10. | Antgaliai / rankenėlės | Aparatas komplektuojamas ne mažiau kaip su šiomis rankenėlėmis: Vakuumo + RF rankenėlė kūnui; - Kavitacijos rankenėlė; - RF rankenėlė veidui; - LED terapijos antgalis. |  |
| 1.11. | Saugos funkcijos | - Automatinis išsijungimas perkaitimo atveju; - Laikmačio funkcija; - Apsauga nuo netinkamo naudojimo; - Vizualiniai arba garsiniai įspėjimai. |  |
| 1.12. | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai. |  |
| 1.13. | Kartu su preke pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių kalba; - Techninė dokumentacija; |  |

APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI:

Perkančioji organizacija laiko aplinkos apsaugos kriterijumi, nustatytu vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 (toliau – Tvarkos aprašas), Tvarkos aprašo 4.4.4.4 papunktyje nustatytą reikalavimą.

Vadovaujantis Tvarkos aprašo 4.4.4.4 papunkčiu, pirkimo objekto ilgaamžiškumui ir pataisomumui keliami šie reikalavimai:

Profesionaliam veido ir kūno linijų formavimo aparatui nustatomi šie reikalavimai:

1. Keičiamos dalys:

Profesionalaus veido ir kūno linijų formavimo aparato konstrukcija turi užtikrinti galimybę keisti susidėvinčias ar pažeidžiamas dalis, įskaitant, bet neapsiribojant:

1.1. pagrindinį maitinimo bloką;

1.2. valdymo plokštę (elektroninį modulį);

1.3. aplikatorius / antgalius;

1.4. rankenas ir jų jungiamuosius kabelius;

1.5. jutiklius;1.6. ekraną (jeigu komplektuojamas);

1.7. aušinimo sistemos dalis (ventiliatorius, aušinimo elementus ir pan.);

1.8. apsauginius dangčius ir korpuso elementus.

2. Atsarginių dalių tiekimas:

Tiekėjas privalo užtikrinti profesionalaus veido ir kūno linijų formavimo aparato atsarginių dalių tiekimą ne trumpiau kaip 5 (penkerius) metus nuo prekės pristatymo dienos.

3. Garantija

Profesionaliam veido ir kūno linijų formavimo aparatui turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija.

4. Konstrukciniai sprendimai

Profesionalus veido ir kūno linijų formavimo aparatas turi būti sukonstruotas taip, kad jį būtų galima išmontuoti, atlikti techninę priežiūrą ir remontą nenaudojant negrįžtamų ardymo metodų (pvz., neišardomų liejinių, neardomų klijavimo sprendimų ar kitų konstrukcinių sprendimų, dėl kurių būtų pažeidžiama visa konstrukcija).