ECHOSKOPŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 pirkimo dalis. Diagnostinė ultragarso sistema (projekto Nr. LTPL-00467)

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateiktą dokumentaciją (failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ultragarsinis aparatas | 1 kompl. |  |
| 2. | Sistemos architektūra | 1. Mobili, su ratukais; 2. Pilnai skaitmeninė sistema; 3. Skaitmeninių kanalų skaičius ≥ 8 000 000; |  |
| 3. | Atliekami tyrimai | 1. Abdominaliniai; 2. Smulkių kūno dalių; 3. Ginekologiniai tyrimai; 4. Akušeriniai tyrimai |  |
| 4. | Sistemos valdymas | 1. Valdymo pulto pasukimo kampu ir aukščio reguliavimo funkcija; 2. Lietimui jautrus ekranas sistemos funkcijų valdymui; 3. Lietimui jautraus ekrano įstrižainė ≥ 14 colių; 4. Skaitinė raidinė klaviatūra. |  |
| 5. | Monitorius | 1.Aukštos raiškos LED, LCD, OLED arba lygiavertis; 2.Monitoriaus įstrižainė ≥ 22 coliai; 3.Skiriamoji geba ≥ 1920×1080 taškų; 4.Vaizdo monitorius kilnojamas aukštyn ir žemyn, pasukamas į šonus. |  |
| 6. | Pagrindinės techninės charakteristikos | 1. Maksimalus vaizduojamas gylis ≥ 50 cm; 2. Palaikomų daviklių dažnių diapazonas ne siauresnėse ribose kaip nuo 1 MHz iki 21 MHz; 3. Aktyvių jungčių davikliams skaičius ≥ 4; 4. Maksimalus sistemos dinaminis diapazonas ≥ 370 dB. |  |
| 7. | Vaizdavimo režimai | 1. 2D režimas; 2. Vienmatis režimas M; 3. Spalvinio doplerio režimas; 4. Pulsinės bangos doplerio režimas; 5. Galios doplerio režimas; 6. Audinių doplerio režimas; 7. Mikrokraujagyslių vizualizacija; 8. Vaizdų sumavimo režimas, kuriame vaizdas sudaromas susumavus keletą vaizdų, gautų kreipiant skenavimo spindulį keliais skirtingais kampais; 9. Tripleksinis režimas |  |
| 8. | PW dopleris | 1. Kraujotakos greitis PW režime ≥ 15 m/s. 2. PRF pulsinio doplerio režime nuo ≤ 1.1 KHz iki ≥ 30.96 KHz |  |
| 9. | Spalvinis dopleris | 1. PRF spalvinio doplerio režime nuo ≤ 0.5 KHz iki ≥ 12.00 KHz 2. Maksimalus kadrų dažnis spalvinio doplerio režime ≥ 500 kadrų/s |  |
| 10. | Sistemos praplėtimo galimybė ateityje | 1. Elastografijos modulis; 2. Kontrastinių tyrimų modulis; 3. Kepenų riebalingumo įvertinimo modulis. |  |
| 11. | Tyrimo automatizavimo funkcijos | 1. Automatinė vaizdo parametrų optimizacija vieno mygtuko paspaudimu; 2. Automatinis spektrinių kreivių matavimas; 3. Automatinė kraujotakos krypties, greičio skalės ir kampo korekcijos nustatymo funkcija; |  |
| 12. | Konveksinis daviklis | 1. Darbinis dažnių diapazonas - nuo ne daugiau 1 MHz iki ne mažiau 5 MHz; 2. Vaizduojamas kampas ≥ 100º; 3. Elementų skaičius ≥ 140; |  |
| 13. | Endokavitalinis daviklis | 1. Darbinis dažnių diapazonas ne siauresnėse ribose kaip nuo 5 MHz iki 9 MHz; 2. Maksimalus vaizdavimo laukas ≥ 160 laipsnių; 3.Elementų skaičius ≥ 180 |  |
| 14. | Tyrimo duomenų išsaugojimas ir perdavimas | 1. Informacijos perdavimo DICOM Store/Send; 2. Vaizdų spausdinimo DICOM Print; 3. Atliktinų tyrimų (paskyrimų/pacientų) sąrašo perdavimo DICOM Worklist; 4. Užklausų pateikimo/duomenų atsisiuntimo DICOM Query /Retrieve. |  |
| 15. | Aparato vidinė atmintis | ≥ 500 GB |  |
| 16. | Išorinės jungtys | 13.1. USB arba lygiavertė; 13.2. LAN arba lygiavertė; 13.3. HDMI arba lygiavertė; |  |
| 17. | Ultragarso aparato maitinimo šaltinis | 230 V ± 10%, 50 Hz elektros tinklas |  |
| 18. | Papildomi reikalavimai | 1. Ultragarsinio gelio šildytuvas; 2. Nespalvoto vaizdo spausdintuvas nuotraukoms spausdinti. |  |
| 19. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | Visam perkamam įrangos komplektui taikoma garantija – ne trumpesnė nei 24 mėnesiai. |  |
| 20. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 21. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 22. | Techninio personalo apmokymas | VšĮ Vilkaviškio ligoninės techninio personalo apmokymas apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 23. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 24. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba: a) Instaliavimo instrukcijos; b) Funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; c) Aptarnavimo instrukcijos; d) Gedimų nustatymo instrukcijos |  |
| 26. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |

2 pirkimo dalis. Ultragarso diagnostinė sistema vidaus organų ultragarso tyrimams (projekto Nr. LTPL-00452)

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateiktą dokumentaciją (failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ultragarsinis aparatas | 1 kompl. |  |
| 2. | Sistemos architektūra | 1. Mobili, su ratukais; 2. Pilnai skaitmeninė sistema; 3. Skaitmeninių kanalų skaičius ≥ 8 000 000; |  |
| 3. | Atliekami tyrimai | 1. Abdominaliniai; 2. Smulkių kūno dalių; 3. Kraujagyslių; 4. MSK tyrimai. |  |
| 4. | Sistemos valdymas | 1. Valdymo pulto pasukimo kampu ir aukščio reguliavimo funkcija; 2. Lietimui jautrus ekranas sistemos funkcijų valdymui; 3. Lietimui jautraus ekrano įstrižainė ≥ 14 colių; 4. Skaitinė raidinė klaviatūra. |  |
| 5. | Monitorius | 1. Aukštos raiškos LED, LCD, OLED arba lygiavertis; 2. Monitoriaus įstrižainė ≥ 22 coliai; 3. Skiriamoji geba ≥ 1920×1080 taškų; 4. Vaizdo monitorius kilnojamas aukštyn ir žemyn, pasukamas į šonus. |  |
| 6. | Pagrindinės techninės charakteristikos | 1. Maksimalus vaizduojamas gylis ≥ 50 cm; 2. Palaikomų daviklių dažnių diapazonas ne siauresnėse ribose kaip nuo 1 MHz iki 21 MHz; 3. Aktyvių jungčių davikliams skaičius ≥ 4; 4. Maksimalus sistemos dinaminis diapazonas ≥ 370 dB. |  |
| 7. | Vaizdavimo režimai | 1. 2D režimas; 2. Vienmatis režimas M; 3. Spalvinio doplerio režimas; 4. Pulsinės bangos doplerio režimas; 5. Galios doplerio režimas; 6. Audinių doplerio režimas; 7. Mikrokraujagyslių vizualizacija; 8. Vaizdų sumavimo režimas, kuriame vaizdas sudaromas susumavus keletą vaizdų, gautų kreipiant skenavimo spindulį keliais skirtingais kampais; 9. Tripleksinis režimas |  |
| 8. | PW dopleris | 1. Kraujotakos greitis PW režime ≥ 15 m/s; 2. PRF pulsinio doplerio režime nuo ≤ 1.1 KHz iki ≥ 30.96 KHz. |  |
| 9. | Spalvinis dopleris | 1. PRF pulsinio doplerio režime nuo ≤ 0.5 KHz iki ≥ 12.00 KHz; 2. Maksimalus kadrų dažnis spalvinio doplerio režime ≥ 500 kadrų/s |  |
| 10. | Sistemos praplėtimo galimybė ateityje | 1. Elastografijos modulis; 2. Kontrastinių tyrimų modulis; 3. Kepenų riebalingumo įvertinimo modulis. |  |
| 11. | Tyrimo automatizavimo funkcijos | 1. Automatinė vaizdo parametrų optimizacija vieno mygtuko paspaudimu; 2. Automatinis spektrinių kreivių matavimas; 3. Automatinė kraujotakos krypties, greičio skalės ir kampo korekcijos nustatymo funkcija; |  |
| 12. | Konveksinis daviklis | 1. Darbinis dažnių diapazonas - nuo ne daugiau 1 MHz iki ne mažiau 5 MHz; 2. Vaizduojamas kampas ≥ 100º; 3. Elementų skaičius ≥ 140; |  |
| 13. | Linijinis daviklis | 1. Darbinis dažnių diapazonas ne siauresnėse ribose kaip nuo 4 MHz iki 14 MHz; 2. Matymo laukas ≥ 50 mm; 3. Elementų skaičius ≥ 960 |  |
| 14. | Tyrimo duomenų išsaugojimas ir perdavimas | 1. Informacijos perdavimo DICOM Store/Send; 2. Vaizdų spausdinimo DICOM Print; 3. Atliktinų tyrimų (paskyrimų/pacientų) sąrašo perdavimo DICOM Worklist; 4. Užklausų pateikimo/duomenų atsisiuntimo DICOM Query /Retrieve. |  |
| 15. | Aparato vidinė atmintis | ≥ 500 GB |  |
| 16. | Išorinės jungtys | 13.1. USB arba lygiavertė; 13.2. LAN arba lygiavertė; 13.3. HDMI arba lygiavertė; |  |
| 17. | Ultragarso aparato maitinimo šaltinis | 230 V ± 10%, 50 Hz elektros tinklas |  |
| 18. | Papildomi reikalavimai | 1. Ultragarsinio gelio šildytuvas; 2. Nespalvoto vaizdo spausdintuvas nuotraukoms spausdinti. |  |
| 19. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | Visam perkamam įrangos komplektui taikoma garantija – ne trumpesnė nei 24 mėnesiai. |  |
| 20. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 21. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 22. | Techninio personalo apmokymas | VšĮ Vilkaviškio ligoninės techninio personalo apmokymas apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 23. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 24. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba: a) Instaliavimo instrukcijos; b) Funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; c) Aptarnavimo instrukcijos; d) Gedimų nustatymo instrukcijos |  |
| 25. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |