Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Tiekėjo siūlomos prekės turi atitikti techninės specifikacijos reikalaujamas charakteristikas. Įrodymui, kartu su pasiūlymu, pateikiama gamintojų siūlomų prekių katalogo/bukleto/brošiūros/instrukcijos ir/ar siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymai (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) arba lygiaverčiai dokumentai, su vertimu į lietuvių kalbą dėl prekių reikalaujamų techninių parametrų aprašymų. Teikiamuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (pažymėti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kuriose aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

3. Jei techninėje specifikacijoje yra nurodyta  „ nuo...iki“, „ne daugiau“, „ne mažiau“, tai bus tinkamos reikšmės, jei tiekėjai pasiūlys parametrus lygius nurodytoms reikšmėms: „ nuo (arba lygu)...iki (arba lygu)“, „ne daugiau (arba lygu)“, „ne mažiau (arba lygu)“.

4. Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos arba lygiaverčio dokumento kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.

5. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į perkančiąją organizaciją, iškrovimas, sumontavimas kaip to reikalauja įrangos gamintojas, instaliavimas (jeigu taikoma), po sumontavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), personalo apmokymas.

6. Siūloma prekė turi būti nauja, neeksploatuota.

7. Garantinio aptarnavimo laikotarpis ne mažiau kaip 24 mėnesiai. Garantinio aptarnavimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo datos. Garantinio laikotarpio metu nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, tiek ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu atliekama techninė priežiūra (jei numatyta), įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas.

8. Kartu su įranga pateikiama dokumentacija:

8.1. CE sertifikato arba EB deklaracijos arba lygiaverčio dokumento kopijos;

8.2. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba;

8.3. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.

9. Mokymai kontaktiniu būdu ≥ 2 specialistams. Mokymų trukmė ≥0,5 akademinės val.

1 pirkimo dalis. Paros EKG (elektrokardiogramos) užrašymo aparatai

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomų parametrų reikšmės (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos/aprašymo) (išskyrus numatytas išimtis) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paros EKG (elektrokardiogramos) užrašymo aparatas | 2 vnt. | Tiekėjas turi nurodyti modelį, gamintoją |  |
| 2. | Holterio kanalų skaičius | ≥ 3 kanalų |  |  |
| 3. | Apsauga | ≥ IP22 |  |  |
| 4. | Integruotas ekranas arba talpinami duomenys realiu laiku tinkle wifi bevielio ryšio pagalba, duomenys pasiekiami iš kompiuterio neprijungus jo tiesiogiai prie įrenginio. Įrenginys jungiamas prie bendro tinklo. | Būtinas |  |  |
| 5. | Atmintis | ≥ 4 GB |  |  |
| 6. | Maitinimas | akumuliatoriumi ir/arba įkraunamomis baterijomis |  |  |
| 7. | Veikimo trukmė nepertraukiamo EKG įrašymo | ≥ 48 val. |  |  |
| 8. | Kanalų skaičius | ≥ 3 |  |  |
| 9. | Diskretizavimo dažnis | ≥ 1000 Hz |  |  |
| 10. | Paciento judesių detekcija | Būtina |  |  |
| 11. | Prieširdžių virpėjimo detekcija | Būtina |  |  |
| 12. | Aparato komplektacija | - Įrašymo įrenginys 1 vnt., - Paciento kabelis – 1 vnt.; - Atminties kortelė – 1 vnt.; - Apsauginis dėklas su fiksavimu prie diržo -1 vnt. |  | Techninėje specifikacijoje išvardinti siūlomą prekės komplektaciją, patvirtinančių dokumentų nereikalaujama. |
| 13. | Paros EKG užrašymo aparato CE ženklinimas | Būtina. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos arba lygiaverčio dokumento kopiją. |  |  |
| 14. | Paros EKG aparato garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn. |  | Sutarties vykdymo sąlyga, su pasiūlymu patvirtinančio dokumento nereikalaujama |
| 15. | Paros EKG aparatas komplektuojamas su programinė įranga | Būtina. Programinei įrangai taikomi nacionalinio saugumo reikalavimai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 5.3 ir 5.4 punktuose. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaraciją (konkretaus pirkimo sąlygų priedas Nr.9). Papildomas BVPŽ kodas 48180000-3 „Medicinos programinės įrangos paketai“. |  |  |
| 16. | Suderinamumas su PO turima Darwin2 Professional programine įranga (analizės atlikimui) arba siūloma lygiavertė programinė įranga. | Būtina |  |  |
| 17. | Reikalavimai programinei įrangai (taikoma jei siūloma lygiavertė programa): |  | Tiekėjas turi nurodyti modelį, gamintoją | 17 punkto reikalavimai taikomi ir patvirtinantys dokumentai reikalaujami, kai siūloma lygiavertė programa |
| 17.1. | Operacinė sistema | Windows 10 arba naujesnė arba Windows Server 2019 arba naujesnė |  |  |
| 17.2. | Automatinė holterio EKG analizė: |  |  |  |
| 17.2.1. | Analizės funkcijos | - Atlikti pilną 24–48 val. Holterio EKG įrašo automatinę analizę; - 24 val. įrašą išanalizuoti ne ilgiau kaip per 5 minutes standartinėje darbo stotyje; - Palaikyti kelių įrašų nuoseklią (batch) analizę. |  |  |
| 17.2.2. | Automatinis širdies ritmo klasifikavimas | - Sinusinis ritmas; - Bradikardija; - Tachikardija; - Pauzės; - Supraventrikulinės; ekstrasistolės; - Skilvelinės ekstrasistolės; - Skilvelinė tachikardija; - Supraventrikulinė tachikardija; - Prieširdžių virpėjimas; - Prieširdžių plazdėjimas |  |  |
| 17.2.3 | Ritmo ir aritmijų analizė | - Automatinis QRS kompleksų aptikimas ir klasifikavimas; - QRS detekcijos jautrumas ir specifiškumas ≥95 % ; - Artefaktų atskyrimas nuo tikrų QRS kompleksų ir artefaktų procentinės dalies pateikimas |  |  |
| 17.2.4 | RR analizė | - RR histogramos; - Tachogramos |  |  |
| 17.2.5 | ST segmento analizė | - ST trendo grafikas; - Išeminių epizodų identifikavimas |  |  |
| 17.2.6 | QT ir QTc analizė | - Vidutinė, minimali ir maksimali reikšmė; - QT dinamikos grafikas |  |  |
| 17.2.7 | HRV analizė | - Laiko domeno rodikliai (SDNN, RMSSD); - Dažnio domeno rodikliai (LF, HF, LF/HF santykis) |  |  |
| 17.3 | Automatinis tekstinis aprašymas: |  |  |  |
| 17.3.1 | Tekstinio generavimo funkcijos | - Automatiškai sugeneruoti Holterio tyrimo tekstinį aprašymą; - Generuoti tekstą remiantis atliktos analizės rezultatais; - Pateikti tekstą lietuvių arba anglų kalba |  |  |
| 17.3.2 | Automatiškai generuojamo teksto turinys turi aprašyti | - pagrindinis širdies ritmas; - vidutinis širdies; susitraukimų dažnis; - minimalus ir maksimalus širdies susitraukimų dažnis; - bradikardijos epizodai; - tachikardijos epizodai; - pauzės; - supraventrikulinių ekstrasistolių skaičius ir pobūdis; - skilvelinių ekstrasistolių skaičius ir pobūdis; - prieširdžių virpėjimo; epizodai ir AF burden; - ST segmento pokyčiai; - QT/QTc analizės santrauka; - HRV analizės santrauka - artefaktų procentinė dalis; |  |  |
| 17.4 | Peržiūra ir redagavimas: |  |  |  |
| 17.4.1 | Redagavimo ir peržiūros veiksmai | - Beat-by-beat QRS peržiūra ir rankinė korekcija; - Morfologinio QRS palyginimas; - Automatinis prioritetinių epizodų išskyrimas; - Sinchroninę EKG signalo peržiūra su įvykių sąrašu; - Automatiškai sugeneruoto teksto peržiūra; - Teksto redagavimas - Galutinės interpretacijos patvirtinimas |  |  |
| 17.4.2 | Registruojami peržiūros ir redagavimo audito duomenys | - Kas atliko redagavimą; - Redagavimo data ir laikas |  |  |
| 17.5 | Ataskaita ir eksportas: |  |  |  |
| 17.5.1. | Ataskaitos formatas | PDF |  |  |
| 17.5.2. | Ataskaita turi turėti | - EKG fragmentų iliustracijas; - ST ir HR grafikų vizualizacijas |  |  |
| 17.5.3. | Santraukos lentelės | Sudaryti galimybę eksportuoti struktūruotus tyrimo duomenis (CSV arba lygiaverčiu formatu) |  |  |
| 17.6. | Programinės įrangos CE ženklinimas | Būtina. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos arba lygiaverčio dokumento kopiją. |  |  |
| 17.7. | Tiekėjas turi turėti programinės įrangos gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos programinės įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios programinės įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. | Būtina. Kartu su pasiūlymu pateikti programinės įrangos gamintojo įgaliojimą arba rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti siūlomos programinės įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. |  |  |
| 17.8. | Programinės įrangos garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn. |  | Sutarties vykdymo sąlyga, su pasiūlymu patvirtinančio dokumento nereikalaujama |
| 18. | Prekių pristatymo adresas | VšĮ Vilniaus rajono poliklinika, Laisvės pr. 79, 06122 Vilnius |  | Sutarties vykdymo sąlyga, su pasiūlymu patvirtinančio dokumento nereikalaujama |

2 pirkimo dalis. AKS (arterinio kraujo spaudimo) paros matavimo aparatai

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomų parametrų reikšmės (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos/aprašymo) (išskyrus numatytas išimtis) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | AKS (arterinio kraujo spaudimo) paros matavimo aparatas | 3 vnt. | Tiekėjas turi nurodyti modelį, gamintoją |  |
| 2. | Matavimo metodas | Oscilometrinis arba lygiavertis |  |  |
| 3. | Sistolinio spaudimo matavimo diapazonas | Ne siauresnis kaip nuo 60 iki 255 mmHg |  |  |
| 4. | Diastolinio spaudimo matavimo diapazonas | Ne siauresnis kaip nuo 40 iki 160 mmHg |  |  |
| 5. | Širdies susitraukimų dažnio matavimo diapazonas | Ne siauresnis kaip nuo 40 iki 200 k/min |  |  |
| 6. | Matavimo intervalai | Ne blogiau nei kas 5, 10, 15, 20, 30, 60 min. |  |  |
| 7. | Ekrane pateikiama informacija | - Baterijos būsena; - Tyrimo eiga (laikrodis); - Kraujo spaudimo rodmuo. |  |  |
| 8. | Maitinimas | akumuliatoriumi ir/arba įkraunamomis baterijomis |  |  |
| 9. | Svoris, įskaitant baterijas | ≤ 350 g. |  |  |
| 10. | Galimybė atliktą tyrimą ir tyrimo ataskaitas išsaugoti kompiuterinėje darbo vietoje PDF arba lygiaverčiu formatu perdavimui į įstaigos informacinę sistemą | Būtina |  |  |
| 11. | AKS paros matavimo aparato CE ženklinimas | Būtina. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos arba lygiaverčio dokumento kopiją. |  |  |
| 12. | Programinė įranga | Būtina. Programinei įrangai taikomi nacionalinio saugumo reikalavimai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 5.3 ir 5.4 punktuose. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaraciją (konkretaus pirkimo sąlygų priedas Nr.9). Papildomas BVPŽ kodas 48180000-3 „Medicinos programinės įrangos paketai“. |  |  |
| 13. | Komplektacija | - Matuoklis – 1 vnt.; - USB laidas – 1 vnt.; - Diržas ir peties dirželis – 1 kompl.; - Dėklas – 1 vnt.; - Universalaus ilgio, tinkanti vidutinės ir didelės apimties suaugusiojo paciento rankai manžetė ne siauresniame diapazone kaip nuo 26 cm iki 30 cm (nurodomas siūlomas manžetės parametras) arba gali būti siūlomos dvi skirtingo dydžio manžetės, apimančios aukščiau nurodytus išmatavimus (jeigu siūlomos dvi skirtingo dydžio manžetės, nurodomi abiejų manžečių parametrai) – 1 vnt. arba 2 vnt. |  | Techninėje specifikacijoje išvardinti siūlomą prekės komplektaciją, patvirtinančių dokumentų nereikalaujama |
| 14. | Garantija | Matuokliui ne mažiau kaip 24 mėn., manžetėms ne mažiau kaip 12 mėn. |  | Sutarties vykdymo sąlyga, su pasiūlymu patvirtinančio dokumento nereikalaujama |
| 15. | Prekių pristatymo adresas | VšĮ Vilniaus rajono poliklinika, Laisvės pr. 79, 06122 Vilnius |  | Sutarties vykdymo sąlyga, su pasiūlymu patvirtinančio dokumento nereikalaujama |