NUOTOLINĖ SVEIKATOS STEBĖJIMO SISTEMA

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Techninėje specifikacijoje naudojamos sąvokos:

1.1 Pirkėjas – VšĮ Šeškinės poliklinika.

1.2 Tiekėjas – ūkio subjektas: fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

1.3 Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

1.4 Pirkimo objektas – Prekės.

2. Pirkimo objektas: Nuotolinė sveikatos priežiūros sistema (toliau Sistema) apimanti licenciją naudotis programa, pacientų priemonių komplektai ir programavimo/diegimo, personalo apmokymo  ir priežiūros (palaikymo paslaugos):

2.1 Licenciją naudotis internetine programa kompiuteriuose (sveikatos priežiūros specialistams) ir mobiliąja programėle (pacientams) – 12 mėnesių laikotarpiui;

2.2 Vieną komplektą priemonių, kuris bus skirtas pacientui matuotis namuose, sudaro (perkami 56 komplektai:

2.2.1 1 vnt. medicininio kraujospūdžio matuoklis;

2.2.2 1 vnt. nemedicininė išmani apyrankė;

2.3.3 1vnt. medicininio pulsoksimetro;

    - 1vnt. medicininės svarstyklės;

2.3.5 1 vnt. medicininis gliukomatis;

2.3.5.2. 1 kompl. juostelių gliukomačiui.

2.3 Vienam pacientui bus skirtas vienas medicininių priemonių komplektas, kurį sudarys: išmanioji apyrankė, kraujospūdžio matavimo aparatas, svarstyklės, gliukomatis ir juostelės. Viso perkami bus56 komplektai įrenginių.

2.4. Sutartis tarp Tiekėjo ir Pirkėjo bus pasirašoma 13 (trylikos) mėnesių laikotarpiui, iš kurių - 1 mėnuo (trisdešimt dienų) skirti Pirkėjo specialistų mokymams, medicininės ir nemedicininės įrangos pristatymui į Pirkėjo nurodytą vietą, nurodytu adresu, internetinės platformos ir mobiliosios programėlės konfigūravimui bei paruošimui darbui. Po įrangos pristatymo, Sistemos paleidimo ir paruošimo darbui bei surengtų Pirkėjo specialistų mokymų, bus pasirašomas Sistemos perdavimo ir priėmimo aktas. Internetine platforma ir mobiliąja programėle Pirkėjas pagal Sutartį turės teisę naudotis likusius 12 (dvylika) mėnesių laikotarpį nuo galutinio Sistemos perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo datos, pagal suteiktas laikinas licencijas. Sistemos priežiūros  (palaikymo) paslaugas Tiekėjas įsipareigoja teikti 12 (dvylika) mėnesių nuo galutinio Sistemos perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo datos. Nuosavybės teisė į šią programinę įrangą neperduodama.

3. Reikalavimai pirkimo objektui:

3.1 Pirkimo objektą sudaro: nuotolinė pacientų sveikatos stebėjimo sistema, kurią sudaro nuotolinė pacientų sveikatos stebėjimo platforma specialistams (licencija, apmokymai darbuotojams, paskyros pacientams, išplėstiniai funkcionalumai), mobili aplikacija pacientams, priemonės fiksuojančios paciento sveikatos rodiklius.

3.2 Mobili aplikacija ir sveikatos rodiklius fiksuojantys prietaisai turi būti integruoti į sveikatos stebėjimo platformą arba turėti atitinkamas integracines jungtis.

3.3 Sistemos architektūra sukurta taip, kad visos jos dalys – mobilioji programėlė, internetinė programa, tiekėjo programinė įranga ir su ja suderinami Įrenginiai (nemedicininiai prietaisai bei medicininės priemonės) – veiktų kaip vieninga ekosistema, kuriai būtinas techninis ir funkcinis suderinamumas.

3.4  Nuotolinės sveikatos priežiūros sistema bus naudojama 12 mėn. ir netaps Pirkėjo nuosavybe, o įrenginiai įsigyjami ir tampa Pirkėjo nuosavybe.

4.  Tikslinė grupė, kuri naudosis nuotoline sveikatos sistema: sveikatos priežiūros specialistai, kurie stebi pacientus ir pacientai, kurie pagal specialistų paskyrimus atlieka užduotis bei reguliariai stebi savo sveikatą įrenginiais, fiksuojančiais sveikatos rodiklius.

5. Sveikatos priežiūros specialistai sudarantys daugiadalykę komandą: 10 šeimos gydytojų, 10 atvejo vadybininkų, 10 slaugytojų, 10 apylinkės administratorių, 1 gydytojas kardiologas su 1 kardiologo slaugytoju, 1 gydytojas endokrinologas su 1 endokrinologo slaugytoju, , 2 koordinatoriai. Pasikeitus kuriam nors komandos nariui kitas specialistas turi galėti laisvai prisijungti prie sistemos.

6. Per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo  Sutarties įsigaliojimo dienos, Tiekėjas turi parengti darbo su sistema apmokymų darbuotojams planą ir suderinti jį su Pirkėju.

7. Tiekėjas privalės apmokyti Pirkėjo specialistus nuordytus 5 punkte.

8. Tiekėjas įsipareigoja surengti mokymus specialistams per ne ilgesnį kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų laikotarpį nuo Sutarties įsigaliojimo dienos ir po jų vykdyti ne mažiau nei 1 (vieno) mėnesio palaikomąjį konsultavimą pagal poreikį.

9. Specialistų mokymus Tiekėjas rengia gyvai, Pirkėjo parengtose patalpose, Pirkėjo veiklos vykdymo vietoje, adresu: Šeškinės g. 24, Vilnius LT-07156.

10. Projekto metu bus stebimi 170 pacientų, kurie serga arterine hipertenzija (TLK kodas I11, I12, I13, I15) ir cukriniu diabetu (TLK kodas E10, E11).

11. Pacientai bus stebimi srautais, t. y. vienu metu sveikatos rodiklius fiksuojančiais prietaisais ir nuotoline sveikatos sistema naudosis 56 pacientai.

12. Vienu metu sistemoje turi būti aktyviai stebimi 56 pacientai. Matavimai truks tris mėnesius. Kiti pacientai tuo metu turi turėti galimybę naudotis mobiliąja aplikacija per savo paskyrą, tačiau nematuos sveikatos rodiklių.

13. Pacientai matavimus atliks namuose. Duomenys turi būti perduodami į nuotolinę sveikatos sistemą sveikatos priežiūros specialistams.

14. Sveikatos rodiklius fiksuojančios priemonės turi turėti integracines sąsajas su nuotoline sveikatos stebėsenos sistema (angl. SDK) arba programinės įrangos kūrimo sąsaja (angl. API) automatiniam duomenų gavimui iš medicininio prietaiso ar nemedicininio prietaiso.

15. Duomenys po kiekvieno matavimo turi būti perduodami į sistemą atvaizduojami prie paciento duomenų mobiliojoje programėlėje ir sistemoje.

16. Daugiadalykė komanda turi turėti nuolatinę prieigą prie visų pacientų paskyrų, net jei tuo metu pacientas nesinaudoja matavimo prietaisais (pildyti konsultacijų įrašus, koreguoti planus ir t.t.).

17. Visi pacientų duomenys turi būti apdorojami ir saugomi laikantis BDAR reikalavimų, nes sistema kaups ir analizuos pacientų duomenis, susijusius su sveikata bei kitus asmeninius duomenis, kurie bus reikalingi prisiregistruoti prie sistemos.

18. Tiekėjas turi galėti pademonstruoti baigtinę sistemos versiją prieš pasirašant sutartį.

19. Įsipareigojimų vykdymo tvarka:

19.1 Tiekėjas neturi teisės atskleisti jokios su paslaugų teikimu susijusios informacijos trečiosioms šalims be Pirkėjo raštiško leidimo, nebent to reikalauja įstatymai.

19.2 Pirkėjas neturi teisės atskleisti jokios su programiniu produktu susijusios informacijos trečiosioms šalims be Tiekėjo raštiško leidimo, nebent to reikalauja įstatymai.

- Sistemos procesai

| Nr. | Proceso pavadinimas | Proceso aprašymas |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Paciento įvedimas į sistemą: | Naują pacientą į sistemą užregistruoja daugiadalykės komandos narys. Pacientui priskiriamas jį prižiūrintis sveikatos priežiūros specialistas ir automatiškai priskiriamas atvejo vadybininkas (asmuo, kuris užregistravo pacientą sistemoje). Užregistravus pacientą sistemoje turi būti automatiškai sukuriama paciento sveikatos kortelė, paciento profilis mobiliai programėlei. Užregistravus pacientą, sistema siunčia prisijungimus prie mobilios programėlės pacientui į nurodytą el. paštą. |
| 1.2. | Paciento sveikatos kortelė | Užregistravus pacientą sistemoje, jį prižiūrintis sveikatos priežiūros specialistas įveda paciento ištyrimo ir jo sveikatos būklės vertinimo duomenis į paciento kortelę. Paciento kortelėje turi būti galimybė sveikatos priežiūros darbuotojui suvesti šiuos duomenis: paciento vardas, pavardė, asmens kodas, paciento kodas, gimimo data, amžius, ūgis, svoris, kraujospūdis, pulsas, gliukozės kiekis, svoris, vartojami vaistai, konsultacijų įrašai, galutinės patikslintos diagnozės pagal TLK, kontaktinis telefonas, el. paštas, artimųjų kontaktai, priskirti sveikatos priežiūros specialistai. Atlikus laboratorinius tyrimus yra galimybė įvesti stebimas tyrimų vertes (kaip pavyzdys, gliukolizuoto hemoglobino, kalio, magnio, bendrųjų kraujo tyrimų vertes) bei stebėti jų kitimo eigą gydymo ar stebėsenos laikotarpyje. Paciento kortelėje galima peržiūrėti visus sveikatos įrašus, diagnozes, vaistų istoriją, kraujo ir instrumentinių tyrimų istoriją, gyvybinių rodiklių vertes (įvestas sveikatos priežiūros specialisto, įvestas paciento per mobiliąją programėlę ar gautas iš nešiojamųjų įrenginių), klausimynų rezultatus, fizinio aktyvumo ar mankštų duomenis, jų intensyvumą, vertinimo rodiklius, mitybos dienoraštį. |
| 1.3. | Konsultavimas | Po kontaktinės ar nuotolinės konsultacijos įvedamas konsultacijos aprašymas, rekomendacijos pacientui, nurodymai atvejo vadybininkui ar kita gydymo ar stebėsenos eigoje reikalinga informacija. Sveikatos priežiūros specialistas turi turėti galimybę peržiūrėti, papildyti ar paskirti individualius dienoraščius, peržiūrėti, įvesti, filtruoti ar koreguoti paciento sveikatos kortelės duomenis; stebėti paciento sveikatos rodiklių matavimo dinamiką (širdies pulso, fizinio aktyvumo, kraujo spaudimo, EKG, svorio, gliukozės lygio, saturacijos, insulino, temperatūros, liemens apimties duomenys ir kitus). |
| 1.4. | Komunikavimas su pacientu | Funkcionalumai sveikatos priežiūros specialistams siųsti pranešimus pacientui ar pacientams, kurie susiję su paciento sveikata ar sveikatinimu (paskaitos, rekomendacijos, vaistų vartojimas, instrukcijas dėl mobilių programėlių naudojimo, individualaus plano korekcijos, nustatytus siektinus rodiklius bei kitą su gydymu susijusią informaciją). Komunikacija turi vykti per ,,chat” kanalą susirašinėjant su pacientu žinutėmis. Sveikatos priežiūros specialistas turi turėti galimybę prisegti reikalingus failus pacientui. Apie įvykdytus pakeitimus pacientas turi gauti pranešimą. |
| 1.5. | Individualizuoto sveikatos priežiūros plano sukūrimas | Individualizuotame sveikatos priežiūros plane sveikatos priežiūros specialistas turi galėti: - Paskirtų matavimų rodmenis, kuriuos pacientas stebės per mobilią programėlę ar įvesti ranka ar jie bus gaunami iš išmaniųjų prietaisų gaunami duomenis. - Nustatyti fizinės veiklos tikslus (pvz.: žingsnių skaičių) arba paskirti treniruotes ir pratimus pagal nustatytą paciento fizinį pasirengimą, parenkant intensyvumo lygį ir jį atitinkančius pratimus. - Sveikatos priežiūros plane gali nurodyti, kad pacientas žymėtų kaip vartoja paskirtus vaistus (pažymėti mobiliojoje programėlėje, kad suvartotojo paskirtus vaistus). - Individualiame plane galima nurodyti klausimynus, kurie plano laikotarpyje bus pateikiami pacientui per mobiliąją programėlę nustatytu dažnumu (pvz.: kartą per savaitę, kartą per dieną ir t.t.). - Plane turi būti galimybė nurodyti, kad pacientas turi žymėti/vesti mitybos dienoraštį. - Po individualaus plano korekcijų pacientas turi gauti pranešimą apie atliktą sveikatos specialisto pokytį. |
| 1.6. | Paciento stebėsena | Sveikatos priežiūros specialistas vykdo paciento stebėseną nuotoliniu būdu, t. y. stebi per paciento mobiliąją programėlę įvestus duomenis, gautus matavimus iš išmaniųjų nešiojamų įrenginių. Gydymo ar sveikatos priežiūros plano vykdymo metu, specialistas turi turėti galimybę komunikuoti su pacientu, stebėti jo sveikatos įrašus ir stebimus rodiklius bei veiklą. Taip pat turi turėti galimybę koreguoti paskirtą gydymo ar sveikatos priežiūros planą, koreguoti vaistų paskyrimą, įvesti konsultacijos įrašus bei stebėti rodiklių kitimą grafikuose. Sistema turi stebėti paciento veiklą ir sveikatos rodiklius, esant poreikiui informuoti sveikatos priežiūros specialistą apie nevykdomas užduotis, kritinius sveikatos rodiklius, kintančią sveikatos būklę siųsdama įspėjamuosius pranešimus (angl. alert) į sistemos informacijos suvestinę (angl. dashboard) ar formuodamas užduotis pacientą prižiūrinčiam specialistui. Taip pat turi būti įvairaus pobūdžio pranešimai ir pacientui, t.y., įvesti sveikatos rodiklius, pažymėti vaistus, atlikti gydymo ar sveikatos priežiūros plane numatytas veiklas. stebėti paciento vertinimo skales (užpildytas per mobiliąją programėlę), kad būtų galima koreguoti fizinės veiklos tikslus ir koreguoti fizinio krūvio intensyvumo lygį. Taip pat turi būti galimybė stebėti emocinės ir fizinės savijautos klausimynų rezultatus pateiktus paciento per mobiliąją programėlę. |
| 1.7. | Ataskaitos | Sistema automatiškai generuoja savaitines ataskaitas su paciento sveikatos rodiklių dinamika, kuriose atvaizduojama gydymo ar sveikatos priežiūros plane nustatytų stebėjimo veiklų ar gyvybinių rodiklių suvestinė: matavimai, kritinės jų reikšmės, atliktos fizinės veiklos ir t.t. Sistema savaitines ataskaitas turi siųsti automatiškai į paciento nurodytą el. paštą. |
| 1.8. | Privatumo politikos įgyvendinimas | Sistemoje turi būti įgyvendinamos sveikatos priežiūros įstaigos nurodytos privatumo gairės siekiant apsaugoti pacientų duomenis. |

- SISTEMOS FUNKCINĖ ARCHITEKTŪRA

Sistemos funkcinės architektūros aprašymas pateikiamas žemiau esančioje lentelėje:

| Nr. | Funkcijos | Reikalavimas |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 Mobilioji programėlės funkcionalumai: Mobilios programėlės naudojimas užtikrins paciento duomenų įvedimo procesą į sistemą procesą, užduočių valdymą, rekomendacijų vykdymą. |  |  |  |
| 2.1.1 | Paciento sveikatos rodiklių įvedimas; | Būtina |  |
| 2.1.2 | Stebėti nešiojamų įrenginių rodiklius; | Būtina |  |
| 2.1.3 | Peržiūrėti ir valdyti sveikatos priežiūros plano užduotis (matavimus, fizinės veiklos užduotis); | Būtina |  |
| 2.1.4 | Komunikuoti su sveikatos priežiūros specialistais (atvejo vadybininku, sveikatos priežiūros specialistais); | Būtina |  |
| 2.1.6 | Duomenų įkėlimas į sistemą; | Būtina |  |
| 2.1.7 | Vartotojo paskyros duomenis valdymas bei peržiūra; | Būtina |  |
| 2.1.8 | Paskirtų laboratorinių tyrimų ar jų rezultatų peržiūra; | Būtina |  |
| 2.1.9 | Sveikatos priežiūros specialisto konsultacijų išrašų peržiūra; | Būtina |  |
| 2.1.10 | Sveikatos priežiūros specialistų pateiktos mokomosios medžiagos peržiūra (pranešimus); | Būtina |  |
| 2.1.11 | Pildyti vaistų dienoraštį; | Būtina |  |
| 2.1.12 | Pildyti mitybos dienoraštį; | Būtina |  |
| 2.1.13 | Peržiūrėti treniruotės ar mankštos video įrašus; | Būtina |  |
| 2.1.14 | Pažymėti borgo skalę po mankštos ar treniruotės ir borgo skalės rezultatus; | Būtina |  |
| 2.1.15 | Įvesti diagnostinių klausimynų reikšmes; | Būtina |  |
| 2.1.16 | Valdyti paciento paskyros duomenis. | Būtina |  |
| 2.2 | Internetinės programos funkcionalumai: Pacientų registravimo modulis |  |  |
| 2.2.1 | Registruoti naujus pacientus; | Būtina |  |
| 2.2.2 | Siųsti pacientui mobiliosios programėlės prisijungimo duomenis; | Būtina |  |
| 2.2.3 | Peržiūrėti pacientų sąrašus; | Būtina |  |
| 2.2.4 | Atlikti paiešką pacientų sąrašuose; | Būtina |  |
| 2.2.5 | Autentifikuoti vartotoją prisijungiantį prie internetinės programos; | Būtina |  |
| 2.2.6 | Leisti įvesti šią informaciją registracijos metu: - Paciento vardas ir pavardė - Paciento kodas - Kontaktinė informacija - Sveikatos priežiūros įstaiga ar padalinys - Prižiūrintis gydytojas - Asmeninė informacija: ūgis, svoris, gimimo data - Diagnozės - Vartojami vaistai | Būtina |  |
| 2.2.7 | Peržiūrėti ir valdyti paciento paskyros duomenis; | Būtina |  |
| 2.2.8 | Peržiūrėti ir valdyti nešiojamų įrenginių paskyrų duomenis. | Būtina |  |
| 2.3 | Internetinės programos funkcionalumai: Paciento sveikatos kortelės modulis Modulis skirtas paciento medicininei informacijai valdyti: |  |  |
| 2.3.1 | Peržiūrėti, įvesti, filtruoti, koreguoti paciento sveikatos kortelės duomenis; | Būtina |  |
| 2.3.2 | Peržiūrėti paciento sveikatos rodiklius širdies pulso, fizinio aktyvumo, miego, arterinio kraujo spaudimo, EKG, svorio, liemens apimties, gliukozės lygio, insulino, saturacijos (SP02) ir temperatūros duomenis; | Būtina |  |
| 2.3.3 | Peržiūrėti įspėjamuosius pranešimus sveikatos rodikliams nukrypus nuo normos; | Būtina |  |
| 2.3.4 | Koreguoti ribines sveikatos rodiklių reikšmes individualiai pacientui (pagal tai sistema turi siųsti įspėjamuosius pranešimus pacientui į mobiliąją programėlę, į sistemos laiko juostą, atvaizduoti informaciją prie grafikų bei ataskaitose) | Būtina |  |
| 2.3.5 | Įvesti sveikatos rodiklių duomenis: kraujo spaudimą, širdies pulsą, svorį. | Būtina |  |
| 2.3.6 | Įvesti laboratorinių tyrimų rezultatus ir prireikus įkelti laboratorinių tyrimų atsakymus (failus); | Būtina |  |
| 2.3.7 | Peržiūrėti diagnostinių klausimynų rezultatus; | Būtina |  |
| 2.3.8 | Peržiūrėti fizinio krūvio intensyvumo rezultatus; | Būtina |  |
| 2.3.9 | Peržiūrėti ir valdyti paciento diagnozes; | Būtina |  |
| 2.3.10 | Peržiūrėti paciento fizinio aktyvumo veiklą ir pasiektus tikslus; | Būtina |  |
| 2.3.11 | Peržiūrėti pacientui paskirtų užduočių rezultatus; | Būtina |  |
| 2.3.12 | Peržiūrėti ir valdyti paciento vaistų istoriją; | Būtina |  |
| 2.3.13 | Peržiūrėti mitybos dienoraščio įrašus; | Būtina |  |
| 2.4 | Internetinės programos funkcionalumas Sveikatos priežiūros specialistų modulis: Skirtas sveikatos priežiūros specialistų informacijai ir darbui valdyti. |  |  |
| 2.4.1 | Peržiūrėti sveikatos priežiūros specialistui priskirtas užduotis ir jas valdyti; | Būtina |  |
| 2.4.2 | Peržiūrėti sveikatos priežiūros specialistui priskirtus pacientus ir jų informaciją; | Būtina |  |
| 2.4.3 | Peržiūrėti sveikatos priežiūros specialistų sąrašus ir jų informaciją, esant poreikiui pridėti naują sveikatos priežiūros specialistą; | Būtina |  |
| 2.4.4 | Ieškoti sveikatos priežiūros specialisto sąrašuose; | Būtina |  |
| 2.4.5 | Valdyti sveikatos priežiūros specialisto informaciją (kontaktinę, darbinės veiklos, specialisto informaciją). | Būtina |  |
| 2.5 | Internetinės programos funkcionalumai: Konsultacijų modulis Skirtas nuotolinių konsultacijų informacijai valdyti: |  |  |
| 2.5.1 | Peržiūrėti ir valdyti konsultacijų išrašus; | Būtina |  |
| 2.5.2 | Įvesti rekomendacijas pacientui ir jas išsiųsti į mobiliąją programėlę (jeigu pažymėta, kad siųsti pacientui); | Būtina |  |
| 2.5.3 | Įvesti nurodymus pacientui dėl tolimesnio gydymo; | Būtina |  |
| 2.5.4 | Paskirti vaistus pacientui; | Būtina |  |
| 2.5.5 | Priskirti diagnozę pacientui; | Būtina |  |
| 2.5.6 | Pažymėti, kurios konsultacijų išrašo dalys nėra matomos (siunčiamos į mobiliąją programėlę) pacientui; | Būtina |  |
| 2.5.7 | Peržiūrėti paciento konsultacijų išrašų sąrašus. | Būtina |  |
| 2.6 | Internetinės programos funkcionalumai: Pacientų stebėsenos modulis |  |  |
| 2.6.1 | Analizuoti ir vertinti paciento sveikatos rodiklius; | Būtina |  |
| 2.6.2 | Vykdyti paciento fizinės veiklos analizę; | Būtina |  |
| 2.6.3 | Vykdyti paciento mitybos įpročių vertinimą; | Būtina |  |
| 2.6.4 | Vykdyti emocinės, fizinės ir savijautos vertinimą pagal diagnostinių klausimynų rezultatus; | Būtina |  |
| 2.6.5 | Taikyti nešiojamųjų įrenginių duomenis paciento sveikatos vertinime; | Būtina |  |
| 2.6.6 | Taikyti paciento įvestų per mobiliąją programėlę duomenis paciento sveikatos vertinime; | Būtina |  |
| 2.6.7 | Informuoti sveikatos priežiūros specialistą apie staigius paciento sveikatos rodiklių pasikeitimus siunčiant įspėjamuosius pranešimus (alert) prižiūrinčiam specialistui. | Būtina |  |
| 2.6 | Internetinės programos funkcionalumai: Individualizuoto stebėsenos plano modulis Skirtas individualizuotai formuoti gydymo ar sveikatos priežiūros planus: |  |  |
| 2.6.1 | Paskirti nustatytam laikotarpiui sveikatos priežiūros planą (pradžios ir pabaigos datą); | Būtina |  |
| 2.6.2 | Paskirti sveikatos rodiklių matavimus ir jų dažnumus plano vykdymo eigoje; | Būtina |  |
| 2.6.3 | Paskirti fizinės veiklos užduotis (mankštas, treniruotes); | Būtina |  |
| 2.6.4 | Paskirti judėjimo tikslus (žingsnių skaičių). | Būtina |  |
| 2.6.5 | Paskirti mankštas ir treniruotes pagal intensyvumo lygį; | Būtina |  |
| 2.6.6 | Nustatyti pacientui intensyvumo lygį (3 lygiai); | Būtina |  |
| 2.6.7 | Nustatyti, kad pacientas žymėtų mitybos ir vandens suvartojimo dienoraštį; | Būtina |  |
| 2.6.8 | Nustatyti validuotus diagnostinius klausimynus stebėsenos laikotarpiui; | Būtina |  |
| 2.6.9 | Nutraukti, pratęsti ar koreguoti individualizuotą gydymo ar sveikatos priežiūros planą. | Būtina |  |
| 2.6.10 | Automatiškai valdyti plano būsenas (sukurtas, aktyvuotas, sustabdytas, atnaujintas, užbaigtas) | Būtina |  |
| 2.6.11 | Leisti uždaryti planą sveikatos priežiūros specialistui. | Būtina |  |
| 2.6.12 | Leisti įvesti plano uždarymo priežastį pasirenkant iš sąrašo ar įvedant ranka. | Būtina |  |
| 2.7 | Internetinės programos funkcionalumai: Komunikavimo modulis valdyti ir organizuoti komunikavimą tarp paciento ir pacientą prižiūrinčio specialisto. |  |  |
| 2.7.1 | Pacientas gali susirašinėti su jį prižiūrinčiu specialistu ir gauti iš jo patarimus bei nurodymus. | Būtina |  |
| 2.7.2 | Komunikavimas su specialistu vyksta tarp mobiliosios programėlės ir internetinio portalo „chat“ principu. | Būtina |  |
| 2.8 | Internetinės programos funkcionalumai: Vartotojų paskyrų ir parametrų modulis skirtas vartotojo paskyrų kūrimui ir jų valdymui |  |  |
| 2.8.1 | Sukurti ir valdyti sveikatos priežiūros specialistų paskyras; | Būtina |  |
| 2.8.2 | Sukurti ir valdyti pacientų paskyras; | Būtina |  |
| 2.8.3 | Prijungti ir valdyti nešiojamuosius įrenginius pacientams; | Būtina |  |
| 2.8.4 | Priskirti sveikatos priežiūros specialistus ir atvejo vadybininkus pacientams. | Būtina |  |
| 2.9 | Duomenų perdavimo modulio funkcionalumai: |  |  |
| 2.9.1 | Duomenų perdavimo modulis yra skirtas organizuoti duomenų perdavimą iš išmaniųjų prietaisų naudojantis mobiliosios programėlės pagalba į sistemą ir analizės modulį. Turi būti užtikrina ir realizuota sistemoje integracinė sąsaja naudojantis įrangos kūrimo rinkiniu (angl. SDK) arba programinės įrangos kūrimo sąsaja (angl. API) automatiniam duomenų gavimui iš medicininio prietaiso (kraujospūdžio matuoklio). Duomenys po kiekvieno matavimo turi būti perduodami į sistemą ir atvaizduojami prie paciento duomenų. | Būtina |  |
| 2.9.2 | Turi būti užtikrina ir realizuota sistemoje integracinė sąsaja naudojantis programinės įrangos kūrimo sąsaja (angl. API) automatiniam duomenų gavimui iš medicininio prietaiso (svarstyklių). Duomenys po kiekvieno matavimo turi būti perduodami į sistemą ir atvaizduojami prie paciento duomenų. | Būtina |  |
| 2.9.3 | Turi būti užtikrina ir realizuota sistemoje integracinė sąsaja naudojantis įrangos kūrimo rinkiniu (angl. API) automatiniam duomenų gavimui iš medicininio prietaiso (gliukomačio). Duomenys po kiekvieno matavimo turi būti perduodami į sistemą ir atvaizduojami prie paciento duomenų. | Būtina |  |
| 2.9.4 | Turi būti užtikrinta ir realizuota sistemoje t integracinė sąsaja naudojantis įrangos kūrimo rinkiniu (angl. SDK) arba programinės įrangos kūrimo sąsaja (angl. API) nuolatiniam automatiniam duomenų gavimui iš ne medicininio prietaiso (išmaniosios apyrankės) matuojančio širdies ritmo, deguonies saturacijos (SPO2), fizinio aktyvumo ir miego duomenis. Išmanioji apyrankė privalo turėti integracinę sąsają naudojantis įrangos kūrimo rinkiniu (angl. SDK) ir programinės įrangos kūrimo sąsaja (angl. API). Duomenys automatizuotai turi būti gaunami iš išmaniosios apyrankės ne rečiau kaip valandos intervalu. | Būtina |  |
| 2.9.5 | Turi būti užtikrinta ir realizuota sistemoje integracinė sąsaja naudojantis įrangos kūrimo rinkiniu (angl. SDK) arba programinės įrangos kūrimo sąsaja (angl. API) nuolatiniam automatiniam duomenų gavimui iš medicininio prietaiso (pulsoksimetro) matuojančio deguonies saturacijos (SPO2), duomenis. Pulsoksimetras privalo turėti integracinę sąsają naudojantis įrangos kūrimo rinkiniu (angl. SDK) ir programinės įrangos kūrimo sąsaja (angl. API). | Būtina |  |
| 2.9.6 | Naudojant programinės įrangos kūrimo sąsaja nuolatiniam duomenų srautui užtikrinti gali būti naudojamos papildomos mobilios programėlės užtikrinančios duomenų perdavimą į duomenų centrą. | Būtina |  |

- SISTEMOS PALAIKYMO REIKALAVIMAI

| Nr. | Sistemos palaikymo reikalavimai | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Tiekėjas privalo suteikti šias paslaugas: |  |
| 3.1.1 | Internetinės programos talpinimą ir veikimo užtikrinimą. | Būtina |
| 3.1.2 | Reguliari sistemos priežiūrą, atnaujinimai ir klaidų taisymas. | Būtina |
| 3.1.3 | Reakcija į pranešimą apie gedimą laikas Vartotojų informavimas esant sutrikimui, klaidai ar atnaujinimams, reakcija į gautus pranešimus. | Iki 4 val. |
| 3.2 | Planiniai sistemos atnaujinimai: |  |
| 3.2.1 | Planiniai Sistemos priežiūros ar atnaujinimo darbai gali būti atliekami tik Pirkėjo nedarbo metu (t. y. šeštadieniais, sekmadieniais arba po 20:00 valandos darbo dienomis). | Būtina |
| 3.2.2 | Apie planuojamus sistemos atnaujinimo ar priežiūros darbus Pirkėjas turi būti informuojama dvi dienos prieš planuojamus darbus. Perkančiajai įstaigai turi būti išsiunčiamas pranešimas apie atliekamus darbus nurodytais įstaigos kontaktais. | Būtina |
| 3.3 | Reikalavimai sistemos palaikymui: |  |
| 3.3.1 | Tiekėjas projekto įgyvendinimo laikotarpiu turi užtikrinti įdiegtos programinės įrangos (internetinės programos, mobiliosios programėlės, duomenų bazių ir kt.) palaikymą. | Būtina |
| 3.3.2 | Palaikymo priežiūros terminas ne mažiau kaip 12 mėnesių nuo galutinio Sistemos perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo datos. | Būtina |
| 3.3.3 | Palaikymo priežiūros paslaugos apima sukurtos ir modernizuotos programinės įrangos kritinių sutrikimų šalinimą bei Pirkėjo atsakingų asmenų konsultavimą projekto vykdymo laikotarpiu. | Būtina |
| 3.3.4 | Tiekėjas turi vykdyti Pirkėjo atsakingų asmenų konsultavimą Sistemos veikimo, naudojimo bei tobulinimo klausimais. | Būtina |
| 3.3.5 | Programinės įrangos ar jos dalies (posistemio) visišku neveikimu laikoma situacija, kai Pirkėjo naudotojai dėl iš tiekėjo įsigytos programinės įrangos trūkumų visiškai nebegali naudotis Sistemos ar jos dalimi (posistemiu).Tiekėjas Sistemos ar jos dalies (posistemio) visiško neveikimo atveju, turi užtikrinti veikimo atstatymą per ne ilgesnį nei 48 valandų laikotarpį. Jei sutrikimo per nurodytą laiką pašalinti negalima, kartu su Perkančiąją organizacija suderinamas susitarimas dėl sutrikimo pašalinimo laiko. Kritinis sutrikimas – funkcijos neveikimas be galimybės reikiamą funkciją įvykdyti alternatyviai. | Būtina |
| 3.3.6 | Tiekėjas turi parengti prieinamas ir Pirkėjuitinkamas informavimo apie Sistemos sutrikimus, jų registravimo priemones: Pirkėjoir Tiekėjo suderintus telefonus, el. pašto adresus. | Būtina |

- FUNKCINIAI REIKALAVIMAI

| Eilės Nr. | Reikalavimo aprašymas | Reikalavimas |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | Reikalavimai mobiliai programėlei |  |
| 4.1.1 | Užduočių, duomenų įvedimo bei individualaus plano, žinučių/pranešimų siuntimo integracija su mobiliąja programėle (toliau programėlė), skirta paciento stebėsenai ir duomenų įvedimui. | Būtina |
| 4.1.2 | Rankiniu būdu įvesti paciento sveikatos rodiklių reikšmes tam tikrai datai (pvz.: pulso, kraujo spaudimo duomenis). | Būtina |
| 4.1.3 | Programėlėje turi būti galimybė peržiūrėti paciento sveikatos rodiklių reikšmes gaunamas iš nešiojamų įrenginių pagal datą. | Būtina |
| 4.1.4 | Programėlėje turi būti galimybė peržiūrėti paskirtas užduoti pacientui ir atliktų užduočių istoriją. | Būtina |
| 4.1.5 | Programėlėje turi būti galimybė peržiūrėti paciento paskyros informaciją ir nustatymus. | Būtina |
| 4.1.6 | Programėlėje turi būti galimybė užpildyti diagnostinius klausimynus. | Būtina |
| 4.1.7 | Programėlėje turi būti galimybė koreguoti paskyros informaciją ir nustatymus (preliminariai turi būti galima koreguoti bei keisti asmens duomenis, el. paštą, slaptažodį, kalbos pasirinkimą). | Būtina |
| 4.1.8 | Programėlėje turi būti galimybė peržiūrėti priskirto prižiūrinčio sveikatos priežiūros specialisto informaciją, medicininius vaistus ir jų informaciją. | Būtina |
| 4.1.9 | Programėlėje turi būti galimybė peržiūrėti informaciją/pranešimus (su gydymu susijusią informaciją) priskirtą pacientui sveikatos priežiūros specialisto. | Būtina |
| 4.1.10 | Programėlėje turi būti galimybė susirašinėti su sveikatos priežiūros specialistu, t. y. konsultuotis gydymo klausimais. | Būtina |
| 4.1.11 | Programėlėje turi būti galimybė įvesti sistemos pateiktos individualios sveikatos priežiūros plano užduoties rezultatus. | Būtina |
| 4.1.12 | Programėlėje turi būti galimybė pacientui įkelti su sveikata susijusius failus, t.y. nuotraukas, dokumentus. | Būtina |
| 4.1.13 | Programėlėje turi būti galimybė peržiūrėti konsultacijos išrašus, sveikatos rodiklių grafikus bei jų kitimo istoriją (pvz. Pulso, kraujospūdžio). | Būtina |
| 4.1.14 | Programėlėje turi būti galimybė peržiūrėti užduočių vykdymo istoriją. | Būtina |
| 4.1.15 | Programėlėje turi būti galimybė peržiūrėti nešiojamų įrenginių informaciją. | Būtina |
| 4.1.16 | Programėlėje turi būti siunčiami priminimai apie užduočių įvykdymą (angl. push-notifications). | Būtina |
| 4.1.17 | Programėlėje turi būti galimybė peržiūrėti fizinio aktyvumo užduotis ir jų rezultatus. | Būtina |
| 4.1.18 | Programėlėje turi būti atvaizduojama sveikatos priežiūros plano trukmė, t.y. nuo kada pacientas pradėjo dalyvauti programoje ir kada ji baigiasi. | Būtina |
| 4.1.19 | Programėlėje turi būti galimybė peržiūrėti duomenis pagal datą. | Būtina |
| 4.1.20 | Programėlėje turi būti pateikiami įspėjamieji pranešimai (kai sveikatos rodikliai nukrypo nuo normos ribų). | Būtina |
| 4.1.21 | Programėlėje turi būti pateikiami pranešimai iš sveikatos priežiūros specialisto. | Būtina |
| 4.1.22 | Programėlėje turi būti galimybė peržiūrėti individualaus sveikatos priežiūros plano tikslus ir užduočių planą. | Būtina |
| 4.1.23 | Programėlėje turi būti galimybė prijungti nešiojamųjų įrenginių tiekėjų paskyras arba prijungti nešiojamuosius įrenginius per bluetooth technologiją, kad būtų užtikrintas duomenų perdavimas iš nešiojamųjų įrenginių į sistemą. | Būtina |
| 4.1.24 | Programėlėje turi būti sukurtas funkcionalumas užtikrinant vartotojų autentifikavimą, vartotojų duomenų rinkimą, tvarkymą, saugojimą ir archyvavimą. | Būtina |
| 4.1.25 | Pirmojo prisijungimo metu, pagal sukonfigūruotą veiksmų seką, paciento turi būti prašoma susipažinti su sistemos naudojimo taisyklėmis (angl. terms&conditions), asmens duomenų tvarkymu (anlg. privacy policy). | Būtina |
| 4.1.26 | Programėlėje turi būti pateikiami trumpieji iššokantys pranešimai (angl. push-notifications), kurie primena apie užduoties vykdymą ar pateikia svarbią su gydymu susijusią informaciją iššokdami/pasirodydami mobilaus telefono ar planšetinio kompiuterio ekrano viršuje. | Būtina |
| 4.1.27 | Turi būti galimybė parsisiųsti mobiliąją programėlę iš šių internetinių mobiliųjų programėlių parduotuvių: - GooglePlay - App Store | Būtina |
| 4.1.28 | Programėlėje turi būti galimybė pildyti mitybos dienoraštį. | Būtina |
| 4.1.29 | Programėlėje turi būti galimybė pasirinkti ir priskirti maistą ar produktą maitinimosi laikui, t.y. pusryčiams, pietums ir t.t. | Būtina |
| 4.1.30 | Programėlėje turi būti galimybė suvesti užkandžius. | Būtina |
| 4.1.31 | Programėlėje turi būti galimybė įvesti suvartoto vandens kiekį. | Būtina |
| 4.1.32 | Programėlėje turi būti galimybė vykdyti maisto/produktų paiešką. | Būtina |
| 4.1.33 | Programėlėje turi būti galimybė įsivesti naują maisto produktą ar patiekalą. | Būtina |
| 4.1.34 | Programėlėje turi būti galimybė peržiūrėti mankštų ar treniruočių pratimų vaizdo įrašus. | Būtina |
| 4.1.35 | Programėlėje turi būti galimybė sustabdyti ir pratęsti pratimo vaizdo įrašą. | Būtina |
| 4.1.36 | Programėlėje turi būti pateikiamos trumpos instrukcijos vaizdo įrašo pradžioje kaip atlikti pratimus. | Būtina |
| 4.1.37 | Programėlėje turi būti pateikiama pratimo trukmė ir pavadinimas. | Būtina |
| 4.1.38 | Programėlėje turi būti pateikiamas paskirtų pratimų sąrašas. | Būtina |
| 4.1.39 | Programėlėje turi būti pateikiama bendra savaitės fizinės veiklos trukmė. | Būtina |
| 4.1.40 | Programėlėje turi būti galimybė nurodyti kitą fizinę veiklą. | Būtina |
| 4.1.41 | Programėlėje turi būti galimybė peržiūrėti dienos užduotis. | Būtina |
| 4.1.42 | Programėlėje turi būti galimybė įvesti rankiniu būdu matavimus (esant sutrikimams su duomenų perdavimu iš nešiojamųjų įrenginių ar sugedus įrenginiams). | Būtina |
| 4.1.43 | Programėlėje turi būti galimybė peržiūrėti pranešimus gautus iš sveikatos priežiūros specialisto. | Būtina |
| 4.1.44 | Programėlėje turi būti galimybė atsijungti nešiojamuosius įrenginius. | Būtina |
| 4.1.45 | Programėlėje turi būti galimybė pateikti prašymą panaikinti vartotojo paskyrą. | Būtina |
| 4.1.46 | Programėlėje turi būti galimybė pakeisti kalbą. | Būtina |
| 4.1.47 | Programėlėje turi būti galimybė inicijuoti slaptažodžio pakeitimą. | Būtina |
| 4.1.48 | Programėlėje turi būti galimybė perskaityti programinės įrangos informaciją (versiją, versijos datą). | Būtina |
| 4.1.49 | Programėlėje turi būti galimybė ištrinti rankiniu būdu įvestus matavimus. | Būtina |
| 4.1.50 | Programėlėje turi būti galimybė matyti, kurie duomenys gauti iš nešiojamųjų įrenginių, o kurie įvesti rankiniu būdu. | Būtina |
| 4.1.51 | Programėlėje turi būti priminimai apie artėjančias dienos užduotis (angl. push-notifications). | Būtina |
| 4.1.52 | Programėlėje turi būti leidžiama nurodyti tylos valandas, t.y. kada priminimai ir pranešimai nebus siunčiame pacientui. | Būtina |
| 4.1.53 | Programėlėje turi būti galimybė įvesti kitą kontaktinį el. paštą (kuris skiriasi nuo paskyros el. pašto). | Būtina |

4.2  Reikalavimai Paciento registravimo moduliui

| Eilės Nr. | Reikalavimo aprašymas | Reikalavimas |
| --- | --- | --- |
| 4.2 | Reikalavimai Paciento registravimo moduliui |  |
| 4.2.1 | Sveikatos priežiūros specialistas turi turėti galimybę užregistruoti naują pacientą sistemoje, t. y. įvesti paciento duomenis, priskirti jį prižiūrintį sveikatos priežiūros specialistą, nurodyti kontaktinius duomenis, kitą informaciją būtiną paslaugų teikimui. | Būtina |
| 4.2.2 | Sveikatos priežiūros specialistui užpildyti paciento kontaktinę informaciją: el. pašto, telefono numerį, ir pan. | Būtina |
| 4.2.3 | Sveikatos priežiūros specialistui įvesti su pacientu susijusią informaciją: ūgis, svoris, gimimo data ir t.t. | Būtina |
| 4.2.4 | Sistemoje turi būti automatiškai sukuriama paciento paskyra, kai sveikatos priežiūros specialistas užregistruoja pacientą sistemoje. | Būtina |
| 4.2.5 | Sistemoje pacientui turi būti išsiųsti prisijungimo duomenys į nurodytą paciento el. paštą prisijungimui prie mobiliosios programėlės. Pacientui išsiunčiamas: - Prisijungimo vardas; - Laikinas slaptažodis; - Informacinė žinutė, kiek galioja laikinas slaptažodis (pvz.: 24 val.). | Būtina |
| 4.2.6 | Sveikatos priežiūros specialistui priskirti paciento požymį (tai gali būti tikslinė grupė ar pan). | Būtina |
| 4.2.7 | Sveikatos priežiūros specialistui peržiūrėti užregistruotų pacientų sąrašus, pacientų korteles ir profilio informaciją. | Būtina |
| 4.2.8 | Matyti naujai užregistruotus pacientus sąrašuose (požymis „naujas pacientas“). | Būtina |
| 4.2.9 | Sveikatos priežiūros specialistui peržiūrėti jam priskirtų pacientų sąrašus. | Būtina |
| 4.2.10 | Vykdyti paciento paiešką pacientų sąrašuose. | Būtina |
| 4.2.11 | Sveikatos priežiūros specialistui paciento registracijos metu (ar vėlesniame paciento vertinime) priskirti pacientui prižiūrintį sveikatos priežiūros specialistą. | Būtina |
| 4.2.12 | Sveikatos priežiūros specialistui prijungti nešiojamuosius įrenginius paciento paskyros nustatymuose, t.y. prijungti nešiojamojo įrenginio tiekėją. | Būtina |
| 4.2.13 | Sveikatos priežiūros specialistui atjungti įrenginių tiekėjus paciento paskyros nustatymuose. | Būtina |
| 4.2.14 | Paciento paskyroje turi būti pateikiama pagrindinė paciento kontaktinė informacija. | Būtina |
| 4.2.15 | Priskirti registracijos klausimynus užpildyti pacientui, kurie siunčiami į paciento el. paštą. | Būtina |

4.3  Reikalavimai Paciento sveikatos kortelės moduliui

| Eilės Nr. | Reikalavimo aprašymas | Reikalavimas |
| --- | --- | --- |
| 4.3 | Reikalavimai Paciento sveikatos kortelės moduliui |  |
| 4.3.1 | Sistemoje Paciento sveikatos kortelę turi sudaryti ši informacija: - Paciento stebėjimo skydelis (angl. dashboard); - Vaistų istorija; - Diagnozės; - Laboratoriniai tyrimai; - Sveikatos rodikliai: širdies pulso, fizinio aktyvumo, miego, arterinio kraujo spaudimo, EKG, svorio, liemens apimties, gliukozės lygio, insulino, saturacijos (SP02) ir temperatūros. - Konsultacijos; - Fizinio aktyvumo duomenys; - Matavimo duomenys; - Paciento įkelti medicininiai failai; - Paciento individualaus plano duomenys ir paciento stebėjimo skydelis (angl. dashboard); - Ataskaitos; - Paciento paskyros informacija. - Diagnozės pagal TLK. | Būtina |
| 4.3.2 | Pacientui priskirtam sveikatos priežiūros specialistui pildyti, koreguoti, peržiūrėti paciento sveikatos kortelės duomenis. | Būtina |
| 4.3.3 | Priskirtam sveikatos priežiūros specialistui užpildyti paciento ligų istoriją (pacientui nustatytas diagnozes). | Būtina |
| 4.3.4 | Priskirtam sveikatos priežiūros specialistui įvesti alergijas. | Būtina |
| 4.3.5 | Priskirtam sveikatos priežiūros specialistui įvesti vaistų vartojimo informaciją (naudojami receptiniai ir nereceptiniai vaistai, kuriuos pacientas naudoja registracijos momentu), t. y. nurodyti vaisto pavadinimą, vartojimą, dozės dydį, vartojimo sąlygas ir kita. | Būtina |
| 4.3.6 | Pašalinti paskirtą vaistą pacientui. | Būtina |
| 4.3.7 | Koreguoti paskirto vaisto informaciją. | Būtina |
| 4.3.8 | Peržiūrėti paskirtų vaistų sąrašą. | Būtina |
| 4.3.9 | Pašalinti su paciento sveikata susijusius dokumentus. | Būtina |
| 4.3.10 | Įvesti papildomą informaciją apie paciento diagnozę, t.y. nurodyti diagnozės kodą, pavadinimą, aprašymą. | Būtina |
| 4.3.11 | Peržiūrėti siųstų pranešimų sąrašus. | Būtina |
| 4.3.12 | Išsiųsti pranešimą vienam pacientui. | Būtina |
| 4.3.13 | Pranešime pridėti šio tipo informaciją: paveikslėlį, nuorodą, prisegti susijusius dokumentus. | Būtina |
| 4.3.14 | Nurodyti siuntimo datą ir laiką. | Būtina |
| 4.3.15 | Nurodyti keletą pranešimo gavėjų. | Būtina |
| 4.3.16 | Filtruoti pranešimo gavėjus pagal požymį, prižiūrintį specialistą. | Būtina |
| 4.3.17 | Pašalinti pranešimą, jeigu jis dar nėra išsiųstas (t.y. pranešimus kurie yra numatyti išsiųsti vėliau nei dabartinė data ir laikas). | Būtina |

4.4Reikalavimai Sveikatos priežiūros specialistų moduliui

| Eilės Nr | Reikalavimo aprašymas | Reikalavimas |
| --- | --- | --- |
| 4.4 | Reikalavimai Sveikatos priežiūros specialistų moduliui |  |
| 4.1 | Sukurti ir koreguoti sveikatos priežiūros specialisto paskyrą. | Būtina |
| 4.2 | Įvesti sveikatos priežiūros specialisto kontaktinę informaciją. | Būtina |
| 4.3 | Peržiūrėti sveikatos priežiūros specialistui priskirtų pacientų sąrašą. | Būtina |

4.5 Reikalavimai Individualizuotos stebėsenos plano moduliui

| Eilės Nr. | Reikalavimo aprašymas | Reikalavimas |
| --- | --- | --- |
| 4.5 | Individualizuotos stebėsenos plano modulio funkcijos |  |
| 4.5.1 | Įdiegti standartizuotą nuotolinės sveikatos priežiūros planą pagal Pirkėjo specialistų parengtus gydymo protokolus. | Būtina |
| 4.5.2 | Suformuoti nuotolinės sveikatos priežiūros planą pagal Pirkėjo specialistų parengtus gydymo protokolus. | Būtina |
| 4.5.3 | Sistemoje turi būti integruoti algoritmai leidžiantys analizuoti paciento fizinį krūvį bei teikti rekomendacijas dėl fizinio krūvio didinimo/mažinimo bei intensyvumo didinimo/mažinimo. | Būtina |
| 4.5.4 | Sistema turi pateikti vaizdo įrašus arba instrukcijas kaip teisingai atlikti fizinės veiklos pratimus. | Būtina |
| 4.5.5 | Sistemoje turi būti automatiškai aktyvuojamas užduočių siuntimo pacientui mechanizmas, kai aktyvuojasi sveikatos priežiūros planas. | Būtina |
| 4.5.6 | Sistemoje turi būti automatiškai deaktyvuojamas užduočių siuntimas pacientui, kai baigiasi planas arba jis yra uždaromas sveikatos priežiūros specialisto. | Būtina |
| 4.5.7 | Peržiūrėti paciento sveikatos rodiklius ir keisti sveikatos rodiklių ribų parametrus (adaptuoti pacientui pagal sveikatos būklę). | Būtina |
| 4.5.8 | Įvesti gydymo ar sveikatos priežiūros plano užbaigimo datą bei priežastį. | Būtina |
| 4.5.9 | Sistemoje turi būti įgyvendintas pranešimų ir užduočių siuntimas pacientui gydymo ar sveikatos priežiūros plano aktyvavimo pradžios dieną. | Būtina |
| 4.5.10 | Sistemoje turi būti automatiškai formuojamos užduotys pacientui pagal sistemoje nustatytus parametrus. | Būtina |
| 4.5.11 | Sistemoje turi būti leidžiama nustatyti, kokius sveikatos rodiklius pacientas turi matuotis plano laikotarpyje. | Būtina |
| 4.5.12 | Sistemoje turi būti leidžiama nustatyti, kokiu dažnumu pacientas turės matuotis sveikatos rodiklius (pvz.: du kartus per savaitę). | Būtina |
| 4.5.13 | Sistemoje individualiame plane turi matytis prijungti įrenginių tiekėjai. | Būtina |
| 4.5.14 | Įvesti žingsnių reikšmę judėjimo tikslams nustatyti. | Būtina |
| 4.5.15 | Peržiūrėti individualizuotų planų sąrašus. | Būtina |

4.6 Reikalavimai Paciento stebėsenos moduliui

| Eilės Nr. | Reikalavimo aprašymas | Reikalavimas |
| --- | --- | --- |
| 4.6 | Reikalavimai Paciento stebėsenos modulio funkcionalumui |  |
| 4.6.1 | Sveikatos priežiūros specialistui nuotoliniu būdu atlikti paciento sveikatos rodiklių ir įrašų peržiūrą, pagal sistemoje prieinamus sveikatos kortelės duomenis. | Būtina |
| 4.6.2 | Peržiūrėti ir matyti paciento sveikatos rodiklius ir jų dinamiką per tam tikrą periodą sistemoje ir paciento sveikatos kortelėje. | Būtina |
| 4.6.3 | Sistemoje turi būti automatiškai formuojami sisteminiai pranešimai informuojantys apie naujai priskirtus pacientus. | Būtina |
| 4.6.4 | Sistemoje turi būti automatiškai formuojami sisteminiai pranešimai sveikatos priežiūros specialistui informuojantys apie paciento sveikatos rodiklių pasikeitimus (rodikliai pasiekia kritines vertes). | Būtina |
| 4.6.5 | Sistema turi gebėti formuoti/generuoti ataskaitas su informacija apie paciento sveikatos būklės dinamiką sveikatos priežiūros laikotarpiu. | Būtina |
| 4.6.6 | Sistemoje turi būti valdymo skydeliai, kurie sveikatos priežiūros specialistui leistų matyti bendrinę paciento informaciją: - Būseną, kada paskutinį kartą duomenys buvo sinchronizuoti iš tam tikro tiekėjo. - Įspėjamųjų pranešimų skaičių. - Pacientų sąrašą su informacija: - Paciento kodas - Požymis - Vardas ir pavardė - Ar kitus svarbius rodiklius Plano galiojimo pradžią ir pabaigą. - Paskutinę ataskaitą. - Kitą stebėsenai reikalingą informaciją. | Būtina |
| 4.6.7 | Matyti plano užduočių vykdymą laiko juostoje. | Būtina |
| 4.6.8 | Matyti įspėjamuosius pranešimus. | Būtina |
| 4.6.9 | Peržiūrėti sveikatos rodiklių duomenis lentelėje. | Būtina |
| 4.6.10 | Sistemoje turi būti galimybė filtruoti duomenis pagal dieną, savaitę mėnesį ar kitą pasirinktą laikotarpį. | Būtina |
| 4.6.11 | Sistema turi formuoti ataskaitas pagal pacientus priskirtus tam tikram sveikatos priežiūros specialistui ar pagal konsultuotus specialistus. | Būtina |
| 4.6.12 | Sistema turi formuoti ataskaitas apie paciento sveikatos būklę, fizinį aktyvumą pasirinktam laikotarpiui. | Būtina |
| 4.6.13 | Ataskaitos turi būti formuojamos PDF formatu, su galimybe jas atsiųsti PDF formatu. Papildomai turi būti teikiama galimybė atsisiųsti ataskaitas ir Excel formatu, jei tai reikalinga duomenų analizei. | Būtina |
| 4.6.14 | peržiūrėti paciento sveikatos rodiklių ir veiklos aktyvumą prietaisų skydelyje (angl. dashboard). | Būtina |
| 4.6.17 | peržiūrėti diagnostinių klausimynų rezultatus. | Būtina |
| 4.6.18 | peržiūrėti fizinio krūvio intensyvumo rezultatus. | Būtina |
| 4.6.19 | peržiūrėti atliktų pratimų informaciją. | Būtina |
| 4.6.20 | peržiūrėti mitybos dienoraščių informaciją. | Būtina |

4.7 Reikalavimai Konsultacijų moduliui

| Eilės Nr. | Reikalavimo aprašymas | Reikalavimas |
| --- | --- | --- |
| 4.7 | Reikalavimai Konsultacijų modulio funkcionalumui |  |
| 4.7.1 | Sveikatos priežiūros specialistui užpildyti nuotolinė arba tiesioginės konsultacijos išrašo formą. | Būtina |
| 4.7.2 | Įvesti konsultacijos išrašą apie paciento sveikatą ar gydymo eigą, t. y. sveikatos priežiūros specialistui atlikus paciento vertinimą ar atlikus nuotolinę konsultaciją. | Būtina |
| 4.7.3 | Įvesti rekomendacijas atvejo vadybininkui į konsultacijos išrašą. | Būtina |
| 4.7.4 | Įvesti konsultacijos, rekomendacijų aprašymą. | Būtina |
| 4.7.5 | Įvesti nurodymus atvejo vadybininkui. | Būtina |
| 4.7.6 | Pažymėti laukus, kurie neturi būti matomi pacientui, atsidarius konsultacijos išrašą mobiliojoje programėlėje. | Būtina |
| 4.7.7 | Pažymėti laukus, kurie bus matomi pacientui, atsidarius konsultacijos išrašą mobiliojoje programėlėje. | Būtina |
| 4.7.8 | Įvesti diagnozę pildant konsultacijos išrašą. | Būtina |
| 4.7.9 | Išsaugoti konsultacijos išrašą (kai nėra siunčiamas pacientui). | Būtina |
| 4.7.10 | Paskelbti konsultacijos išrašą (kai siunčiamas pacientui). | Būtina |
| 4.7.11 | Pildant konsultacijos įrašus duomenys turi būti saugomi taip, kad esant poreikiui perkelti į kitą sistemos modulį duomenys nepradingtų. | Būtina |
| 4.7.12 | Įkelti dokumentą į konsultacijos išrašą. | Būtina |

4.8 Reikalavimai Komunikacijos moduliui

| Eilės Nr. | Reikalavimo aprašymas | Reikalavimas |
| --- | --- | --- |
| 4.8 | Reikalavimai Komunikacijos modulio funkcionalumui |  |
| 4.8.1 | Sistemoje turi būti komunikacija tarp sveikatos priežiūros specialisto ir paciento (pokalbių kambarys ,,chat kanalas”, el. Pranešimai, žinutės ar kt.) | Būtina |
| 4.8.2 | Turi būti užtikrinama komunikacija su atvejo vadybininkus ir pacientu. | Būtina |
| 4.8.3 | Sveikatos priežiūros specialistai ir pacientai turi matyti gaunamas žinutes ir išsiunčiamas žinutes. | Būtina |
| 4.8.4 | Sistemoje turi būti pateikiami paaiškinamieji, įspėjantieji pranešimai, informuojantys apie tolimesnius veiksnius. | Būtina |

4.9 Reikalavimai Vartotojų paskyroms ir parametrams

| Eilės Nr. | Reikalavimo aprašymas | Reikalavimas |
| --- | --- | --- |
| 4.9 | Reikalavimai Vartotojų paskyrų ir parametrų funkcionalumui |  |
| 4.9.1 | Sistema turi leisti įvesti ir koreguoti vartotojo kontaktinę informaciją (asmeninė informacija, darbinė veikla, kalbos pasirinkimas, nuotrauka). | Būtina |
| 4.9.2 | Sistema turi leisti priskirti nešiojamuosius įrenginių tiekėjus pacientui. | Būtina |
| 4.9.3 | Sistema turi leisti priskirti sveikatos priežiūros specialistui gydymo įstaigą, kurioje sveikatos priežiūros specialistas dirba. | Būtina |
| 4.9.4 | Sistema turi leisti vartotojui pasirinkti kalbą. | Būtina |
| 4.9.5 | Sistema turi leisti pakeisti vartotojui slaptažodį. | Būtina |
| 4.9.6 | Prisijungimo prie sistemos metu vartotojui turi būti pateikiami sistemos privatumo politikos (angl. privacy police) informacija. | Būtina |
| 4.9.7 | Vartotojas turi būti prijungiamas tik tuomet prie sistemos, kai patvirtina (sutinka) su sistemos privatumo politika. | Būtina |
| 4.9.8 | Prisijungimo prie sistemos metu vartotojui turi būti pateikiama sistemos paslaugų teikimo tvarkos (angl. terms&conditions) informacija. | Būtina |
| 4.9.9 | Vartotojas turi būti prijungiamas tik tuomet prie sistemos, kai patvirtina (sutinka) su sistemos paslaugų teikimo tvarka. | Būtina |
| 4.9.10 | Sistema turi gebėti autentifikuoti vartotoją pagal paskyroje pateiktus ir validuotus prisijungimo duomenis. | Būtina |
| 4.9.11 | Sistema turi pateikti sistemos funkcionalumus pagal suteiktas prieigos teises rolei, įskaitant bet neapribojant prieigą prie internetinės programos. | Būtina |
| 4.9.12 | Sistemoje turi būti sukurtas funkcionalumas užtikrinant internetinės programos vartotojų autentifikavimą, vartotojų paskyrų duomenų rinkimą, tvarkymą, saugojimą ir archyvavimą. | Būtina |
| 4.9.13 | Pirmojo prisijungimo metu, pagal sukonfigūruotą veiksmų seką, internetinės programos vartotojo turi būti prašoma susipažinti su sistemos naudojimo taisyklėmis, asmens duomenų tvarkymu. | Būtina |

  - Bendrieji reikalavimai

| Eilės Nr. | Reikalavimo aprašymas | Reikalavimas |
| --- | --- | --- |
| 4.10 | Bendrieji reikalavimai sistemai |  |
| 4.10.1 | Tiekėjas turi užtikrinti, jog naudojama sistema pilnai veikia su mobiliąja programėle ir yra vykdomas duomenų perdavimas iš tam tikrų nešiojamų įrenginių per mobiliąją programėlę į sistemą. | Būtina |
| 4.10.2 | Duomenų pasirinkimo laukuose vartotojas gali pasirinkti reikšmes iš sąrašo, t.y. baigtinio klasifikatorių sąrašo, išskyrus tuos atvejus, kai įvedimo laukas pagrįstai skirtas įvesti reikšmę tekstu, skaitine išraiška, data ar pasirenkamuoju lauku (angl. check box). | Būtina |
| 4.10.3 | Sistemoje turi būti pateikiama kontekstinė pagalba (angl. tooltip), prie įvedimo laukų, kuriuose reikalingas sąvokų paaiškinimas, pavyzdys ar kita pagalbinė informacija. | Būtina |
| 4.10.4 | Turi būti nurodama sukūrimo ir/ar atnaujinimo data, sukūrusio asmens duomenys sąrašinėse formose. | Būtina |
| 4.10.5 | Vartotojas turi būti informuojamas apie įvykius informaciniu pranešimu, ar el. paštu. | Būtina |
| 4.10.6 | Vykdyti įrašų paiešką sąrašinėse formose, pradėjus vesti paieškos raktažodį, sistema turi siūlyti galimos paieškos rezultatus. | Būtina |
| 4.10.7 | Įkelti šių tipų dokumentus į sistemą: pdf, jpg, png, tiff, docx, xslx. | Būtina |
| 4.10.8 | Eksportuoti duomenis į pdf formatą. Įgyvendinus veiklas galutiniai visų pacientų duomenys turi būti pateikti xslx formatu. | Būtina |
| 4.10.9 | Tiekėjas turi parengti sveikatos priežiūros ataskaitų formas atitinkančias Pirkėjo poreikius ir pritaikyti prekinio ženklo stilistiką. | Būtina |
| 4.10.10 | Tiekėjas suderinta su Pirkėjų ataskaitose reikalingų laukų bei duomenų turinį. | Būtina |
| 4.10.11 | Tiekėjas turi parengti ir suderinti sveikatos priežiūros plano struktūrą atitinkančią Pirkėjo poreikius. | Būtina |
| 4.10.12 | Tiekėjas turi adaptuoti sistemą pagal perkančiosios organizacijos pateiktus reikalavimus pasirinktų ligų priežiūrai. | Būtina |
| 4.10.13 | organizuoti sveikatos priežiūrą pagal Pirkėjo pateiktus reikalavimus pasirinktų ligų priežiūrai. | Būtina |
| 4.10.14 | Pacientui skirta mobili programėlė turi būti suderinta su ne žemesnės kaip 10.0 Android versijos ir ne žemesnės kaip 10.0 iOS versijos. | Būtina |
| 4.10.15 | Sistema turi palaikyti ne mažiau 170 vienu metu veikiančių pacientų paskyrų su aktyviu sveikatos priežiūros planu. | Būtina |
| 4.10.16 | Kadangi sistema kaups ir apdoros sveikatos duomenis, turės būti gauti vartotojų sutikimai tokius duomenis kaupti ir apdoroti analizės tikslais. Turi būti realizuotas funkcionalumas surinkti/gauti vartotojo sutikimą ir laikantis visų duomenų saugumo ir privatumo užtikrinimo rekomendacijų pagal bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR, angl. GDPR general data protection regulation) ar kitus asmens duomenų apsaugą užtikrinančius teisės aktus. | Būtina |
| 4.10.17 | Sistemoje turi būti užtikrintas saugus prisijungimas prie internetinės programos, t. y. naudojamas šifruotas HTTPS ryšio SSL/TLS protokolus. | Būtina |
| 4.10.18 | Sistema turi būti apmokyti naudotis ne mažiau kaip 10 darbuotojų. Mokymai turi būti atlikti pademonstruojant Sistemoje realizuotas vartotojų roles, t.y. šeimos gydytojas, atvejo vadybininkas ir kitos su Pirkėju suderintos rolės. | Būtina |
| 4.10.19 | Sistemoje duomenys turi būti saugomi MS SQL ar analogiškoje duomenų bazių valdymo sistemoje. |  |
| 4.10.20 | Sistemoje turi būti integruotas TLK diagnozių kodų klasifikatorius. |  |
| 4.10.21 | Sistemoje turi būti realizuota REST tipo programavimo sąsaja Sistemoje turi būti realizuota integracinė sąsaja naudojantis įrangos kūrimo rinkiniu (angl. SDK) arba programinės įrangos kūrimo sąsaja (angl. API) automatiniam duomenų gavimui iš medicininio prietaiso (kraujospūdžio matuoklio). |  |

4.11 Reikalavimai Analitikos servisui ir jo komponentams

| Eilės Nr. | Reikalavimo aprašymas | Reikalavimas |
| --- | --- | --- |
| 4.11 | Reikalavimai Analitikos servisui ir jo komponentams |  |
| 4.11.1 | Sistema turi automatiškai apdoroti iš nešiojamųjų įrenginių gautus sveikatos rodiklius, pacientų įvestus per mobilią programėlę rodiklius. | Būtina |
| 4.11.2 | Sistema turi automatiškai įvertinti sveikatos rodiklius pagal integruotą fizinio aktyvumo vertinimo metodiką ir nustatyti pacientui tinkamą fizinį krūvį bei teikti kas savaitines rekomendacijas krūvio didinimui. | Būtina |
| 4.11.3 | Sistema turi automatiškai siųsti pranešimus sveikatos priežiūros specialistui, kai pasiektos kritinės paciento sveikatos rodiklių ribos. | Būtina |
| 4.11.4 | konfigūruoti sveikatos rodiklių ribas, pagal kurias turės būti vertinama paciento sveikatos būklė. | Būtina |
| 4.11.5 | automatiškai informuoti sveikatos priežiūros specialistą apie paciento sveikatos pokyčius pagal nuolat stebimus paciento sveikatos rodiklius. | Būtina |
| 4.11.6 | Sistemoje turi būti integruoti fizinio krūvio intensyvumo vertinimo algoritmai paciento stebėsenai. | Būtina |
| 4.11.7 | Sistemoje turi būti vykdoma fizinio krūvio intensyvumo analizė bei jos rezultatų pateikimas į mobiliąją programėlę. | Būtina |
| 4.11.8 | Sistemoje turi būti automatiškai vykdoma paciento veiklos stebėsena, ir esant veiklos nevykdymui turi būti automatiškai formuojami įspėjamieji pranešimai pacientui bei susijusiam medicinos personalui apie veiklos nevykdymą (periodiškai, pagal nustatytus laiko intervalus). | Būtina |
| 4.11.9 | Sistemoje turi būti automatiškai vykdoma paciento duomenų stebėsena, ir negaunant duomenų iš nešiojamųjų įrenginių ar neįvedant pacientui per mobiliąją programėlę, turi būti automatiškai formuojami įspėjamieji pranešimai pacientui bei susijusiam medicinos personalui. Pranešimai turi būti siunčiami, jeigu parą laiko nebuvo gauti duomenys. | Būtina |
| 4.11.10 | Paciento vertinimui ir stebėsenai turi būti naudojami duomenys gauti iš nešiojamų įrenginių ar įvestų paciento per mobilią programėlę. | Būtina |
| 4.11.11 | Sistema turi automatiškai teikti rekomendacijas/formuoti užduotis sveikatos priežiūros specialistui susijusias su paciento sveikatos stebėsena, t. y., keičiantis stebėsenos rodiklių reikšmėms, pacientui nevykdant užduočių ir t.t. | Būtina |