TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Techninis parametras | Reikalaujama techninio parametro reikšmė |
| --- | --- | --- |
| INSTRUMENTŲ PLOVIMO - DEZINFEKAVIMO MAŠINOS 3 VNT. |  |  |
| 1. | Paskirtis | Mašina turi būti pritaikyta įvairių instrumentų plovimui bei terminei dezinfekcijai. Mašina privalo turėti priedus, skirtus universaliai įkrovai, kad to paties įkrovimo metu būtų galima plauti vienalyčius instrumentus, vamzdelinius instrumentus. |
| 2. | Konstrukcinis išpildymas | Dviduris modelis su elektrine vandens pašildymo sistema ir durų užraktais apsaugančiais, kad vienu metu nebūtų galima atidaryti abiejų durų. |
| 3. | Įrenginio išoriniai matmenys mm (AxPxG) | Aukštis ≤ 2200 mm Plotis ≤ 700 mm Gylis ≤ 800 mm |
| 4. | Kameros, rotacinių plovimo rankų ir filtrų medžiaga | Ne blogesnės kaip AISI 316 L markės plienas. |
| 5. | Panelių medžiaga (priekinių | Ne blogesnės kaip AISI 304 markės plienas. |
| 6. | Apšvietimas kameros viduje | Būtina. LED arba lygiavertis. |
| 7. | Naudingas kameros tūris | ≤ 250 litrų. |
| 8. | Plovimo mašinos durys | - Durų atidarymas – automatinis, durys slenkančios vertikaliai žemyn. - Durų medžiaga – termiškai atsparus stiklas. - Durų užraktų sistema – elektroninė. - Apsauga nuo durų užsidarymo, kai durų angoje aptinkama kliūtis (pvz.: pirštai) sustabdanti durų judėjimą. |
| 9. | Avarinio stabdymo mygtukas arba lygiavertis sprendimas | Būtina. Abejose mašinos pusėse. |
| 10. | Valdymas | Integruotas mikroprocesorius valdantis plovimo procesą. |
| 11. | Valdymo ir kontrolės ekranai | Pakrovimo ir iškrovimo pusėse turi būti spalvinis ekranas su lietimui jautriu valdymu (jutiklinis ekranas ir (ar) soft-touch stiklinė valdymo panelė ir (ar) lygiavertis sprendimas). |
| 12. | Ekrane pateikiame informacija: | 1. Galimybė realiu laiku stebėti temperatūros ir A0 vertes. 2. Ciklo fazės pavadinimas ir likęs laikas iki programos pabaigos. 3. Klaidos pranešimai ciklo metu su galimybe iš naujo paleisti ciklą nuo tos fazės, kurioje programa buvo sustojusi. 4. Informacija ekranuose pateikiama lietuvių kalba. |
| 13. | Programos | 1. Gamintojo instaliuotos standartinės programos 5. 2. Galimybė susikurti ir išsaugoti prietaiso atmintyje papildomas poliklinikos poreikiams reikalingas programas ≥ 5. 3. Standartinė plovimo-dezinfekcijos programa susidedanti iš šių fazių: mirkymas, plovimas, skalavimas ≥ 1. 2 kartus (kai tai numatyta programoje), dezinfekcija ir džiovinimas. 4. Dezinfekcijos fazei turi būti galimybė pasirinkti dezinfekciją pagal temperatūrą/laiką arba A0 dezinfekciją. |
| 14. | Terminė dezinfekcija | Turi būti pasiekiama ne mažesnė kaip 93°C temperatūra. |
| 15. | Krepšių su instrumentais išdėstymas kameroje | 5 lygių, 10 vienetų arba 6 lygių, 12 vienetų DIN standarto (IxPxA: ne mažiau 480x240x50 mm) dydžio krepšių |
| 16. | Standartinio ciklo trukmė su džiovinimu, pagal EN ISO 15883 arba lygiavertį standartą | ≤ 50 min. |
| 17. | Vandens sąnaudos vienos plovimo ciklo fazės metu naudojant ne mažesnį kaip 5-ių lygių rėmą. | ≤ 30 litrų |
| 18. | Integruotas elektrinis džiovinimas su HEPA filtru | 1. Integruotas elektrinis oro tiekimo ventiliatorius su bešepetėliniu varikliu; 2. Turi būti montuojamas ne žemesnės kaip H14 klasės HEPA oro filtras pagal EN 1822 standartą. 3. Turi būti užtikrintas filtro priežiūros ir keitimo poreikio nustatymas pagal gamintojo nustatytą periodiškumą ir (arba) integruotą filtro būklės indikacijos, perspėjimo ar kontrolės funkciją, užtikrinančią saugią įrangos eksploataciją. 4. Pageidautina. Automatinė oro filtro būklės kontrolės sistema, užtikrinanti automatinį vartotojo informavimą apie filtro užsiteršimą ar poreikį jį pakeisti. Pastaba. Galimybė pasiūlyti instrumentų plovimo - dezinfekavimo mašinas, turinčias automatinę oro filtro būklės kontrolės sistemą, užtikrinančią automatinį vartotojo informavimą apie filtro užsiteršimą ar poreikį jį pakeisti, bus vertinama kaip privalumas, pasiūlymų vertinime suteiksiantis papildomų balų. |
| 19. | Bendras mašinos elektrinis galingumas | ≤15 kW |
| 20. | Elektros maitinimas | Trifazis 3 x 200-400 V, 50Hz |
| 21. | Automatinė plovimo slėgio kontrolė | Būtina |
| 22. | Integruotos dvi chemikalų dozavimo pompos su srauto jutikliais tiksliam chemikalų dozavimui | Būtina. Galimybė išplėsti dozavimo pompų skaičių iki ne mažiau kaip 3-ių. |
| 23. | Galimybė mašinoje naudoti skirtingų gamintojų chemines priemones, skirtas automatinėms instrumentų plovimo – dezinfekcijos mašinoms | Siūloma mašina neturi būti pritaikyta naudoti tiktai mašinos gamintojo nurodytas chemines priemones. |
| 24. | Plovimo mašinos triukšmingumas džiovinimo fazėje | ≤ 70 dBa. |
| 25. | Pilna prieiga prie įrenginių komponentų, jų aptarnavimui ir remontui | Turi būti užtikrinta pilna prieiga prie įrenginio komponentų aptarnavimo ir remonto tikslais iš eksploatacinių pusių arba kitu gamintojo numatytu konstrukciniu sprendimu. |
| 26. | Integruotas spausdintuvas | Ciklo ataskaitų spausdinimas lietuvių kalba. |
| 27. | Garsinis signalas, skirtas proceso ciklo pabaigai ir įvykus proceso klaidai | Būtina |
| 28. | Tinklo sąsaja | Mašina turi būti paruošta (turėti protokolą prijungimui prie išorinio serverio) integracijai su išorine instrumentų atsekamumo programine įranga. |
| 29. | Programinė įranga | Programinės įranga, skirta stebėti, dokumentuoti ir vizualizuoti realiuoju laiku plovimo procesų metu matuojamus parametrus. Ciklo ataskaitų spausdinimo ir archyvavimo serverio atmintyje galimybė. Statistikos modulis leidžiantis įvertinti prietaisų produktyvumą. Aliarmų pranešimų gavimas incidentų registravimui su galimybe pranešimus apie gedimus siųsti keliems vartotojams su galimybe nustatyti, apie kurio tipo gedimus turi būti siunčiami pranešimai. |
| 30. | PRIEDAI REIKALINGI TRIMS INSTRUMENTŲ PLOVIMO - DEZINFEKAVIMO MAŠINOMS |  |
| 30.1. | Krepšeliai instrumentams | 15 vnt. Pagaminti iš AISI 304 arba lygiaverčio nerūdijančio plieno. Krepšelių matmenys IxPxA: ne mažiau 480x240x50 mm |
| 30.2. | Pakrovimo – iškrovimo vežimėlis pritaikytas prie plovimo - dezinfekcijos mašinos | ≥ 2 vnt. Vežimėliai pagaminti iš AISI 304 arba lygiaverčio nerūdijančio plieno, reguliuojamo aukščio. |
| 30.3. | Rėmas instrumentams plauti | ≥ 1 vnt. didžiausias į siūlomą plovimo mašiną telpantis rėmas su maksimaliais galimais lygiais, talpinantis didžiausią įmanomą kiekį DIN 1/1 dydžio krepšelių. Kiekvienas rėmo lygis turi būti aprūpintas rotacine alkūne su purkštukais. |
| 30.4. | Rėmas instrumentams plauti | ≥ 2 vnt., lentynos 5-iuose lygiuose, talpinantis 10 DIN 1/1 dydžio krepšelių. Kiekvienas rėmo lygis aprūpintas rotacine alkūne su purkštukais. Visos lentynos išimamos. |
| 30.5. | Kombinuotas rėmas tuščiaviduriams ir pilnaviduriams instrumentams plauti arba specializuotas rėmas tuščiaviduriams instrumentams plauti arba specializuotas tuščiaviduriams instrumentams plauti rėmas, integruojamas į 5 lygių rėmą. | ≥ 2 vnt., kombinuotų rėmų su jungtimis tuščiaviduriams instrumentams plauti. Modulio talpa ≥ 40 vnt. įvairaus tipų tuščiavidurių instrumentų ir ≥ 4 DIN standarto krepšeliai arba ≥ 2 vienetai specializuotų rėmų tuščiaviduriams instrumentams plauti, kiekvienas su ≥ 30 jungčių, arba ≥2 vienetai specializuotų rėmų tuščiaviduriams instrumentams integruojamu į 5 lygių rėmą, talpa ≥ 35 vnt. |
| 31. | Mašinos instaliacija, prijungimas prie esamų infrastruktūrinių sistemų, personalo apmokymas turi būti įskaičiuoti į pasiūlymo kainą | Būtina |
| 32. | Mašina turi atitikti 93/42/EEB, LST EN ISO 15883-1,2,5 ir EN ISO 13485:2016 reikalavimus | Pateikti tai įrodančių sertifikatų ar deklaracijų kopijas |
| 33. | Plovimo mašinai suteikiamas garantijos terminas, įskaitant įrangos techninę priežiūrą su visomis susijusiomis išlaidomis | ≥ 24 mėnesių garantija |
| 34. | Išorinė duomenų perdavimo jungtis nuotoliniam prisijungimui serviso reikmėms | Būtina. Prisijungimas per standartinę tinklo jungtį. |
| 35. | Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis (pristatoma kartu su įrenginiu) | Būtina |
| 36. | Įranga turi turėti CE ženklą su atpažinimo numeriu | Būtina |
| 37. | Mašinos žymėjimas CE ženklu ir UDI kodu, pagal medicinos prietaisų reglamento MDR (EU) 2017/745 reikalavimus arba lygiavertį | Būtina, kartu su pasiūlymu konkursui pateikti žymėjimo CE ženklu ir UDI kodu liudijančių sertifikatų kopijas. |

________________________