MIKROORGANIZMŲ GREITO NUSTATYMO ŠLAPIME TYRIMUS ATLIEKANČIO AUTOMATIZUOTO ANALIZATORIAUS NUOMOS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalaujami techniniai parametrai | Reikalavimų atitikimas (tiksliai nurodomi siūlomi techniniai parametrai) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Analizatorius – 1 vnt. (pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas | - | įrašo tiekėjas |
| 1. | Techniniai reikalavimai analizatoriui: |  |  |
| 1.1. |  | Nuomai turi būti pateiktas naujas (nenaudotas) automatizuotas mikroorganizmų greito aptikimo šlapime analizatorius, sukomplektuotas su akumuliatoriniu nepertraukiamo maitinimo šaltiniu ir integruotu spausdintuvu (tyrimo rezultatų spausdinimui). (Būtina nurodyti nenutrūkstamojo maitinimo šaltinio gamintoją ir kilmės šalį) | įrašo tiekėjas |
| 1.2. | Analizatoriaus paskirtis | Analizatorius turi būti tinkamas 1 priede nurodytų tyrimų atlikimui, kiekybiškai įvertinti mikroorganizmų kiekį mėginyje, naudojant šviesos sklaidos technologiją (arba lygiavertę), leidžiančią aptikti tik gyvus mikroorganizmus | įrašo tiekėjas |
| 1.3. | Reikalavimai analizatoriui | - Aptikti mikroorganizmų augimą terpėje su šlapimo mėginiu; - Pateikti ekrane mikroorganizmų augimo kreives; augimo kreives turi būti galima peržiūrėti tyrimo metu; - Nustatyti mikroorganizmų koncentraciją ir rezultatą pateikti kolonijas formuojančiais vienetais mililitre (KFV/ml). - Galima papildyti analizatorių naujais mėginiais nestabdant jo darbo. - Vienu metu galima tirti ne mažiau kaip 50 mėginių. - Prieš tyrimą nereikalingas joks mėginio apruošimas. - Tyrimo galutinis neigiamas rezultatas pateikiamas ne vėliau kaip per 4 valandas. - Tyrimo galutinis teigiamas rezultatas pateikiamas ne vėliau kaip per 5 valandas. - Galimybė atspausdinti tyrimo rezultatus analizatoriuje integruotu spausdintuvu. | įrašo tiekėjas |
| 1.4. |  | Analizatorius turi turėti CE ženklinimą (kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti galiojančių dokumentų, liudijančių analizatoriaus žymėjimą CE ženklu, kopijas). | įrašo tiekėjas |
| 1.5. |  | Naudojimo instrukcijos (vartotojo vadovai) kartu su pasiūlymu konkursui turi būti pateikiami anglų kalba elektronine, o laimėjimo atveju – lietuvių ir anglų kalbomis spausdinta forma (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas). | įrašo tiekėjas |
| 1.6. |  | Tiekėjas turi užtikrinti įrangos nemokamą nepertraukiamą techninį aptarnavimą 7 dienas per savaitę, 24 val. per parą sutarties galiojimo laikotarpiu. Tiekėjui gavus pranešimą apie įrangos gedimą, į Kauno klinikas ne vėliau kaip per 8 val. turi atvykti reikiamą kvalifikaciją turintis darbuotojas ir pašalinti gedimą arba kitaip užtikrinti įrangos darbą ne vėliau kaip per 12 val. Visiškai pašalinti gedimą turi per 48 valandas, o nesant galimybės pašalinti gedimą per 48 valandas, tiekėjas privalo sugedusią (netinkamai veikiančią) įrangą laikinai pakeisti lygiaverte. (būtinas atitinkamas tiekėjo įsipareigojimas) | įrašo tiekėjas |
| 2. | Reikalavimai vykdant analizatoriaus nuomos sutartį tiekiamiems reagentams ir papildomoms priemonėms: | - Kartu su analizatoriumi turi būti pateikti visi 1 priede nurodytų tyrimų atlikimui pagal gamintojo rekomendacijas reikalingi reagentai (terpė išpilstyta steriliuose buteliukuose, sandariai uždaryti) ir papildomos priemones. - Reagentai ir papildomos priemonės turi būti tinkami darbui su analizatoriumi (būtinas atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas). - Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas). | įrašo tiekėjas |
| 2.1. |  | Reagentų kokybė, žymėjimas, kartu su reagentais pateikiama informacija turi atitikti In vitro diagnostikos medicinos prietaisų direktyvos 98/79/EC arba Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių reikalavimus (kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti reagentų CE sertifikavimą pagal In vitro diagnostikos medicinos prietaisų direktyvos 98/79/EC arba Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių reikalavimus liudijančių galiojančių dokumentų kopijas). | įrašo tiekėjas |

1 priedas

| Eil. Nr. | Tyrimo pavadinimas |  | Preliminarus tyrimų skaičius per 5 metus |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
| 1. | Mikroorganizmų greitas aptikimas šlapime automatizuotu analizatoriumi |  | 6900 |