Techninės specifikacijos projektas

Mobili elektrinė funkcinė lova su čiužiniu (8 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., kataloge pažyminti vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinanti reikšmė. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Funkcinė lova | - Elektrinio valdymo, ne mažiau 4 dalių: nugaros, sėdimoji, šlaunų, blauzdų |  |
|  | Čiužinio platforma | 1. Platformos sekcijos pagamintos plastikinių plokščių 2. Čiužinio platformos sekcijas galima išimti valymui. 3. Čiužinio platforma su ne mažesniu kaip 30 cm prailginimu. 4. Čiužinio platformos visuose kampuose yra ertmės skirtos infuzinio stovo įstatymui. |  |
|  | Čiužinio platformos aukščio reguliavimas | 1. Valdoma elektrine pavara; 2. Aukščio reguliavimo ribos, matuojant nuo grindų iki čiužinio platformos (be čiužinio): žemiausia riba ne daugiau 39 cm, aukščiausia riba ne mažiau 74 cm |  |
|  | Nugaros sekcijos pakėlimo kampo reguliavimas | 1. Valdoma elektrine pavara 2. Maksimalus pasikėlimo kampas ne mažesnis kaip 60º |  |
|  | Nugaros sekcija pralaidi rentgeno spinduliams | Po nugaros sekcija integruotas rentgeno kasetės laikiklis |  |
|  | Kelių sulenkimo kampo reguliavimas | 1. Valdoma elektrine pavara 2. Maksimalus pasikėlimo kampas ne mažesnis kaip 30º |  |
|  | Trendelenburgo/atvirkštinės Trendelenburgo pozicijų reguliavimas | 1. Valdoma elektrine pavara 2. Maksimalūs lovos pavertimo į Trendelenburgo/atvirkštinio Trendelenburgo pozicijas kampai ne mažesni kaip 12°/12° |  |
|  | Regreso funkcija | Suminis poslinkis į kojūgalio ir į galvūgalio puses ne mažiau kaip 12 cm |  |
|  | Rankenos mechaniniam nugaros sekcijos nuleidimui į horizontalią gaivinimo padėtį kritinių situacijų metu | Sumontuotos ant lovos rėmo iš abiejų pusių |  |
|  | Integruotas akumuliatorius | Užtikrina visą lovos funkcionalumą esant elektros tiekimo sutrikimams ar transportavimo metu |  |
|  | Pašvietimo funkcija | Būtina |  |
|  | Lovos valdymo pultas personalui (2 vnt.) | 1. Pultelis, integruotas galvos dalies šoninių apsauginių rėmų išorinėje pusėje 2. Pultelio pagalba galima reguliuoti lovos aukštį, nugaros ir kojų sekcijų pakėlimo kampus, nustatyti apžiūros poziciją, Trendelenburgo ir atvirkštinę Trendelenburgo pozicijas, gaivinimo poziciją (CPR), kraujotakos pagerinimo pozicija (kraujagyslių pozicija), 3. Pultas turi akumuliatorių įkrovos ir žemo aukščio indikatorius |  |
|  | Lovos valdymo pultas pacientui (2 vnt.) | 1. Pultelis integruotas galvos dalies šoninių apsauginių rėmų vidinėje pusėje 2. Pultelio pagalba galima reguliuoti lovos aukštį, nugaros ir kojų sekcijų pakėlimo kampus, nustatyti išlipimo poziciją, kėdės poziciją 3. Pultas turi „užrakintų“ funkcijų indikatorius |  |
|  | Lovos valdymo pultas personalui (1 vnt.) | 1. Pultelis integruotas lovos kojūgalyje arba pakabinamas ant lovos kojūgalio 2. Pulto pagalba galima reguliuoti lovos aukštį, nugaros sekciją, kojų sekciją, Trendelenburgo ir atvirkštinę Trendelenburgo pozicijas, nustatyti gaivinimo poziciją (CPR), apžiūros poziciją, kraujotakos pagerinimo pozicija (kraujagyslių pozicija), išlipimo poziciją, kėdės poziciją. 3. Pultas turi akumuliatorių įkrovos ir „užrakintų“ funkcijų indikatorius 4. Pulto pagalba galima „užrakinti“ tam tikras funkcijas |  |
|  | Lovos valdymo pultas pacientui (1 vnt.) | 1. Pakabinamas ant lovos galvūgalyje esančių šoninių apsauginių rėmų 2. Pulto pagalba galima reguliuoti lovos aukštį, automatinį kontūro nustatymą, nugaros sekcijos ir kojų sekcijos padėtį, |  |
|  | Šoniniai apsauginiai rėmai | 1. Apsauginiai rėmai sumontuoti abiejuose lovos šonuose sudaryti iš 2 atskirai nuleidžiamų/pakeliamų dalių. 2. Pakeltų apsauginių rėmų aukštis (matuojant nuo čiužinio platformos, be čiužinio) ne mažiau nei 35 cm. 3. Apsauginiuose šoniniuose integruoti nugaros sekcijos ir lovos pasvirimo kampo indikatoriai. |  |
|  | Lovos galai | 1. Uždedami arba nuimami pagal poreikį nenaudojant įrankių 2. Greitam nuėmimui nenaudojamos apsaugos |  |
|  | Ištraukiamas dėklas drabužiams | Įmontuotas lovos kojūgalyje |  |
|  | Apsauginiai bamperiai | Apsauginiai bamperiai visuose keturiuose lovos kampuose |  |
|  | Šoniniai laikikliai | Foley maišelio tvirtinimo kabliukai iš abiejų lovos pusių |  |
|  | Lovos važiuoklė | 1. 4 dvigubi ratukai, kurių skersmuo ne mažiau 15 cm 2. Stabdžių sistema ne mažiau kaip trijų padėčių: visi ratukai užblokuoti, visi ratukai laisvai sukiojasi, ratukai fiksuoti važiavimui į priekį ar atgal (nesisukiojantys) 3. Bent vienas antistatinis ratukas rėmo įžeminimui 4. Penktasis ratas |  |
|  | Lovos išoriniai matmenys (ilgis x plotis), įskaitant visas šonines apsaugas be prailginimo | Ne didesni kaip 225 x 100 cm |  |
|  | Gamintojo numatyta lovos saugios apkrovos ribinė vertė | Ne mažiau 250 kg |  |
|  | Reikalavimai čiužiniui | 1. Porolono čiužinys, ne mažesnio kaip 30 kg/m3 tankio, padeda užkirsti kelią praguloms atsirasti ir jas gydyti. 2. Čiužinio ilgis ir plotis atitinka lovos čiužinio platformos išmatavimus, aukštis ne mažiau 12 cm. |  |
|  | Reikalavimai čiužinio užvalkalui | 1. Čiužinio užvalkalo audinys: poliesteris (arba lygiavertė medžiaga), dengtas poliuretano sluoksniu (arba lygiaverte medžiaga) 2. Apsaugos nuo vandens užvalkalo barjeras 3. Atsparumas užsiliepsnojimui atitinkantis EN 597-1 ir EN 597-2 standartus arba lygiaverčius. |  |
|  | Lovos priedai ir konstrukciniai elementai | 1. Infuzinis stovas tinkantis siūlomo modelio lovai - 1 vnt. 2. Pasikėlimo rankena tinkanti siūlomo modelio lovai - 1 komplektas 3. Fiksavimo diržai – 1 komplektas |  |
|  | Žymėjimas CE ženklu. | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
|  | Kartu su prekėmis pristatoma dokumentacija | Naudotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalba |  |
|  | Pavyzdžio pateikimas | Pirkėjui pareikalavus, tiekėjas privalo pristatyti specifikaciją atitinkantį pavyzdį per 10 kalendorinių dienų. |  |

Mūsų siūlomas garantinio aptarnavimo laikotarpis (visam lovos komplektui su čiužiniu) (ne mažiau 24 mėn.) ______________ .

(įrašyti)