AB „Amber Grid“ siekdama tinkamai pasirengti numatomam prekių pirkimui „Srautiniai gamtinių dujų chromatografai jų  projektavimo, testavimo, patvirtinimo, montavimo ir paleidimo-derinimo darbai”, skelbia rinkos konsultaciją  ir kviečiame Jus dalyvauti.

Pirkimo objekto aprašymas, paslaugų apimtis, vertinimo kriterijai ir reikalavimai pateikiami pridedamuose dokumentuose.

| Konsultacijos objektas: | Tinkamas pasirengimas Pirkimui nustatant Pirkimo objekto reikalavimus. |
| --- | --- |
| Tikslas: | Iki Pirkimo pradžios informuoti rinkos dalyvius/tiekėjus apie numatomą Pirkimą prašant tiekėjų, kurie yra suinteresuoti dalyvauti Pirkime, atsakyti laisva forma į pateikiamus klausimus, pateikti savo nuomonę/siūlymus/rekomendacijas dėl efektyvesnio pirkimo vykdymo modelio, vertinimo kriterijų, techninės medžiagos ir gerosios praktikos pavyzdžių apie taikomus sprendimus. |
| Pastabos (pasiūlymai): | Prašome rinkos dalyvių teikti konkrečius siūlymus ir pateikti savo siūlymų pagrindimus, kurie, esant poreikiui, bus aptarti konsultacijos metu. |
| Laikas bei pastabų ir pasiūlymų pateikimo terminas: | Bendravimas vykdomas Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis prašant pateikti įžvalgas, siūlymus ir rekomendacijas, kurios bus įvertintos ir nuspręsta, ar tikslinga rengti susitikimą su rinkos dalyviais (toliau – susitikimas). Tiekėjai prašomi ne vėliau kaip iki termino, nurodyto CVP IS pateikti siūlymus CVP IS priemonėmis. Klausimai, pastabos, siūlymai, gauti pasibaigus aukščiau nurodytam terminui, gali būti nenagrinėjami. Vykstant rinkos konsultacijai dėl pirkimo objekto gali būti vykdoma apžiūra. Tiekėjas gali apžiūrėti Objektus kreipiantis į Perkantįjį subjektą, nurodydamas apžiūroje ketinančių dalyvauti asmenų pareigas, vardus ir pavardes bei preliminarų apžiūros laiką (Perkantysis subjektas turi teisę keisti apžiūros laiką). Esant poreikiui, apie susitikimo organizavimą ir su juo susijusias aplinkybes informuosime atskiru pranešimu. |
| Kontaktiniai asmenys: | Pirkimų projektų vadovė Anna Kiseliova , tel.: +370 685 45060, el. p. a.kiseliova@ambergrid.lt |

Pridedami dokumentai:

- Techninės specifikacijos projektas;

- Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimų projektas;

- Pasiūlymo kainos dedamosios;

PAGRINDINIAI KLAUSIMAI

- Informacija apie tiekėją

| Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės Tiekėjų pavadinimai |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninis paštas kontaktui |  |

- Ar tiekėją sudomino dalyvavimo Pirkime galimybė? Jeigu taip, ar tiekėjas norėtų teikti pasiūlymą  Pirkimui?

Atsakymas:

- Ar tiekėjas gali pristatyti techninėje specifikacijoje nurodytas prekes?

Atsakymas:

- Ar techninės specifikacijos projekte yra numatyti visi reikalingi veiksmai, siekiant pristatyti kokybiškas prekes?

Atsakymas:

- Ar techninė specifikacija yra išsami ir aiški? Kokių elementų trūksta techninėje specifikacijoje?

Atsakymas:

- Ar techninėje specifikacijoje yra numatyti visi būtini parametrai, siekiant laiku įsigyti kokybiškas prekes? Jeigu ne, kokie parametrai galėtų būti papildomai numatyti?

Atsakymas:

- Ar techninė specifikacija neriboja konkurencijos?

Atsakymas:

- Ar techninėje specifikacijoje nėra numatyta perteklinių reikalavimų? Jei taip, kurie reikalavimai galimai yra pertekliniai ir kodėl?

Atsakymas:

- Ar numatyti kvalifikaciniai reikalavimai nepagrįstai neriboja konkurencijos?

Atsakymas:

- Ar tiekėjas galės pasiūlyti atitinkamą(-us) specialistą(-us)?

Atsakymas:

- Kokius papildomus kvalifikacijos reikalavimus siūlytumėte nurodyti?

Atsakymas:

- Ar kvalifikacijos reikalavime nurodytų specialistų rolių pakaks sėkmingam paslaugų įvykdymui?

Atsakymas:

- Siekiant tinkamai įvertinti numatomą pirkimo biudžetą, prašome, nurodyti orientacinę perkamų prekių kainą (kainos lentelė pridedama).

Atsakymas:

- Ar paslaugų kiekiai ir aprašymai yra tikslūs ir pakankami norint pasiekti pirkimo tikslą? Esant poreikiui prašome papildyti Pasiūlymo formoje nenurodytų prekių kiekius ar aprašymus.

Atsakymas:

- Kokių turėtumėte pasiūlymų ar pastebėjimų dėl pirkimo techninės specifikacijos projekto?

Atsakymas:

- Vadovaudamasi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2023/1787 dėl metano emisijų mažinimo energijos sektoriuje nuostatomis, Bendrovė siekia sumažinti arba, kiek techniškai įmanoma, eliminuoti metano emisijas, susidarančias dujų chromatografų eksploatavimo metu, taip pat sumažinti dujų, naudojamų chromatografo prapūtimui per by-pass funkciją, išmetimą į atmosferą.

Atsižvelgiant į tai, prašome Jūsų pateikti informaciją:

Kokius techninius sprendimus galite pasiūlyti srautiniam dujų chromatografui su integruota mėginių paėmimo sistema, kurie leistų reikšmingai sumažinti metano emisijas, susidarančias mėginių paėmimo, mėginių linijos prapūtimo bei chromatografo prapūtimo (by-pass) metu?

Prašome pateikti informaciją apie galimus techninius sprendimus, pavyzdžiui:

uždaros arba mažo prapūtimo mėginių paėmimo sistemos (low-bleed / low-emission sampling systems),

mėginio arba prapūtimo dujų recirkuliacijos į procesinę liniją sprendimai,

uždaro ciklo prapūtimo (closed-loop purge) ar panašios technologijos,

optimizuoti fast-loop / by-pass valdymo sprendimai, mažinantys nuolat išleidžiamų dujų kiekį,

kiti technologiniai sprendimai, mažinantys metano ir prapūtimo dujų išmetimą į atmosferą.

Taip pat prašome nurodyti:

kokį metano emisijų ir prapūtimo dujų suvartojimo sumažėjimą galima pasiekti (Nm³ per metus arba %), lyginant su standartine chromatografo konfigūracija,

kokia būtų papildoma investicinė kaina tokiems sprendimams įdiegti,

ar šie sprendimai turi įtakos chromatografo analizės tikslumui, patikimumui ar priežiūros poreikiui.

Prašome kartu pateikti:

siūlomų sprendimų techninius aprašymus,

technines specifikacijas ir duomenų lapus (datasheets),

tipines  schemas, jei tokios yra,

informaciją apie praktinius šių technologijų taikymo pavyzdžius panašiose gamtinių dujų sistemose, jei tokios yra.

Atsakymas:

- Kiek laiko galiotų Jūsų siūloma chromatografų, bei paslaugų kaina?

Atsakymas:

- Nuo kokių parametrų priklauso pirkimo objekto kaina?

Atsakymas:

- Teikiant prekes svarbu užtikrinti terminus „prekės turės būti pristatytos 3 etapai. I etapas 2027 IV ketvirtis (6 chromatografai), II etapas 2028  IV ketvirtis (5 chromatografai), III etapas 2029  IV ketvirtis (5 chromatografai). Dėl kokių jūsų nuomone rizikų negalėtų būti pristatytos prekės? Ar įmanoma per nustatytą terminą pristatyti prekes?

Atsakymas:

- Pirkimas privalo būti žalias. Ar tiekėjas laikosi aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų, atitinkančių Europos Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) arba Lietuvos standarto LST EN ISO 14001:2015 „Aplinkos apsaugos vadybos sistemos“ (arba ankstesnės standarto versiją) arba lygiaverčio aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarto reikalavimų arba taiko kitas (lygiavertes) tiekėjo patvirtintas aplinkos apsaugos vadybos sistemos priemones su pirkimo objektu susijusioje paslaugų ir darbų srityje?

Atsakymas:

- Pirkimas privalo būti žalias. Koks jūsų manymu gali būti taikomas žaliasis kriterijus?

Atsakymas:

- Ar pirkime tikslinga taikyti sutarties įvykdymo užtikrinimą? Jei taip, Jūsų nuomone, kokio rekomenduotumėte dydžio sutarties įvykdymo užtikrinimą taikyti?

Atsakymas:

- Kokie veiksniai turi įtakos pirkimo objekto kainai? Kaip būtų galima darbus atlikti pigiau?

Atsakymas:

- Kokių turėtumėte pasiūlymų ar pastebėjimų dėl pirkimo? Jeigu šiame klausimyne neradote, Jūsų nuomone, svarbaus klausimo, susijusio su pirkimo objektų, prašome nurodyti jį ir pakomentuoti galimą atsakymą.

Atsakymas:

Maloniai prašome iki 2026-04-25  10:00 val. pateikti kainos pasiūlymą ir atsakymus į klausimus.

Kilus klausimams, prašau susisiekite su CVPIS priemonėmis arba el. paštu. Mielai į juos atsakysiu.

1 PRIEDAS

SRAUTINIAI GAMTINIŲ DUJŲ CHROMATOGRAFAI, JŲ PROJEKTAVIMO, TESTAVIMO, PATVIRTINIMO, MONTAVIMO IR PALEIDIMO-DERINIMO DARBAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Perkantysis subjektas, Užsakovas – AB „Amber Grid“. Daugiau informacijos apie Pirkėją ir jo veiklą galima rasti www.ambergrid.lt.

  - Tiekėjas, Rangovas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, kurie rinkoje siūlo pirkimo objektui atlikti darbus, tiekti prekes ar teikti paslaugas).

  - Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Perkančiojo subjekto dėl Pirkimo objekto. Perkančiojo subjekto sudaroma sutartis su Tiekėju, kuris bus pripažintas laimėjusiu dėl Pirkimo objekto.

  - Pirkimo objektas –  Srautiniai gamtinių dujų chromatografai jų instaliavimo, projektavimo, testavimo, montavimo ir paleidimo-derinimo darbai

    - Objektai, kiekvienas objektas atskirai - Objektas – Techninės specifikacijos 4 lentelėje išvardinti Perkančiojo subjekto valdomos dujų perdavimo sistemos objektai, kuriuose yra įrengti srautiniai gamtini dujų chromatografai

    - Chromatografas –  prietaisas, kuriuo nustatoma gamtinių dujų komponentinė sudėtis (azoto, anglies dioksido, deguonies, vandenilio ir angliavandenilių nuo C1 iki C5, bei C6+ ), matuojama komponentų koncentracija ir apskaičiuojamas dujų apatinis, viršutinis šilumingumas, tankis, santykinis tankis bei Wobbe indeksas.

    - Darbai – chromatografų pakeitimo darbai (senų prietaisų demontavimo darbai, naujų prietaisų montavimo, paleidimo-derinimo darbai, įskaitant paprastojo remonto aprašo (toliau – Aprašas) parengimo paslaugas. Projektavimo darbai, esamų automatikos projektų korekcija ryšium su chromatografų keitimu.

- esamos situacijos aprašymas

Šio metu Perkantysis subjektas perdavimo sistemos Objektuose (dujų skirstymo stotyse (toliau – DSS), dujų apskaitos stotyse (toliau – DAS), dujų apskaitos ir slėgio ribojimo stotyse (toliau – DASRS), gamtinių dujų kokybės parametrams nustatyti naudoja srautinius dujų chromatografus Elster Instromet EnCal 3000 ir EnCal 3000 Quad, bei Emerson 770XA ir 370XA.

Dujų kokybės parametrai iš chromatografų nuotoliniu „on-line“ režimu perduodami į dujų tūrio kompiuterius-korektorius (Elster Instromet FC1 ir Endress+Hauser Flow-X) įrengtus tose pačiose ir kitose DSS, negu įrengti chromatografai. Duomenų perdavimas vyksta globaliais TCP/IP protokolo tinklais, duomenų perdavimo ir valdymo sistema paremta TCP/IP protokolu, naudojamos sąsajos – Ethernet 10/100 Base-T (sąsajose nenaudojami keitikliai), duomenų perdavimo protokolas MODBUS RTU/TCP. Dujų kokybės parametrai automatiškai nuskaitomi iš chromatografų į dujų tūrio kompiuterius-korektorius naudojant Elster Instromet Encal 3000 Modbus registrų sąrašą (Modbus Map). Dabartiniai chromatografai vienu metu palaiko iki 10 duomenų nuskaitymo TCP sesijų.

Duomenys perduodami:

- Iš Klaipėdos-2 DSS įrengto chromatografo į Klaipėdos-2 DSS įrengtus dujų tūrio kompiuterius-korektorius (2 vnt.);

-Iš Kauno-1 DSS įrengto chromatografo į Kauno DSS-1 įrengtus dujų tūrio kompiuterius-korektorius (5 vnt.), į Girininkų DSS įrengtus dujų tūrio kompiuterius-korektorius (3 vnt.),  į Alytaus DSS įrengtus dujų tūrio kompiuterius-korektorius (4 vnt.).

- Iš Jonavos DSS įrengto chromatografo į Jonavos DSS įrengtus dujų tūrio kompiuterius-korektorius (8 vnt.). Jonavos DSS įrengti Flow-X dujų tūrio kompiuteriai-korektoriai;

- Iš Elektrėnų DSS įrengto chromatografo į Elektrėnų DSS įrengtus dujų tūrio kompiuterius-korektorius (4 vnt.);

- Iš Vilniaus DSS įrengto chromatografo į Vilniaus DSS įrengtus dujų tūrio kompiuterius-korektorius (4 vnt.), į A.Panerių-2 DSS įrengtus dujų tūrio kompiuterius-korektorius (3 vnt.), į Rudaminos DSS įrengtus dujų tūrio kompiuterius-korektorius (4 vnt.), į Grigiškių DSS įrengtus dujų tūrio kompiuterius-korektorius (4 vnt.), į Vievio DSS įrengtus dujų tūrio kompiuterius-korektorius (2 vnt.). Vilniaus DSS įrengtas chromatografų parametrų kartotuvas, didesniam srauto kompiuterių užklausų kiekio apdorojimui;

- Iš Panevėžio-2 DSS įrengto chromatografo į Panevėžio-2 DSS įrengtus dujų tūrio kompiuterius-korektorius (2 vnt.), į Panevėžio-1 DSS įrengtus dujų tūrio kompiuterius-korektorius (3 vnt.);

- Iš Šiaulių DSS įrengto chromatografo į Šiaulių DSS įrengtus dujų tūrio kompiuterius-korektorius (4 vnt.);

- Iš Mažeikių DAS įrengto chromatografo į Mažeikių DAS įrengtus dujų tūrio kompiuterius-korektorius (2 vnt.), į N.Akmenės DSS įrengtus dujų tūrio kompiuterius-korektorius (2 vnt.);

- Iš Ukmergės DSS įrengto chromatografo į Ukmergės DSS įrengtus dujų tūrio kompiuterius-korektorius (2 vnt.);

- Iš Jauniūnuose įrengto chromatografo į Visagino DSS įrengtus dujų tūrio kompiuterius-korektorius (3 vnt.);

- Iš Kiemėnų DAS įrengtų chromatografų į Kiemėnų DAS įrengtus dujų tūrio kompiuterius-korektorius (6 vnt.);

- Iš Santakos DASRS įrengtų chromatografų į Santakos DASRS įrengtus dujų tūrio kompiuterius-korektorius (6 vnt.);

- Iš Rietavo raj. įrengto chromatografo į Telšių DSS įrengtus dujų tūrio kompiuterius-korektorius (2 vnt.).

Duomenų mainai tarp chromatografų ir dujų tūrio kompiuterių-korektorių vyksta MODBUS RTU/TCP protokolu. Chromatografų parametrų nuskaitymas RS 485 sąsaja vykdomas telemetrijos sistemos valdikliais, kurie perduoda duomenis į Sistemos valdymo centro SCADA informacinę sistemą. Be to Elster Instromet EnCal 3000 ir EnCal 3000 Quad valandos ir paros vidurkių apskaičiavimui ir perdavimui įrengti minėtų chromatografų valdikliai.

Chromatografų ir dujų tūrio kompiuterių-korektorių, esančių tose pačiose ar skirtingose DSS, sąveiką vyksta tokiu Modbus RTU/TCP Multi Master principu:

- Dujų tūrio kompiuteriai-korektoriai yra sukonfigūruoti kaip Modbus RTU/TCP Master įrenginiai;

- Chromatografai sukonfigūruoti kaip Modbus RTU/TCP Slave įrenginiai;

- Dujų sudėties analizės duomenų nuskaitymą inicijuoja dujų tūrio kompiuteriai-korektoriai per Ethernet lokalų ir/arba TCP/IP protokolo globalų duomenų perdavimo tinklą.

1 lentelė: Nuskaitomų į telemetrijos valdiklį iš chromatografų operatyvinių parametrų sąrašas:

| Eil. Nr. | Parametras |
| --- | --- |
| 1. | Santykinis tankis |
| 2. | Viršutinis šilumingumas |
| 3. | Žemutinis šilumingumas |
| 4. | Metanas |
| 5. | Azotas |
| 6. | Anglies dioksidas |
| 7. | Etanas |
| 8. | Propanas |
| 9. | Iso-Butanas |
| 10. | N-Butanas |
| 11. | Iso-Pentanas |
| 12. | N-Pentanas |
| 13. | Heksanas+ |
| 14. | Neo-Pentanas |
| 15. | Dujų tankis |
| 16. | Deguonis |
| 17. | Vandenilis |
| 18. | Wobbe indeksas |

2 lentelė. Nuskaitomų į telemetrijos valdiklį ir į Dujų apskaitos parametrų duomenų surinkimo informacinę sistemą chromatografo arba jo valdiklio parametrų sąrašas :

| Eil. Nr. | Parametras |
| --- | --- |
| Duomenys paimti iš elektroninių kaupiklių (LOG‘ų) (nuskaitomi su chromatografo/valdiklio laiko žyme) |  |
|  | Valandos vidutinis viršutinis šilumingumas |
|  | Valandos vidutinis žemutinis šilumingumas |
|  | Valandos vidutinis dujų tankis |
|  | Valandos vidutinis santykinis dujų tankis |
|  | Valandos vidutinis viršutinis Wobbe indeksas |
|  | Valandos vidutinė azoto koncentracija |
|  | Valandos vidutinė anglies dvideginio koncentracija |
|  | Valandos vidutinė metano koncentracija |
|  | Valandos vidutinė etano koncentracija |
|  | Valandos vidutinė propano koncentracija |
|  | Valandos vidutinė n-butano koncentracija |
|  | Valandos vidutinė i-butano koncentracija |
|  | Valandos vidutinė n-pentano koncentracija |
|  | Valandos vidutinė i-pentano koncentracija |
|  | Valandos vidutinė heksano + koncentracija |
|  | Valandos vidutinė neo pentano koncentracija |
|  | Paros vidutinis viršutinis šilumingumas |
|  | Paros vidutinis žemutinis šilumingumas |
|  | Paros vidutinis dujų tankis |
|  | Paros vidutinis santykinis dujų tankis |
|  | Paros vidutinis viršutinis Wobbe indeksas |
|  | Paros vidutinė azoto koncentracija |
|  | Paros vidutinė anglies dvideginio koncentracija |
|  | Paros vidutinė metano koncentracija |
|  | Paros vidutinė etano koncentracija |
|  | Paros vidutinė propano koncentracija |
|  | Paros vidutinė n-butano koncentracija |
|  | Paros vidutinė i-butano koncentracija |
|  | Paros vidutinė n-pentano koncentracija |
|  | Paros vidutinė i-pentano koncentracija |
|  | Paros vidutinė heksano + koncentracija |
|  | Paros vidutinė neo pentano koncentracija |
|  | Valandos įrašo log‘e data |
|  | Valandos įrašo log‘e laikas |
|  | Paros įrašo log‘e data |

- PIRKIMO OBJEKTAS ir APIMTYS

Srautinių gamtinių dujų chromatografų montavimo, testavimo, patvirtinimo ir paleidimo-derinimo darbai, įskaitant jų įrengimo projektų parengimo paslaugas, maksimaliai 14-oje Perkančiojo subjekto Objektų. Darbuotojų apmokymas darbui su chromatografais gamintojo gamykloje ar mokymo centre (3 žmonės, kelione ir viešbučiu pasirūpina perkančioji organizacija). Perkantysis subjektas neįsipareigoja užsakyti Darbų visuose Objektuose. Darbai bus užsakomi pagal poreikį. Planuojami Darbų metai ir planuojami Objektai nurodyti 4 skyriuje.

3.1. Reikalavimai pirkimų objektui:

3.1.1. 16 vnt. srautinių dujų chromatografų azoto, anglies dioksido, deguonies, vandenilio ir angliavandenilių nuo C1 iki C5, bei C6+ koncentracijos gamtinėse dujose nustatymui. Su visa komplektuojančia įranga gamtinių dujų sudėčiai nustatyti „on-line“ režimu bei dujų viršutinio ir žemutinio  šilumingumo, tankio, santykinio tankio ir Wobbe indekso apskaičiavimui (chromatografų duomenys bus naudojami dujų tūrio kompiuteriuose-korektoriuose dujų spūdumo koeficientui apskaičiuoti ir dujų kiekio energijos vienetais nustatymui).

3.1.1.1. Reikalavimai srautiniams dujų chromatografams:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai (prekėms, paslaugoms darbams) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Chromatografas | Pilnai automatinis darbas, įskaitant visus skaičiavimus ir ataskaitų generavimą be operatoriaus pagalbos. Chromatografų, skirtų gamtinių dujų sudėčiai nustatyti, mėginio analizė turi būti atliekama pagal LST EN ISO 6974 ir/ arba LST EN ISO 6975 standartus arba lygiavertį standartą. |  |
| 2. | Analizės rezultatai | Pilna gamtinių dujų sudėtis iki C6+. Dujų viršutinis ir žemutinis šilumingumas, tankis, santykinis tankis ir Wobbe indeksas turi būti apskaičiuojamas pagal LST EN ISO 6976:2016 standartą. |  |
| 3. | Analitinė įranga | Chromatografai turi būti su kapiliarinėmis ir (arba) pakuotomis kolonėlėmis, šiluminio laidžio detektoriais (TCD), bei slėgio reguliatoriais, drėgmės ir kietųjų dalelių filtrais. |  |
| 4. | Nustatomi parametrai | Azotas, anglies dioksidas, deguonis, vandenilis ir angliavandeniliai nuo C1 iki C5, bei C6+, viršutinis ir žemutinis šilumingumas, tankis, santykinis tankis ir Wobbe indeksas, metano skaičius. |  |
| 5. | Matuojamų dujų mišinio komponenčių intervalai | CH4 : 80 - 100 mol % | i- C5H10: 0,0001 - 0,25 mol % |
|  |  | C2H6: 0,001 - 10 mol % | C6+ : 0,0001 - 0,20 mol % |
|  |  | C3H8: 0,001 - 5 mol % | N2 : 0,005 – 5 mol % |
|  |  | n-С4H10 : 0,001 - 1 mol % | CO2 : 0,001 – 5 mol % |
|  |  | i-С4H10 : 0,001 - 1 mol % | H2: 0,001 – 5 mol % |
|  |  | n- C5H10: 0,0001 - 0,25 mol % | O2: 0,001 – 5 mol % |
|  |  | нео- C5H10: 0,0001 - 0,25 mol % |  |
| 6. | Techninių galimybių ribos: | Pakartojamumas ≤ 0,025% visiems apskaičiuojamiems parametrams; Aptikimo riba - 5 ppm; Analizės laikas - ne ilgiau 10 min, analizuojant iki C6+; Detektoriaus dinaminio tiesiškumo intervalas > 104; Termostato temperatūros palaikymas ± 0,3 °C. |  |
| 7. | Kalibravimas | Chromatografų kalibravimas turi būti atliekamas ne rečiau kaip vieną kartą per parą, naudojant vieno taško kalibravimą (naudojant vieną etaloninių dujų mišinį), visame matavimo diapazone turi būti tiesinė priklausomybė (pagal ISO 10723 A priedo reikalavimus). Chromatografas turi dirbti „on-line“ režimu, kalibravimas turi būti atliekamas automatiniu būdu kas 24 valandas. |  |
| 8. | Aplinkos sąlygos | Norminė temperatūra nuo -5 iki +45 °C, santykinė oro drėgmė iki 95%. |  |
| 9. | Matmenys | Gabaritai ne daugiau – aukštis x plotis x gylis 2,5×1,2×1 m. |  |
| 10. | Sertifikavimas/Patvirtinimas: | Sprogioms atmosferoms pagal ATEX, ne prasčiau: EEx d IIC T1 (montuojami Zone 1 potencialiai sprogioje aplinkoje, gamtinės dujos. viename iš objektų galima vandenilio potencialiai sprogi aplinka); Atsparumas vandens ir dulkių poveikiui pagal IP65, vibracijos pagal IEC 60068-2-31 ir 64; EMC atitinkamai EN 61000-6-2 ir EN 61000-6-4 ir/arba IEC 60801; ES bendrijos kompetentingos įstaigos metrologinį sertifikavimą; Atitikties Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 4-761 patvirtintoms Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklių reikalavimams sertifikatas (ai). |  |
| 11. | Nominali maitinimo įtampa | 24 V DC |  |
| 12. | Sąsajos: | Ethernet 10/100 Base-T duomenų perdavimui ir valdymui, ModBus TCP protokolu (Slave režimas); ne mažiau kaip 2 prievadai RS 485 skirti ModBus RTU ; ne mažiau kaip 2 programuojami analoginiai išėjimai 0/4 – 20 mA. |  |
| 13. | Duomenų perdavimas | Chromatografas turi užtikrinti duomenų perdavimą, (naudojant globalius TCP/IP protokolo duomenų perdavimo tinklus) į centrinį serverį, kuris įrengtas Gudelių g. 49, Vilnius, pagal užklausas iš serverio programinės įrangos (duomenų protokolas ModBus TCP). |  |
| 14. | Duomenų saugojimas: | Archyviniai duomenys chromatografe: lokalinis saugojimas ne mažiau kaip paskutinių 35 dienų visų analitinių duomenų (analizės, įvykiai, avariniai pranešimai, paskutinės chromatogramos, kalibravimo duomenys); nuotolinis duomenų perdavimas į serverį; turi būti numatytas chromatografo (ar jo valdiklio arba lygiaverčio prietaiso) laiko sinchronizavimas NTP protokolu, Suderinus su Perkančiuoju subjektu, galimas laiko ir datos sinchronizavimas Modbus RTU protokolu ir Telemetrijos valdiklio; turi būti galimybė Modbus TCP protokolu nuskaityti visų nustatomų komponenčių, viršutinio ir žemutinio šilumingumo, Wobbe indekso, metano skaičiaus, tankio ir santykinio tankio valandos ir paros vidurkių reikšmes bei avarinius pranešimus. |  |
| 15. | Dujų mėginio įvadai: | Chromatografe turi būti numatyta galimybė dujų mėginius imti iš daugiau nei 1 dujų apskaitos linijos turi būti numatytos, chromatografo kalibravimo bei patikrinimo (verifikavimo) linijos. Tais atvejais, kai mėginys bus imamas iš daugiau nei vienos apskaitos linijos, turi būti užtikrintas automatinis reikalingos linijos įjungimas elektromagnetiniu vožtuvu, vožtuvo veikimo principas, kad analizei mėginys turi būti imamas iš apskaitos linijos, kurioje srautas didesnis. |  |
| 16. | Nešančios dujos | Jei netinka ar nepakanka esamos (1 priede) pateiktos įrangos, tai: Prie kiekvieno chromatografo turi būti įrengtos vietos pastatyti po du (vienos rūšies) nešančių dujų balionus su automatine perjungimo sistema. Išnaudojusi dujas, Perkančioji organizacija dujų balionus grąžins tiekėjui. Chromatografo nešančių dujų balionai turi būti po 50 litrų talpos, 200 barų slėgio. |  |
| 17. | Kalibravimo dujos: | Kalibravimo dujos turi būti parinktos, atsižvelgiant į matuojamų dujų sudėtį, tipinė gamtinių dujų sudėtis pateikta 3 priede. Kalibravimo dujų vartojimas turi būti ne didesnis nei 600 ml/para. Baliono talpa - ne mažiau 50 litrų, baliono sriegis - DIN Nr. 1 (W21,8×1,14“LH). Kalibravimo dujos turi būti paruoštos pagal ISO 6143 ar ISO 6142 arba sertifikuotos pagal ISO 6141; Kalibravimo dujų sertifikate turi būti nurodyta sietis; Kalibravimo dujų gamintojas turi būti akredituotas pagal ISO 17025; Kalibravimo dujų galiojimo laikas turi būti ne trumpesnis nei 42 mėn.; Kalibravimo dujų sertifikate turi būti nurodyta šilumingumo vertė esant degimo temperatūrai 25°C, o matavimo temperatūra 0 °C, slėgiui 1,01325 Pa; Kalibravimo dujų neapibrėžtis turi būti: ne daugiau 0,2 % metanui; ne daugiau 2 % etanui, propanui ir azotui; ne daugiau 5 % likusiems komponentams. Kalibravimo dujų sudėtis bus derinama atskirai kiekvienam Objektui. Tipinė gamtinių dujų sudėtis pateikta 3 priede. |  |
| 19. | Programinė įranga | Chromatografo dujų parametrų nustatymo ir apskaičiavimo programa turi būti gamykliškai apsaugota kodais ar kitais būdais. Jeigu parametrų keitimui reikia nuimti apsauginį trumpiklį tokiu atveju trumpikis turi būti įrengtas chromatografo išorėje, kad galima būtų jį nuimti nesutrikdžius chromatografo darbo. Programinė įranga turi užtikrinti žemiau nurodytas funkcijas: - Galimybė nustatyti ir konfigūruoti chromatografo darbinius parametrus; - Galimybė sustabdyti ar pradėti dujų analizės, kalibravimo ar patikrinimo ciklą; - Galimybė pasirinkti kalibravimo dažnumą; - Galimybė suformuoti analizių ataskaitas, taip pat, valandines ir paros ataskaitas bei jas atspausdinti; - Kaupti analizės ir kalibravimo duomenis; - Įkelti bet kurį matavimo rezultatą ir chromatogramą; - Palyginti pirminį kalibravimą su paskutiniu; - Kompiuterio ekrane turi būti matomos chromatogramos ir chromatografo parametrai; - Galimybė pasirinkti analizuojamą liniją(dujų linija, kalibravimo linija, verifikavimo linija); - Automatinis aliarmų ir logų įrašymas; -Galimybė įvesti gamtinių dujų komponenčių pastovias vertes (min. 3 komponentai), kurie bus naudojami apskaičiuojant viršutinį ir žemutinį šilumingumą, tankį, santykinį tankį, bei Wobbe indeksą |  |
| 20. | Bendrieji reikalavimai administravimo ir stebėsenos programinei įrangai | Kartu su chromatografais turi būti pateikiama Kliento-Serverio (angl. Client-Server) architektūros principais veikianti programinė įranga (toliau – PĮ). PĮ licencijavimo modelis turi būti „nesusietas“ (angl. floating arba site license), neribojant įdiegimų skaičiaus ir nepririšant licencijos prie konkrečios darbo vietos techninės įrangos (MAC adreso, procesoriaus ID ir pan.). PĮ diegimo paketai pateikiami skaitmeniniu būdu (per saugią atsisiuntimo nuorodą) arba USB laikmenoje. Visa PĮ turi atitikti Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo reikalavimus, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, aprašo (patvirtinto LR Vyriausybės) aktualios redakcijos nuostatas, taikomas energetikos sektoriaus subjektams. Visa PĮ turi galėti veikti Perkančiojo subjekto izoliuotoje, nuo Internetinių resursų nepriklausomoje aplinkoje. Jei PĮ reikalinga licencijų aktyvacija, turi būti galimybė ją aktyvuoti nenaudojant Interneto ryšio (angl. offline). PĮ turi leisti vartotojams autentifikuotis naudojant „Microsoft Active Directory“ (AD), o vartotojų prieiga ir (arba) rolės sistemoje turi būti valdomos priskiriant juos atitinkamoms AD grupėms. |  |
| 21. | Serverinė Programinės įrangos dalis | Funkcionalumas: Serverinė PĮ dalis diegiama Užsakovo serveriuose ir veikia kaip foninė tarnyba (ang. Service), užtikrinanti: Nenutrūkstamą automatinę visų prijungtų chromatografų apklausą. Duomenų priėmimą per TCP/IP tinklą. Centralizuotą duomenų kaupimą ir saugojimą duomenų bazėje. OS Reikalavimai: Serverinė PĮ privalo būti suderinama ir stabiliai veikti Užsakovo infrastruktūroje naudojamoje ne žemesnėje nei „Microsoft Windows Server 2025“ operacinėje sistemoje (x64 architektūra). Duomenų bazė: PĮ duomenų kaupimui gali naudoti standartizuotą SQL duomenų bazę. Siūlomas duomenų bazės sprendimas turi atitikti vieną iš šių sąlygų: Komercinė DB: Jei sprendimas naudoja komercinę duomenų bazės valdymo sistemą, jis turi būti suderinamas su „Microsoft SQL Server 2025“ (arba naujesnė versija). Nemokama DB: Jei sprendimas naudoja nemokamą duomenų bazės valdymo sistemą, jai neturi būti taikomi komercinio naudojimo, duomenų kiekio ar funkciniai apribojimai (t. y. nesiūlyti „Express“ ar „Community“ versijų su techniniais ribojimais, jei jie trukdo pilnaverčiam sistemos darbui) ir ji neturi reikalauti jokių periodinių licencijavimo mokesčių. Sprendimas privalo užtikrinti suderinamumą su vėliausiomis stabiliomis, pageidautina – ilgalaikio palaikymo (angl. Long Term Support – LTS), pasirinktos duomenų bazės versijomis (pavyzdžiui, „PostgreSQL 18.3“ ar naujesne, „MySQL 8.4.x LTS“ ar naujesne) |  |
| 22. | Kliento darbo vieta | Funkcionalumas: Vartotojo sąsaja, atskirta nuo serverinių procesų, skirta inžineriniam ir analitiniam darbui: Chromatografų konfigūravimui, kalibravimui ir derinimui. Serverinėje dalyje sukauptų duomenų nuskaitymui, vizualizavimui ir ataskaitų formavimui. OS Reikalavimai: Kliento PĮ turi būti pilnai suderinama su Užsakovo naudojama standartizuota programine įranga ir veikti operacinėje sistemoje ne žemesnėje versijoje nei „Microsoft Windows 11 Enterprise LTSC“ (versija 24H2). (Pastaba: PĮ turi veikti be administratoriaus teisių „Standard User“ režimu). |  |
| 23 | Bendrieji reikalavimai vietinio (on site) parametravimo programinei įrangai | Kartu su chromatografais pateikiama programinė įranga, skirta chromatografų konfigūravimui, kalibravimui, derinimui, duomenų nuskaitymui, duomenų kaupimui, aparatinės-programinės įrangos (firmware) atnaujinimui. Programinė įranga turi veikti Windows 11 Enterprise LTSC (24H2) aplinkoje. Programinė įranga turi būti nesusieta su konkrečiu kompiuteriu ar vartotoju. Programinė įranga diegiama į užsakovo aptarnaujančių inžinierių nešiojamuosius kompiuterius. Programinė įranga turi leisti tiek nuotolinį (TCP/IP), tiek vietinį (TCP/IP ir/arba USB ir/arba Serial) prisijungimą prie chromatografo. Programinė įranga turi galėti veikti nepriklausomai nuo Interneto resursų. Jei programinei įrangai reikalingos papildomos licencijos, jos turi būti aktyvuojamos tiesiogiai nenaudojant Internetinių resursų (offline aktyvacija). Chromatografai turi būti pateikti su įdiegta naujausia gamintojo siūloma programine-aparatine įranga (firmware). |  |

3.1.2. Chromatografai turi būti pristatyti su etaloninėmis ir nešančiomis dujomis (jei nešančios dujos nėra helis).

3.1.3. Jei netinka, nepakanka esamos mėginio paruošimo sistemos, visos dujų ėminio ėmimo įrangos dalys, turinčios sąlytį su dujomis, turi būti pagamintos iš nerūdijančio plieno dujų ėminio pernašos linijos turi būti įrengtos pagal standarto LST EN ISO 10715:2023 reikalavimus. Reikalavimai pernašos linijai pateikti 2 priede.

3.1.4. Chromatografų įranga, komplekte su nešančiųjų dujų ir kalibravimo dujų balionais, tiekėjas montuoja Pirkėjo metalinėse spintose (konteineriuose),  ar DSS ant specialių stovų. Spintos /konteineriai (1 priedas) yra apšiltintos.

3.1.5. Matavimo priemonės bei jų dokumentacija, jų įvedimo į eksploataciją pradžioje (pagal sutartį su Tiekėju) turi atitikti teisės akto „Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisykles“ patvirtintas ūkio ministro 2014 m. spalio 24 d. Įsakymu Nr. 4-761 reikalavimus.

3.1.6. Pateikiant chromatografus turi būti pateikiamas šių įrenginių detalus duomenų perdavimo protokolo (MODBUS RTU/TCP) aprašymas (duomenų formatai, pavadinimai, adresai ir pan.). Modbus protokolo registrais turi būti laisvai konfigūruojami, kas turi leisti suformuoti registrų sąrašą, analogišką Encal 3000 chromatografo registrų sąrašui.

3.1.7. Siūlomi chromatografai duomenų mainų protokolo lygmenyje turi būti suderinami su šiuo metu naudojamais dujų perdavimo sistemos Objektuose srauto kompiuteriais Elster Instrument FC 1 ir Flow X.

3.1.8 Srauto kompiuteriai Modbus Master režimu realiame laike iš chromatografų turės skaityti pateiktus, 3 lentelėje, duomenis.

3 lentelė. Srauto kompiuterio nuskaitomų iš chromatografo duomenų Modbus adresai ir formatai:

| Parametras | Adresas | Formatas |
| --- | --- | --- |
| Status 2=run | 6991 | Integer |
| Auto Start 2=run | 6992 | Integer |
| Analyse 0=Analyse | 6993 | Integer |
| Time | 6994 | Integer |
| Calibration 0=ok | 6995 | Integer |
| next Stream | 6996 | Integer |
| Current Stream | 6997 | Integer |
| last_stream | 6998 | Integer |
| new analysis | 6999 | Integer |
| Str1_Comp_N2 | 7000 | Float |
| Str1_Comp_CH4 | 7001 | Float |
| Str1_Comp_CO2 | 7002 | Float |
| Str1_Comp_C2H6 | 7003 | Float |
| Str1_Comp_H2S | 7004 | Float |
| Str1_Comp_C3H8 | 7006 | Float |
| Str1_Comp_i-C4H10 | 7007 | Float |
| Str1_Comp_n-C4H10 | 7008 | Float |
| Str1_Comp_neo-C5H12 | 7009 | Float |
| Str1_Comp_i-C5H12 | 7010 | Float |
| Str1_Comp_n-C5H12 | 7011 | Float |
| Str1_Comp_C6H14 | 7012 | Float |
| Str1_Comp_C7H16 | 7013 | Float |
| Str1_Comp_C8H18 | 7014 | Float |
| Str1_Comp_C9H20 | 7015 | Float |
| Str1_Comp_C10H22 | 7016 | Float |
| Str1_ISO_HsV Brennwert | 7017 | Float |
| Str1_ISO_rd Dichteverhältnis | 7018 | Float |
| Str1_ISO_Zustandszahl | 7019 | Float |
| Str1_Wobbe_Ws | 7020 | Float |
| Str1_ISO_HiV | 7021 | Float |
| Str1_Wobbe_Wi | 7022 | Float |
| Str1_Density_rhon | 7023 | Float |
| Str1_Overall_Alm >0=error | 7024 | Float |
| Str1_Comp_O2 | 7031 | Float |
| Str1_Comp_H2 | 7032 | Float |
| Str1_Comp_He | 7033 | Float |

3.2. Projektavimo paslaugos.

3.2.1. Parengti Vilniaus, Ukmergės, Klaipėdos-2, Jonavos, Kauno-1, Elektrėnų, Panevėžio-2, Pasvalio, Šiaulių DSS, Mažeikių, Kiemėnų DAS, Santakos DASRS, Jauniūnų Technologinės įrangos aikštelės (ČA20 aikštelės), Rietavo chromatografo aikštelės (šalia uždarymo įtaisų aikštelės Nr. 1-I Atšaka į Rietavo DSS) procesų valdymo ir automatizacijos projektų korekciją ryšium su chromatografų keitimu.

3.1.2.2. Parengti Vilniaus, Ukmergės, Klaipėdos-2, Jonavos, Kauno-1, Elektrėnų, Panevėžio-2, Pasvalio, Šiaulių DSS, Mažeikių, Kiemėnų DAS, Santakos DASRS, Jauniūnų Technologinės įrangos aikštelės (ČA20 aikštelės), Rietavo chromatografo aikštelės (šalia uždarymo įtaisų aikštelės Nr. 1-I Atšaka į Rietavo DSS) nuotolinio procesų valdymo (telemetrijos (SCADA) sistemos) projektų korekciją ryšium su chromatografų keitimu. Numatyti parametrų iš chromatografų nuskaitymą telemetrijos sistemos kontroleriu ir jų perdavimą į Sistemos valdymo centro SCADA informacinę sistemą. Numatyti Sistemos valdymo centro SCADA informacinės sistemos bei Dujų apskaitos prietaisų duomenų surinkimo (DAPDS) informacinės sistemos korekcijas ir papildymus chromatografų duomenų nuskaitymui.

3.2.3. Užtikrinti chromatografų ir dujų tūrio kompiuterių-korektorių, esančių tose pačiose ar skirtingose DSS, sąveiką pagal tokius Modbus TCP Multi Master principus:

- Dujų tūrio kompiuteriai-korektoriai yra sukonfigūruojami kaip Modbus TCP Master įrenginiai;

- Chromatografai konfigūruojami kaip Modbus TCP Slave įrenginiai;

- Dujų sudėties analizės duomenų nuskaitymą inicijuoja dujų tūrio kompiuteriai-korektoriai per Ethernet protokolo lokalų ir/arba TCP/IP protokolo globalų duomenų perdavimo tinklą, aptikus analizes pabaigos požymį.

3.2.4. Matavimo priemonės bei jų dokumentacija, jų įvedimo į eksploataciją pradžioje (pagal sutartį su Tiekėju) turi atitikti teisės akto „Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisykles“ patvirtintas ūkio ministro 2014 m. spalio 24 d. Įsakymu Nr. 4-761 reikalavimus.

3.3. Darbų Objekte apimtys:

3.3.1. Suderinus su Perkančiojo subjekto specialistais Aprašą bei darbų atlikimo datą, prižiūrint Perkančiojo subjekto specialistams Rangovas turi atlikti chromatografo keitimo darbus Objekte. Jei darbų vykdymo metu atsiras Aprašo sprendinių keitimo poreikis, keitimai turi būti atlikti ir suderinti su Perkančiojo subjekto specialistais.

3.3.2. Senų chromatografų demontavimo darbai. Demontuota įranga turi būti  pristatyta adresu Gudelių g., 49, Vilnius. Jei demontuojami chromatografų Encal Instrumet chromatografų duomenų kaupimui naudojami kontroleriai, tai spintose šios vietos uždengimos milteliniu būdu nudažytomis plokštėmis, tokios pat spalvos, kaip automatikos spintos.

3.3.3. Sumontuoti naujus prietaisus, bei jų funkcionalumo užtikrinimui visas reikiamą papildomą įrangą ir atlikti esamos automatikos ir telemetrijos įrangos pakeitimus. Telemetrijos valdiklių, SCADA informacinės sistemos, DAPDS informacinės sistemos programinės įrangos pakeitimus Perkantysis subjektas užsakys pagali kitas sutartis.

3.3.4. Atlikti prietaisų paleidimo derinimo darbus

3.3.5. Chromatografai po jų instaliavimo bei paleidimo turi turėti galiojančią metrologinę patikrą ne trumpesniam kaip 11 mėnesių laikotarpiui (skaičiuojant nuo darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos). Patikra turi būti atlikta Lietuvoje įgaliotų institucijų ar akredituotų, šiai veiklai laboratorijų, prietaisų instaliavimo vietoje.

3.3.6. Rangovas turi pateikti visą programinę įrangą, reikalingą chromatografų aptarnavimui, konfigūravimui, Jei bent vienam programiniam paketui reikalingos papildomos licencijos, jos turi būti pateiktos nurodytais kiekiais: bent 2 vnt. – fizinėms aptarnaujančio personalo darbo vietoms, bent 2 vnt. – virtualioms darbo vietoms testinėje ir gamybinėje aplinkose. Rangovas įsipareigoja Perkančiojo subjekto specialistams padėti įdiegti programinę įrangą Perkančiojo subjekto kompiuterinėse darbo vietose ir aktyvuoti licencijas. Visa reikalinga programinė įranga privalo turėti galimybę aktyvuoti licencijas ir pilnai veikti „offline“ režimu, t.y. be ryšio su Internetu. Programinės įrangos diegimo paketai turi būti pateikti USB arba DVD laikmenoje, arba nuoroda į gamintojo Internetinį puslapį, leidžiantį atsisiųsti PĮ. Licencijos, jų aktyvacijos kodai privalo būti pateikti šifruotame archyve, USB, CD/DVD laikmenose, arba informacinių ryšių priemonėmis.

3.3.7. Perkantysis subjektas užsakinės darbus kiekvienais metais atskirai. Nurodyti 4 skyriaus lentelėje darbų atlikimo metai pateikti tik orientaciniam darbų planavimui. Darbai bus užsakomi, pateikiant atskirus darbų užsakymus. Perkantysis subjektas  2027 metams, 2028 metams ir 2029 metams užsakymus pateiks iki einamųjų metų kovo 15 d. Rangovas, gavęs užsakymą, turi parengti bei suderinti su Perkančios subjekto specialistais užsakymo įvykdymo planą, nurodant kiekvieno išvardinto užsakyme Objekto Projekto parengimo datą ir Darbų objekte užbaigimo datą. Perkantysis subjektas einamųjų metų bėgyje gali pakeisti užsakymą, pakeičiant Objektą.

3.3.8. Rangovas po darbų atlikimo objekte privalo pateikti pakoreguota (jei bus poreikis) Aprašą elektroninėje formoje redaguojamais failų formatais (*.doc/docx, *.vsd/vsdx, *.dwg, *.xls/xlsx) ir 1 aprašo popierinį originalą ir 2 popierinės kopijos individualiuose segtuvuose. Iš jų 1 kopija paliekama objekte.

3.3.9. Iki Darbų Objekte priėmimo-perdavimo akto pasirašymo Rangovas turi pateikti atnaujintą chromatografo programinę įrangą ir programinės įrangos dokumentaciją.

3.3.10. Iki Darbų Objekte priėmimo-perdavimo akto pasirašymo Rangovas turi pateikti Darbų Objekte užbaigimo dokumentacija. Objekto darbų užbaigimo dokumentaciją turi sudaryti Rangovo ir Rangovo darbuotojų kvalifikacijos dokumentacija (atestatų ir pažymėjimų kopijos), Objekto Aprašas (galutinis variantas), sumontuotų įrenginių, panaudotų medžiagų ir gaminių eksploatacinių savybių deklaracijos lietuvių ir originalo kalbomis, taip pat jų gamintojų dokumentacija (techninių charakteristikų duomenų lapai („data sheet“). Viso turi būti parengta: 1. Elektroninis dokumentacijos komplektas; 2. Vienas popierinis dokumentacijos komplektas (originalas). 3. Vienas popierinis dokumentacijos komplektas (kopija).

# 4. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETos ir terminai

4.1. Chromatografus numatoma keisti 3 etapais, orientacinės pristatymo datos, Objektų pavadinimai, Objekte esama įranga, pateikta 4 lentelėje.

4 lentelė. Preliminarios pristatymų datos:

| Eil. Nr. | Objekto pavadinimas | Esama įranga Objekte | Planuojamas Darbų atlikimo terminas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vilniaus DSS | Elster Instromet EnCal 3000 Quad | 2027 m. III k. |
| 2 | Jonavos DSS | Elster Instromet EnCal 3000 | 2027 m. III k |
| 3 | Elektrėnų DSS | Elster Instromet EnCal 3000 | 2027 m. III k |
| 4 | Kauno DSS | Elster Instromet EnCal 3000 | 2027 m. III k |
| 5 | Rietavo chromatografo aikštelė | Emerson 370 XA | 2027 m. III k |
| 6 | Jauniūnų technologinė aikštelė (ČA20) | Emerson 370 XA | 2027 m. III k |
| 7 | Mažeikių DAS | Emerson 370 XA | 2028 m. III k |
| 8 | Šiaulių DSS | Elster Instromet EnCal 3000 | 2028 m. III k |
| 9 | Panevėžio 2 DSS | Elster Instromet EnCal 3000 | 2028 m. III k |
| 10 | Pasvalio DSS | Elster Instromet EnCal 3000 Quad | 2028 m. III k |
| 11 | Ukmergės DSS | Emerson 370 XA | 2028 m. III k |
| 12 | Klaipėdos 2 DSS | Elster Instromet EnCal 3000 | 2029 m. III k |
| 13 | Kiemėnų DAS | Emerson 770 XA | 2029 m. III k |
| 14 | Kiemėnų DAS | Elster Instromet EnCal 3000 | 2029 m. III k |
| 15 | Santakos DASRS | Emerson 770 XA | 2029 m. III k |
| 16 | Santakos DASRS | Emerson 770 XA | 2029 m. III k |

# 5.  BENDRI REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

5.1. Dėl pirkimo objekto gali būti vykdoma apžiūra. Tiekėjas pageidaujantis dalyvauti pirkime ir teikti pasiūlymą gali apžiūrėti Objektus kreipiantis į Perkantįjį subjektą, nurodydamas apžiūroje ketinančių dalyvauti asmenų pareigas, vardus ir pavardes bei preliminarų apžiūros laiką (Perkantysis subjektas turi teisę keisti apžiūros laiką). Perkantysis subjektas, atsakydamas į kiekvieno Tiekėjo tokį prašymą, nurodys kiekvienam Tiekėjui apžiūros laiką.

5.2. Tiekėjas įsipareigoja už pasiūlyme nurodytą kainą įvykdyti visus techninėje specifikacijoje nurodytus darbus, taip pat visas techninėje specifikacijoje tiesiogiai ir aiškiai nenurodytus darbus, kurių būtinybė išaiškėja sutarties vykdymo eigoje ir kurie yra būtini siekiamam rezultatui pasiekti, atlikti visas montavimo, derinimo darbus ir perduoti pilnai veikiančią atnaujintą Objekto dujų kokybės nustatymo sistemą Perkančiajam subjektui eksploatavimui.

5.3. Tiekiamoms medžiagoms ir įrangai Rangovas turi suteikti gamintojo nurodytą garantinį terminą, bet ne trumpesnį kaip 24 mėnesiai.

5.4. Visa tiekiama įranga ir medžiagos turi būti pritaikytos naudoti Europos Sąjungos šalyse ir sertifikuotos CE (jei įrangai ar medžiagom taikomas CE sertifikavimas) (CE-atitikties ženklinimas gaminiams, kuriais prekiaujama Europos ekonominėje erdvėje) (arba lygiaverčio). Įranga negali būti pagaminta valstybėse ar teritorijose, kurių tiekėjai, jų subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais yra remiamasi, gamintojai, techninės ar programinės įrangos priežiūrą ir palaikymą vykdantys asmenys ar juos kontroliuojantys asmenys nelaikomi patikimais: 1. Rusijos Federacija. 2. Baltarusijos Respublika. 3. Kinijos Liaudies Respublika, netaikoma Taivano (Penghu, Kinmeno ir Matsu) atskirajai muitų teritorijai. 4. Rusijos Federacijos aneksuotas Krymas. 5. Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojama Padniestrės teritorija. 6. Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamos Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijos.

5.5. Perkamų Prekių kiekis yra orientacinis ir gali kisti, t.y. mažėti. Pardavėjas negali reikalauti Pirkėjo nupirkti viso numatyto orientacinio prekių kiekio.

5.6. Rangovas turi įrengti chromatografus nurodytuose objektuose. Į prekių kainą turi būti įskaičiuotos ir transportavimo, montavimo paleidimo derinimo darbų išlaidos, bei demontuotos įrangos pristatymas Gudelių g., 49, Vilnius.

# 6. Sutartinių įsipareigojimų vykdymo tvarka ir terminai

6.1. Darbų vykdymo pradžia – Rangovas Darbus pradeda vykdyti įsigaliojus Sutarčiai.

6.2. Galutiniai Darbų atlikimo terminai:

2027 metais – ne vėliau kaip iki 2027 m gruodžio 22 d.;

2028 metais – ne vėliau kaip iki 2028 m gruodžio 22 d.

- metais – ne vėliau kaip iki sutarties galiojimo dienos

6.3. Darbų perdavimas ir priėmimas bei apmokėjimas už juos vykdomas dalimis (pagal pirkimo etapus) - už faktiškai ir tinkamai atliktus Darbus. Faktinių darbų atlikimu Objekte laikomas Darbų Objekte priėmimo-perdavimo akto pasirašymas.

6.4. Apmokėjimas atliktus Darbus bus vykdomas per 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros (SABIS sistemoje) gavimo dienos. Prie sąskaitos SABIS sistemoje turi būti pridėti pasirašyti Darbų objektuose priėmimo-perdavimo aktai.

6.5. Įrangos gedimų ir trūkumų pašalinimo garantiniu laikotarpiu terminas - ne ilgiau kaip 3 darbo dienos. nuo Rangovo informavimo apie gedimą. Informavimu laikomas telefoninis skambutis arba elektroninis laiškas.

6.6. Prieš atlikdamas bet kokius Darbus Perkančiojo subjekto Objekte (-uose), Rangovas privalo pirkimo Sutartyje nustatyta tvarka pateikti visus reikalingus dokumentus ir gauti raštišką AB „Amber Grid“ sutikimą atlikti darbus veikiančių gamtinių dujų perdavimo sistemos objekte/įrenginyje ar jo apsaugos zonoje: https://www.ambergrid.lt/saugumas/darbai-perdavimo-sistemos-objektuose/sutikimo-dirbti-suteikimo-tvarka/582

6.7. Darbai gamtinių dujų aplinkoje Perkančiojo subjekto objektuose atliekami vadovaujantis Perkančiojo subjekto viešai skelbiamomis Darbų, vykdomų gamtinių aplinkoje, kategorijomis, skelbiamomis Perkančiojo subjekto viešai https://ambergrid.lt/saugumas/darbai-perdavimo-sistemos-objektuose/darbu-duju-aplinkoje-kategorijos/585 bei Degiųjų dujų aplinkoje atliekamų darbų saugos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 1-191 (Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2021 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. 1-155 redakcija).

# 7. BENDROVĖS DARBUOTOJŲ MOKYMAI

7.1. Mokymai darbui su prietaisais gamintojo gamykloje ar mokymo centre (kelione ir viešbučiu pasirūpina perkančioji organizacija).

| Eil. Nr. | Perkamų paslaugų aprašymas | Matavimo vienetai | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mokymai darbui su prietaisais gamintojo gamykloje ar mokymo centre |  |  |  |
| 1.1. | Dalyvių skaičius | Dalyviai | 3 |
| 1.2. | Mokymo trukmė ne mažiau nei | Ak. val. | 16 |
| 1.3. | Gamintojo gamykloje ar mokymo centre darbui su perkamais chromatografais | Dalyviai | 3 |
| 2. | Kiti reikalavimai mokymams |  |  |  |
| 2.1. | Mokymai vyks darbo dienomis, išskyrus pirmadienius ir penktadienius | Dienos | 2 |
| 2.2. | Mokymų laikotarpis: 2027 m. spalio mėn. – 2027 m. gruodžio mėn. |  |  |
| 2.3. | Vykdyti mokymus pagal suderintą su Projekto Vykdytoju planą |  |  |
| 2.4. | Tiekėjas ne vėliau kaip prieš 14 d. iki mokymo pradžios, pateikia Užsakovui mokymo programą derinimui (esant reikalui ją koreguoja ir derina su Užsakovu, bet ne vėliau nei 7 d. iki mokymų pradžios) | Programa | 3 |
| 2.5. | Tiekėjas kiekvienam mokymo dalyviui negrąžintinai pateikia komplektą mokymo medžiagos (kiekvienos temos) susegtą į aplanką kietu viršeliu bei elektroninę versiją | Mokymo medžiaga | 3 |
| 2.6. | Tiekėjas užtikrina, kad vienas specialistas vienu metu mokymo paslaugas teiks vienai grupei |  |  |
| 2.7. | Tiekėjo koordinatoriui mokymuose dalyvauti nereikia |  |  |
| 2.8. | Po mokymų mokymo teikėjas dalyviams pateikia vertinimo anketas, o jų suvestinę pateikia Užsakovui |  |  |
| 2.9. | Tiekėjas užtikrina, kad po mokymų kiekvienam dalyviui bus įteikti pažymėjimai, nurodant mokymų pavadinimą ir mokymo valandų skaičių | Pažymėjimai | 3 |

# 8. BENDRIEJI SAUGOS REIKALAVIMAI

8.1. Kibernetinio saugumo incidentų valdymas:

    - Tiekėjas apie bet kokį kibernetinio saugumo incidentą, galintį paliesti Užsakovo duomenis ar informacinius išteklius, privalo pranešti nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 24 val. pateikti ankstyvą įspėjimą Pirkėjui.

    - Per 72 val. nuo sužinojimo Tiekėjas pateikia išsamų pranešimą kuriame nurodo:

      - Incidento pobūdį ir mastą,

      - Poveikio vertinimą,

      - Taikytas pirmines priemones.

    - Tiekėjas teikia tarpines ir galutinę ataskaitą pagal Užsakovo prašymą.

    - Informavimo kanalai: Pranešimai teikiami už sutarties vykdymą atsakingiems Užsakovo darbuotojams arba el. paštu cyber@ambergrid.lt. Informacija turi būti autentiška ir, jei prašoma, užšifruota.

  - Atitiktis nacionalinio saugumo reikalavimams:

    - Tiekėjas pareiškia ir garantuoja, kad nei jis, nei jo pasitelkiami subrangovai, nei Paslaugų teikėjai nėra kilę iš valstybių, kurios kelia grėsmę Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui.

    - Griežtai draudžiama naudoti Elementus, kurių gamintojai, tiekėjai, paslaugų teikėjai ar galutiniai naudos gavėjai (kiek jie yra žinomi) yra registruoti, valdomi (tiesiogiai ar netiesiogiai) ar kitaip kontroliuojami, kiek yra žinoma iš viešai prieinamų oficialių šaltinių, šalyse, kurios yra įtrauktos į Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintus sąrašus kaip nepatikimos, keliančios riziką nacionaliniam saugumui ar nurodytos kaip draudžiamos (įskaitant, bet neapsiribojant, Rusijos Federaciją, Baltarusijos Respubliką ir Kinijos Liaudies Respubliką).

    - Teikiant paslaugas turi būti vadovaujamasi Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatyme ir Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018-08-13  nutarimu Nr. 818 (aktuali redakcija) https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/aea15050a53411e8acb39f2e6db7935b/asr, nuostatomis.

  - Tiekėjas privalo užtikrinti, kad paslaugų teikimo metu būtų naudojama tik licencijuota ir leistina aparatinė bei programinė įranga.

  - „Leistina“ programinė įranga:

    - turi galiojančias licencijas, atitinkančias naudojimo paskirtį ir apimtį;

    - nėra kilusi iš šalių, kurios pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus gali kelti grėsmę nacionaliniam saugumui, kaip tai apibrėžta Viešųjų pirkimų įstatymo 37 str. 9 d. ir 47 str. 9 d.;

    - suderinta su Užsakovu.

  - Tiekėjas užtikrina saugią fizinę ir skaitmeninę darbo aplinką, įskaitant „švaraus stalo“ politiką  ir galiojančią, patikimo gamintojo antivirusinę sistemą Tiekėjo darbuotojų įrenginiuose:

    - Tiekėjo darbuotojų darbo priemonėse privalo būti įdiegta ir veikianti galiojanti antivirusinė sistema, atitinkanti tarptautinius saugumo standartus. Antivirusinė programinė įranga neturi būti kilusi iš šalių, kurių gamintojai ar produktai pagal galiojančius teisės aktus gali kelti grėsmę nacionaliniam saugumui, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 str. 9 d. ir 47 str. 9 d. nuostatose.

  - Duomenų šifravimas:

    - Saugojamų duomenų šifravimas (Encryption at Rest): Visa Užsakovo informacija, laikinai saugoma Tiekėjo įrenginiuose, privalo būti užšifruota (pvz., BitLocker, FileVault).

    - Perduodamų duomenų šifravimas (Encryption in Transit): Visi duomenys, perduodami tinklais, privalo būti šifruojami naudojant saugius protokolus (pvz., TLS 1.3, SFTP, VPN).

  - Draudimas naudoti asmenines priemones: Griežtai draudžiama Užsakovo informaciją tvarkyti naudojant asmenines el. pašto dėžutes, nepatvirtintas debesijos paslaugas ar asmenines laikmenas.

  - Duomenų Lokalizacija: Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti, kad visi Užsakovo duomenys bus saugomi ir tvarkomi tik Europos Sąjungos (ES) / Europos Ekonominės Erdvės (EEE) valstybių narių teritorijoje arba šalyse, kurioms Europos Komisija yra priėmusi sprendimą dėl tinkamo duomenų apsaugos lygio. Bet koks duomenų perdavimas už šių jurisdikcijų ribų yra galimas tik gavus išankstinį raštišką Užsakovo sutikimą.

  - Užsakovas pasilieka teisę, iš anksto įspėjęs per protingą terminą, atlikti Tiekėjo taikomų saugumo priemonių auditą, siekdamas įsitikinti šioje specifikacijoje nurodytų reikalavimų laikymusi. Auditą Pirkėjas  gali atlikti savo jėgomis arba pasitelkti nepriklausomus trečiųjų šalių atstovus (auditorius). Tiekėjas įsipareigoja bendradarbiauti su Užsakovu ir (arba) jo pasitelktais atstovais audito atlikimo metu.

  - Tiekėjas įsipareigoja, jog visa archyvinė informacija, sutarties galiojimo laikotarpiu bus apsaugota nuo trečiųjų šalių ir pasibaigus sutarčiai Užsakovui raštu pareikalavus nemokamai ir saugiai perduota su Užsakovu suderintu formatu.

  - Užsakovas yra visų surinktų duomenų savininkas. Tiekėjas įsipareigoja Užsakovui pareikalavus (ar sutarties nutraukimo atveju) eksportuoti ir perduoti visus per visą Paslaugų teikimo laikotarpį sukauptus duomenis (ortofotografijos, duomenų rinkiniai, ataskaitos ir kt.) su Užsakovu suderintu formatu (.xls, .csv ar kt.).

  - Tiekėjas įsipareigoja per 15 kalendorinių dienų nuo Užsakovo pateikto rašytinio prašymo, negrįžtamai sunaikinti visus Užsakovo pateiktus duomenis, Tiekėjo resursais surinktus duomenis apie Pirkėjo eksploatuojamus objektus. Tiekėjas po duomenų sunaikinimo per 5 kalendorines dienas turi pateikti duomenų perdavimą ir sunaikinimą patvirtinantį pasirašytą oficialų raštą.

  - Tiekėjas įsipareigoja aktyviai šių įsipareigojimų vykdymą viso Sutarties galiojimo metu.

Techninės specifikacijos

1 priedas

CHROMATOGRAFŲ ĮRENGIMO VIETOS

Chromatografai įrengiami esamose spintose/stovose, panaudojant esamas pernašos linijas ir zondus:

| Eil. Nr. | Stotie pavadinimas | Zondai ir pernašos linija | Nešančiųjų ir kalibravimo dujų balionų vietos | Esama įranga Objekte | Prietaisų montavimo vieta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vilniaus DSS | Mėginio paėmimo vietos įrengtos antžeminiame dujotiekyje 2-ose apskaitos linijose įrengti zondai (paprasti vamzdeliai) be slėgio reguliavimo. Apskaitos linijų parinkimui (iš kurios bus vykdoma analizė) naudojamas elektromagnetinis vožtuvas. Ėminio pernašos linija yra su automatiniu teigiamos temperatūros palaikymu. Linijoje yra įrengti dujų drėgmės ir kietųjų dalelių filtrai bei atšaka prapūtimui. | 2 vietos nešančiųjų dujų balionų pastatymui su reduktoriais, bei elektrokontaktiniais manometrais(EKM) ir automatine balionų perjungimo sistema, bei 1 vieta etaloninių dujų balionui su reduktoriumi, bei EKM. | Elster Instromet EnCal 3000 Quad | Chromatografas ir nešančiųjų, bei etaloninių dujų balionai sumontuoti specialiame stove DSS patalpose |
| 2 | Jonavos DSSS | Mėginio paėmimo vieta įrengta antžeminiame dujotiekyje. Įrengtas Genie 755 zondas su slėgio reguliatoriumi. Ėminio pernašos linija yra su automatiniu teigiamos temperatūros palaikymu. Linijoje yra įrengti dujų drėgmės ir kietųjų dalelių filtrai bei atšaka prapūtimui, linijos visi sujungimo elementai iš nerūdijančio plieno (316), PN≥100 bar su 1/8“ sąlyginiu praėjimu. Ėminio pernašos linijoje įrengti apsauginiai vožtuvai - EEX d, IP65, srautas 600 l/h. | 2 vietos nešančiųjų dujų balionų pastatymui su reduktoriais, bei elektrokontaktiniais manometrais(EKM) ir automatine balionų perjungimo sistema, bei 1 vieta etaloninių dujų balionui su reduktoriumi, bei EKM. | Elster Instromet EnCal 3000 | Chromatografas ir nešančiųjų, bei etaloninių dujų balionai sumontuoti specialiame stove DSS patalpose |
| 3 | Elektrėnų DSS | Mėginio paėmimo vieta įrengta požeminiame dujotiekyje (šulinyje). Įrengtas Genie 755 zondas su slėgio reguliatoriumi. Ėminio pernašos linija yra su automatiniu teigiamos temperatūros palaikymu. Linijoje yra įrengti dujų drėgmės ir kietųjų dalelių filtrai bei atšaka prapūtimui, linijos visi sujungimo elementai iš nerūdijančio plieno (316), PN≥100 bar su 1/8“ sąlyginiu praėjimu. Ėminio pernašos linijoje įrengti apsauginiai vožtuvai - EEX d, IP65, srautas 600 l/h. | 2 vietos nešančiųjų dujų balionų pastatymui su reduktoriais, bei elektrokontaktiniais manometrais(EKM) ir automatine balionų perjungimo sistema, bei 1 vieta etaloninių dujų balionui su reduktoriumi, bei EKM. | Elster Instromet EnCal 3000 | Chromatografai ir nešančiųjų, bei etaloninių dujų balionai sumontuoti šildomoje spintoje (konteineryje). |
| 4 | Kauno DSS | Mėginio paėmimo vietos įrengtos antžeminiame dujotiekyje 2-ose apskaitos linijose. Įrengti Genie GPA zondai be slėgio reguliavimo. Apskaitos linijų parinkimui (iš kurios bus vykdoma analizė) naudojamas elektromagnetinis vožtuvas. Ėminio pernašos linija yra su automatiniu teigiamos temperatūros palaikymu. Linijoje yra įrengti dujų drėgmės ir kietųjų dalelių filtrai bei atšaka prapūtimui, linijos visi sujungimo elementai iš nerūdijančio plieno (316), PN≥100 bar su 1/8“ sąlyginiu praėjimu. Ėminio pernašos linijoje įrengti apsauginiai vožtuvai - EEX d, IP65, srautas 600 l/h. | 2 vietos nešančiųjų dujų balionų pastatymui su reduktoriais, bei elektrokontaktiniais manometrais(EKM) ir automatine balionų perjungimo sistema, bei 1 vieta etaloninių dujų balionui su reduktoriumi, bei EKM. | Elster Instromet EnCal 3000 | Chromatografas ir nešančiųjų, bei etaloninių dujų balionai sumontuoti specialiame stove DSS patalpose |
| 5 | Rietavo ČA | Mėginio paėmimo vieta įrengta požeminiame dujotiekyje (šulinyje). Įrengtas Genie 755 zondas su slėgio reguliatoriumi. Ėminio pernašos linija yra su automatiniu teigiamos temperatūros palaikymu. Linijoje yra įrengti dujų drėgmės ir kietųjų dalelių filtrai bei atšaka prapūtimui, linijos visi sujungimo elementai iš nerūdijančio plieno (316), PN≥100 bar su 1/8“ sąlyginiu praėjimu. Ėminio pernašos linijoje įrengti apsauginiai vožtuvai - EEX d, IP65, srautas 600 l/h. | 2 vietos nešančiųjų dujų balionų pastatymui su reduktoriais, bei elektrokontaktiniais manometrais(EKM) ir automatine balionų perjungimo sistema, bei 1 vieta etaloninių dujų balionui su reduktoriumi, bei EKM. | Emerson 370 XA | Chromatografas ir nešančiųjų, bei etaloninių dujų balionai sumontuoti šildomoje spintoje (konteineryje). |
| 6 | Jauniūnų ČA | Mėginio paėmimo vieta įrengta požeminiame dujotiekyje (šulinyje). Įrengtas Genie 755 zondas su slėgio reguliatoriumi. Ėminio pernašos linija yra su automatiniu teigiamos temperatūros palaikymu. Linijoje yra įrengti dujų drėgmės ir kietųjų dalelių filtrai bei atšaka prapūtimui, linijos visi sujungimo elementai iš nerūdijančio plieno (316), PN≥100 bar su 1/8“ sąlyginiu praėjimu. Ėminio pernašos linijoje įrengti apsauginiai vožtuvai - EEX d, IP65, srautas 600 l/h. | 2 vietos nešančiųjų dujų balionų pastatymui su reduktoriais, bei elektrokontaktiniais manometrais(EKM) ir automatine balionų perjungimo sistema, bei 1 vieta etaloninių dujų balionui su reduktoriumi, bei EKM. | Emerson 370 XA | Chromatografas ir nešančiųjų, bei etaloninių dujų balionai sumontuoti šildomoje spintoje (konteineryje). |
| 7 | Mažeikių DAS | Mėginio paėmimo vieta įrengta antžeminiame dujotiekyje. Įrengtas Genie GPA zondas su slėgio reguliatoriumi. Ėminio pernašos linija yra su automatiniu teigiamos temperatūros palaikymu. Linijoje yra įrengti dujų drėgmės ir kietųjų dalelių filtrai bei atšaka prapūtimui, linijos visi sujungimo elementai iš nerūdijančio plieno (316), PN≥100 bar su 1/8“ sąlyginiu praėjimu. Ėminio pernašos linijoje įrengti apsauginiai vožtuvai - EEX d, IP65, srautas 600 l/h. | 2 vietos nešančiųjų dujų balionų pastatymui su reduktoriais, bei elektrokontaktiniais manometrais(EKM) ir automatine balionų perjungimo sistema, bei 1 vieta etaloninių dujų balionui su reduktoriumi, bei EKM. | Emerson 370 XA | Chromatografas ir nešančiųjų, bei etaloninių dujų balionai sumontuoti šildomoje spintoje (konteineryje). |
| 8 | Šiaulių DSS | Mėginio paėmimo vieta įrengta antžeminiame dujotiekyje. Įrengtas Genie GPA zondas su slėgio reguliatoriumi. Ėminio pernašos linija yra su automatiniu teigiamos temperatūros palaikymu. Linijoje yra įrengti dujų drėgmės ir kietųjų dalelių filtrai bei atšaka prapūtimui, linijos visi sujungimo elementai iš nerūdijančio plieno (316), PN≥100 bar su 1/8“ sąlyginiu praėjimu. Ėminio pernašos linijoje įrengti apsauginiai vožtuvai - EEX d, IP65, srautas 600 l/h. | 2 vietos nešančiųjų dujų balionų pastatymui su reduktoriais, bei elektrokontaktiniais manometrais(EKM) ir automatine balionų perjungimo sistema, bei 1 vieta etaloninių dujų balionui su reduktoriumi, bei EKM. | Elster Instromet EnCal 3000 | Chromatografas ir nešančiųjų, bei etaloninių dujų balionai sumontuoti specialiame stove DSS patalpose |
| 9 | Panevėžio 2 DSS | Mėginio paėmimo vieta įrengta požeminiame dujotiekyje (šulinyje). Įrengtas Genie 755 zondas su slėgio reguliatoriumi. Ėminio pernašos linija yra su automatiniu teigiamos temperatūros palaikymu. Linijoje yra įrengti dujų drėgmės ir kietųjų dalelių filtrai bei atšaka prapūtimui, linijos visi sujungimo elementai iš nerūdijančio plieno (316), PN≥100 bar su 1/8“ sąlyginiu praėjimu. Ėminio pernašos linijoje įrengti apsauginiai vožtuvai - EEX d, IP65, srautas 600 l/h. | 2 vietos nešančiųjų dujų balionų pastatymui su reduktoriais, bei elektrokontaktiniais manometrais(EKM) ir automatine balionų perjungimo sistema, bei 1 vieta etaloninių dujų balionui su reduktoriumi, bei EKM. | Elster Instromet EnCal 3000 | Chromatografas ir nešančiųjų, bei etaloninių dujų balionai sumontuoti šildomoje spintoje (konteineryje). |
| 10 | Pasvalio DSS | Mėginio paėmimo vieta įrengta požeminiame dujotiekyje (šulinyje). Įrengtas Genie 755 zondas su slėgio reguliatoriumi. Ėminio pernašos linija yra su automatiniu teigiamos temperatūros palaikymu. Linijoje yra įrengti dujų drėgmės ir kietųjų dalelių filtrai bei atšaka prapūtimui, linijos visi sujungimo elementai iš nerūdijančio plieno (316), PN≥100 bar su 1/8“ sąlyginiu praėjimu. Ėminio pernašos linijoje įrengti apsauginiai vožtuvai - EEX d, IP65, srautas 600 l/h. | 2 vietos nešančiųjų dujų balionų pastatymui su reduktoriais, bei elektrokontaktiniais manometrais(EKM) ir automatine balionų perjungimo sistema, bei 1 vieta etaloninių dujų balionui su reduktoriumi, bei EKM. | Elster Instromet EnCal 3000 Quad | Chromatografas ir nešančiųjų, bei etaloninių dujų balionai sumontuoti šildomoje spintoje (konteineryje). |
| 11 | Ukmergės DSS | Mėginio paėmimo vieta įrengta antžeminiame dujotiekyje. Įrengtas Genie 755 zondas su slėgio reguliatoriumi. Ėminio pernašos linija yra su automatiniu teigiamos temperatūros palaikymu. Linijoje yra įrengti dujų drėgmės ir kietųjų dalelių filtrai bei atšaka prapūtimui, linijos visi sujungimo elementai iš nerūdijančio plieno (316), PN≥100 bar su 1/8“ sąlyginiu praėjimu. Ėminio pernašos linijoje įrengti apsauginiai vožtuvai - EEX d, IP65, srautas 600 l/h. | 2 vietos nešančiųjų dujų balionų pastatymui su reduktoriais, bei elektrokontaktiniais manometrais(EKM) ir automatine balionų perjungimo sistema, bei 1 vieta etaloninių dujų balionui su reduktoriumi, bei EKM. | Emerson 370 XA | Chromatografas ir nešančiųjų, bei etaloninių dujų balionai sumontuoti šildomoje spintoje (konteineryje). |
| 12 | Klaipėdos 2 DSS | Mėginio paėmimo vieta įrengta požeminiame dujotiekyje (šulinyje). Įrengtas Genie 755 zondas su slėgio reguliatoriumi. Ėminio pernašos linija yra su automatiniu teigiamos temperatūros palaikymu. Linijoje yra įrengti dujų drėgmės ir kietųjų dalelių filtrai bei atšaka prapūtimui, linijos visi sujungimo elementai iš nerūdijančio plieno (316), PN≥100 bar su 1/8“ sąlyginiu praėjimu. Ėminio pernašos linijoje įrengti apsauginiai vožtuvai - EEX d, IP65, srautas 600 l/h. | 2 vietos nešančiųjų dujų balionų pastatymui su reduktoriais, bei elektrokontaktiniais manometrais(EKM) ir automatine balionų perjungimo sistema, bei 1 vieta etaloninių dujų balionui su reduktoriumi, bei EKM. | Elster Instromet EnCal 3000 | Chromatografas ir nešančiųjų, bei etaloninių dujų balionai sumontuoti šildomoje spintoje (konteineryje). |
| 13 | Kiemėnų DAS | Mėginio paėmimo vietos įrengtos požeminiame dujotiekyje (šulinyje). Įrengti 2 Genie pilnai ištraukiami zondai be slėgio reguliavimo. Ėminio pernašos linija yra su automatiniu teigiamos temperatūros palaikymu. Linijoje yra įrengti dujų drėgmės ir kietųjų dalelių filtrai, reduktoriai slėgio reguliavimui, bei atšaka prapūtimui. Linijų visi sujungimo elementai iš nerūdijančio plieno (316), PN≥100 bar su 1/8“ sąlyginiu praėjimu. Ėminio pernašos linijoje įrengti apsauginiai vožtuvai - EEX d, IP65, srautas 600 l/h. | 2 vietos nešančiųjų dujų balionų pastatymui su reduktoriais, bei elektrokontaktiniais manometrais(EKM) ir automatine balionų perjungimo sistema, bei 1 vieta etaloninių dujų balionui su reduktoriumi, bei EKM. | Emerson 770 XA | Chromatografai su kita analitine įranga sumontuoti šildomoje spintoje (konteineryje). Nešančiųjų, bei etaloninių dujų balionai sumontuoti Balionų spintoje lauke, šalia chromatografų spintos. |
| 14 | Kiemėnų DAS |  |  | Elster Instromet EnCal 3000 |  |
| 15 | Santakos DASRS | Mėginio paėmimo vietos įrengtos antžeminiame dujotiekyje. Įrengti 2 Genie 755 zondai su slėgio reguliatoriumi. Ėminio pernašos linija yra su automatiniu teigiamos temperatūros palaikymu. Linijoje yra įrengti dujų drėgmės ir kietųjų dalelių filtrai, reduktoriai slėgio reguliavimui, bei atšaka prapūtimui. Linijų visi sujungimo elementai iš nerūdijančio plieno (316), PN≥100 bar su 1/8“ sąlyginiu praėjimu. Ėminio pernašos linijoje įrengti apsauginiai vožtuvai - EEX d, IP65, srautas 600 l/h. | 2 vietos nešančiųjų dujų balionų pastatymui su reduktoriais, bei elektrokontaktiniais manometrais(EKM) ir automatine balionų perjungimo sistema, bei 1 vieta etaloninių dujų balionui su reduktoriumi, bei EKM. | Emerson 770 XA | Chromatografai ir nešančiųjų, bei etaloninių dujų balionai, bei kita analitine įranga sumontuoti tam skirtose šildomose patalpose DASRS teritrorijoje. |
| 16 | Santakos DASRS |  |  | Emerson 770 XA |  |

Techninės specifikacijos

2 priedas

Chromatografų dujų ėminio paėmimo ir pernašos sistema:

- Dujų ėminio ėmimo vietos, pernašos linijos turi būti parinktos (suprojektuotos) ir įrengtos pagal standarto ISO 10715:2000 reikalavimus. Tiesus dujotiekio ruožas prieš zondo įrengimo vietą turi būti parinktas pagal standarto reikalavimus arba pagal pagrįstas gamintojo rekomendacijas. Tiesus dujotiekio ruožas prieš zondą turi būti ne mažiau kaip per 10 vamzdžio skersmenų nutolęs nuo bet kokių srautą sutrikdančių elementų.

- Visos dujų ėminio ėmimo įrangos dalys, turinčios sąlytį su dujomis, turi būti pagamintos iš nerūdijančio plieno.

- Ėminio ėmimo linijoje turi būti zondas, vožtuvas (čiaupas), slėgio reguliatorius su sklende, manometras, atšaka su čiaupu kontrolinio ėminio paėmimui, jei dujotiekiui, kuriame bus įrengtas zondas, suteiktas elektrocheminės saugos nuo korozijos potencialas, turi būti numatytas izoliuojantis perėjimas.

- Dujų ėminio ėmimo zondai turi būti tiesūs, montuojami dujotiekyje vertikaliai ir ištraukiami esant slėgiui.

- Dujos zonde ir linijoje iki chromatografo turi pasikeisti per chromatografo dujų analizės laiką, kad kiekvieną kartą būtų paimamas naujas dujų ėminys analizei.

- Ėminio pernašos linija turi būti šildoma įrengiant šildymo elementus,  su automatiniu teigiamos temperatūros palaikymu. Linijoje turi būti įrengti dujų drėgmės ir kietųjų dalelių filtrai bei  atšaka prapūtimui, linijos visiems sujungimams turi būti naudojami elementai iš nerūdijančio plieno (316), PN≥100 bar su 1/8“ sąlyginiu praėjimu.

- Ėminio pernašos linijoje turi būti įrengtas apsauginis vožtuvas - EEX d, IP65, srautas 600 l/h.

Techninės specifikacijos

3 priedas

ETALONINĖS DUJOS CHROMATOGRAFŲ KALIBRAVIMUI TURI BŪTI PARENKAMOS ATSIŽVELGIANT Į PATEIKTĄ GAMTINIŲ DUJŲ SUDĖTĮ:

PAVYZDINĖ GAMTINIŲ DUJŲ SUDĖTIS:

KONKREČIOS ETALONINIŲ DUJŲ SUDĖTIS TIEKĖJAS TURI SUDERINTI SU PERKANČIUOJU OBJEKTU ATSKIRAI.

| Eil. Nr. | Komponentė | Žymėjimas | Vidutinė vertė | Matavimo vnt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Metanas | CH4 | 94,2729 | % molio |
| 2 | Etanas | C2H6 | 3,9032 | % molio |
| 3 | Propanas | C3H8 | 0,8832 | % molio |
| 4 | i-Butanas | C4H10 | 0,0962 | % molio |
| 5 | n-Butanas | C4H10 | 0,1906 | % molio |
| 6 | neo-Pentanas | C5H12 | 0,0017 | % molio |
| 7 | i-Pentanas | C5H12 | 0,0142 | % molio |
| 8 | n-Pentanas | C5H12 | 0,0054 | % molio |
| 9 | C6 plus | C6+ | 0,0036 | % molio |
| 10 | Azotas | N2 | 0,5829 | % molio |
| 11 | Anglies dioksidas | CO2 | 0,0461 | % molio |
| 10 | Vandenilis | H2 | 0,0050 | % molio |
| 11 | Deguonis | O2 | 0,0200 | % molio |

# 2 PRIEDAS

# TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

Tiekėjas, pageidaujantis dalyvauti pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus:

| 1 lentelė. Kvalifikaciniai reikalavimai. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tiekėjo kvalifikacija |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Tiekėjas privalo turėti techninius, technologinius ir organizacinius pajėgumus bei būti pajėgus atlikti su pirkimo objektu susijusius gamtinių dujų įrenginių automatikos ir valdymo sistemų eksploatavimo darbus, elektros įrenginių iki 1000 V įtampos įrengimo darbus, elektros instaliacijos iki 1000 V įtampos eksploatavimo darbus. |  | Perkančiajam subjektui pareikalavus, Tiekėjas pateikia: Dokumentus, pagrindžiančius jo atitiktį Perkančiojo subjekto nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams energetikos įrenginių įrengimo ir eksploatavimo darbams atlikti. Jei tiekėjas yra iš LR energetikos įstatymo 22 str. 8 d. nustatytos valstybės: - Informaciją apie turimą techninę ir technologinę įrangą bei prietaisus, reikalingus pirkimo sąlygose numatytiems darbams atlikti (SPS ... priedas); - Galiojančių technologinių ir techninių dokumentų, susijusių su įranga ir (ar) eksploatuojamais įrenginiais bei darbų atlikimo procedūromis, sąrašą (SPS ... priedas); - Informaciją apie darbuotojų aprūpinimą asmens apsaugos priemonėmis, reikalingomis saugiam darbų atlikimui (SPS ... priedas), arba Jeigu Tiekėjas per pastaruosius 3 metus yra tinkamai įvykdęs bent 1 (vieną) su Perkančiuoju subjektu sudarytą sutartį, kurios objektas – bent 1 (vieno) dujų perdavimo sistemos objekto (pvz., dujų skirstymo stoties, dujų apskaitos stoties,) matavimo priemonių įrengimas/rekonstravimas/remontas, pateikia sutarčių sąrašą (SPS ... priedas) apie Tiekėjo tinkamai įvykdytą(-as) sutartį(-is), kuriame turi būti nurodyta: sutarties(-čių) sudarymo ir įvykdymo datos mėnesio tikslumu, darbų pobūdis, arba Jeigu Tiekėjas yra įsteigtas Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 22 straipsnio 8 dalyje nurodytoje valstybėje, jis pateikia kompetentingų profesinių ar veiklos registrų tvarkytojų arba valstybės įgaliotų institucijų išduotą(-as) pažymą(-as), kaip tai nustatyta valstybėje, kurioje Tiekėjas yra registruotas, arba priesaikos deklaraciją, patvirtinančią Tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla jo registracijos valstybėje, arba Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos atestatą(-us), suteikiantį teisę vykdyti šiuos gamtinių dujų įrenginių eksploatavimo darbus ir elektros įrenginių įrengimo ir eksploatavimo darbus: - eksploatuoti gamtinių dujų įrenginių automatikos ir valdymo sistemas; - atlikti elektros įrenginių iki 1000 V įtampos įrengimo darbus; atlikti elektros instaliacijos iki 1000 V įtampos eksploatavimo darbus. |  |
| Techninis ir profesinis pajėgumas |  |  |  |  |
| 5.1.2. |  | Tiekėjas per pastaruosius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu Tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus) turi būti sėkmingai įvykdęs: -bent vieną sutartį, pagal kurią įrengęs bent vieną srautinį dujų chromatografą. Šios sutarties vertė turi būti ne mažesnė nei 30 000 Eur be PVM. Pastaba. Atitikimą šiam kvalifikacijos reikalavimui galima grįsti ir tokia sutartimi, kurios pradžia nepatenka į nurodytą 5 metų laikotarpį, tačiau jos pabaiga patenka į nurodytą 5 metų laikotarpį. |  | Perkančiajam subjektui pareikalavus, Tiekėjas pateikia: 1) Sutarčių sąrašą (SPS......priedas) apie Tiekėjo sėkmingai įvykdytas sutartis, atitinkančias nurodytą reikalavimą, kurioje turi būti nurodyta: darbų aprašymas, sutarties sudarymo ir įvykdymo datos, Užsakovas (pavadinimas, adresas, telefonas, kontaktinis asmuo). 2) Užsakovų atsiliepimus apie tai, kad darbai buvo atlikti tinkamai. Atsiliepimuose turi būti nurodyta darbų apimtis, atlikimo data mėnesio tikslumu ir vieta, be to, ar jie buvo atlikti pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių tokių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti. |
| 5.1.3. |  | Tiekėjas sutarties vykdymui, privalo pasiūlyti bent 1 (vieną) kvalifikuotą ypatingojo statinio projekto dalies vadovą (statiniai: negyvenamieji pastatai: pramonės ir sandėliavimo: energetikos; inžineriniai tinklai: dujų tinklai (magistralinis dujotiekis); projekto dalis: procesų valdymo ir automatizavimo). |  | SU PIRMINIU PASIŪLYMU PATEIKIAMA Siūlomų specialistų sąrašas (SPS .... priedas). Perkančiajam subjektui pareikalavus, Tiekėjas pateikia: 1) Specialistams Valstybinės įmonės (toliau – VĮ) Statybos produkcijos sertifikavimo centro (toliau - SPSC), o nuo 2022 m. gegužės 1 d. Viešosios Įstaigos (toliau – VšĮ) Statybos sektoriaus vystymo agentūros (toliau – SSVA) arba užsienio valstybės institucijų išduotus ir analogišką kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus bei VĮ SPSC ar VšĮ SSVA pažymas dėl užsienio valstybės institucijų išduotų kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų pripažinimo Lietuvos Respublikoje; 2) Jei siūlomi specialistai (darbuotojai) nesusiję su Tiekėju (subtiekėju) darbo sutartimis, pateikiami siūlomų specialistų laisvos formos patvirtinimai, Tiekėjo (ūkio subjekto) ir siūlomų specialistų ketinimo protokolai ar kiti lygiaverčiai dokumentai, kuriais patvirtinama, kad siūlomi specialistai pirkimo sutarties vykdymo metu bus prieinami Teikėjui ir atliks funkcijas, kurioms jie yra siūlomi. |
| 5.1.4. |  | Tiekėjas sutarties vykdymui, privalo pasiūlyti bent 1 (vieną) kvalifikuotą ypatingojo statinio statybos specialiųjų darbų vadovą (statiniai: negyvenamieji pastatai: pramonės ir sandėliavimo: energetikos; inžineriniai tinklai: dujų tinklai (magistralinis dujotiekis), kvalifikuotą šiose darbo srityje: procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas. |  | SU PIRMINIU PASIŪLYMU PATEIKIAMA Siūlomų specialistų sąrašas (SPS .... priedas). Perkančiajam subjektui pareikalavus, Tiekėjas pateikia: - 1) Specialistams VĮ SPSC ar VšĮ SSVA išduotus atestatus arba užsienio valstybės institucijų išduotus ir analogišką kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus bei SPSC ar SSVA pažymą dėl užsienio valstybės institucijų išduotų kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų pripažinimo Lietuvos Respublikoje; - 2) Jei siūlomi specialistai (darbuotojai) nesusiję su Tiekėju (subtiekėju) darbo sutartimis, pateikiami siūlomų specialistų laisvos formos patvirtinimai, Tiekėjo (ūkio subjekto) ir siūlomų specialistų ketinimo protokolai ar kiti lygiaverčiai dokumentai, kuriais patvirtinama, kad siūlomi specialistai pirkimo sutarties vykdymo metu bus prieinami Teikėjui ir atliks funkcijas, kurioms jie yra siūlomi. |
| 5.1.5. |  | Tiekėjas sutarties vykdymui, privalo pasiūlyti ne mažiau kaip 2 (du) elektrotechnikos darbuotojus: - bent 1 (vieną) darbuotoją, turintį ne mažiau kaip vidurinę apsaugos nuo elektros kategoriją (VK), kuriam suteikta teisė vykdyti darbų vadovo funkcijas iki 1000 V įtampos elektros įrenginiuose; - bent 1 (vieną) darbuotoją, turintį ne mažiau kaip vidurinę apsaugos nuo elektros kategoriją (VK), kuriam suteikta teisė vykdyti darbų vykdytojo funkcijas iki 1000 V įtampos elektros įrenginiuose. Pastaba. Šio punkto 1) ir 2) dalies reikalavimų negali tenkinti tie patys darbuotojai. |  | SU PIRMINIU PASIŪLYMU PATEIKIAMA Siūlomų specialistų sąrašas (SPS .... priedas). Perkančiajam subjektui pareikalavus, Tiekėjas pateikia: - Atestavimo įstaigos išduotus galiojančius energetikos darbuotojų pažymėjimus, suteikiančius teisę vykdyti šiame punkte nurodytą veiklą; - Jei siūlomi specialistai (darbuotojai) nesusiję su Tiekėju (subtiekėju) darbo sutartimis, pateikiami siūlomų specialistų laisvos formos patvirtinimai, Tiekėjo (ūkio subjekto) ir siūlomų specialistų ketinimo protokolai ar kiti lygiaverčiai dokumentai, kuriais patvirtinama, kad siūlomi specialistai pirkimo sutarties vykdymo metu bus prieinami Teikėjui ir atliks funkcijas, kurioms jie yra siūlomi. |
| 5.1.6. |  | Tiekėjas sutarties vykdymui, privalo pasiūlyti bent 1 (vieną) kvalifikuotą darbų vadovą (specialistą, inžinerinės kategorijos darbuotoją), turintį teisę eksploatuoti ir vadovauti gamtinių dujų perdavimo sistemos matavimo priemonių ir automatikos sistemų eksploatavimo (remontuoti, bandyti, paleisti ir derinti) darbams arba vadovauti eksploatavimo darbams iki 1000 V įtampos elektros tinklo ir vartotojų elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos sistemose. |  | SU PIRMINIU PASIŪLYMU PATEIKIAMA Siūlomų specialistų sąrašas (SPS .... priedas). Perkančiajam subjektui pareikalavus, Tiekėjas pateikia: - 1) Atestavimo įstaigos išduotus galiojančius energetikos darbuotojų pažymėjimus, suteikiančius teisę vykdyti šiame punkte nurodytą veiklą; - 2) Jei siūlomi specialistai (darbuotojai) nesusiję su Tiekėju (subtiekėju) darbo sutartimis, pateikiami siūlomų specialistų laisvos formos patvirtinimai, Tiekėjo (ūkio subjekto) ir siūlomų specialistų ketinimo protokolai ar kiti lygiaverčiai dokumentai, kuriais patvirtinama, kad siūlomi specialistai pirkimo sutarties vykdymo metu bus prieinami Teikėjui ir atliks funkcijas, kurioms jie yra siūlomi. |
|  |  | Tiekėjas sutarties vykdymui, privalo pasiūlyti bent 1 (vieną) prietaisų gamintojo ar jo įgalioto atstovo sertifikuotą serviso specialistą, turintį teisę atlikti techninio aptarnavimo paslaugas. |  | SU PIRMINIU PASIŪLYMU PATEIKIAMA Siūlomų specialistų sąrašas (SPS .... priedas). Perkančiajam subjektui pareikalavus, Tiekėjas pateikia: 1) Įrangos gamintojo ar jo įgalioto atstovo (pateikiant gamintojo įgaliojimą, suteikiantį teisę atstovauti gamintoją (ar kitą dokumentą, įrodantį atstovavimo teisę)) išduotą serviso specialisto sertifikatą (arba lygiavertį dokumentą), suteikiantį teisę teikti nurodytas paslaugas; 2) Jei siūlomi specialistai (darbuotojai) nesusiję su Tiekėju (subtiekėju) darbo sutartimis, pateikiami siūlomų specialistų laisvos formos patvirtinimai, Tiekėjo (ūkio subjekto) ir siūlomų specialistų ketinimo protokolai ar kiti lygiaverčiai dokumentai, kuriais patvirtinama, kad siūlomi specialistai pirkimo sutarties vykdymo metu bus prieinami Teikėjui ir atliks funkcijas, kurioms jie yra siūlomi. |

3 PRIEDAS

PASIŪLYMO KAINOS DEDAMOSIOS

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis sutarties galiojimo laikotarpiu 36 mėn. | Vieneto kaina, Eur be PVM | Suma, Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Projektavimo darbai | vnt.. | 14 |  |  |
| 2 | Senų chromatografų demontavimas | vnt. | 16 |  |  |
| 3 | Ėminio ėmimo ir pernašos sistema (jei reikia keisti, nurodyti kiekį kiek šių sistemų reikia keisti) | vnt. |  |  |  |
| 4 | Chromatografas (nurodyti chromatografo gamintoją ir pavadinimą) | vnt. | 16 |  |  |
| 5 | Spintų, stovų korekcijų darbai (jei reikia keisti esamų priemonių išdėstymą spintose, iškelti iš spintų tam tikras priemones nurodyti kiekį kiek šių sistemų reikia keisti)* |  |  |  |  |
| 6 | Montavimo ir įrengimo darbai | vnt. | 16 |  |  |
| 7 | Paleidimo derinimo darbai | vnt. | 16 |  |  |
| 8 | Etaloninės dujos | vnt. | 14 |  |  |
| 9 | Dujos reikalingos prietaiso veikimui (pvz. nešančios dujos ir t.t) | komp. | 14 |  |  |
| 10 | Dujų chromatografo parpūtimui (Bay -pass) naudojamų dujų mažinimo/surinkimo/panaudojimo sistema** ir jos paleidimo derinimo darbai (jei tokios sistemos pasiūlyti neturite, taip ir nurodykite) | Komp. | 14 |  |  |
|  | Iš viso kaina, Eur be PVM: |  |  |  |  |

* pateikti papildomai tikslesne informaciją apie numatomus keitimus konkrečiuose vietose

**pateikti techninius sprendinius

Pagal 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1221/2009 dėl organizacijų savanoriško Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo, panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 761/2001 ir Komisijos sprendimus 2001/681/EB bei 2006/193/EB.