Radiodažnuminio poveikio generatoriaus sistema su priedais


Paskirtis
Radiodažnuminio poveikio generatorius, skirtas minimaliai invazinėms neurochirurginėms ir skausmo gydymo procedūroms, naudojant radiodažnuminę termoabliaciją ir pulsinę radiodažnuminę stimuliaciją (PRF).

Techniniai reikalavimai
Bendros sistemos savybės
Sistema turi turėti:
	radiodažnuminio poveikio generatorių
	ne mažiau kaip 4 nepriklausomus kanalus
	galimybę dirbti monopoliariniu ir bipoliariniu režimu
	integruotą temperatūros kontrolę procedūros metu
	integruotą impedanso matavimo funkciją
	galimybę atlikti sensorinę ir motorinę nervų stimuliaciją
Tiekėjas turi sudaryti galimybę pasirinkti kaniulių, skirtų lėtinio skausmo gydymui, galiuko tipą ir aktyvios (neizoliuotos) dalies ilgį pagal perkančiosios organizacijos poreikį užsakymo metu.

Veikimo režimai
Sistema turi turėti šiuos veikimo režimus:
	pastovios radiodažnuminės termoabliacijos režimą
	pulsinės radiodažnuminės stimuliacijos režimą (PRF)
	nervų lokalizacijos režimą naudojant sensorinę stimuliaciją
	nervų lokalizacijos režimą naudojant motorinę stimuliaciją

Valdymas ir kontrolė
Sistema turi turėti:
	nuotolinio valdymo pultą
	vartotojo sąsają su procedūros parametrų stebėjimu
	galimybę realiuoju laiku stebėti temperatūrą ir impedansą

Komplektacija
Sistema turi būti tiekiama su:
a. radiodažnuminio poveikio generatoriumi – 1 vnt.
b. nuotolinio valdymo pultu - 1 vnt.
c. elektrodais stereotaktinėms procedūroms - 2 vnt
d. elektrodais kordotomijos procedūroms - 2 vnt
e. daugkartinio naudojimo elektrodais, skirtais lėtinio skausmo gydymui:
		45-55mm ilgio - 1vnt
		95-105mm ilgio - 2 vnt
		145-155mm ilgio - 2 vnt
f. 	vienkartinėmis kaniulėmis (suderinamomis su daugkartinio naudojimo elektrodais, skirtais lėtinio skausmo gydymui, numatytas poreikis 36 mėn., užsakomos pagal poreikį):
		45-55mm ilgio – 30 vnt.
		95-105mm ilgio - 90 vnt.
		145-155mm ilgio - 90 vnt.
g. 	paciento neutraliu elektrodu - 150 vnt.
h. 	jungiamaisiais kabeliais ir laidais.

Saugos ir kokybės reikalavimai
Medicinos priemonė turi turėti CE ženklinimą.
Tiekėjas turi užtikrinti ne trumpesnę kaip 36 mėnesių garantiją.
Tiekėjas turi užtikrinti personalo apmokymą dirbti su sistema.

Kiekis
1 kompl.

