TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Tiekėjo siūlomos prekės turi atitikti techninės specifikacijos reikalaujamas charakteristikas. Įrodymui, kartu su pasiūlymu, pateikiama gamintojų siūlomų prekių katalogo/bukleto/brošiūros/instrukcijos ir/ar prekės gamintojo pasirašytos deklaracijos (jei gamintojo kataloge/buklete/brošiūroje/instrukcijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) arba lygiaverčiai dokumentai, su vertimu į lietuvių kalbą dėl prekių reikalaujamų techninių parametrų aprašymų. Teikiamuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (pažymėti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kuriose aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekės charakteristiką privalo savo pasiūlyme rodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

3. Jei techninėje specifikacijoje yra nurodyta  „ nuo...iki“, „ne daugiau“, „ne mažiau“, „ribose“ tai bus tinkamos reikšmės, jei tiekėjai pasiūlys parametrus lygius nurodytoms reikšmėms: „ nuo (arba lygu)...iki (arba lygu)“, „ne daugiau (arba lygu)“, „ne mažiau (arba lygu)“, „ribose (arba lygu)“.

4. Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos arba lygiaverčio dokumento kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.

5. Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga ir kartu su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą.

6. Tiekėjas turi turėti prekės gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą ir kartu su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą. Reikalavimas netaikomas kartu su įranga siūlomiems kompiuteriams, serveriams ir visai periferinei įrangai (klaviatūra, pelė, spausdintuvas, monitorius, nepertraukiamos el. srovės šaltinis, operacinės sistema, programinė įranga, bar kodų skaitytuvas, garso kolonėlės, video kamera ir kt.) (reikalavimas taikomas tik tuo atveju jei pirkimo objektą sudaro minėti įrenginiai, priedai ar priemonės).

7. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas įrangos pristatymas į perkančiąją organizaciją, iškrovimas, sumontavimas kaip to reikalauja įrangos gamintojas, instaliavimas ir išbandymas, įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), personalo apmokymas.

8. Siūloma įranga turi būti nauja, neeksploatuota.

9. Garantinio aptarnavimo laikotarpis ne mažiau kaip 24 mėnesiai. Tiekėjas garantinio laikotarpio metu atlieka nemokamą prekių remontą, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atlieka techninę priežiūrą (taikoma jei techninę priežiūrą numato gamintojas), įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas.

10. Kartu su įranga pateikiama dokumentacija:

10.1. Medicinos prietaiso pasas;

10.2.  CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos arba lygiaverčio dokumento kopija

10.3. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba;

10.4. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba;

10.5. Periodiškai atliekamų techninės priežiūros (TP) darbų sąvadas, su nuorodomis į gamintojo techninės eksploatacijos dokumentus. Reglamente taip pat nurodoma: TP periodiškumas, darbo priemonės, dalys ir medžiagos, reikalingos TP atlikti, bei jos darbų trukmė. Jei gamintojas TP nereglamentuoja - vietoje reglamento Tiekėjas pateikia pažymą, jog gamintojas TP nenumato;

10.6.  Prekių perdavimo-priėmimo aktas.

11. Mokymai kontaktiniu būdu ≥ 2 specialistams. Mokymų trukmė ≥2 akademinės val.

12. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir ne trumpiau kaip 5 metus po garantinio laikotarpio. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti gamintojo arba tiekėjo patvirtinimą/deklaraciją arba kitus lygiaverčius dokumentus.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomų parametrų reikšmės (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) ir/ar prekės gamintojo pasirašytos deklaracijos arba lygiaverčių dokumentų (išskyrus TS numatytas išimtis) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kolposkopo vaizdo įrašymo sistema | 1 komp. | Tiekėjas turi nurodyti siūlomos prekės modelį, gamintoją |  |
| 1. | Komplektacija |  |  |  |
| 1.1 | Vežimėlis | 1 vnt. |  |  |
| 1.2 | Kompiuteris | 1 vnt. |  |  |
| 1.3 | Bevielė pelė ir klaviatūra | 1 komplektas. |  |  |
| 1.4 | 4K USB/HDMI kamera | 1 vnt. |  |  |
| 1.5 | Bevielis pedalas | 1 vnt. |  |  |
| 1.6 | VideoStation DICOM programinė įranga arba lygiavertė | 1 licencija. |  |  |
| 2. | Baziniai reikalavimai |  |  |  |
| 2.1 | Kolposkopo vaizdo įrašymo sistemos paskirtis | Komplektas skirtas vaizdo fiksavimui, peržiūrai, saugojimui ir perdavimui DICOM aplinkoje. |  |  |
| 2.2 | Sistemos vientisumas | Visi komplekto komponentai turi būti pilnai suderinami tarpusavyje ir veikti kaip vieninga sistema. |  |  |
| 2.3 | Maitinimo šaltinis | 220–240 V, 50/60 Hz elektros tinklas arba gamintojo numatytas lygiavertis maitinimo sprendimas. |  |  |
| 3. | Vežimėlio reikalavimai |  |  |  |
| 3.1 | Konstrukcija | Mobilus, tinkamas transportavimui patalpose |  |  |
| 3.2 | Ratukai | Ne mažiau kaip 4 ratukai, iš kurių bent 2 su stabdžiais. |  |  |
| 3.3 | Įrangos išdėstymas | Turi būti numatyta vieta kompiuteriui, klaviatūrai, kompiuterinei pelytei |  |  |
| 4. | Kompiuterio reikalavimai |  |  |  |
| 4.1 | Procesorius | Ne žemesnės klasės kaip Intel Core i3, AMD Ryzen 5 arba lygiavertis. Išleidimo data ne senesnė nei 2023 metai. |  |  |
| 4.2 | Operatyvioji atmintis | Ne mažiau kaip 16 GB RAM. |  |  |
| 4.3 | Duomenų kaupiklis | SSD ne mažesnės kaip 256 GB talpos. |  |  |
| 4.4 | Operacinė sistema | Licencijuota, suderinama su siūloma DICOM programine įranga. |  |  |
| 4.5 | Vaizdo išvestys | Ne mažiau kaip 1 HDMI arba DisplayPort išvestis, palaikanti 4K vaizdo išvedimą. |  |  |
| 4.6 | USB jungtys | Ne mažiau kaip 3 USB jungtys, iš jų bent 2 USB 3.0 arba naujesnės. |  |  |
| 4.7 | Tinklas | Gigabit Ethernet tinklo jungtis; papildomas bevielis ryšys, jei reikalingas siūlomam sprendimui. |  |  |
| 4.8 | Našumas | Kompiuteris turi užtikrinti stabilų kameros vaizdo apdorojimą ir DICOM programinės įrangos veikimą. Atitikti rekomenduojamas siūlomos programinės įrangos specifikacijas |  |  |
| 5. | Priedų reikalavimai |  |  |  |
| 5.1 | Bevielė pelė ir klaviatūra | 1 komplektas, pilnai suderinamas su siūlomu kompiuteriu. |  |  |
| 5.2 | Pelė | Ergonomiška, optinė arba lygiavertė. |  |  |
| 5.3 | Klaviatūra | Lietuvių kalbos |  |  |
| 5.4 | Bevielis pedalas | Turi būti suderinamas su siūloma programine įranga ir (ar) kamera. |  |  |
| 5.5 | Pedalo funkcijos | Turi aktyvuoti vaizdo fiksavimą, įrašymo pradžią / sustabdymą |  |  |
| 6. | Kameros reikalavimai |  |  |  |
| 6.1 | Vaizdo raiška | Ne mažesnė kaip 3840 × 2160 (4K UHD). |  |  |
| 6.2 | Jungtys | USB ir (arba) HDMI išvestis. |  |  |
| 6.3 | Tiesioginis vaizdas | Turi palaikyti tiesioginį vaizdo perdavimą į kompiuterį ir (arba) monitorių realiu laiku. |  |  |
| 6.4 | Suderinamumas | Kamera turi veikti su siūlomu kompiuteriu ir programine įranga be papildomų mokamų modulių. |  |  |
| 6.5 | Vaizdo valdymas | Automatinis arba rankinis fokusavimo ir (ar) ekspozicijos reguliavimas, užtikrinantis aiškų vaizdą. |  |  |
| 6.6 | Tvirtinimas | Suderinamumas su „Leisegang“ kolposkopu |  |  |
| 6.7 | Kadrų dažnis | Ne mažiau kaip 30 kad./s bent Full HD režimu. |  |  |
| 7. | Programinės įrangos reikalavimai |  |  |  |
| 7.1 | Licencija | 1 licencija, skirta ne mažiau kaip 1 darbo vietai. |  |  |
| 7.2 | Vaizdo fiksavimas | Programinė įranga turi leisti fiksuoti iš siūlomos kameros gaunamą vaizdą ir (ar) vaizdo įrašą. |  |  |
| 7.3 | DICOM funkcijos | Ne mažiau kaip DICOM bylos formavimas, saugojimas ir siuntimas į PACS ar kitą DICOM mazgą. |  |  |
| 7.4 | Paciento ir tyrimo duomenys | Galimybė rankiniu būdu įvesti ir (ar) importuoti paciento, bei tyrimo duomenis prieš išsaugant tyrimą. |  |  |
| 7.5 | Vaizdų ir įrašų valdymas | Galimybė išsaugoti, peržiūrėti, ieškoti ir eksportuoti statinius vaizdus bei vaizdo įrašus. |  |  |
| 7.6 | Suderinamumas | Programinė įranga turi būti suderinama su siūlomu kompiuteriu, kamera ir Windows aplinka. |  |  |
| 7.7 | Naudotojo sąsaja | Aiški ir intuityvi; anglų kalba, lietuvių kalba arba abi. |  |  |
| 7.8 | Diegimas ir konfigūravimas | Programinė įranga turi būti įdiegta, sukonfigūruota ir išbandyta kartu su visa sistema. |  |  |
| 7.9 | Duomenų perdavimas | Turi būti galima konfigūruoti bent vieną duomenų siuntimo tikslą tinkle (PACS / DICOM mazgą). |  |  |
| 7.10 | Suderinamumas | Būtinas suderinamumas su UAB “Skaitmeninės Lankos” MEDIS programine įranga. |  |  |
| 7.11 | Nacionalinio saugumo reikalavimų užtikrinimas | Būtina. Programinei įrangai taikomi nacionalinio saugumo reikalavimai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų ......... ir .......... punktuose. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaraciją (konkretaus pirkimo sąlygų priedas Nr.9). Papildomas BVPŽ kodas 48180000-3 „Medicinos programinės įrangos paketai“. |  |  |
| 8. | CE ženklinimas | Būtina. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos arba lygiaverčio dokumento kopiją. |  |  |
| 9. | Garantija | ≥ 24 mėnesiai |  | Sutarties vykdymo sąlyga, su pasiūlymu patvirtinančio dokumento nereikalaujama |