Narkozės sistema

Techninė specifikacija

1. Jei techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos, tiekėjas gali siūlyti lygiaverčius. Jei apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, tokiu atveju tiekėjas gali siūlyti lygiaverčius.

2. Tiekėjo siūlomos prekės turi atitikti techninės specifikacijos reikalaujamas charakteristikas. Tiekėjas turi pateikti pasiūlyme nurodytų parametrų teisingumą įrodančius prekės gamintojo (toliau – gamintojo) dokumentus (katalogus, prospektus ar kitą dokumentaciją su siūlomų prekių aprašymais). Tais atvejais, kai parametrų atitiktį patvirtinantys gamintojo dokumentai yra pateikti anglų kalba, jų vertimų į lietuvių kalbą kartu su pasiūlymu pateikti neprivaloma. Jei šių dokumentų turinys Perkančiajai organizacijai yra aiškus, vertimai gali būti nereikalaujami. Priešingu atveju, Perkančiosios organizacijos prašymu tiekėjas privalės pateikti vertimus į lietuvių kalbą. Pateiktame gamintojo dokumente turi būti pažymėta, kurį techninės specifikacijos reikalavimą patvirtina nurodytas parametras. Pasiūlymo formoje (1 priedo grafoje „Siūlomos parametrų reikšmės") turi būti nurodytas gamintojo dokumento puslapis, kuriame yra ši žyma. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.

2.1. Tuo atveju, jeigu pateiktoje gamintojo dokumentacijoje nėra visos reikalaujamos prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (prekės gamintojo atitikties deklaraciją/eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.

3. Pirkimo dalyvis kartu su pasiūlymu turi pateikti visus dokumentus įrodančius prekės atitiktį nustatytiems 1-16 techninės specifikacijos skyrių reikalavimams. Atitiktis techninės specifikacijos 17 skyriaus nustatytiems reikalavimams bus tikrinama sutarties vykdymo metu (prekės perdavimo metu).

Lentelė Nr. 1 „Perkančiosios organizacijos reikalaujami prekių techniniai parametrai“:

| Eil. Nr. | Parametrai | Parametro reikšmė |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Taikymas | Anestezijos aparatas pritaikytas dirbti su vaikais ir suaugusiais pacientais. |  |
| 2. | Ergonomika |  |  |
| 2.1 | Mobilus | Ratukai blokuojami centrinio stabdžio pagalba |  |
| 2.2 | Darbastalio apšvietimas | Integruotas, reguliuojamas darbastalio apšvietimas |  |
| 2.3 | Ventiliatoriaus ekrano padėties nustatymas | Vertikalioje plokštumoje ir Horizontalioje plokštumoje |  |
| 2.4 | Narkozės aparato ventiliatoriaus valdymo ekrano įstrižainė | ≥ 30 cm |  |
| 2.5 | Narkozės aparato ventiliatoriaus monitoriaus valdymo ekranas | Prisilietimui jautrus (“touchscreen”) |  |
| 2.6 | Narkozės aparato ventiliatoriaus monitoriaus valdymas | Pasukamas greito funkcijų/parametrų pasirinkimo bei nustatymų patvirtinimo ratukas |  |
| 3. | Aparato maitinimo šaltinis: |  |  |
| 3.1 | 230V, 50 Hz elektros tinklas |  |  |
| 3.2 | Vidinis avarinis maitinimo šaltinis, veikimo laikas nuo jo - ne trumpiau kaip 30 min. |  |  |
| 4. | Į aparatą tiekiamų dujų maišymas | Elektroninis dujų maišymas |  |
| 5. | Pacientui paduodamų kvėpuojamųjų dujų srautas | ne siauresnis už 0,3 iki 15 l/min |  |
| 6. | Greitas deguonies padavimas | Ne siauresnėse ribose nei 35 iki 50 l/min. |  |
| 7. | Ventiliavimo rėžimai |  |  |
| 7.1 | Priverstinė ventiliacija valdoma tūriu (VCV) su vienkartinio tūrio kompensacija | Būtina |  |
| 7.2 | Priverstinė ventiliacija valdoma slėgiu (PCV) | Būtina |  |
| 7.3 | Sinchronizuota intermituojanti priverstinė ventiliacija su slėgio kontrole (SIMV PCV) | Būtina |  |
| 7.4 | Sinchronizuota intermituojanti priverstinė ventiliacija su tūrio kontrole (SIMV VCV) | Būtina |  |
| 7.5 | Slėgio palaikymo ventiliacija su Apnea Backup funkcija (PSV) | Būtina |  |
| 8. | Ventiliatorius privalo užtikrinti sekančius ventiliacijos parametrus ir funkcijas (reguliavimo ribos ne siauresnės už nurodytas): |  |  |
| 8.1 | Vienkartinis įpūtimo tūris tūriniame ventiliacijos režime | 20-1500 ml |  |
| 8.2 | Ventiliacijos dažnis | 5-60 k/min |  |
| 8.3 | Reguliuojamas tėkmės trigerio jautrumas | Būtina. |  |
| 8.4 | Pastovus plaučių elastingumo monitoravimas | Išmatuotų elastingumo rezultatų atvaizdavimas monitoriaus ekrane po kiekvieno atlikto slėgio didinimo manevro. |  |
| 8.5 | Įrenginys turi turėti programinę funkciją, leidžiančią rankiniu būdu optimizuoti šviežių dujų srautą mažos ar minimalios tėkmės anestezijos metu, mažinti anestetiko pereikvojimą | Būtina |  |
| 9. | Monitoruojami ventiliavimo ir kvėpuojamųjų dujų parametrai: |  |  |
| 9.1 | Anestetinių dujų kiekis įkvėpiamame ir iškvėpiamame dujų mišinyje su automatiniu anestetikų atpažinimu | Būtina |  |
| 9.2 | Kvėpavimo takų slėgio ir srauto kreivės | Būtina |  |
| 9.3 | Spirometrinės srauto – tūrio - slėgio kilpos su galimybe išsaugoti nemažiau kaip vieną kilpą | Būtina |  |
| 9.4 | Automatiškai apskaičiuojama anestetiko minimali alveolinė koncentracijos reikšmė priklausoma nuo paciento amžiaus | Būtina |  |
| 9.5 | O2/CO2 koncentracija įkvėpime ir iškvėpime | Būtina |  |
| 10. | Reikalavimai paciento monitoriaus ekranui |  |  |
| 10.1 | ≥ 30 cm įstrižainės. |  | Būtina |
| 10.2 | ≥ 8 kreivių ekrane vienu metu |  | Būtina |
| 10.3 | Vienu metu ekrane atvaizduojamų skaitmeninių laukų ne mažiau kaip 10 |  | Būtina |
| 11. | Monitoriaus valdymas |  |  |
| 11.1 | Parametrų valdymo ratuku arba interaktyviomis piktogramomis lietimui jautraus ekrano apačioje | Būtina |  |
| 11.2 | Prisilietimui jautrus monitoriaus ekranas | Būtina |  |
| 12. | Monitoruojamieji parametrai |  |  |
| 12.1 | EKG multiderivacinis kanalas | Būtina |  |
| 12.2 | Kvėpavimas | Būtina |  |
| 12.3 | ST segmento analizė | Būtina |  |
| 12.4 | Neinvazinis kraujospūdis | Būtina |  |
| 12.5 | SpO2 | Būtina |  |
| 12.6 | Temperatūra – 2 kanalai | Būtina |  |
| 12.7 | Tiesioginis spaudimo matavimas | Būtina |  |
| 12.8 | Raumenų relaksacijos matavimas (NMT) | Būtina |  |
| 12.9 | Sąmonės būklės įvertinimas | Būtina |  |
| 12.10 | ETCO₂ | Būtina |  |
| 12.11 | FiO2 | Būtina |  |
| 12.12 | EKG derivacijos: | I, II, III, aVR, aVL, aVF, V |  |
| 12.13 | Temperatūros matavimo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | Nuo 10 iki 45º C |  |
| 12.14 | Kraujospūdžio matavimo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | Nuo 30 iki 270 mmHg |  |
| 12.15 | SpO2 matavimo (ne siauresnis už nurodytą) | Nuo 40 iki 100 % |  |
| 13. | Reikalavimai raumenų relaksacijos matavimo moduliui |  |  |
| 13.1 | Raumenų relaksacijos monitoravimas naudojant mechaninį arba akselerometrinį daviklį | Su funkcijos indikacija-atvaizdavimu monitoriuje. |  |
| 13.2 | Stimuliavimo režimai | TOF, DBS, ST, PTC |  |
| 13.3 | Reikalavimai sąmonės būklės įvertinimo moduliui arba atskiram monitoriui | Modulis turi registruoti EEG ir EMG signalus bei atlikti sąmonės gylio analizę BIS arba entropijos algoritmu |  |
| 14. | Matuojamų parametrų atmintis |  |  |
| 14.1 | Atminties trukmė ≥ 120 val. grafinės ir skaitmeninės informacijos | Būtina |  |
| 14.2 | ≥ 100 įvykių išsaugojimas atmintyje | Būtina |  |
| 14.3 | Rankinis įvykio išsaugojimas atmintyje | Būtina |  |
| 14.4 | Automatinis įvykio fiksavimas aliarmo metu | Būtina |  |
| 15. | ANESTEZIJOS APARATO IR PACIENTO GYVYBINIŲ FUNKCIJŲ MONITORIAUS KOMPLEKTACIJA (ne prastesnė nei): |  |  |
| 15.1 | EKG kabelis | 1 vnt. |  |
| 15.2 | Pirštinis SpO2 matavimo daviklis su prailginimo kabeliu: - Suaugusiam – 1 vnt. - Vaikui – 1 vnt. | Būtina |  |
| 15.3 | Manžetės neinvaziniam AKS matuoti: - Suaugusiam trijų skirtingų dydžių, kiekvieno dydžio po 1 vnt. - Vaikiško dydžio – 1 vnt. | Būtina |  |
| 15.4 | Temperatūros matavimo daviklis | 1 vnt |  |
| 15.5 | Raumenų relaksacijos matavimo (NMT) modulis | 1 vnt. |  |
| 15.6 | ETCO₂ sensorius (adapteris), jei toks reikalingas matavimui | 1 vnt. |  |
| 15.7 | ETCO₂ paciento kontūras | 2 vnt. |  |
| 15.8 | Raumenų relaksacijos jutiklis (mechaninis arba akselerometrinis) skirtas suaugusiems- 1 vnt. Raumenų relaksacijos jutiklis (mechaninis arba akselerometrinis) skirtas vaikams – 1 vnt. | Būtinai |  |
| 15.9 | Sąmonės būklės monitoravimo sensorius, jei toks reikalingas norint monitoriuoti | 1 vnt. |  |
| 15.10 | Sąmonės būklės monitoravimo elektrodai (įrangos instaliavimui, išbandymui ir kalibravimui) | Ne mažiau 5 vnt. turi būti pateikta su 1 vnt. įrangos komplektu. |  |
| 15.11 | Sevoflurano garintuvas | 1 vnt. |  |
| 16. | APLINKOSAUGINIS IR KITI REIKALAVIMAI |  |  |
| 16.1 | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai. Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. | Būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas, kuris pateikiamas kartu su pasiūlymu. |  |
| 16.2 | Siūlomas medicinos prietaisas turi būti pažymėtas CE ženklu ir atitikti Reglamento (ES) 2017/745 (MDR) reikalavimus. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti prietaiso CE atitiktį patvirtinantys dokumentai, įskaitant notifikuotosios įstaigos išduotą sertifikatą, kai jis pagal taikomą klasę yra privalomas, ir nurodytas notifikuotosios įstaigos identifikavimo numeris | Kartu su pasiūlymu pateikiamas |  |
| 17. | Kiti reikalavimai: |  |  |
| 17.1 | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau 24 mėnesiai |  |
| 17.2 | Tiekėjas turi teisę atlikti siūlomų prekių techninį aptarnavimą ir garantinę priežiūrą arba turi sutartį su kitu ūkio subjektu, turinčiu teisę atlikti siūlomų prekių techninį aptarnavimą ir garantinę priežiūrą garantijos termino metu | Būtina (prekės pristatymo metu turi pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad tiekėjas yra siūlomų prekių gamintojo sertifikuotas ir/ar įgaliotas atlikti techninį aptarnavimą ir garantinę priežiūrą. Jeigu tiekėjas nėra įgaliotas atlikti siūlomų prekių techninio aptarnavimo ir garantinės priežiūros, tuomet turi pateikti sutartį su kitu ūkio subjektu dėl siūlomos įrangos techninio aptarnavimo ir garantinės priežiūros paslaugų teikimo). |  |
| 17.3 | Siūloma įranga turi būti nauja, o ne atnaujinta (angl. refurbished). | Būtina |  |
| 17.4 | Įrangos pristatymas, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir vartotojų apmokymas | Įskaičiuota į pasiūlymo kainą. |  |
| 17.5 | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | Vartotojo instrukcija lietuvių kalba. |  |

____________________________________________