TSD-265, VPP-8294

Bėginės lubinės kėlimo sistemos techninė specifikacija (kiekis 1 vnt.)

| Eilės Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | 1. Kėlimo sistema, skirta kelti pacientus iš lovų/ į lovas. 2. Tinkama naudoti medicinos įstaigoje. |  |
| 2. | Komplektacija | 1. Lubinio tipo keltuvo bėgių sistema (tvirtinama atsižvelgiant į technines galimybes, prie lubų) - vienai patalpai su tvirtinimo elementais (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas); 2. Elektrinis keltuvas su kėlimo diržų laikikliu ir valdymo pulteliu, su tvirtinimo elementais (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas); 3. Montavimo darbai (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas). |  |
| 3. | Bėgių sistema | 1. Bėgių sistema su tvirtinimo elementais, aptarnaujamas plotas 5,5 x 2,5 m. 2. Lubinė bėgių sistema turi būti sukomplektuota bei sumontuota taip, kad būtų galima perkelti perkėlimo padėklą su pacientu iš transportinės lovos ant linijinio greitintuvo padėklo ir atgal (tiekėjas gali atvykti apžiūrėti/įvertinti patalpą); (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas; kartu su pasiūlymu konkursui turi būti pateiktas bėgių išdėstymo patalpoje brėžinys arba eskizas). |  |
| 4. | Keltuvo keliamoji galia | Ne mažiau kaip 200 kg. |  |
| 5. | Maksimaliai apkrauto keltuvo kėlimo greitis | Ne mažiau kaip 30 mm/s arba ne mažiau kaip 1,8 m/min. |  |
| 6. | Kėlimo juostos ilgis (maksimali kėlimo eiga) | Ne mažiau kaip 212 cm. |  |
| 7. | Keltuvo valdymas | Rankinio pultelio (laidinio arba belaidžio) pagalba. |  |
| 8. | Keltuvo be priedų svoris | Ne daugiau kaip 15 kg. |  |
| 9. | Kėlimo diržo avarinio nuleidimo funkcija | Yra kėlimo diržo avarinio elektrinio ir mechaninio nuleidimo funkcija. |  |
| 10. | Keltuvo elektros maitinimo šaltinis | Keltuve įmontuota akumuliatoriaus baterija arba lygiavertis. |  |
| 11. | Keltuvo baterijos įkrovimas | 1. Baterija įkraunama sistemos komplektacijoje pateikiamu įkrovikliu, maitinamu iš 230 V, 50 Hz elektros tinklo arba specialiai paruošta krovimo stotele. 2. Įkraunama automatiškai per lubinę bėgių sistemą arba įkraunama per keltuvo pultelį, įstatant į pultelio sieninį laikiklį. 3. Įkraunama baterijos neišėmus iš keltuvo (būtinas atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas). |  |
| 12. | Įspėjamieji signalai | 1. Įspėjimas apie baterijos išsikrovimą. 2. Įspėjimas, viršijus gamintojo numatytą maksimalią keltuvo apkrovą. |  |
| 13. | Keltuvo keliamas triukšmas | Ne daugiau kaip 65 dB(A) |  |
| 14. | Reikalavimai sistemos komplektacijoje pateikiamiems diržų laikikliams: |  |  |
| 14.1. | Diržų laikiklis | 1. Su 4 kabliukais (diržo tvirtinimo taškais). 2. Diržų laikiklis apsaugotas nuo atsitiktinio atjungimo arba diržų laikiklis yra bendros konstrukcijos su kėlimo prietaisu (primontuotas). |  |
| 15. | Apsaugos klasė | 1. Keltuvui ne žemesnė nei IPX0; 2. Keltuvo pakrovimo sistemai ne žemesnė nei IPX0; 3. Valdymo pulteliui: ne žemesnė nei IPX7 belaidžiui; ne žemesnė nei IPX4 laidiniam. |  |
| 16. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato ir/arba EB atitikties deklaracijos) kopiją). |  |
| 17. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 1. Vartotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalba. 2. Serviso dokumentacija lietuvių ir/arba anglų kalba. |  |
| 18. | Garantinis laikotarpis | ≥ 24 mėnesiai. Garantinio laikotarpio metu garantuojamas nemokamas įrangos remontas, įskaitant, bet neapsiribojant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, techninę apžiūrą bei techninės būklės patikrinimą (gamintojo rekomenduojamu periodiškumu), įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės. |  |
| 19. | Įrangos pristatymas, instaliavimas / sumontavimas ir personalo apmokymas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo / sumontavimo vietą, instaliavimo / sumontavimo, po instaliavimo / sumontavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) ir personalo apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

1.Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, tiekėjas turi pateikti atskirų sistemos komponentų pavyzdžius.