GYVYBINIŲ FUNKCIJŲ MONITORIŲ SU CENTRINĖMIS STOTIMIS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS

1 pirkimo dalis. Gyvybinių funkcijų monitoriai (6 vnt.) su centrine stotimi (2 vnt.) intensyviai terapijai

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., kataloge pažyminti vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinanti reikšmė. |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Gyvybinių funkcijų monitorius | 6 vnt. |  |
|  | Monitoriaus paskirtis | Įvairaus amžiaus pacientų gyvybinių funkcijų monitoravimas |  |
|  | Jutiklinis ekranas | 1. Įstrižainė ne mažiau 35 cm 2. Skiriamoji geba ne mažiau 1920x1080 3. Automatinis šviesumo reguliavimas 4. Antirefleksinis 5. Valdomas gestais |  |
|  | Vienu metu ekrane atvaizduojamų kreivių skaičius | Ne mažiau 12 |  |
|  | Monitoruojami parametrai | 1. EKG multiderivacinis kanalas 2. Kvėpavimo dažnis 3. Širdies susitraukimų dažnis 4. Aritmijų/ST segmento analizė 5. SpO2 6. Neinvazinis kraujo spaudimas 7. Invazinis kraujo spaudimas 8. Temperatūra 9. Širdies minutinis tūris |  |
|  | Naktinis ir privatus vaizdavimo režimai | Būtina |  |
|  | Vaistų dozių, oksigenacijos, ventiliacijos parametrų, hemodinaminių parametrų, inkstų klinikinių parametrų skaičiavimas | Būtina |  |
|  | Oksikardiorespirogramos vaizdavimas | Būtinas |  |
|  | Periferinių prietaisų pajungimas | 1. LAN jungtis, leidžianti įjungti monitorių į tinklą 2. USB jungtis, ne mažiau dviejų 3. Bevielio tinklo sąsaja 4. Jungtis personalo iškvietimui |  |
|  | Konstrukcija be ventiliatorių | Būtina |  |
|  | Funkcijų pasirinkimas tiesioginio pasirinkimo mygtukais ekrane | Būtina |  |
|  | Reikalavimai EKG registracijos kanalui 1. EKG kabelis 2. Signalo stiprinimo pasirinkimai, ne blogiau 3. Automatinis nukritusio elektrodo nustatymas 4. Stimuliatoriaus detekcija 5. Aritmijų klasifikacija 6. ŠSD matavimo diapazonas, (ne siauresnis už nurodytą) 7. ST histograma 8. 24 valandų EKG suvestinė | 1. Trijų arba penkių elektrodų EKG kabelis 2. 1.25, 2.5, 10, 20, 40 mm/mV ir automatinis 3. Būtinas 4. Būtina 5. Nustatomi ne mažiau kaip 30 aritmijų tipai 6. Nuo 15 iki 350 k/min. 7. Būtina 8. Būtina |  |
|  | Kvėpavimo matavimas Matavimo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | Nuo 0 iki 200 k/min. |  |
|  | Reikalavimai SpO2 kanalui 1. Matavimo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) 2. ŠSD matavimo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) 3. Aliarmo sustabdymas AKS matavimo metu, jei SpO2 matuojamas ant tos pačios galūnės 4. Perfuzijos indekso vaizdavimas | 1.Nuo 1 iki 100 % 2. Nuo 25 iki 300 k/min. 3. Būtina 4. Būtinas |  |
|  | Reikalavimai neinvazinio kraujo spaudimo kanalui 1. Matavimo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) 2. Pasirenkamas matavimo intervalų diapazonas automatiniam režime (ne siauresnis už nurodytą) 3. Skiriamoji geba (ne didesnė už nurodytą) 4. Patikros procedūros įjungimas 5. AKS 24 valandų suvestinė 6. Kraujo spaudimo variabilumo indeksas | 1.Nuo 10 iki 290 mmHg 2. Nuo 1 iki 480 min. 3. 1 mmHg 4. Būtinas 5. Būtinas 6. Būtinas |  |
|  | Reikalavimai invazinio kraujo spaudimo kanalui 1. Matavimo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) 2. Galimas kanalų skaičius 3. Skiriamoji geba (ne didesnė už nurodytą) | 1.Nuo -50 iki 350 mmHg 2. Ne mažiau 2 3. 1 mmHg |  |
|  | Reikalavimai temperatūros matavimo kanalui 1. Matavimo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) 2. Kanalų skaičius 3. Diferencinės temperatūros matavimas 4. Davikliai | 1. Nuo 1 iki 50°C 2.Ne mažiau 2 3. Būtina 4. Odos ir perstemplinis |  |
|  | Aliarmai širdies sustojimo, kvėpavimo sustojimo, skilvelių virpėjimo ir skilvelių tachikardijos atvejais | Būtina |  |
|  | Duomenų atmintis | 1. Ne mažiau 100 val. tendencijų atmintis, vaizduojama grafiškai ar lentele 2. Ne mažiau 1000 neinvazinio kraujo spaudimo matavimų 3. Ne mažiau 1000 įvykių |  |
|  | Maitinimo šaltiniai | 1. Elektros tinklas 2. Vidinis akumuliatorius užtikrinantis monitoriaus darbą ne mažiau 4 val. |  |
|  | Gyvybinių funkcijų monitorius sukomplektuotas visais reikalingais priedais reikalavimuose numatytoms funkcijos atlikti | 1. Monitorius (EKG, kvėpavimo dažnis, SpO2, neinvazinis kraujo spaudimas, invazinis kraujo spaudimas, temperatūra) – pateikiamas 4 vnt. 2. Monitorius (EKG, kvėpavimo dažnis, SpO2, neinvazinis kraujo spaudimas, invazinis kraujo spaudimas, temperatūra, širdies minutinis tūris naudojant neinvazinį metodą) – pateikiamas 2 vnt. |  |
| II. | Centrinė stebėjimo stotis | 2 vnt. |  |
|  | Siūlomi paciento monitoriai suderinami su siūlomoma centrine stebėjimo stotimi | Būtina |  |
|  | Stebimos kreivės | EKG, pletizmograma, kvėpavimo kreivė |  |
|  | Stebimi parametrai | ŠSD, ST matavimai, ekstrasistolės, kvėpavimo dažnis, neinvazinio kraujo spaudimo matavimai, invazinio kraujo spaudimo matavimai, SpO2, perfuzijos indeksas, širdies minutinis tūris, temperatūra, temperatūros skirtumas |  |
|  | Monitoravimo duomenų vaizdavimas dviejuose monitoriuose prijungtuose prie centrinės stebėjimo stoties | Viename monitoriuje vaizduojami visų stebimų pacientų duomenys, kitame pasirinkto paciento duomenys |  |
|  | Paciento registruojamų parametrų dinaminiai trendai | Ne mažiau 240 val. |  |
|  | AKS matavimo aktyvavimas iš centrinės stebėjimo stoties | Būtina |  |
|  | Aliarmų ribų gyvybiniams parametrams nustatymas iš centrinės stebėjimo stoties | Būtina |  |
|  | Kardiorespirogramos vaizdavimas | Būtina |  |
|  | Kreivių „užšaldymo“ funkcija | Būtina |  |
|  | Automatinis prijungto prie centrinės stebėjimo stoties paciento monitoriaus laiko sinchronizavimas | Būtina |  |
|  | Peržiūros prieš spausdinant funkcija, spausdinamų duomenų ir kreivių pasirinkimas | Būtina |  |
|  | Kiekvieno įjungto į tinklą monitoriaus pilna kreivių išklotinė peržiūrėjimui | Ne mažiau 200 valandų |  |
|  | Kiekvieno įjungto į tinklą monitoriaus aliarmo įvykių kiekis peržiūrėjimui | Ne mažiau 2000 |  |
|  | Visų vieno paciento monitoruojamų parametrų tendencijų ir histogramos vaizdavimas | Būtina |  |
|  | Vaistų dozių, oksigenacijos, ventiliacijos parametrų, hemodinaminių parametrų inkstų klinikinių parametrų skaičiavimas | Būtina |  |
|  | Aliarmai | 1. Naudotojo nustatomi; 2. Trijų lygių garsiniai ir vizualiniai aliarmai |  |
|  | Centrinės stebėjimo stoties komplektacija | 1. Kompiuterizuota darbo vieta gamintojo numatytų parametrų arba geresnių su programine įranga – 2 vnt. 2. Spausdintuvas – 2 vnt. |  |
|  | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu patvirtinančio dokumento kopiją) |  |

Mūsų siūlomas garantinio aptarnavimo laikotarpis (ne mažiau 24 mėn.) ______________

(įrašyti)

2 pirkimo dalis. Gyvybinių funkcijų monitoriai (6 vnt.) su centrine stotimi (1 vnt.) skubiai pagalbai

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., kataloge pažyminti vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinanti reikšmė. |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Gyvybinių funkcijų monitorius | 6 vnt. |  |
|  | Monitoriaus paskirtis | Įvairaus amžiaus pacientų gyvybinių funkcijų monitoravimas |  |
|  | Jutiklinis ekranas | 1. Įstrižainė ne mažiau 35 cm 2. Skiriamoji geba ne mažiau 1920x1080 3. Automatinis šviesumo reguliavimas 4. Antirefleksinis 5. Valdomas gestais |  |
|  | Vienu metu ekrane atvaizduojamų kreivių skaičius | Ne mažiau 12 |  |
|  | Monitoruojami parametrai | 1. EKG multiderivacinis kanalas 2. Kvėpavimo dažnis 3. Širdies susitraukimų dažnis 4. Aritmijų/ST segmento analizė 5. SpO2 6. Neinvazinis kraujo spaudimas 7. Temperatūra |  |
|  | Naktinis ir privatus vaizdavimo režimai | Būtina |  |
|  | Vaistų dozių, oksigenacijos, ventiliacijos parametrų, hemodinaminių parametrų, inkstų klinikinių parametrų skaičiavimas | Būtina |  |
|  | Oksikardiorespirogramos vaizdavimas | Būtinas |  |
|  | Periferinių prietaisų pajungimas | 1. LAN jungtis, leidžianti įjungti monitorių į tinklą 2. USB jungtis, ne mažiau dviejų 3. Bevielio tinklo sąsaja 4. Jungtis personalo iškvietimui |  |
|  | Konstrukcija be ventiliatorių | Būtina |  |
|  | Funkcijų pasirinkimas tiesioginio pasirinkimo mygtukais ekrane | Būtina |  |
|  | Reikalavimai EKG registracijos kanalui 1. EKG kabelis 2. Signalo stiprinimo pasirinkimai, ne blogiau 3. Automatinis nukritusio elektrodo nustatymas 4. Stimuliatoriaus detekcija 5. Aritmijų klasifikacija 6. ŠSD matavimo diapazonas, (ne siauresnis už nurodytą) 7. ST histograma 8. 24 valandų EKG suvestinė | 1. Trijų arba penkių elektrodų EKG kabelis 2. 1.25, 2.5, 10, 20, 40 mm/mV ir automatinis 3. Būtinas 4. Būtina 5. Nustatomi ne mažiau kaip 30 aritmijų tipai 6. Nuo 15 iki 350 k/min. 7. Būtina 8. Būtina |  |
|  | Kvėpavimo matavimas Matavimo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | Nuo 0 iki 200 k/min. |  |
|  | Reikalavimai SpO2 kanalui 1. Matavimo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) 2. ŠSD matavimo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) 3. Aliarmo sustabdymas AKS matavimo metu, jei SpO2 matuojamas ant tos pačios galūnės 4. Perfuzijos indekso vaizdavimas | 1.Nuo 1 iki 100 % 2. Nuo 25 iki 300 k/min. 3. Būtina 4. Būtinas |  |
|  | Reikalavimai neinvazinio kraujo spaudimo kanalui 1. Matavimo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) 2. Pasirenkamas matavimo intervalų diapazonas automatiniam režime (ne siauresnis už nurodytą) 3. Skiriamoji geba (ne didesnė už nurodytą) 4. Patikros procedūros įjungimas 5. AKS 24 valandų suvestinė 6. Kraujo spaudimo variabilumo indeksas | 1.Nuo 10 iki 290 mmHg 2. Nuo 1 iki 480 min. 3. 1 mmHg 4. Būtinas 5. Būtinas 6. Būtinas |  |
|  | Reikalavimai temperatūros matavimo kanalui 1. Matavimo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) 2. Kanalų skaičius 3. Diferencinės temperatūros matavimas 4. Davikliai | 1. Nuo 1 iki 50°C 2.Ne mažiau 2 3. Būtina 4. Odos ir perstemplinis |  |
|  | Aliarmai širdies sustojimo, kvėpavimo sustojimo, skilvelių virpėjimo ir skilvelių tachikardijos atvejais | Būtina |  |
|  | Duomenų atmintis | 1. Ne mažiau 100 val. tendencijų atmintis, vaizduojama grafiškai ar lentele 2. Ne mažiau 1000 neinvazinio kraujo spaudimo matavimų 3. Ne mažiau 1000 įvykių |  |
|  | Maitinimo šaltiniai | 1. Elektros tinklas 2. Vidinis akumuliatorius užtikrinantis monitoriaus darbą ne mažiau 4 val. |  |
|  | Gyvybinių funkcijų monitorius sukomplektuotas visais reikalingais priedais reikalavimuose numatytoms funkcijos atlikti | 1. Monitorius (EKG, kvėpavimo dažnis, SpO2, neinvazinis kraujo spaudimas, temperatūra), transportavimo vežimėlis su krepšiu monitoriaus priedams- pateikiami 6 vnt. |  |
| II. | Centrinė stebėjimo stotis | 1 vnt. |  |
|  | Siūlomi paciento monitoriai suderinami su siūlomoma centrine stebėjimo stotimi | Būtina |  |
|  | Stebimos kreivės | EKG, pletizmograma, kvėpavimo kreivė |  |
|  | Stebimi parametrai | ŠSD, ST matavimai, ekstrasistolės, kvėpavimo dažnis, neinvazinio kraujo spaudimo matavimai, SpO2, perfuzijos indeksas, temperatūra, temperatūros skirtumas |  |
|  | Monitoravimo duomenų vaizdavimas dviejuose monitoriuose prijungtuose prie centrinės stebėjimo stoties | Viename monitoriuje vaizduojami visų stebimų pacientų duomenys, kitame pasirinkto paciento duomenys |  |
|  | Paciento registruojamų parametrų dinaminiai trendai | Ne mažiau 240 val. |  |
|  | AKS matavimo aktyvavimas iš centrinės stebėjimo stoties | Būtina |  |
|  | Aliarmų ribų gyvybiniams parametrams nustatymas iš centrinės stebėjimo stoties | Būtina |  |
|  | Kardiorespirogramos vaizdavimas | Būtina |  |
|  | Kreivių „užšaldymo“ funkcija | Būtina |  |
|  | Automatinis prijungto prie centrinės stebėjimo stoties paciento monitoriaus laiko sinchronizavimas | Būtina |  |
|  | Peržiūros prieš spausdinant funkcija, spausdinamų duomenų ir kreivių pasirinkimas | Būtina |  |
|  | Kiekvieno įjungto į tinklą monitoriaus pilna kreivių išklotinė peržiūrėjimui | Ne mažiau 200 valandų |  |
|  | Kiekvieno įjungto į tinklą monitoriaus aliarmo įvykių kiekis peržiūrėjimui | Ne mažiau 2000 |  |
|  | Visų vieno paciento monitoruojamų parametrų tendencijų ir histogramos vaizdavimas | Būtina |  |
|  | Vaistų dozių, oksigenacijos, ventiliacijos parametrų, hemodinaminių parametrų inkstų klinikinių parametrų skaičiavimas | Būtina |  |
|  | Aliarmai | 1. Naudotojo nustatomi; 2. Trijų lygių garsiniai ir vizualiniai aliarmai |  |
|  | Centrinės stebėjimo stoties komplektacija | 1. Kompiuterizuota darbo vieta gamintojo numatytų parametrų arba geresnių su programine įranga – 1 vnt. 2. Spausdintuvas – 1 vnt. |  |
|  | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu patvirtinančio dokumento kopiją) |  |

Mūsų siūlomas garantinio aptarnavimo laikotarpis (ne mažiau 24 mėn.) ______________

(įrašyti)