TSD-277, VPP-266

Vaisiaus gyvybinių parametrų monitoravimo 
sistemos techninė specifikacija (1 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vaisiaus monitoriai – 5 vnt. |  |  |
| 1.1. | Vaisiaus širdies susitraukimų dažnio matavimas (UG) | Matavimo ribos ne siauresnės negu 50–210 k/min. |  |
| 1.2. | Gimdos aktyvumo matavimas (TOCO) | ≥ 100 įvykių |  |
| 1.3. | Skaitmeninė gimdos aktyvumo reikšmė su nustatoma bazine reikšme | Yra skaitmeninė gimdos aktyvumo reikšmė su nustatoma bazine reikšme |  |
| 1.4. | Garsiniai ir vaizdiniai pranešimai | Yra garsiniai ir vaizdiniai pranešimai |  |
| 1.5. | Garsinių pranešimų ir vaisiaus širdies veiklos garsų reguliavimas | Yra garsinių pranešimų ir vaisiaus širdies veiklos garsų reguliavimas |  |
| 1.6. | Monitoruojami parametrai | - Vaisiaus širdies susitraukimų dažnis; - Gimdos aktyvumas; - Vaisiaus judesio indikacija (automatiškai registruojami vaisiaus judesiai ir pažymimi ant kardiotokogramos); - Motinos AKS; - Vaisiaus EKG; - Motinos SpO2. |  |
| 1.7. | Dvynukų ar trynukų širdžių susitraukimo dažnių stebėjimas | Galima vienu metu stebėti dvynukų (tiek su laidiniais, tiek su belaidžiais davikliais) ar trynukų širdžių susitraukimo dažnius, su dažnių atskyrimo galimybe (persidengus dvynukų ar trynukų širdies susitraukimo kreivėms, atskiriamos per tam tikrą atstumą) |  |
| 1.8. | Testo laiko nustatymas | Galima nustatyti laiką, kuriam praėjus automatiškai kardiotokogramos rašymas sustabdomas |  |
| 1.9. | Vaisiaus širdies susitraukimų dažnio aliarmo ribų keitimas | Vaisiaus širdies susitraukimų dažnio aliarmo ribos yra konfigūruojamos |  |
| 1.10. | Reikalavimai integruotam spausdintuvui | - Yra integruotas šiluminis spausdintuvas; - Galima pasirinkti skirtingus popieriaus slinkimo greičius. |  |
| 1.11. | Kanalų patikrinimas | Yra kryžminis visų kanalų patikrinimas (identifikuojama kai mamos širdies susitraukimai registruojami kaip vaisiaus širdies susitraukimai) |  |
| 1.12. | Reikalavimai ekranui | - Yra integruotas spalvotas ekranas; - Ekranas lietimui jautrus; - Įstrižainė ≥ 15 cm. |  |
| 1.13. | Reikalavimai klaviatūrai | Yra skaitmeninė klaviatūra paciento informacijos įvedimui |  |
| 1.14. | Vidinė atmintis | Kardiotokogramų kreivės vidinėje atmintyje saugomos ≥ 7 val. |  |
| 1.15. | Sąsaja su išoriniais įrenginiais | Galima prijungti išorinius įvesties įrenginius |  |
| 1.16. | Duomenų perdavimas | ≥ 1 vnt. LAN jungtis arba RS232/CRS jungtis (arba lygiavertė stabilų ryšį užtikrinanti jungtis) |  |
| 1.17. | Įrangos svoris (su baterija) | Ne daugiau kaip 8 kg |  |
| 1.18. | Monitoriaus maitinimo šaltiniai | - 230V, 50 Hz elektros tinklas; - Vidinis maitinimo šaltinis (akumuliatorius): - Akumuliatorius įkraunamas; - Monitoriaus veikimo laikas, maitinant iš akumuliatoriaus ≥ 4 val. |  |
| 1.19. | Įrangos priedai komplektuojami su vaisiaus monitoriumi: | - UG daviklis – 1 vnt.; - Toco daviklis – 1 vnt.; - SpO2 guminis daviklis (įskaitant prijungimo kabelį) – 1 vnt.; - Manžetės (3 skirtingų dydžių) su prijungimo žarnele – 1 kompl.; - Elastiniai diržai davikliams – 2 kompl.; - Spausdinimo popieriumi – 5 pak. |  |
| 2. | Bevielių daviklių stotelės (su davikliais) – 2 vnt. |  |  |
| 2.1. | Reikalavimai daviklių stotelei | Suderinama su visais 1 pozicijoje siūlomais vaisiaus monitoriais |  |
| 2.2. | Daviklių stotelės veikimo diapazonas | Teikia nuolatinius vaisiaus ir motinos parametrų matavimus ≥ 100 m atstumu nuo stacionarių kardiotokografų (vaisiaus monitorių) |  |
| 2.3. | Davikliai | Kiekviena stotelė komplektuojama su : - US davikliu – 1 vnt.; - TOCO davikliu – 1 vnt. |  |
| 2.4. | Reikalavimai davikliams | - Belaidžiais davikliais galima monitoruoti vaisių (vaisius) tiek vienvaisio, tiek daugiavaisio nėštumo atvejais; - Belaidžiai davikliai su integruota baterija; - Veikimas iš baterijos ne trumpesnis nei 8 darbo valandas; - Atsparūs vandeniui; - Su indikatoriumi, rodančiu akumuliatoriaus įkrovos būseną ir ryšį su imtuvu (stotele). |  |
| 2.5. | Daviklių atsparumas išoriniams veiksniams | Atsparumo klasė ne mažesnė kaip IPX8 |  |
| 3. | Centrinė monitoravimo stotis su programine įranga arba visų monitorių prijungimas prie esamos centrinio monitoravimo stoties – 1 vnt. |  |  |
| 3.1. | Reikalavimai stočiai | - Jeigu siūloma atskira centrinė monitoravimo stotis (su programine įranga), ji yra sukomplektuota vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis ir užtikrinant, kad būtų galima sistema naudotis iš karto po sumontavimo-įdiegimo, nereikalaujant papildomų priedų, kurie nebuvo detalizuoti aukščiau (būtinas tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas, kad į komplektaciją įtraukti ir bus pristatyti visi jos veikimą užtikrinantys komponentai); - Jeigu siūloma visus naujus monitorius prijungti prie esamos monitoravimo stoties, siūlomas sprendimas turi būti techniškai suderinamas su Kauno klinikose Akušerijos ir ginekologijos klinikoje turima „Avalon“ centrine monitoravimo sistema būtinas tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas, kad į komplektaciją įtraukti ir bus pristatyti visi jos veikimą užtikrinantys komponentai). |  |
| 3.2. | Centrinės stoties paskirtis | Vaisiaus ir motinos gyvybinių funkcijų monitorių registruojamų duomenų priėmimas, stebėjimas, išsaugojimas ir peržiūra |  |
| 3.3. | Reikalavimai funkcionalumui | - Kardiotokogramos vaizdavimas ir išsaugojimas atmintyje; - Kardiotokografo valdymas nuotoliniu būdu ir ekrano stebėjimas nuotoliniu būdu; - Garsiniai ir vaizdiniai aliarmai, atitinkantys IEC 60601 (ar lygiaverčio) standarto reikalavimus, konfigūruojami vartotojo; - Dvynukų ar trynukų kreivių persidengimo aliarmas arba kreivių spalvinis atskyrimas, įskaitant vizualinį kanalų sutapimo žymėjimą; - Priešgimdyvinė kardiotokogramos analizė ir ataskaitų generavimas pagal NICHD ar Dawes&Redman (ar lygiavertę) klasifikaciją; - Ataskaitų spausdinimas spausdintuvu arba išsaugojimas PDF (ar lygiaverčiu) formatu. |  |
| 3.4. | Iš monitorių (kardiotokografų) priimami parametrai | - Vaisiaus ŠSD; - Tokograma; - Vaisiaus judesių profilis; - Motinos ŠSD; - Motinos SpO2; - Motinos AKS; - Motinos ir vaisiaus EKG; - Intrauterinis spaudimas. |  |
| 3.5. | Pacientų duomenų atvaizdavimas | Galima stebėti ≥ 48 kreives vienu metu |  |
| 3.6. | Reikalavimai monitoriui (taikoma, jei siūloma atskira centrinė stotis) | - Ekrano įstrižainė ≥ 24“ (coliai); - Skiriamoji geba ≥ 1920×1080 pikseliai. |  |
| 4. | Garantinis terminas | - Sistemai ≥ 24 mėnesiai; - Priedams ≥ 12 mėnesių. |  |
| 5. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 6. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo / sumontavimo vietą, instaliavimo / sumontavimo, po instaliavimo / sumontavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą |  |
| 7. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 8. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 9. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba: - Struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas; - Instaliavimo instrukcijos; - Funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; - Aptarnavimo instrukcijos; - Gedimų nustatymo instrukcijos; - Išardymo-surinkimo instrukcijos; - Atsarginių dalių katalogas; - Periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos; - Derinimo/kalibravimo instrukcijos (taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo); - Programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti (taikoma, jei šios priemonės yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo). |  |
| 10. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Perkamas tarpusavyje techniškai derinama vaisiaus gyvybinių parametrų monitoravimo sistema, todėl šis pirkimas į atskiras pirkimo dalis neskaidomas.

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, techninių parametrų atitikimo įvertinimui, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

- Būtina kartu su pasiūlymu pateikti originalų gamintojo katalogą, brošiūrą ar kitą originalų gamintojo dokumentą, kuriame yra aiškiai išdėstyta informacija, kuri patvirtina siūlomo produkto atitikimą pirkimo objektui keliamiems reikalavimams (siūlomo pirkimo objekto iliustracija / aprašymas / kataloginis numeris / gamintojo patvirtinimas).