KLAUSIMYNAS

KRAUJO KOMPONENETŲ INKUBATORIUS-KRATYKLĖ

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti įrangos apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus? | Taip ☐ Ne ☐ |

KRAUJO KOMPONENETŲ INKUBATORIUS-KRATYKLĖ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlymai/pastabos |
| --- | --- | --- |
|  | Trombocitų inkubatorius-maišyklė |  |  |
| 1 | Prietaisas skirtas trombocitų inkubavimui ir maišymui |  |  |
| 2 | Turi būti galimybė nustatyti darbinę temperatūrą ne siauresniame diapazone kaip nuo +20 °C iki +24 °C arba konkrečią temperatūrą nurodytame diapazone |  |  |
| 3 | Prietaisas turi turėti temperatūros aliarmo garsinį ir vaizdinį signalą |  |  |
| 4 | Prietaisas turi turėti paliktų pravirų durų aliarmą |  |  |
| 5 | Mikroprocesorinis valdymas su lietimui jautriu ekranu |  |  |
| 6 | Prietaisas turi turėti šaldymo sistemą su šaldymo agentu be HFC |  |  |
| 7 | Temperatūros pasiskirstymo svyravimas inkubatoriaus viduje ne didesnis nei ± 1,0 °C |  |  |
| 8 | Trombocitų inkubatoriaus danga dengta antibakterine danga |  |  |
| 9 | Automatinis maišymo sustabdymas atidarius duris ir maišymo automatinis pratęsimas duris uždarius |  |  |
| 10 | Maišyklė talpinama į inkubatorių |  |  |
| 11 | Maišyklės judesių dažnis 40-80 ciklų per min.ir reguliuojamas pagal poreikį |  |  |
| 12 | Maišyklės talpa ne mažiau kaip 7 trombocitų aferezės maišų |  |  |
| 13 | Triukšmo lygis nedidenis nei 43 dB |  |  |
| 14 | Įranga turi atitikti Europos tarybos direktyvos 93/42 “Medicinos prietaisai” arba Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 reikalavimus arba lygiavertes direktyvas/reikalavimus ir turėti tą įrodančius dokumentus, pateikti su pasiūlymu |  |  |
| 15 | Garantija ne mažiau 24 mėn. |  |  |
| 16 | Bendrieji reikalavmai (pridėtas atskiras dokumentas) |  |  |