TECHNINĖ SPECIFIKACIJA VIENKARTINIŲ PRIEMONIŲ KOMPLEKTŲ, SKIRTŲ LAZERINĖMS KOJŲ VENŲ OPERACIJOMS ATLIKTI, KARTU PANAUDAI SIŪLANT ĮRANGOS KOMPLEKTĄ ĮSIGYTI

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalaujamos techninės charakteristikos | Orientacinis kiekis, kompl. (2 metų poreikis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vienkartinių priemonių komplektas, skirtas lazerinėms kojų venų operacijoms atlikti: |  | 500 |
| 1.1. | Šviesolaidis (1 vnt.) | - Vienkartinis, įpakuotas dviguboje sterilioje pakuotėje (pažymėta simboliu); - 360° radialinė energijos emisija; - Šviesolaidinio venų zondo šerdies skersmuo 400 µm su distaliniu galu 1,0–1,3mm ir venų zondo šerdies skersmuo 600 µm su distaliniu galu 1,8mm; - Šviesolaidžio antgalio skersmuo 1,0 mm - 1,8 mm; - Suderinamas su panaudai siūlomu lazeriu, jo atpažįstamas; - Šviesolaidžio ilgis ne mažiau 2,5 m; - Nuo šviesolaidžio galo sužymėtas centimetrais; - Pateikiamas komplekte su šviesolaidžio įvedimui skirtu rinkiniu, kurį sudaro: - 4-5 F skersmens pravediklis, 11±0,5 cm introdiuseris - 45 cm ± 3 cm ilgio, 0,021" – 0,038'' storio pravedimo viela, - 18-20 G adata vielos įvedimui; - Žymimas CE ženklu pagal 93/42/EEB medicinos prietaisų direktyvos arba pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti galiojančio dokumento, liudijančio gaminio žymėjimą CE ženklu, kopiją). |  |
| 1.2. | Rinkinys nuskausminimo pompai (1 vnt.) | - Vienkartinis, sterilus (pažymėta simboliu); - Vamzdelio ilgis 4 ± 0,1 m; - Rinkinyje: adata, ritinis vožtuvas, Luer Lock arba lygiavertė jungtis; - Suderinamas su panaudai siūloma pompa; - Žymimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti galiojančio dokumento, liudijančio gaminio žymėjimą CE ženklu, kopiją). |  |
| 1.3. | Užvalkalas vaizdo kamerai arba echoskopo davikliui (1 vnt.) | - Vienkartinis, sterilus (pažymėta simboliu); - Dydis (15 x 250) ± 1 cm; - Teleskopiškai supakuotas; - Pagamintas iš polietileno (arba lygiavertės medžiagos), su lipnia juosta fiksavimui; - Rankovės formos apvalkalo optikos jungtis baigiasi trikampio forma, su perforacija patogiam nuplėšimui; - Žymimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti galiojančio dokumento, liudijančio gaminio žymėjimą CE ženklu, kopiją). |  |
| 1.4. | Ultragarsinis gelis (1 vnt.) | - Sterilus (simbolis ant pakuotės); - Pakuotėje 20 ± 2 ml gelio; - Žymimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti galiojančio dokumento, liudijančio gaminio žymėjimą CE ženklu, kopiją). |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Atsižvelgiant į tai, kad pirkimo objektas yra lazerinėms kojų venų operacijoms atlikti reikalingų vienkartinių priemonių komplektai, o kartu naudojama įranga turės būti pateikta panaudai (nemokamai), o taip pat ir į tai, kad turi būti užtikrintas įrangos bei vienkartinių priemonių tarpusavio suderinamumas, pirkimas į atskiras dalis neskaidomas.

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų vienkartinių priemonių pavyzdžiai.

- Vienkartines priemones siūlantis tiekėjas privalės visam vienkartinių priemonių tiekimo sutarties galiojimo laikotarpiui (įskaitant ir galimą sutarties pratęsimą 12 mėnesių laikotarpiui) nemokamai (panaudos sutarties pagrindu) pateikti techninės specifikacijos 1 priede pateiktus reikalavimus atitinkančios įrangos, reikalingos lazerinėms kojų venų operacijoms atlikti, komplektą.

1 priedas

Nemokamai (panaudos sutarties pagrindu) pateikiamos įrangos komplektas

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalaujamos techninės charakteristikos | Kiekis, vnt. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lazerinis įrenginys | - Skirtas kojų venų operacijoms atlikti; - Bangos ilgis: 1470 ± 20 nm; - Maksimali galia: ne mažiau 15 W; - Lietimui jautrus ekranas; - Prijungto šviesolaidžio atpažinimas (RFID arba lygiavertė sistema); - Pagalbinis spindulys (raudonas); - Darbo režimai: impulsinis, nepertraukiamas; - Įrenginio svoris: ne daugiau 9 kg; - CE sertifikuotas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti galiojančio dokumento, liudijančio žymėjimą CE ženklu, kopiją); - Pateikiamas komplekte su naudojimo instrukcijomis lietuvių ir anglų kalbomis; - Techninė priežiūra atliekama nemokamai (tiekėjo sąskaita). | 1 |
| 2. | Nuskausminimo pompa | - Naudojama infiltracinei nejautrai užtikrinti; - Taikymo sritis: - riebalų nusiurbime, - gydant varikozines venas; - Maitinimo šaltinis: 230 V, 50 Hz elektros tinklas; - Valdymas: galimybė valdyti potenciometru ir kojiniu pedalu; - Maksimalus slėgis: ne mažiau 2,0 bar; - Svoris: ne daugiau 2,5 kg; - Maksimalus debitas (našumas): ne mažiau 12 l/val.; - Mobilumas: kilnojama (mobili); - Pateikiama komplekte su stoveliu tirpalo talpos pakabinimui; - CE sertifikuota (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti galiojančio dokumento, liudijančio žymėjimą CE ženklu, kopiją); - Pateikiama komplekte su naudojimo instrukcijomis lietuvių ir anglų kalbomis; - Techninė priežiūra atliekama nemokamai (tiekėjo sąskaita). | 1 |
| 3. | Portatyvinis echoskopas | - Paskirtis: kraujagyslių tyrimai; - Konstrukcija: nešiojamas, su integruota rankena pernešimui, pritaikytas fiksuoti prie komplekte su echoskopu pateikiamo mobilaus stovo/vežimėlio; - Maitinimo šaltiniai: a) 230V, 50 Hz elektros tinklas, b) vidinis akumuliatorius, užtikrinantis ≥ 1 val. darbą be išorinio maitinimo šaltinio; - Greitai paruošiamas echoskopijai: ne daugiau 20 sekundžių nuo įjungimo momento; - Spalvoto vaizdo monitorius: - ekrano įstrižainė: ne mažiau 32 cm; - skiriamoji geba: ne mažiau (1280x800) vaizdo elementų; - Aktyvios daviklių pajungimo jungtys integruotos aparate: ne mažiau 1 vnt. - Audinių harmoninio vaizdavimo funkcija; - Automatinis vaizdo optimizavimas: vieno mygtuko paspaudimu; - Skaitmeninė – raidinė klaviatūra: atidaroma ekrane, lietimui jautri; - Palaikomas daviklių dažnio diapazonas: ne siauresnis kaip nuo 1 MHz iki 22 MHz; - Darbo režimai: - B režimas, - M režimas, - spalvinio doplerio režimas, - spalvinio galios doplerio režimas, - spektrinio doplerio režimas (PW); - Komplekte su echoskopu pateikiamas linijinis daviklis smulkių organų, kraujagyslių tyrimams: - skirtingų perjungiamų dažnių skaičius B režime: ≥ 4; - dažnio diapazonas dvimačiame režime: ne siauresnis kaip nuo 4,0 MHz iki 13,0 MHz; - apžvalgos laukas: 50±3 mm; - jungiamojo kabelio ilgis: ne mažiau 230 cm; - Aparato vidinė atmintis: ne mažiau 100 GB; - Programinė įranga vaizdų archyvavimui, peržiūrai ir matavimų atlikimui personaliniame kompiuteryje; - Video vaizdo įrašymas; - Echoskopijos vaizdų konvertavimas: į BMP, PNG, JPEG ir AVI arba lygiaverčius formatus; - Galimybė persiųsti vaizdus į vaizdų archyvavimo sistemą; - Išorinės jungtys (nurodytos arba lygiavertės): - HDMI, - LAN, - EKG, - USB jungtys: ne mažiau 4 vnt; - CE sertifikuotas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti galiojančio dokumento, liudijančio žymėjimą CE ženklu, kopiją); - Pateikiamas komplekte su naudojimo instrukcijomis lietuvių ir anglų kalbomis; - Techninė priežiūra atliekama nemokamai (tiekėjo sąskaita). | 1 |

________________