2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Biudžetinės įstaigos Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos (toliau – LGT) laboratorija yra akredituota standarto LST EN ISO/IEC 17025:2018 atitikčiai atlikti gruntų fizikinius ir mechaninius bandymus. LGT šiuo pirkimu siekia įsigyti modernesnę laboratorinę įrangą, kad galėtų plėsti akreditavimo sritį užtikrinant atliekamų bandymų kokybę, todėl įsigija gruntams tirti naują laboratorinę įrangą.

Visa naujai perkama laboratorinė įranga skaidoma į 3 (tris) atskiras pirkimo dalis:

1. Automatizuotas kirpimų aparatas ir automatizuotas odometras su kompiuteriu bei programinėmis įrangomis – įranga turi būti tinkama atlikti bandymus ir parengti rezultatus: kirpimų aparatas pagal ISO 17892-10:2018 arba lygiavertį, o odometras pagal ISO 17892-5:2017 arba lygiavertį. Tiekėjas lygiavertiškumą turi įrodyti gamintojo techniniais aprašymais, katalogais, deklaracijomis, bandymų protokolais ar kitais tai įrodančiais dokumentais.

2. Bandymų mašina vienaašio gniuždymo bandymams – įranga turi būti tinkama atlikti bandymus ir parengti rezultatus pagal ISO 17892-7:2017 arba lygiavertį. Tiekėjas lygiavertiškumą turi įrodyti gamintojo techniniais aprašymais, katalogais, deklaracijomis, bandymų protokolais ar kitais tai įrodančiais dokumentais.

3. Lazerinis gruntų dalelių difrakcinis analizatorius su programine įranga – įranga turi būti tinkama atlikti bandymus ir parengti rezultatus pagal ISO 13320:2020 arba lygiavertį. Tiekėjas lygiavertiškumą turi įrodyti gamintojo techniniais aprašymais, katalogais, deklaracijomis, bandymų protokolais ar kitais tai įrodančiais dokumentais.

I pirkimo dalis

Automatizuotas kirpimų aparatas ir automatizuotas odometras su kompiuteriu bei programinėmis įrangomis

Automatizuoto kirpimų aparato specialieji reikalavimai:

Įrangos naudojimo sritis: Gruntų stiprumo bei deformacinių savybių įvertinimui, surasti molingų bei smėlingų gruntų stiprumo rodiklius – šlyties įtempį, sankibos koeficientą bei vidinės trinties kampą.

- Kirpimo žiedo aukštis (h) 20 mm, skersmuo (D) 71,4 mm, skerspjūvio plotas (A) 40 cm2 arba lygiaverčiai. Tiekėjas lygiavertiškumą turi įrodyti gamintojo techniniais aprašymais, katalogais, deklaracijomis, bandymų protokolais ar kitais tai įrodančiais dokumentais.

- Štampo, kuriuo gruntas įspaudžiamas iki nejudančios apkabos, plotas 40 cm2 arba lygiavertis. Tiekėjas lygiavertiškumą turi įrodyti gamintojo techniniais aprašymais, katalogais, deklaracijomis, bandymų protokolais ar kitais tai įrodančiais dokumentais;

- Ne mažiau kaip 0,01 mm tikslumo deformacijų matavimo mechanizmas;

- Maksimali kirpimo galia ne mažesnė kaip 500 kPa;

- Vertikali apkrova reguliuojama ir ne mažesnė kaip 1000 kPa; apkrovos būdas hidraulinis arba lygiavertis. Tiekėjas lygiavertiškumą turi įrodyti gamintojo techniniais aprašymais, katalogais, deklaracijomis, bandymų protokolais ar kitais tai įrodančiais dokumentais.

- Turi būti galimybė tiriamo grunto mėginius konsoliduoti bei drenuoti;

- Įranga pateikiama kartu su automatinio duomenų nuskaitymo ir rezultatų pateikimo programine įranga.

Automatizuoto odometro specialieji reikalavimai:

Įrangos naudojimo sritis: Gruntų stiprumo bei deformacinių savybių įvertinimui reikia tiriamą gruntą vertikaliai spausti be galimybės jam plėstis į šonus.

- Kompresijos žiedo skersmuo (D) 70-90 mm, aukštis (h) 20-30 mm, skerspjūvio plotas (A) 40cm2 arba lygiaverčiai. Tiekėjas lygiavertiškumą turi įrodyti gamintojo techniniais aprašymais, katalogais, deklaracijomis, bandymų protokolais ar kitais tai įrodančiais dokumentais.

- Ne mažiau kaip 0,01 mm tikslumo deformacijų matavimo mechanizmas;

- Vertikalios apkrovos mechanizmas, leidžiantis apkrovas tolygiai didinti nuo 0,005 iki 1,0 mPa, apkrovimo jėga kuriama elektromechaninės pavaros pagalba arba lygiaverte. Tiekėjas lygiavertiškumą turi įrodyti gamintojo techniniais aprašymais, katalogais, deklaracijomis, bandymų protokolais ar kitais tai įrodančiais dokumentais. Perdavimo santykis 1:1.

Bendrieji reikalavimai:

- Perkamų įrangų programinės įrangos turi būti tarpusavyje suderintos arba tarpusavyje turi keistis duomenimis, siekiant atlikti bendrą rezultatų analizę ir interpretaciją.

- Su įrangomis ir įrangų programinėmis įrangomis turi būti pristatytas ir paruoštas darbui pilnos komplektacijos kompiuteris (tinka tiek stacionarus, tiek nešiojamas kompiuteris). Į kompiuterį turi būti instaliuotos abiejų įrangų programinės įrangos. Kompiuteryje įrašytos programinės įrangos privalo būti tarpusavyje suderintos arba privalo kitais Tiekėjo parinktais būdais tarpusavyje keistis duomenimis, siekiant atlikti bendrą gautų rezultatų analizę ir interpretaciją.

- Jeigu teikiamas stacionarus kompiuteris, jis turi būti su monitoriumi, klaviatūra, pele.

- Kompiuteris turi atitikti:

  - Ekranas – ne mažesnis kaip 15 colių;

  - Jungtys – ne mažiau kaip 1 USB. USB skirtas keistis duomenimis ir pasižymintis atgaliniu suderinamumu su USB 2.0 atsižvelgiant į IEC 62680-1-3:2018 arba lygiavertį standartą.

  - Siūlant nešiojamą kompiuterį, nešiojamo kompiuterio baterijos būklė po 300 ciklų turi būti ≥ 80 proc. Bandymai turi būti atlikti pagal LST EN 61960-3 „Akumuliatoriai ir jų baterijos su šarminiais arba kitokiais nerūgštiniais elektrolitais. Ličio akumuliatoriai ir baterijos, skirti nešiojamajai įrangai. 3 dalis. Prizminiai ir cilindriniai ličio akumuliatoriai ir jų baterijos“ arba lygiavertį standartą.

  - Kompiuteris turi atitikti aukščiausio energinio efektyvumo klasę (prieinamą Lietuvos Respublikos rinkoje), nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta gaminio (-ių) atitikties deklaracija (-os), patvirtinanti (-čios), kad kompiuteris (-ės) atitinka Europos Komisijos reglamente dėl gaminių ekologinio projektavimo nurodytus reikalavimus, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

- Tiekėjas privalo užtikrinti, kad:

a) tiekiama (-os) įranga (-os) yra nauja (-os), originali (-ios) ir teisėtai pateikiama (-os) ES rinkai;

b) abejoms įrangoms turi būti taikoma ne trumpesnė kaip 24 mėn. garantija, galiojanti Lietuvos Respublikoje;

c) bus užtikrintas abiejų įrangų garantinis aptarnavimas.

- Kompiuteris su įrangomis turi būti pristatytos ir parengtos darbui LGT nurodytoje vietoje ir patikrintas funkcionalumas. Kartu su įrangomis turės būti pateiktas ir naudotojo vadovas lietuvių kalba (popierinis arba elektroninis).

II pirkimo dalis

Bandymų mašina vienaašio gniuždymo bandymams

Įrangos naudojimo sritis: Molingų gruntų stiprumo bei deformacinių savybių įvertinimui bei fizikinių mechaninių rodiklių nustatymui reikia tiriamą bandinį vertikaliai spausti iki jis suirs.

Specialieji reikalavimai:

- Pastovi ir tolygi preso plokščių eiga didinant spaudimo jėgą iki bandinio suirimo;

- Ne prasčiau kaip apkrovos greičio kontrolė pagal apkrovą arba eigą;

- Apkrova ne siauresnėse ribose kaip nuo 1 kN iki 100 kN

- Gniuždymo jėgos padalos nuskaitymo vertė ne mažesnė nei 0,01 kN;

- Ne prasčiau kaip 1 tikslumo klasė nuo 1 iki 100kN matuojamų jėgų ribose;

- Preso plokščių eiga atliekant bandymą turi būti ne mažesnė kaip 10 cm;

- Poslinkio matavimo įtaisas. Eiga ne mažiau 50 mm;

- Įtaisas, skirtas bandinio aukščio pokyčiui matuoti, turi būti tikslus iki 0,1 mm arba iki 0,1 % pradinio bandinio aukščio – priklausomai nuo to, kuri vertė yra didesnė;

- Bandymų erdvės aukštis turi būti ne mažesnis kaip 1000 mm.

Bendrieji reikalavimai:

- Tiekėjas privalo užtikrinti, kad:

a) tiekiama įranga yra nauja, originali ir teisėtai pateikiama ES rinkai;

b) visai įrangai taikoma ne trumpesnė kaip 24 mėn. garantija, galiojanti Lietuvos Respublikoje;

c) bus užtikrintas garantinis aptarnavimas.

- Prekė turi būti pastatyta LGT nurodytoje vietoje ir patikrintas funkcionalumas. Kartu su preke turės būti pateiktas ir naudotojo vadovas lietuvių kalba (popierinis arba elektroninis).

III pirkimo dalis

Lazerinis gruntų dalelių difrakcinis analizatorius su programine įranga

Įrangos naudojimo sritis: Molingų gruntų granuliometrinės sudėties analizės metu surasti grunto dalelių, mažesnių už 0,1 mm, kiekio pasiskirstymą pagal frakcijas suspensijose, emulsijose bei milteliuose.

Specialieji reikalavimai:

- Matavimo diapazonas – ne siauresnėse ribose kaip nuo 0.5 iki 1500 µm;

- Analizės metodas – statinė šviesos sklaida (lazerinė difrakcija) arba lygiavertė. Tiekėjas lygiavertiškumą turi įrodyti gamintojo techniniais aprašymais, katalogais, deklaracijomis, bandymų protokolais ar kitais tai įrodančiais dokumentais;

- Analizės tipas – kietųjų dalelių, suspensijų ir emulsijų dalelių dydžio matavimas drėgnuoju būdu;

- Matavimo vertė – dalelių dydis (µm);

- Metodikos tipas – Fraunhoferio, Mie;

- Lazerinio spindulio sureguliavimas – Automatinis arba lygiavertis. Tiekėjas lygiavertiškumą turi įrodyti gamintojo techniniais aprašymais, katalogais, deklaracijomis, bandymų protokolais ar kitais tai įrodančiais dokumentais;

- Detektorius – specialiai suprojektuotas puslaidininkinis detektorius;

- Rezultatų pateikimas – dalelių dydžio pasiskirstymas kaip bendra kreivė, stulpelinė diagrama arba lentelės forma;

- Programinė įranga – MaS valdymo programinė įranga matavimo rezultatų valdymui, registravimui;

- Perkama įranga su programine įranga turi užtikrinti įrenginio valdymą, duomenų surinkimą ir analizę bei turi būti pilnai suderinta tarpusavyje.

- Drėgnos dispersijos tipas – uždara skysčių cirkuliacijos sistema;

- Radialinis siurblys – su reguliuojamu greičiu, užtikrinančiu ~3,5 – 4 l/min.

Bendrieji reikalavimai:

- Visai įrangai taikoma ne trumpesnė kaip 24 mėn. garantija, galiojanti Lietuvos Respublikoje.

- Prekė turi būti pristatyta ir pastatyta LGT nurodytoje vietoje ir patikrintas funkcionalumas. Kartu su preke turės būti pateiktas ir naudotojo vadovas lietuvių kalba (popierinis arba elektroninis).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2 priedo IV skyriumi.

(žr. 1 išnašą)

(žr. 1 išnašą)