2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Biudžetinės įstaigos Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos (toliau – LGT) laboratorija yra akredituota standarto LST EN ISO/IEC 17025:2018 atitikčiai atlikti gruntų fizikinius ir mechaninius bandymus. LGT šiuo pirkimu siekia įsigyti modernesnę laboratorinę įrangą, kad galėtų plėsti akreditavimo sritį užtikrinant atliekamų bandymų kokybę, todėl įsigija naują laboratorinę įrangą cheminei vandens analizei bei vandens mėginių paėmimui.

Induktyviai sužadintos plazmos optinės emisijos spektrometras (ICP-OES) su programine įranga – svarbu, kad aparatas nustatytų arseną.

Induktyviai sužadintos plazmos optinės emisijos spektrometras (ICP-OES) su programine įranga – arseno nustatymui vandenyje:

| Eil. Nr. | Techninis parametras | Reikalaujami minimalūs techniniai parametrai |
| --- | --- | --- |
|  | Modelis, gamintojas | Tiekėjas turi nurodyti modelį ir gamintoją |
|  | Paskirtis | Įranga, skirta kokybiniam ir kiekybiniam elementų nustatymui įvairiose geologinės kilmės matricose: vanduo. |
|  | Įrangos tipas | Turi būti siūlomas induktyviai sužadintos plazmos optinės emisijos spektrometras (ICP-OES) – vientisas kompleksinis matavimo prietaisas, leidžiantis atlikti visų elementų visų bangos ilgių analizę įvairiose matricose vienos injekcijos metu. Spektrometras turi turėti galimybę vieno matavimo metu analizuoti ašiniu (angl. axial) arba radialiniu (angl. radial), arba mišriu (angl. dual-view) režimu mažoms ir didelėms koncentracijoms nustatyti, nepriklausomai nuo bangos ilgio. |
|  | Įrangos komplektavimas | Spektrometras turi būti komplektuojamas kartu su recirkuliuojamu vandens aušintuvu, automatiniu skysto mėginio įvedimo moduliu, paralelinio bei koncentrinio tipo purkštukais, kompiuteriu ir programine įranga, argono dujų tiekimo linija su jos įrengimu Pirkėjo patalpose. |
|  | Automatizavimas. Visa įrangos sistema turi automatiškai atlikti: | Tiesioginę įvairių skystų mineralizatų, tirpalų ir ekstraktų automatinę injekciją. |
|  |  | Pilnai automatinį matavimą su ne mažiau nei 60 mėginių užkrovimu vienoje sekoje. Privalomas integruotas sprendimas, kad mėginių talpos analizės metu būtų apsaugotos/uždengtos nuo galimos išorinės taršos/dulkių patekimo. |
|  |  | Automatinį mėginio įvedimo modulio siurbimo zondo išorinį bei vidinį prasiplovimą ne mažiau nei dviem atskirais skirtingais tirpalais. Automatinį praplovimo tirpalų keitimą po kiekvieno plovimo abiejuose praplovimo portuose. |
|  |  | Automatinį matavimo režimo (radialinis/ašinis) parinkimą bei automatiškai keisti radialinio matavimo poziciją degle. Taip pat gebėti automatiškai programuojamai matuoti abiem režimais (angl. dual-view) to pačio analitinio matavimo metu. |
|  |  | Automatinį dujų srautų ir mėginio padavimo greičio programavimą ir reguliavimą. Instrumentas automatiškai turi sekti dujų slėgius ir srautus, aušinimo skysčio tekėjimą, detektoriaus bei visos optinės sistemos temperatūrą. Sistema automatiškai užgesina plazmą esant nenormalumams pačioje plazmoje, dujų srautuose ar slėgiuose. |
|  |  | Automatinį plazmos uždegimą ir išjungimą, valdomą ir kontroliuojamą kompiuteriu. Esant nepakankamam šilumos nutraukimui nuo plazmos, plazma turi būti gesinama automatiškai. |
|  |  | Automatinį pasirinkto vidinio standarto padavimą į sistemą kartu su mėginio srautu. |
|  | Spektrometro (įrangos sistemos) techniniai funkciniai ir efektyvumo parametrai | Prietaisas turi būti sukomplektuotas su Echelle tipo gardele arba lygiaverte. |
|  |  | Detektorius – kieto kūno, sąveikoje su kitais sistemos optiniais elementais turi užtikrinti rezoliuciją, kurios reikšmė ne didesnė nei 0,005 nm (skiriamoji geba prie 200 nm.) |
|  |  | Kad būtų išvengta aplinkos pokyčių įtakos matavimo rezultatams, optinė sistema visą laiką turi būti aktyviai termostatuojama, tuo būdu išlaikant tikslius ir atsikartojančius bangos ilgius, nenaudojant resursą turinčių korekcijos šaltinių ar papildomų reagentų/standartų. |
|  |  | Turi būti sukomplektuota su kieto kūno laisvai veikiančiu 40 arba 27 MHz dažniu RF generatoriumi generuojančiu plazmą. Generatoriaus galios viršutinė riba ne mažesnė kaip 1500 W dirbant ir ašiniame, ir radialiniame režimuose. |
|  |  | Vientisa aktyviai vakuumuojama optinė sistema turi būti izoliuota nuo aplinkos oro, nereikalaujanti jokio prapūtimo dujomis. |
|  |  | Pilnam kasdieniam sistemos darbui, įtraukiant ir tinkamą UV diapazone (<190 nm) nustatomų elementų analizę, privalo pakakti vienų, ne didesnio nei 99.99% švarumo argono dujų (sistema privalo nereikalauti jokių kitų papildomų dujų), ir bendras visų dujų sunaudojimas darbui standartinėje komplektacijoje ne daugiau nei 13 L/min. (įskaitant mišrų matavimą ašinis ir radialinis vienos analizės metu). |
|  |  | Privalomas išteklius tausojantis ekonominis plazmos palaikymo režimas, plazmai sunaudojant ne daugiau nei 6 L/min. argono dujų. Ekonominis režimas turi leisti palaikyti sistemą pilnai paruoštą sekančiam matavimui tarp vykdomų atskirų analizių ar pasibaigus sekai. |
|  |  | Taršos akumuliacijos mažinimui bei mažos pernašos tarp matavimų užtikrinimui, plazmos deglas turi būti įmontuotas vertikaliai ir lengvai išmontuojamas. |
|  |  | Sistema privalo registruoti visus bangos ilgius 167-800 nm diapazone vienu metu. |
|  |  | Prietaiso paruošimas matavimams nuo „šalto“ deglo ne ilgesnis kaip 15 min., išjungimas – galimas iš karto baigus darbą. |
|  |  | Visi dujų srautai turi būti programuojami, purkštuko dujos valdomos tiksliais masių srauto kontroleriais (angl. mass-flow controller). |
|  |  | Sukomplektuota su deglu, koncentriniu purkštuku, purškimo kamera, atliekų šalinimo sistema, kuriai nereikalingas joks aktyvus nusiurbimas. |
|  |  | Papildomas paralelinio srauto purkštukas jautrumo pagerinimui kai kuriems elementams. |
|  |  | Sistema turi būti sukomplektuota su integruotu, ne mažiau keturių kanalų, keičiamo greičio ir kompiuteriu kontroliuojamu peristaltiniu siurbliu. |
|  |  | Privalomi visi reikalingi darbui priedai automatinei pasirinkto vidinio standarto padavimo į sistemą kartu su mėginio srautu funkcijai. |
|  |  | Privalomas hidridinių garų generavimo priedas su automatiniu rūgšties pridėjimu, leidžiantis didesniu jautrumu analizuoti Hg, Se, Bi, As, Sn ir kt. Privalo veikti pilnai automatiškai, valdomas programinės įrangos, kartu naudojant ir automatinį mėginių injektavimo modulį. Komplektuojama kartu su reagentų buteliais ir ne mažiau nei 4 komplektais reikalingų peristaltinių žarnelių. |
|  | Kompiuteris su programine įranga | Kompiuteris su ne mažesniu nei 27 colių monitoriumi ir programine įranga turi: |
|  |  | Automatiškai valdyti visą sistemą, leisti organizuoti automatinį nepertraukiamą visų mazgų programinį valdymą, tenkinantį anksčiau nurodytus techninius reikalavimus, duomenų surinkimą, apdorojimą, saugojimą ir spausdinimą. |
|  |  | Programinė prietaiso įranga turi veikti aplinkoje arba lygiavertėje. Turi atvaizduoti analizuojamų elementų emisines smailes. Programinė įranga privalo turėti surinktų kiekybinių rezultatų diagnostines funkcijas sumažinant klaidingų kiekybinių rezultatų galimybę, kai įvertinamas ir pasiūlomas sprendimas kaip eliminuoti multi-elementinių spektrų interferencijas. Privaloma ir interelementinės korekcijas funkcija (IEC), kai parametrai parenkami automatiškai. |
|  |  | Privaloma automatinė funkcija, kai neturint kalibracinių kreivių, iš vienos analizės pusiau kiekybiškai paskaičiuojamos visų galimų sistema nustatyti elementų koncentracijos (koncentracijų rėžiai). Iš gautų rezultatų privaloma galimybė automatiškai generuoti kiekybinio nustatymo instrumentinį metodą, programinei įrangai automatiškai sudarant pasirinktų matuoti elementų kalibracinių kreivių koncentracijų ribas, optimalius bangos ilgius (įvertinant matricos interferencijas realiame mėginyje) bei plazmos instrumentines sąlygas. |
|  |  | Visi tyrimo metu gauti duomenys turi būti išsaugojami ir leidžiama vėliau atlikti automatinio perskaičiavimo veiksmus, įskaitant ir spektro smailių skaičiavimo korekcijas, standartų verčių pokyčius, ar papildomų elementų ar alternatyvių jų bangos ilgių pridėjimus ir skaičiavimus. |
|  |  | Programinė įranga turi turėti visų matuojamų elementų ICP-OES prietaisu bangos ilgių biblioteką, kai pasirinkus norimą elementą, pasiūlomi galimi naudoti emisijos bangos ilgiai. Programinė įranga turi leisti registruoti ir papildomus bangos ilgius visame galimame sistemos bangos ilgių diapazone, nesančius programos bibliotekoje. |
|  |  | Privaloma automatinė optimalių bangos ilgių kiekybiniams skaičiavimas parinkimo funkcija, atsižvelgianti į mėginyje esančių kitų elementų interferencijas. |
|  |  | Optimaliam mėginio užsiurbimo laiko nustatymui, privaloma funkcija, leidžianti realiu laiku stebėti ne mažiau nei trijų skirtingų bangos ilgių intensyvumo laike kreives. |
|  | Spektrometro įrangos įrengimas | Sistemai privalo užtekti vienos fazės elektros pajungimo. Tiekėjas įrengia karšto oro nuvedimą ventiliaciniam ištraukimui, kurio srautas neturi viršyti 2 m3/min. Tiekėjas kartu su sistema privalo pateikti ir tinkamai pagal esamus reikalavimus įrengti argono dujų liniją ne prasčiau kaip: - Dviejų 50L balionų pajungimo ir redukavimo sistema su galimybe perjungti nuo vieno baliono į kitą, su manometru bei slėgio reguliavimu. Privalomi srauto uždarymo kraneliai ir balionų linijų prapūtimo kranai. - Galinis taškas montuojamas ant sienos prie prietaiso su slėgio reguliavimu ir srauto uždarymo kraneliu. - Plieninė dujų linija ne trumpesnė nei 20 m, reikalinga pasiekti spektrometrą nuo dujų balionų slėgio reduktorių, suderinama su naudojamais srautais. Kartu su spektrometro įrangos komplektu pateikiamas tam tinkamas stalas su ratukais ir stabdžiais. Pateikiamas automatinio mėginių įvedimo indelių komplektas iš ne mažiau nei 2000 vnt. Visa įranga turi būti sukomplektuota su visais priedais ir dalimis instaliacijai, patikrai pagal gamintojo protokolą ir pilnavertiškam darbui. |
|  | Įrangos žymėjimas CE ženklu | Kartu su pasiūlymu būtina pateikti įrangos žymėjimą CE ženklu liudijančio ir galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją |
|  | Instaliavimas ir apmokymas | Prekė turi būti pastatyta, sumontuota, instaliuota darbo vietoje, detaliai patikrintas jos funkcionalumas iki rezultato gavimo. Instaliavimą ir mokymus turi atlikti gamintojo apmokytas ir sertifikuotas serviso inžinierius, kuris esant poreikiui turės pateikti tai patvirtinančius dokumentus. Būtina apmokyti lietuvių kalba vieną Pirkėjo darbuotoją dirbti su Preke darbo vietoje ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus. |
|  | Garantija, aptarnavimas. | Įrangai turi būti suteikiama ne mažiau kaip 12 mėnesių garantija. Serviso reakcijos laikas ne daugiau kaip 8 Pirkėjo darbo valandos, išsprendimo laikas ne daugiau kaip 24 Pirkėjo darbo valandos, išskyrus atvejus, jeigu Tiekėjas raštu pateikia pagrįstus argumentus, kad reikalingas ilgesnis laikas ir Pirkėjas raštu su tuo sutinka. |