projekto „SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PRIEINAMUMO IR KOKYBĖS GERINIMAS Kalvarijos SAVIVALDYBĖJE“ odontologo darbo vietos įrangos ir antgalių komplekto pirkimo

techninė specifikacija

1. PIRKIMO OBJEKTAS

1.1. Odontologo darbo vietos įrangos ir antgalių komplektas, BVPŽ kodas – 33192400-6 Stomatologinė darbo įranga. Nėra CPO kataloge.

2. PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

2.1. Odontologo darbo vietos įrangos ir antgalių komplektas įsigyjamas įgyvendinant projektą „Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas Kalvarijos savivaldybėje“. Prekes pristatomos ir sumontuojamos per 3 mėn. adresu Vytauto g. 9 Kalvarija.

- PREKĖMS YRA TAIKOMI ŠIE REIKALAVIMAI:

3.1. Bendrieji reikalavimai:

| Eil. Nr. | Bendrieji reikalavimai |
| --- | --- |
| 1. | Visos prekės ir jas komplektuojančiosios dalys turi būti naujos, nenaudotos, pristatomos supakuotos. |
| 2. | Į prekės komplektą turi įeiti visos dalys, medžiagos ir kt. dalys, reikalingos tinkamai eksploatuoti prekes. |
| 3. | Prekės turi būti pristatytos Vytauto g. 9, Kalvarija. |
| 4. | Pristatytoms prekėms suteikiama 60 (šešiasdešimties) mėnesių garantija. |
| 5. | Visi siūlomi gaminiai turi būti stabilūs, konstrukcijos turi būti sumontuotos taip, kad užtikrintų ilgalaikį naudojimą. |
| 6. | Jeigu techninėje specifikacijoje ir (ar) kituose pridedamuose dokumentuose apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus pavadinimas ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartas, tiekėjas gali pateikti lygiavertį sprendinį (kitų gamintojų lygiavertę produkciją ar įrangą ir pan.) nurodytajam. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga, o lygiavertiškumo dokumentai privalo būti pateikti kartu su pateikiamu pasiūlymu. |
| 7. | Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti užpildytą techninės charakteristikos lentelėje (2 priedo „Pasiūlymas“, kurioje nurodo konkrečius siūlomos prekės parametrus (nepakanka nurodyti, kad prekė atitinka reikalavimus). Privaloma detalus aprašymas su prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus. |
| 8. | Pasiūlymą teikianti įmonė turi turėti oficialius siūlomo gamintojo atstovus Lietuvoje ir turi pateikti tai įrodantį dokumentą kartu su pasiūlymu. |
| 9. | Kartu su įranga pateikiama serviso dokumentacija lietuvių kalba. |
| 10. | Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančių dokumentų kopijas. |
| 11. | Tiekėjas turi būti įgaliotas siūlomų prekių gamintojo (arba gamintojo įgalioto atstovo, turinčio teisę perįgalioti) atstovas turintis teisę atstovauti gamintoją ir parduoti siūlomą prekę arba Tiekėjas turi turėti susitarimą su gamintojo įgaliotu atstovu, suteikiantį teisę atstovauti gamintoją (arba įgaliotą gamintojo atstovą) ir parduoti siūlomą prekę. Turi būti įgaliotas remontuoti parduotą įrangą. Pateikiama: Įgaliojimas, sertifikatas arba kitas lygiavertis dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas yra gamintojo (arba gamintojo įgalioto atstovo, turinčio teisę perįgalioti) įgaliotas siūlomos prekės atstovas, turintis teisę atstovauti gamintoją ir parduoti siūlomą prekę. Jei pasiūlymą teikia Tiekėjas, turintis susitarimą su įgaliotu gamintojo atstovu, pateikiama susitarimo su gamintojo įgaliotu atstovu, kopija, patvirtinanti, kad Tiekėjas turi teisę atstovauti gamintoją (arba įgaliotą gamintojo atstovą) ir parduoti siūlomą prekę. Pateikti skaitmeninė dokumento kopija. |

3.2. Prekių techniniai reikalavimai:

| Odontologo darbo vietos įranga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Pavadinimas | Kiekis, vnt. |  |  |  | Parametrai* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Paciento kėdė | 1 vnt. |  |  |  | 1.1 Kėdės valdymas |  |  |  | Elektrinis – mechaninis valdymas kėdės valdymas. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.2 Elektros maitinimas |  |  |  | Iš 230 (+/-10) V, 50 (+/-1) Hz elektros tinklo. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.3 Kėdės keliamoji galia (maksimalus paciento svoris) |  |  |  | Vidutinė keliamoji galia ≥ 135 kg. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.4 Kėdės sėdimosios dalies aukščio reguliavimo ribos |  |  |  | 1. Aukštis nuo grindų žemiausioje pozicijoje: - ne daugiau kaip 42 cm. 2. Aukštis nuo grindų viršutinėje pozicijoje: - ne mažiau kaip 82 cm. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.5 Automatinis kėdės judesio stabdymas, esant kliūčiai po kėde |  |  |  | Būtina. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.6 Paciento kėdės apmušalo danga |  |  |  | Besiūlė, apmušalo dangos spalva balta arba kreminės spalvos (derinama prie kabineto interjero) (Būtina prieš prekės pristatymą suderinti su užsakovu). |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.7 Kėdės padėčių programavimas |  |  |  | Ne mažiau kaip 3 individualiai programuojamos paciento kėdės padėtys. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.8 Kėdės valdymas |  |  |  | Nuo gydytojo instrumentų dalies, asistento pultelio ir kojine svirtele prie kėdės pado. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.9 Sėdimosios dalies, nugaros atlošo ir sustumto galvos atlošo bendras ilgis |  |  |  | Ne mažesnis kaip 1900 mm. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.10 Galvos atlošo padėties reguliavimas |  |  |  | Nemažiau kaip 2 ašimis. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.11 Porankiai |  |  |  | Būtini abiejų pusių porankiai, dešinysis porankis pasukamas ne mažiau kaip 90° kampu ir nuimamas. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.12 Kojūgalio apsauginė danga |  |  |  | Kojūgalis turi turėti lengvai nuimamą ir lengvai nuvalomą apsauginę plėvelę. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.13 Visos odontologinio centro įrangos darbui reikalingos komunikacijos |  |  |  | Oro padavimo trasa, oro išsiurbimo trasa, vanduo, kanalizacija, elektros pajungimai. |  |  |  |
| 2. | Gydytojo instrumentų dalis | 1 vnt. |  |  |  | 2.1 Būtini gydytojo instrumentai |  |  |  | 1 rankovė - Daugiafunkcinis švirkštas (oras, vanduo, oras + vanduo). 2 rankovė - Įmontuojamas skaleris su šviesa. 3 rankovė - Įmontuojamas elektrinis mikrovariklis su šviesa. 4 rankovė - Pneumatinė rankovė su šviesa. 5 rankovė - Pneumatinė rankovė su šviesa. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.2 Instrumentų bloko tvirtinimas |  |  |  | Instrumentų blokas tvirtinamas prie spjaudyklės bloko. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.3 Instrumentų stalelio aukščio reguliavimo stabdis |  |  |  | Turi būti. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.4 Vienas bendras jungiklis |  |  |  | Būtinas. Kartu atjungiantis / įjungiantis elektros, vandens ir suspausto oro padavimą. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.5 Pneumatinis instrumentų valdymo pedalas |  |  |  | Pedale turi būti aušinančio vandens įjungimo/išjungimo reguliavimas, aušinančio oro prapūtimas antgaliuose. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.6 Instrumentų rankovių išvedimas |  |  |  | Instrumentai paguldomi iš viršaus ant antgalių valdymo sistemos. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.7 Į instrumentus tiekiamo vandens kiekis reguliuojamas kiekvienam instrumentui atskirai |  |  |  | Turi būti galimybė įjungti/išjungti aušinantį vandenį kiekvienam antgaliui atskirai. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.8 Į instrumentus tiekiamo aušinančio oro kiekis reguliuojamas kiekvienam instrumentui individualiai |  |  |  | Turi būti galimybė aušinantį orą kiekvienam antgaliui atskirai, tolygus reguliavimas (ne žingsniais). |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.9 Instrumentų rankovių, naudojančių vandenį, vidinė plovimo funkcija |  |  |  | Turi būti. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.10 Padėklas odontologo naudojamiems instrumentams bei kitoms darbo priemonėms |  |  |  | Nerūdijančio plieno, ne mažesnis nei 210 x 360 mm su sterilizuojamu kilimėliu. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.11 Instrumentų dalyje įmontuoti įrangos valdymo elementai |  |  |  | 1. Kėdės / atlošo pakėlimo / nuleidimo valdymo mygtukai. 2. Programuojamų kėdės padėčių, paciento išlaipinimo pozicijos ir skalavimo pozicijos, bei grąžinimo į ankstesnę padėtį įjungimo mygtukai. 3. Šviestuvo įjungimas / išjungimas. 4. Vandens pripildymo į stiklinę ir spjaudyklės apiplovimo įjungimo mygtukai. 5. Turbininio antgalio pašvietimo įjungimo mygtukas. 6. Informacija apie mikrovariklio sūkius rodomi indikacinėje šviečiančioje eilutėje. 7. Daugiafunkcinio švirkšto oro/vandens srauto stiprumo reguliavimas po antgalių valdymo sistema esančia rankenėle. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.12 Ultragarsinis skaleris su pašvietimu |  |  |  | 1. Vibracijos dažnis ne mažesniame diapazone 28 – 32 kHz. 2. Automatinė jėgos - vibracijos palaikymo sistema. 3. Jungiklis, perjungiantis darbinius režimus (perio, endo, higiena). 4. Komplekte ne mažiau 3 instrumentai apnašų valymui. 5. Komplekte turi būti ne mažiau 3 priveržimo raktai su užveržimo kontrole (antgaliukai priveržiami dinamometriniu raktu). |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.13 Autonominė vandens sistema odontologiniams antgaliams |  |  |  | Su lengvai keičiamu, ne mažiau kaip 2 litrų talpos indu. |  |  |  |
| 3. | Spjaudyklės blokas / asistento instrumentų dalis | 1 vnt. |  |  |  |  | 3.1 Būtini asistento instrumentai |  |  |  | Seilių bei dulkių nusiurbimo rankovės su antgaliais (mažas ir didelis siurbliukų antgaliai). |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.2 Spjaudyklės blokas tvirtinamas prie kėdės |  |  |  | Būtina. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.3 Asistento instrumentų laikiklis |  |  |  | Nemažiau kaip 3-jų lizdų, laikiklio padėtis keičiama nuo spjaudyklės bloko iki paciento galvos atlošo, keičiant horizontalią laikiklio padėtį. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.4 Spjaudyklė |  |  |  | Keraminė arba lygiavertės medžiagos. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.5 Integruotas separatorius |  |  |  | Gravitaciniu principu veikiantis separatorius. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.6 Vandens pripildymo į stiklinę ir spjaudyklės apiplovimo mygtukai |  |  |  | Būtina. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.7 Programuojamas vandens tiekimo į stiklinę ir spjaudyklės plovimo laikas |  |  |  | Būtina. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.8 Sauso tipo atsiurbimo sistema |  |  |  | Vienfazis motoras, elektrinis galingumas ne mažiau 0,4 kW. Maksimalus atsurbiamas srautas nemažiau 1250 l/min. Maksimalus vakuumo lygis darbiniame (nenutraukiamame) režime nemažiau 1300 mm H2O. Triukšmingumas nedaugiau 62 dB. |  |  |  |
| 4. | Apšvietimo sistema ir variklis | 1 vnt. |  | 4.1 Apšvietimo lempa |  |  |  | LED arba lygiavertis šviesos šaltinis, bešešėlinė sistema, nemažiau 10 LED elementų. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.2 Apšvietimo lempos montavimas |  |  |  | Prie spjaudyklės bloko. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.3 Apšvietimo lempos pozicionavimas |  |  |  | Valdoma trimis ašimis. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.4 Šviesos spalvinė temperatūra |  |  |  | 4200 – 5800 ± 300 K. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.5 Tolygus šviesos intensyvumo reguliavimas |  |  |  | Būtinas. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.6 Rankenos |  |  |  | Šviestuvas turi turėti dvi rankenas su nuimamais sterilizuojamais dangteliais. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.7 Maksimalus šviesos intensyvumas |  |  |  | Ne mažiau 50000 liuksų. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.8 Elektrinis variklis su pašvietimu |  |  |  | Būtinas |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.9 Variklio sūkiai |  |  |  | Reguliuojamas apsisukimų skaičius, maksimalus apsisukimų skaičius nuo 60 iki 40000 aps/min. Su reversu. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.10 Su vidiniu vandens – oro mišinio padavimu |  |  |  | Būtina. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.11 Su LED pašvietimu |  |  |  | Būtina. |  |  |  |
| 5. | Gydytojo kėdutė |  | 1 vnt. |  | 5.1 Reikalavimai |  |  |  | 1. Laisva stumdoma su 5 ratukais. 2. Su paminkštinta sėdimąja dalimi bei atlošu nugarai. 3. Reguliuojamas kėdutės aukštis ir nugaros atlošo aukštis. 4. Reguliuojamas sėdimos dalies pasvirimo kampas ir atlošo pasvirimo kampas. 5. kėdutės sėdimos dalies bei atlošo apmušalų dangos spalva balta arba kreminė (derinama prie odontologinės kėdės) (prieš pristatymą derinama su užsakovu). |  |  |  |
| 6. | Turbininis antgalis su jungtimi |  | 1 vnt. |  | 6.1 Korpusas |  |  |  | Pagamintas iš nerūdijančio plieno. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6.2 Galingumas |  |  |  | Nemažiau 26 W. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6.3 Maks. apsisukimų skaičius |  |  |  | Nemažesnis nei 430,000 min-1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6.4 Min. apsisukimų skaičius |  |  |  | Nedidesnis nei 325,000 min-1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6.5 Galvutės skersmuo |  |  |  | Nedidesnis nei 12,1 mm. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6.6 Aušinimas |  |  |  | Vandens išpurškimas iš ne mažiau kaip 1 taško. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6.7 Stiklinis šviesolaidis |  |  |  | Būtinas. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6.8 Keraminiai guoliai |  |  |  | Būtinas. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6.9 Apsauga nuo nešvarumų |  |  |  | Švarios galvutės sistema. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6.10 Jungtis |  |  |  | Jungiama prie orinės žarnos per PTL nerūdijančio plieno jungtį. Jungtyje integruotas LED pašvietimas. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6.11 Grąžto keitimas mygtuku |  |  |  | Būtinas. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6.12 Sterilizavimas gariniame sterilizatoriuje iki 135 °C |  |  |  | Būtinas. |  |  |  |
| 7. | Odontologinis kampinis antgalis | 1 vnt. |  |  | 7.1 Korpusas |  |  |  | Pagamintas iš nerūdijančio plieno. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 7.2 Perdavimo santykis |  |  |  | 1:1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 7.3 Maks. apsisukimų skaičius |  |  |  | Nemažesnis nei 40,000 min-1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 7.4 Galvutės skersmuo |  |  |  | Nedidesnis nei 9,6 mm. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 7.5 Galvutės aukštis |  |  |  | Nedidesnis nei 13,4 mm. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 7.6 Aušinimas |  |  |  | Vidinis aušinimas vandeniu, vandens išpurškimas iš 1 taško. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 7.7 Stiklinis šviesolaidis |  |  |  | Būtinas. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 7.8 Apsauga nuo nešvarumų |  |  |  | Švarios galvutės sistema. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 7.9 Grąžto keitimas mygtuku |  |  |  | Būtinas. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 7.10 Sterilizavimas gariniame sterilizatoriuje iki 135 °C |  |  |  | Būtinas. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 7.11 Specialus tepalas |  |  |  | Komplekte turi būti to paties gamintojo, kaip siūlomi antgaliai, tepalo flakonas (ne mažiau 500 ml), skirtas valyti ir tepti siūlomus odontologinius antgalius. Tepalo sudėtyje turi būti alkoholio. Būtina viena priežiūros priemonė (netinka, jeigu yra dvi atskiros priemonės valymui ir tepimui). |  |  |  |
| 8. | Odontologinis greitinantis antgalis | 1 vnt. |  |  | 8.1 Korpusas |  |  |  | Pagamintas iš nerūdijančio plieno. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 8.2 Perdavimo santykis |  |  |  | 1:5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 8.3 Maks. apsisukimų skaičius |  |  |  | Ne mažiau nei 200,000 min-1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 8.4 Galvutės skersmuo |  |  |  | Nedidesnis nei 9,9 mm |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 8.5 Galvutės aukštis |  |  |  | Nedidesnis nei 14,5 mm |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 8.6 Aušinimas |  |  |  | Vidinis aušinimas vandeniu, vandens išpurškimas ne mažiau kaip iš 1 taško. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 8.7 Stiklinis šviesolaidis |  |  |  | Būtinas |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 8.8 Apsauga nuo nešvarumų |  |  |  | Švarios galvutės sistema |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 8.9 Grąžto keitimas mygtuku |  |  |  | Būtinas |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 8.10 Keraminiai guoliai |  |  |  | Būtinas |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 8.11 Sterilizavimas gariniame sterilizatoriuje |  |  |  | Būtinas |  |  |  |
| Specialus tepalas |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Komplekte turi būti to paties gamintojo, kaip siūlomi antgaliai, tepalo flakonas (ne mažiau 500 ml), skirtas valyti ir tepti siūlomus odontologinius antgalius. Tepalo sudėtyje turi būti alkoholio. Būtina viena priežiūros priemonė (netinka, jeigu yra dvi atskiros priemonės valymui ir tepimui). |  |  |  |