1 priedas

LUBINĖ KONSOLIŲ SISTEMA

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

I. Bendrieji reikalavimai

1. Tiekėjo siūlomų prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinių standartų reikalavimus. Kartu su prekėmis pateikiami CE sertifikatai (CE ženklas ir notifikuotos įstaigos identifikacinis numeris) arba jam lygiaverčiai dokumentai, jei prekė privalo būti sertifikuojama notifikuojančios institucijos, arba EB atitikties deklaracija (tinkamai patvirtintos kopijos ir jų vertimai į lietuvių kalbą).

2. Apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje ar kitose pirkimo dokumentuose galimai nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai turi būti suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“.

3. Siūlomų prekių techninės charakteristikos turi atitikti techninius reikalavimus. Kartu su pasiūlymų turi būti pateikti dokumentai, įrodantys parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (pdf. formatu). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t.y. pastebimai pažymėti - spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias katalogų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Reikalaujama techninės dokumentacijos vietas, kuriose nurodyti techninėje specifikacijoje reikalaujami Prekių parametrai, išversti į lietuvių kalbą (jeigu pateikiama ne lietuvių kalba). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus.

4. Tiekėjas privalo instaliuoti siūlomas prekes. Į pasiūlymo kainą būtina įtraukti instaliacijos vietos paruošimą ir konsolės instaliacijos darus.

5. Garantijos sąlygos: Garantiniame laikotarpyje nemokamai atliekamas tiek prietaiso remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, tiek ir techninė priežiūra (gamintojo rekomenduojamu periodiškumu), įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai prietaisas sugenda dėl vartotojo kaltės.

Pastaba: Technines specifikacijos lentelėje pildant siūlomos įrangos parametrų reikšmes turi būti nurodyta konkreti siūlomo parametro reikšmė, nuorodos „taip“, „atitinka“, ir pan. yra netinkamos.

II. Specialieji reikalavimai

| Eil. Nr. | Prekių techniniai rodikliai | Reikalaujamos rodiklių reikšmės | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lubinė konsolių sistema | 2 vnt |  |
| 1.1 | Konsolių tvirtinimas ir konstrukcijos tipas | Prie lubų montuojamos dviejų alkūnių dvi vertikalios konsolės (su montavimu prie perdangos atsižvelgiant į pakabinamų lubų aukštį) |  |
| 1.2 | Vertikali šešiakampės formos kolona su išdėstytomis prasilenkiančiomis jungtimis | Būtina |  |
| 1.3 | Elektros, žemų srovių ir medicininių dujų jungčių išdėstymas | - Jungtys yra išdėstomos vertikaliose konsolių kolonose. - Konkrečios jungties vieta turi būti laisvai pasirenkama (suderinama su vartotoju). |  |
| 1.4 | Vienos konsolės “rankos” sukimosi ašių skaičius | ≥ 3 |  |
| 1.5 | Alkūnių judesio eiga aplink kiekvieną vertikalią ašį | ≥ 3400 |  |
| 1.6 | Pirmos alkūnės ilgis | ≥ 750 mm |  |
| 1.7 | Antros alkūnės ilgis | ≥ 750 mm |  |
| 1.8 | Konsolės vertikalios kolonos ilgis | > 1000 mm |  |
| 1.9 | Kolonos viduje turi būti atskiri kanalai | 1. Elektros įvadams 2. Dujų įvadams |  |
| 1.10 | Konsolės konstrukcijoje esantys išoriniai varžtai uždengti | Būtina |  |
| 1.11 | Konsolės paviršiai padengti antimikrobine danga | Būtina |  |
| 1.12 | Įrengti judesio eigos ribotuvai | Būtina |  |
| 1.13 | Konsolių judesių blokavimas | Elektromagnetiniai arba pneumatiniai stabdžiai abiejų konsolių ≥ 2 ašims |  |
| 1.14 | Stabdžių valdymo rankenos | Montuojamos ant konsolės vertikalios kolonos |  |
| 1.15 | Atskiras mygtukas valdantis visus alkūnių stabdžius vienu metu | Būtina |  |
| 1.16 | Maksimalus leistinas konsolės kolonos apkrovimas | Ne mažiau kaip 180 kg |  |
| 1.17 | Siūlomų konsolių atitikimas medicinos prietaisų reglamentams (MDR) ir standartams |  |  |
| 1.18 | Pagal reglamentą EU 2017/745 siūlomos konsolės yra II klasės prietaisai | Būtina |  |
| 1.19 | DIN EN 60601-1 ir DIN EN 60601-1-2 standartai | Būtina |  |
| 1.20 | DIN EN ISO 11197 standartas | Būtina |  |
| 1.21 | Degumo standartas UL 94-V1 arba geresnis | Būtina |  |
| 1.22 | Standarto 11197-2019 atitikimas | Konsolėje sumontuota išmetimo konstrukcija, kuri susidarius 1 L/min deguonies nuotėkio srautui užtikrina ne didesnę nei 25% vidinę deguonies koncentraciją. |  |
| 1.23. | Reikalavimai konsolės komplektacijai: | 1. Vienfazės elektros rozetės su įžeminimu (220V, 16A) – 12 vnt.; 2. Elektrinių potencialų išlyginimo gnybtai – 6 vnt.; 3. Vakuumo tiekimo jungtis – 2 vnt.; 4. Medicininio suspausto oro 5 bar jungtis – 2 vnt.; 5. Deguonies jungtis – 3 vnt.; 6. Tinklo jungtys (RJ45) – 6 vnt.; 7. Lentyna su stalčiumi 530 ±10mm x 480 ±10mm – 1 vnt.; 8. Medicininis bėgelis ant lentynos šonų; 9. Alkūnė su stulpeliu infuzinių pompų tvirtinimui, kabliais tūrinių pompų maišams kabinti – 1 vnt. 10. Dviguba alkūnė paciento monitoriaus pakabinimui – 1 vnt. |  |
| 1.24 | Pneumatinės jungtys | Turi užtikrinti greitą prisijungimą ir atitikti mechaninį jungčių kodavimą EN, DIN |  |
| 1.25 | Pateiktas lubinės konsolių sistemos brėžinys (iš šono ir iš viršaus) su esminiais išmatavimais | Būtina |  |
| 1.26 | Pateikti patvirtintų dezinfekantų sąrašą tinkamų konsolių paviršiams valyti. Sąrašas turi būti sudarytas iš ≥ 30 produktų | Būtina |  |
| 1.27. | Garantija | Ne mažiau 12 mėn |  |