TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

KARDIOECHOSKOPAS, 1 KOMPL.

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Pastabos/pasiūlymai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti |  |
| 2. | Reikalavimai echoskopui su daviklių komplektu |  |  |
| 2.1 | Sistemą sudaro | Echoskopas |  |
|  |  | Tūrinis sektorinis daviklis |  |
|  |  | Linijinis daviklis nr. 1 |  |
|  |  | Linijinis daviklis nr. 2 |  |
|  |  | Linijinis daviklis nr. 3 |  |
|  |  | Konveksinis daviklis |  |
|  |  | Išorinė darbo su ultragarsiniais vaizdais stotis |  |
| 3. | Reikalavimai echoskopui |  |  |
| 3.1 | Paskirtis (kartu pateikiama programinė įranga jei reikia) | Vidaus organų tyrimams atlikti |  |
|  |  | Kraujagyslių tyrimams atlikti |  |
|  |  | Suaugusiųjų kardiologiniams tyrimams atlikti |  |
|  |  | Intervencinių procedūrų kontrolei |  |
| 3.2 | Vaizdo monitorius | LED arba OLED arba lygiavertės technologijos |  |
|  |  | Ekrano įstrižainė ≥ 54 cm |  |
|  |  | Skiriamoji geba ≥ (1920 x 1080) vaizdo elementų |  |
|  |  | Nulenkiamas į horizontalią padėtį transportavimo metu |  |
| 3.3 | Lietimui jautrus sistemos funkcijų valdymo ekranas | ≥ 30 cm ekrano įstrižainės su „swipe“ arba lygiaverčiu funkcionalumu |  |
|  |  | TGC (angliškai: Time Gain Compensation) arba lygiavertės kreivės reguliavimas valdymo pulte arba lietimui jautriame ekrane |  |
|  |  | Skaitmeninė klaviatūra arba klaviatūra valdymo pulte |  |
| 3.4 | Sistemos valdymo pultas | Reguliuojamas valdymo pulto aukštis |  |
|  |  | Valdymo pultas pasukamas į šonus |  |
| 3.5 | Aktyvios jungtys davikliams | ≥ 4 |  |
| 3.6 | Skaitmeninio signalo jungtis papildomam monitoriui | DisplayPort arba HDMI arba lygiavertė |  |
| 3.7 | Maksimalus vaizduojamas (skanuojamas) gylis | ≥ 40 cm |  |
| 3.8 | Maksimali kadrų juostos atmintis | ≥ 2000 kadrų arba ≥ 1 GB arba ≥ 300 s |  |
| 3.9 | Spindulio formavimo technologija, kuri nuolat sufokusuoja ultragarso spindulį visame gylyje | Būtina |  |
| 3.10 | Skenavimo režimai | 2D |  |
|  |  | Trapecinis vaizdavimas |  |
|  |  | Spalvinis dopleris |  |
|  |  | Galios dopleris |  |
|  |  | Audinių dopleris |  |
|  |  | Pulsinės bangos dopleris |  |
|  |  | HPRF pulsinės bangos dopleris |  |
|  |  | Nuolatinės bangos dopleris |  |
|  |  | Audinių harmoninis vaizdavimas |  |
|  |  | Specializuotas režimas, skirtas itin mažo srauto mikro kraujagyslėms |  |
|  |  | 3D/4D vaizdavimas kardiologiniams tyrimams |  |
|  |  | Dviejų statmenų plokštumų vaizdavimas realiu laiku spalvinio doplerio ir pilkosios skalės režimuose |  |
| 3.11 | 2D režimas | ≥ 256 pilkumo skalės lygių |  |
|  |  | ≥380 dB dinaminis diapazonas |  |
|  |  | Skaitmeninių kanalų skaičius ≥ 10 000 000 |  |
|  |  | Vaizdo didinimas realaus laiko ir sustabdytame vaizde |  |
| 3.12 | 3D/4D vaizdavimo režimas kardiologiniams tyrimams | Realaus laiko trimatis širdies vaizdinimas iš vieno tvinksnio, |  |
|  |  | Realaus laiko trimatis širdies vaizdinimas iš keleto tvinksnių, |  |
|  |  | Realaus laiko trimatis širdies vaizdinimas su spalviniu dopleriu |  |
|  |  | Trimačių vaizdų išskaidymas tarpusavyje statmenomis plokštumomis |  |
|  |  | Trimačių vaizdų karpymas |  |
|  |  | Galimybė keisti šviesos šaltinio poziciją fotorealistinio vaizdo erdviniame tūryje (FlexiLight, TouchVue arba lygiavertės technologijos) |  |
| 3.13 | Tyrimų optimizavimas 2D ir doplerio režimuose | Vaizdo optimizavimas vieno mygtuko paspaudimu 2D ir spektrinio doplerio režimuose |  |
|  |  | Nuolatiniai pilkosios skalės parametrų nustatymai realiu laiku |  |
| 3.14 | Specialūs skenavimo režimai | „Gyvas“ vaizdų palyginimas: šalia vienas kito lyginami 2D vaizdai, (1) realaus laiko vaizdas lyginamas su vaizdu iš atminties to paties tyrimo ar atsisiųstas ir kito tyrimo arba (2) realaus laiko vaizdas lyginamas su sustabdytu iš to paties tyrimo |  |
|  |  | Tripleksinis režimas |  |
|  |  | Sudvejintas režimas, kai galimi du tiriamos vietos vaizdai vienu metu – vienas tiesioginis, o kitas sustabdytas |  |
|  |  | Vaizdų sumavimo režimas – vaizdas sudaromas iš kelių vaizdų, gaunamų kreipiant skenavimo spindulį keliais skirtingais kampais |  |
|  |  | Specialūs programiniai algoritmai triukšmams ir artefaktams mažinti |  |
| 3.15 | Matavimai | Morfometrinių ir hemodinaminių kardiologinių matavimų paketas (cardiac measurements) |  |
|  |  | Automatiniai PW dopleriniai skaičiavimai realiame laike |  |
|  |  | Dirbtiniu intelektu paremta funkcija kuri remiantis širdies orientyrais automatiškai parenka skaičiavimų paketą ir automatizuoja doplerio ir 2D atstumų matavimus |  |
|  |  | Automatiniai kairiojo skilvelio deformacijos (strain) matavimai su 2D taškelių sekimo technologija ir „buliaus akies“ deformacijos segmentų vaizdavimu |  |
|  |  | Automatiniai dešiniojo skilvelio deformacijos (strain) matavimai su 2D taškelių sekimo technologija |  |
|  |  | Automatiniai kairiojo prieširdžio deformacijos (strain) matavimai su 2D taškelių sekimo technologija |  |
|  |  | Automatinė kairiojo skilvelio išvarymo frakcijos skaičiavimo funkcija |  |
|  |  | Automatizuotas ar pusiau automatizuotas kairiojo skilvelio ir kairiojo prieširdžio formos atkūrimas trimačiuose vaizduose, jų tūrių ir išvarymo frakcijos apskaičiavimas, bei miokardo deformacijos analizė iš trimačių vaizdų |  |
|  |  | Automatizuotas ar pusiau automatizuotas dešiniojo skilvelio formos atkūrimas trimačiuose vaizduose, jo tūrio apskaičiavimas ir išvarymo frakcijos apskaičiavimas |  |
| 3.16 | Automatinio tyrimo eigos protokolavimo pakopomis funkcija, pagreitinanti tyrimo eigą ir dokumentavimą | Tyrimo protokolo pasirinkimas, paleidimas, sustabdymas, pratęsimas |  |
|  |  | Anotacijų, žymeklių, matavimų išsaugojimas |  |
|  |  | Galimybė kurti naujus protokolus ir redaguoti esamus |  |
| 3.17 | Paciento duomenų archyvavimo galimybės | ≥ 1 TB talpos vidinis diskas |  |
|  |  | USB arba lygiavertė jungtis duomenų perdavimui |  |
|  |  | Palaikomos DICOM standarto funkcijos (arba lygiavertės) |  |
|  |  | 3.1 Send (arba store) |  |
|  |  | 3.2 Worklist |  |
|  |  | Galimybė išsaugoti ir išsiųsti pirminius duomenis (angliškai RAW DATA) DICOM formato protokolais |  |
| 3.18 | Ultragarsinės sistemos konstrukcija | Sistema su ratukais, stabdomais centriniu stabdžiu |  |
| 4. | Reikalavimai tūriniam sektoriniam davikliui | Dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) – nuo 1 iki 3,8 MHz |  |
|  |  | Elementų skaičius ≥ 2300 |  |
|  |  | Apžiūros kampas 2D režime (angliškai: Field of View) ≥ 90o |  |
|  |  | Apžiūros kampas tūriniam režime (angliškai: Field of View) ≥ 90ox90o |  |
|  |  | Turi palaikyti visus 3.12 p. nurodytus 3D/4D veikimo režimus |  |
| 5. | Reikalavimai linijiniam davikliui nr. 1 | Dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) – nuo 4,8 iki 12 MHz |  |
|  |  | Elementų skaičius ≥ 160 |  |
|  |  | Apžiūros laukas ≥ 38 mm |  |
| 6. | Reikalavimai linijiniam davikliui nr. 2 | Dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) – nuo 4,5 iki 15 MHz |  |
|  |  | Elementų skaičius ≥ 960 |  |
|  |  | Apžiūros laukas ≥ 50 mm |  |
|  |  | Monokristalinė arba matricinė technologija |  |
| 7. | Reikalavimai linijiniam davikliui nr. 3 | Dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) – nuo 2 iki 7 MHz |  |
|  |  | Elementų skaičius ≥ 190 |  |
|  |  | Apžiūros laukas ≥ 40 mm |  |
| 8. | Reikalavimai konveksiniam davikliui | Dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) – nuo 1,5 iki 5 MHz |  |
|  |  | Elementų skaičius ≥ 160 |  |
|  |  | Monokristalinė arba matricinė technologija |  |
| 9. | Reikalavimai išorinei darbo su ultragarsiniais vaizdais stočiai |  |  |
| 9.1 | Duomenų valdymas | Tyrimų sąrašas Paieškos funkcija Vaizdo peržiūra Paciento anonimizavimas Galimybė išsaugoti DICOM ir RAW DATA formatų vaizdus |  |
| 9.2 | Echokardiografinė matavimo ir analizės programinė įranga, užtikrinanti galimybę analizuoti įvairių gamintojų įranga gaunamus vaizdus | Morfometrinių ir hemodinaminių kardiologinių matavimų paketas (cardiac measurements) Automatiniai kairiojo skilvelio deformacijų (strain) matavimai Automatiniai dešiniojo skilvelio deformacijų (strain) matavimai Automatiniai kairiojo prieširdžio deformacijų (strain) matavimai Dviejų vienu metu vaizduojamų statmenų plokštumų vertinimo programinė įranga Programinės įrangos paketas 3D vaizdų apdorojimui ir matavimams apimantis daugiaplokštumines ir lygiagrečių plokštumų rekonstrukcijas Automatizuotas ar pusiau automatizuotas kairiojo skilvelio ir kairiojo prieširdžio formos atkūrimas trimačiuose vaizduose, jų tūrių ir išvarymo frakcijos apskaičiavimas, bei miokardo deformacijos analizė iš trimačių vaizdų Automatizuotas ar pusiau automatizuotas dešiniojo skilvelio formos atkūrimas trimačiuose vaizduose, jo tūrio apskaičiavimas ir išvarymo frakcijos apskaičiavimas |  |
| 9.3 | Techninė įranga | Kompiuterio parametrai turi atitikti siūlomos darbo stoties programinės įrangos gamintojo rekomenduojamus parametrus; Ne mažiau kaip 24 colių įstrižainės monitorius Klaviatūra, pelė |  |
| 10. | Garantija | Ne trumpesnė nei 24 mėnesiai |  |

Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos

- Pasiūlymų vertinimo kriterijai:

| Vertinimo kriterijai |  |  | Parametro lyginamasis svoris | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |  | Pastabos/pasiūlymai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kaina (C) |  |  |  |  | X=70 |  |
| Techniniai reikalavimai (T) |  |  |  |  | Y=30 |  |
| Nr. | Kriterijus | Metodas |  |  |  |  |
| T1 | Maksimalus vaizduojamas (skenuojamas) gylis ≥ 50 cm | Statinis: Taip / Ne | L1 = 10 |  |  |  |
| T2 | Trijų viršūninių širdies plokštumų (keturių, dviejų ir trijų širdies ertmių) vaizdinimas realiame laike spalvinio doplerio ir pilkos skalės režimuose | Statinis: Taip / Ne | L2 = 10 |  |  |  |
| T3 | Automatiniai kairiojo skilvelio deformacijos (strain) matavimai, atliekami be paciento EKG signalo naudojant 2D taškelių sekimo technologiją ir „buliaus akies“ segmentų vaizdavimą | Statinis: Taip / Ne | L3 = 5 |  |  |  |
| T4 | Programinės įrangos paketas išorinėje darbo stotyje automatizuotai kairiojo skilvelio bendrosios ir segmentinės miokardo išilginės deformacijos analizei taškelių žymėjimo būdu parodant miokardo darbą | Statinis: Taip / Ne | L4 = 5 |  |  |  |

- Ekonominis naudingumas (E) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos C ir kitų kriterijų (T) balus:

E = C + T.

  - Pasiūlymo kainos (C) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Cmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Cp) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):

.

  - Kriterijų (T) balai apskaičiuojami sudedant atskirų kriterijų (Ti) balus:

.

  - Siūlomo objekto T1, T2, T3, T4 techniniai parametrai vertinami statiniu vertinimo būdu, todėl parametro įvertinimas apskaičiuojamas pagal formulę:

Jei siūlomas objektas turi nurodytą pranašumą, gauna nurodytą balų skaičių pagal kriterijaus parametro lyginamąjį svorį (Li):

T1 = L1 = 10, T2 = L2 = 10, T3 = L3 = 5, T4 = L4 = 5.

Jei siūlomas objektas neturi nurodyto pranašumo gauna 0 balų:

T1 = L1 = 0, T2 = L2 = 0, T3 = L3 = 0, T4 = L4 = 0.