KLAUSIMYNAS

SPINALINĖS ADATOS

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamų įsigyti prekių apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytų prekių kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus? | Taip ☐ Ne ☐ |

SPINALINĖS ADATOS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės | Kiekis (vnt.) | Siūlymai/pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 dalis | Spinalinės adatos |  |  |  |
| 0 | Spinalinės adatos specializuotu atraumatiniu pieštukinio tipo galiuku | 13000 |  |  |
| 1 | Vienkartinė, sterili, plieninė adata |  |  |  |
| 2 | Skaidri, elipsės ar kitos formos jungtis, kurioje bent iš dviejų pusių/plokštumų, yra matomas prizmės ar kitos formos indikatorius. |  |  |  |
| 3 | Specializuotu atraumatiniu pieštukinio tipo galiuku |  |  |  |
| 4 | Skaidriu permatomu antgaliu, duriant nesilanksto, su gerai nupoliruotu paviršiumi slydimui per audinius |  |  |  |
| 5 | Komplektuojama su introdiuseriu |  |  |  |
| 6 | Pagaminta laikantis ISO 9001/EN 46001 kokybės standartų |  |  |  |
| 7 | Įpakavimas pažymėtas gamintojo rekvizitai, gaminio identifikavimo kodu |  |  |  |
| 8 | CE ženklinimas. Adatų dydžiai nurodyti 1.1.9-1.1.14 punktuose: |  |  |  |
| 9 | G25*88mm (±3 mm ) |  |  |  |
| 10 | G25*103mm (±3 mm ) |  |  |  |
| 11 | G27*88mm (±3 mm ) |  |  |  |
| 12 | G27*103mm (±3 mm ) |  |  |  |
| 13 | G25*120mm (±3 mm ) |  |  |  |
| 14 | G27*120mm (±3 mm ) |  |  |  |
| 0 | Spinalinės adatos | 30700 |  |  |
| 1 | Vienkartinė, sterili, plieninė adata |  |  |  |
| 2 | Skaidri, elipsės ar kitos formos jungtis, kurioje bent iš dviejų pusių/plokštumų, yra matomas prizmės ar kitos formos indikatorius. |  |  |  |
| 3 | Pagaminta laikantis ISO 9001/EN 46001 kokybės standartų |  |  |  |
| 4 | Įpakavimas pažymėtas gamintojo rekvizitai, gaminio identifikavimo kodu |  |  |  |
| 5 | CE ženklinimas. Adatų dydžiai nurodyti 1.2.6-1.2.18 punktuose: |  |  |  |
| 6 | Quincke tipo (arba analogiški) 18Gx75mm±3mm |  |  |  |
| 7 | Quincke tipo (arba analogiški) 18G 1.3mm x 90±3mm |  |  |  |
| 8 | Quincke tipo (arba analogiški) 19G 1.1mm x 90±3mm |  |  |  |
| 9 | Quincke tipo (arba analogiški) 20G 0.9mm x 90±3mm |  |  |  |
| 10 | Quincke tipo (arba analogiški) 22G 0.7mm x 90±3mm |  |  |  |
| 11 | Quincke tipo (arba analogiški) 22G 0,7mm x 40mm±3mm |  |  |  |
| 12 | Quincke tipo (arba analogiški) 22G 0,7mm x 120mm±3mm |  |  |  |
| 13 | Quincke tipo (arba analogiški) 25Gx75 mm x 0,6mm±3mm |  |  |  |
| 14 | Quincke tipo (arba analogiški) 25G 0,5mm x 90±3mm |  |  |  |
| 15 | Quincke tipo (arba analogiški) 25G 0,5mm x 120mm ±3mm |  |  |  |
| 16 | Quincke tipo (arba analogiški) 26G 0.45mm x 90±3mm |  |  |  |
| 17 | Quincke tipo (arba analogiški) 26G 0,45mm x 120mm±3mm |  |  |  |
| 18 | Quincke tipo (arba analogiški) 27G 0.4mm x 90±3mm |  |  |  |
| 0 | Spinalinės adatos | 400 |  |  |
| 1 | Vienkartinė, sterili, plieninė adata |  |  |  |
| 2 | Skaidri, elipsės ar kitos formos jungtis, kurioje bent iš dviejų pusių/plokštumų, yra matomas prizmės ar kitos formos indikatorius. |  |  |  |
| 3 | Pagaminta laikantis ISO 9001/EN 46001 kokybės standartų |  |  |  |
| 4 | Įpakavimas pažymėtas gamintojo rekvizitai, gaminio identifikavimo kodu |  |  |  |
| 5 | CE ženklinimas. Adatų dydžiai nurodyti 1.3.6-1.2.7 punktuose: |  |  |  |
| 6 | Atraucan tipo (arba analogiški) 26G 0,45mm x 90±3mm |  |  |  |
| 7 | Pencil tipo (arba analogiški) 25G 0,5mm x 153±3mm |  |  |  |