TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Tiekėjo siūlomos prekės turi atitikti techninės specifikacijos reikalaujamas charakteristikas. Įrodymui, kartu su pasiūlymu, pateikiama gamintojų siūlomų prekių katalogo/bukleto/brošiūros/instrukcijos ir/ar prekės gamintojo pasirašytos deklaracijos (jei gamintojo kataloge/buklete/brošiūroje/instrukcijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) arba lygiaverčiai dokumentai, su vertimu į lietuvių kalbą dėl prekių reikalaujamų techninių parametrų aprašymų. Teikiamuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (pažymėti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kuriose aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekės charakteristiką privalo savo pasiūlyme rodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

3. Jei techninėje specifikacijoje yra nurodyta  „ nuo...iki“, „ne daugiau“, „ne mažiau“, „ribose“ tai bus tinkamos reikšmės, jei tiekėjai pasiūlys parametrus lygius nurodytoms reikšmėms: „ nuo (arba lygu)...iki (arba lygu)“, „ne daugiau (arba lygu)“, „ne mažiau (arba lygu)“, „ribose (arba lygu)“.

4. Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Prekės turi atitikti 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2001/83/EB, Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir Reglamentas (EB) Nr. 1223/2009 ir kuriuo panaikinamos Tarybos direktyvos 90/385/EEB ir 93/42/EEB arba lygiavertės nustatytus reikalavimus. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos arba lygiaverčio dokumento kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.

5. Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga ir kartu su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą.

6. Tiekėjas turi turėti prekės gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą ir kartu su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą. Reikalavimas netaikomas kartu su įranga siūlomiems kompiuteriams, serveriams ir visai periferinei įrangai (klaviatūra, pelė, spausdintuvas, monitorius, nepertraukiamos el. srovės šaltinis, operacinės sistema, programinė įranga, bar kodų skaitytuvas, garso kolonėlės, video kamera ir kt.) (reikalavimas taikomas tik tuo atveju jei pirkimo objektą sudaro minėti įrenginiai, priedai ar priemonės).

7. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas įrangos pristatymas į perkančiąją organizaciją, iškrovimas, sumontavimas kaip to reikalauja įrangos gamintojas, instaliavimas ir išbandymas, įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), personalo apmokymas.

8. Siūloma įranga turi būti nauja, neeksploatuota.

9. Garantinio aptarnavimo laikotarpis ne mažiau kaip 24 mėnesiai. Tiekėjas garantinio laikotarpio metu atlieka nemokamą prekių remontą, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atlieka techninę priežiūrą (taikoma jei techninę priežiūrą numato gamintojas), įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas.

10. Kartu su įranga pateikiama dokumentacija:

10.1. Medicinos prietaiso pasas;

10.2.  CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos arba lygiaverčio dokumento kopija

10.3. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba;

10.4. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba;

10.5. Priežiūros dokumentacija pateikiamas gamintojo rekomenduojamas periodinės priežiūros grafikas, valymo / dezinfekavimo tvarka ir, jeigu taikoma, dažniausių klaidų / gedimų kodų aprašymas. Periodinės patikros rekomendacijos Tiekėjas turi pateikti gamintojo rekomendacijas dėl periodinės greičio, laiko ir saugos funkcijų patikros bei priežiūros intervalų;

10.6.  Prekių perdavimo-priėmimo aktas.

11. Mokymai kontaktiniu būdu - prekių pristatymo metu, medicinos įrangos pristatymo vietose.

12. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir ne trumpiau kaip 5 metus po garantinio laikotarpio. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti gamintojo arba tiekėjo patvirtinimą/deklaraciją arba kitus lygiaverčius dokumentus.

13. Tiekėjai gali siūlyti geresnių parametrų medicinos įrangą.

14. Tiekėjas įrangą perkančiajai organizacijai pristato nurodytais adresais  ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų po sutarties įsigaliojimo (įskaitant 7 punkte išvardintas paslaugas):

1 pirkimo dalyje Laboratorinės centrifugos 10 vnt.

| Eil. Nr. | Padalinys | Centrifuga | Adresas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Juodšilių ambulatorija | 24-36 vietų | Šv. Uršulės g. 25, LT-14100 Juodšilių k., Vilniaus r. sav. |
| 2 | Kalvelių ambulatorija | 24-36 vietų | Bažnyčios g. 7 A, LT-13149 Kalvelių k., Vilniaus r. sav. |
| 3 | Maišiagalos ambulatorija | 24-36 vietų | Vilniaus g. 15, LT-14242 Maišiagala, Vilniaus r. sav. |
| 4 | Naujosios Vilnios ambulatorija | 24-36 vietų | A. Kojelavičiaus g. 146, LT-01112 Vilnius, Vilniaus m. sav. |
| 5 | Nemėžio ambulatorija | 24-36 vietų | Kelininkų g. 3, LT-13260 Nemėžio k., Vilniaus r. sav. |
| 6 | Pagirių ambulatorija | 24-36 vietų | Šiltnamių g. 29, LT-14117 Pagirių k., Vilniaus r. sav. |
| 7 | Rudaminos ambulatorija | 24-36 vietų | Taikos g. 10, LT-13247 Rudaminos sen., Vilniaus r. sav. |
| 8 | Rukainių ambulatorija | 24-36 vietų | Vaikų g. 2, LT-13177 Rukainių k., Rukainių sen., Vilniaus r. sav. |
| 9 | Skaidiškių ambulatorija | 24-36 vietų | Rudaminos g. 12 A, LT-13034 Skaidiškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r. sav. |
| 10 | Sudervės ambulatorija | 24-36 vietų | Vilniaus g. 25-2, LT-14201 Sudervės k., Sudervės sen., Vilniaus r. sav. |

2 pirkimo dalyje Laboratorinės centrifugos 4 vnt.

| Eil. Nr. | Padalinys | Centrifuga | Adresas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Marijampolio ambulatorija | 6-8 vietų | Pušų g. 1, LT-13210 Marijampolio k., Vilniaus r. sav. |
| 2 | Mickūnų ambulatorija | 6-8 vietų | Mickūnų g. 3, LT-13115 Mickūnai, Vilniaus r. sav. |
| 3 | Paberžės ambulatorija | 6-8 vietų | Vilniaus g. 28A, LT-14273 Paberžės k., Vilniaus r. sav. |
| 4 | Vaidotų ambulatorija | 6-8 vietų | Statybininkų g. 12, LT-14007 Vaidotų k., Vilniaus r. sav. |

1 pirkimo dalis. Centrifugos 10 vnt.

| Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomų parametrų reikšmės (privaloma užpildyti) | Nuoroda į gamintojo dokumento puslapį / vietą, patvirtinančią atitiktį reikalavimui (privaloma užpildyti) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Komplektacija |  |  |  |  |
| 1.1 | 24–36 vietų laboratorinė centrifuga | 10 vnt. | Tiekėjas turi nurodyti siūlomos prekės modelį, gamintoją |  |
| 1.2 | Maitinimo kabeliai | Pagal komplektaciją |  |  |
| 2. Bendrieji reikalavimai |  |  |  |  |
| 2.1 | Paskirtis | Stalinės laboratorinės centrifugos laboratorinių mėginių centrifugavimui |  |  |
| 2.2 | Atitiktis / ženklinimas | Įranga turi būti paženklinta CE ženklu. |  |  |
| 2.3 | Maitinimo šaltinis | 220–240 V, 50/60 Hz |  |  |
| 2.4 | Eksploatacinės sąlygos | Ne siauresnės kaip: +10 °C iki +35 °C aplinkos temperatūra 20–80 % santykinė oro drėgmė |  |  |
| 2.5 | Valdymas ir indikacija | Skaitmeninis arba aiškiai suprantamas elektroninis valdymas; turi būti rodoma bent nustatyta / faktinė centrifugavimo trukmė ir greitis (RPM) arba RCF |  |  |
| 2.6 | Saugos funkcijos | - Automatinis dangčio užrakinimas centrifugavimo metu - dangčio atidarymas tik visiškai sustojus rotoriui - avarinis dangčio atidarymas nutrūkus elektros tiekimui - automatinė disbalanso nustatymo ir sustabdymo funkcija - apsauga nuo viršgreičio - variklio apsauga nuo perkaitimo - klaidos indikacija |  |  |
| 2.7 | Stabdymo sistema | Kontroliuojamas elektrinis stabdymas; automatinis arba pasirenkamas bent vienas saugus stabdymo režimas |  |  |
| 2.8 | Cheminis atsparumas | Išoriniai paviršiai ir kamera turi būti atsparūs laboratorijoje įprastai naudojamoms valymo ir dezinfekavimo priemonėms pagal gamintojo nurodymus |  |  |
| 2.9 | Atsekamumas | Įrenginys ir rotorius turi būti paženklinti modeliu / katalogo numeriu ir serijos numeriu, jei gamintojas tokius žymi |  |  |
| 2.10 | Biosauga (jei taikoma) | Jeigu centrifugos bus naudojamos su potencialiai infekciniais mėginiais, tiekėjas turi pasiūlyti biosandarų rotoriaus dangtį ar lygiavertį aerozolių sulaikymo sprendimą |  |  |
| 3. Reikalavimai 24–36 vietų centrifugai |  |  |  |  |
| 3.1 | Talpa | 24–36 vietos |  |  |
| 3.2 | Išcentrinė jėga (g, angl. RCF) | Ne mažesnė nei 2000 |  |  |
| 3.3 | Apsukų skaičius (angl. RPM) | Ne mažesnis nei 3500 aps./min. |  |  |
| 3.4 | Laiko nustatymas | Privalomas; ne siauresniame intervale nei 2–30 min. Platesnis intervalas ir / ar nepertraukiamo veikimo režimas laikomi tinkamais |  |  |
| 3.5 | Variklio tipas | Bešepetėlinis |  |  |
| 3.6 | Rotorius ir jo talpa | Laisvo kampo rotorius, kuriame telpa 24–36 vnt. 13x75 ir 13x100 mm dydžio mėgintuvėlių. Siūlomas sprendimas su specialiais adapteriais / įdėklais laikomas lygiaverčiu, jeigu visi reikalingi adapteriai įskaičiuoti į pasiūlymo kainą |  |  |
| 3.7 | Greičio / RCF nurodymas | Tiekėjas privalo nurodyti siūlomos komplektacijos rotoriaus maksimalų RPM ir RCF; vertinamas būtent su siūlomu rotoriaus komplektu pasiekiamas parametras |  |  |
| 3.8 | Centrifugos dangtis | Su apsaugine automatinio užrakto centrifugavimo metu funkcija. Galimybė avariniu būdu atidaryti dangtį nutrūkus elektros tiekimui, kai rotorius visiškai sustojęs |  |  |
| 4. | CE ženklinimas | Būtina. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos arba lygiaverčio dokumento kopiją. |  |  |
| 5. | Garantija | ≥ 24 mėnesiai. Garantija turi apimti įrenginį, rotorius ir pateiktus adapterius / įdėklus |  |  |

2 pirkimo dalis. Centrifugos, 4 vnt.

| Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomų parametrų reikšmės (privaloma užpildyti) | Nuoroda į gamintojo dokumento puslapį / vietą, patvirtinančią atitiktį reikalavimui (privaloma užpildyti) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Komplektacija |  |  |  |  |
| 1.1 | 6–8 vietų laboratorinė centrifuga | 4 vnt. | Tiekėjas turi nurodyti siūlomos prekės modelį, gamintoją |  |
| 1.2 | Maitinimo kabeliai | Pagal komplektaciją |  |  |
| 2. Bendrieji reikalavimai |  |  |  |  |
| 2.1 | Paskirtis | Stalinės laboratorinės centrifugos laboratorinių mėginių centrifugavimui |  |  |
| 2.2 | Atitiktis / ženklinimas | Įranga turi būti paženklinta CE ženklu. |  |  |
| 2.3 | Maitinimo šaltinis | 220–240 V, 50/60 Hz |  |  |
| 2.4 | Eksploatacinės sąlygos | Ne siauresnės kaip: +10 °C iki +35 °C aplinkos temperatūra 20–80 % santykinė oro drėgmė |  |  |
| 2.5 | Valdymas ir indikacija | Skaitmeninis arba aiškiai suprantamas elektroninis valdymas; turi būti rodoma bent nustatyta / faktinė centrifugavimo trukmė ir greitis (RPM) arba RCF |  |  |
| 2.6 | Saugos funkcijos | - Automatinis dangčio užrakinimas centrifugavimo metu - avarinis dangčio atidarymas nutrūkus elektros tiekimui - automatinė disbalanso nustatymo ir sustabdymo funkcija |  |  |
| 2.7 | Stabdymo sistema | Kontroliuojamas elektrinis stabdymas; automatinis arba pasirenkamas bent vienas saugus stabdymo režimas |  |  |
| 2.8 | Cheminis atsparumas | Išoriniai paviršiai ir kamera turi būti atsparūs laboratorijoje įprastai naudojamoms valymo ir dezinfekavimo priemonėms pagal gamintojo nurodymus |  |  |
| 2.9 | Atsekamumas | Įrenginys ir rotorius turi būti paženklinti modeliu / katalogo numeriu ir serijos numeriu, jei gamintojas tokius žymi |  |  |
| 2.10 | Biosauga (jei taikoma) | Jeigu centrifugos bus naudojamos su potencialiai infekciniais mėginiais, tiekėjas turi pasiūlyti biosandarų rotoriaus dangtį ar lygiavertį aerozolių sulaikymo sprendimą |  |  |
| 3. Reikalavimai 6–8 vietų centrifugai |  |  |  |  |
| 3.1 | Talpa | 6–8 vietos |  |  |
| 3.2 | Išcentrinė jėga (g, angl. RCF) | Ne mažesnė nei 1600 |  |  |
| 3.3 | Apsukų skaičius (angl. RPM) | Ne mažesnis nei 3400 aps./min. |  |  |
| 3.4 | Laiko nustatymas | Privalomas; ne siauresniame intervale nei 2–30 min. Platesnis intervalas ir / ar nepertraukiamo veikimo režimas laikomi tinkamais |  |  |
| 3.5 | Variklio tipas | Bešepetėlinis |  |  |
| 3.6 | Rotorius ir jo talpa | Laisvo kampo rotorius, kuriame telpa 6–8 vnt. 13x75 ir 13x100 mm dydžio mėgintuvėlių. Jeigu reikalingi adapteriai / įdėklai, jie turi būti įskaičiuoti į pasiūlymo kainą |  |  |
| 3.7 | Greičio / RCF nurodymas | Tiekėjas privalo nurodyti siūlomos komplektacijos rotoriaus maksimalų RPM ir RCF; vertinamas būtent su siūlomu rotoriaus komplektu pasiekiamas parametras |  |  |
| 3.8 | Centrifugos dangtis | Su apsaugine automatinio užrakto centrifugavimo metu funkcija. Galimybė avariniu būdu atidaryti dangtį nutrūkus elektros tiekimui, kai rotorius visiškai sustojęs |  |  |
| 4. | CE ženklinimas | Būtina. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos arba lygiaverčio dokumento kopiją. |  |  |
| 5. | Garantija | ≥ 24 mėnesiai. Garantija turi apimti įrenginį, rotorius ir pateiktus adapterius / įdėklus |  |  |