ANESTEZIJOS APARATAS IR GYVYBINIŲ FUNKCIJŲ MONITORIAUS SISTEMA SU PRIEDAIS 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

	Eil. Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės

	1. 
	Anestezijos aparatas
	

	1.1. 
	Paskirtis
	Aparatas pritaikytas visų amžiaus grupių pacientams (naujagimiams, vaikams, suaugusiems);



	1.2. 
	Ergonomika
	

	1.2.1
	Mobilumas
	Mobili įrenginio platforma su centrine stabdžių sistema

	1.2.2
	Darbastalio apšvietimas
	Integruotas, reguliuojamas darbastalio apšvietimas

	1.2.3
	Ventiliatoriaus ekrano padėties nustatymas
	Vertikalioje plokštumoje ir horizontalioje plokštumoje arba alternatyvi galimybė stebėti ventiliacijos parametrus su aparatu komplektuojamo paciento gyvybinių funkcijų stebėjimo monitoriaus ekrane, kuris turi galimybę dubliuoti ventiliatoriaus ekrano duomenis

	1.3.

	Anestezijos aparato ventiliatoriaus monitoriaus valdymo ekranas
	1. Ekrano įstrižainė 37 ± 2,5 cm;
2. Spalvotas;

3. Prisilietimui jautrus (“touchscreen”);

4. Pasukamas greito funkcijų/parametrų pasirinkimo bei nustatymų patvirtinimo ratukas; 
5. Integruoti mygtukai papildomų funkcijų iššaukimui;

	1.4.
	Ventiliatoriaus ekrane atvaizduojamas dujų slėgis esantis ligoninės dujų tiekimo sistemoje
	Būtina

	1.5.
	Aparato maitinimo šaltiniai:
	1. 220 V±10 %, 50 Hz elektros tinklas;

2. Vidinis avarinis maitinimo šaltinis (akumuliatorius); aparato veikimo laikas, maitinant iš šio šaltinio ≥ 90 min.

3. Ne mažiau kaip 4 papildomos elektros rozetės su individualiais saugikliais.

	1.6.
	Anestezijos aparato naudojamos dujos

	O2 ir suspaustas oras tiekiami iš magistralinio vamzdyno arba prie aparato prijungtų balionų

	1.7.
	Dujų maišymo sistema
	Elektroniniu būdu valdoma

	1.8.
	Elektroninio mikserio reakcijos laikas į pakeitimus
	Ne daugiau kaip 500 ms

	1.9.
	Anestezijos aparato funkcionalumas
	Rankinės/spontaninės ventiliacijos galimybė su O2 dozavimu galima nutrūkus elektros maitinimui ir išsikrovus vidiniams akumuliatoriams

	1.10.
	Ventiliacijos parametrų nustatymas pagal paciento amžių ir IBW ( idealus kūno svoris)
	Būtina

	1.11.
	Kilpinės kreivės


	Slėgio-srauto arba slėgio-tūrio ir tūrio-srauto kilpinės kreivės

	1.12.
	Skaitinės ir grafinės tendencijos 

	Būtinos skaitinės ir grafinės tendencijos

	1.13.
	Monitoruojami ventiliavimo ir kvėpuojamųjų dujų parametrai:
	1. Minutinis tūris;

2. Kvėpavimo tūris;

3. Kvėpavimo dažnis;

4. Maksimalus slėgis įkvėpime;

5. Plato slėgis;

6. Vidutinis kvėpavimo takų slėgis;

7. PEEP;

8. Pasipriešinimas;

9. Tamprumas;

10. Anestetinių dujų kiekis kvėpuojamajame mišinyje su automatiniu anestetikų atpažinimu;

11. Kvėpavimo takų slėgio ir srauto kreivės;

12. O2/CO2 koncentracija įkvėpime ir iškvėpime;

13.  Automatiškai apskaičiuojama anestetiko minimali alveolinė koncentracijos reikšmė priklausoma nuo paciento amžiaus (MAC);

14. CO2 ir tamprumo tendencijos.

	1.14
	Atsarginis rankinės ventiliacijos režimas


	Leidžiantis ventiliuoti pacientą rankiniu būdu ir išlaikyti dujų bei ventiliacijos monitoravimą, deguonies ir anestetinio agento tiekimą ventiliatoriaus, pagrindinio

ekrano ar dujų maišytuvo gedimo atveju

	1.15.
	Pacientui paduodamų kvėpuojamųjų dujų srauto diapazonas (ne siauresnis už nurodytą)
	0,2 – 15 l/min.

	1.16.
	Greito O2 padavimo į kvėpavimo kontūrą vožtuvas
	Ne mažiau 25 l/min.

	1.17.
	Kvėpavimo sistemoje cirkuliuojančių dujų pašildymas
	Būtina

	1.18.
	Programinė įranga, leidžianti rankiniu būdu nustatyti šviežių dujų srautą, apriboti anestetiko pereikvojimą, ir apsauganti pacientą nuo hipoksijos minimalios ir/ar mažos tėkmės anestezijos metu
	Vizualus paduodamų dujų srauto indikatorius - elektroninis tėkmės matuoklis leidžiantis įvertinti šviežių dujų srauto tiekimo perviršį ar trūkumą 

	1.19.
	CO2  absorberio kalkių indo talpa
	≤ 1,5 l.

	1.20.
	Bendras kvėpavimo sistemos tūris, įskaitant CO2  absorberio talpos tūrį, priverstinės ventiliacijos režime
	≤ 3,7 l.

	1.21.
	Plaučių ventiliavimo režimai:
	1. Tūriu kontroliuojama ventiliacija

2. Slėgiu kontroliuojama ventiliacija

3. Sinchronizuota ventiliacija kontroliuojama tūriu

4. Sinchronizuota ventiliacija kontroliuojamu slėgiu

5. Slėgį palaikanti ventiliacija su pastoviu PEEP lygiu (CPAP/PSV)

6. Pagalbinis slėgis gali būti aktyvuojamas sinchronizuotos tūriu ir slėgiu kontroliuojamų ventiliacijų metu

7. Rankinė/spontaninė ventiliacija

	1.22.
	Rankinės ventiliacijos slėgio ribojimo vožtuvas
	Slėgis reguliuojamas ne siauresnėse nei 5 - 70 cmH2O ribose

	1.23.
	Ventiliatorius privalo užtikrinti sekančius ventiliacijos parametrus:
	 

	1.23.1
	Vienkartinio įpūtimo tūrio reguliavimo ribos tūriu kontroliuojamos ventiliacijos režime (ne siauresnės už nurodytas)
	Ne blogiau nei nuo 20 ml iki 1300 ml

	1.23.2.
	Vienkartinio įpūtimo tūrio reguliavimo ribos slėgiu kontroliuojamos ventiliacijos režime (ne siauresnės už nurodytas)
	Ne blogiau nei nuo 10 ml iki 1300 ml

	1.23.3.
	Ventiliacijos dažnio reguliavimo ribos priverstiniuose ventiliacijos režimuose (ne siauresnės už nurodytas)
	5-80 k/min.

	1.23.4.
	Tėkmės trigerio jautrumo nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) 
	Nuo 0,3 l/ min

	1.24.
	Plaučių atstatymo protokolai (angl. Lung recruitment maneuvers)
	1. Vieno etapo manevras, vartotojo nustatyto slėgio taikymas pagal nustatytą laiko intervalą;

2. Kelių žingsnių manevras: daugiapakopis slėgio didinimas ir mažinimas pagal vartotojo parenkamus parametrus;
3. Priminimo funkcija periodiniam protokolo atlikimui vieno etapo režime.

	1.25.
	Pastovus plaučių elastingumo monitoravimas
	Išmatuotų elastingumo rezultatų atvaizdavimas monitoriaus ekrane po kiekvieno atlikto manevro ( slėgio didinimo).

	1.26.
	Pauzės režimas
	1. Ventiliacijos laikinas sustabdymas išlaikant ventiliacijos režimo parametrų nustatymus, sustabdant šviežių dujų mišinio ir anestetiko tėkmę;
2. Su laikmačiu;

	1.27.
	Atidirbusių anestetinių dujų šalinimo tipas
	Pasyvus arba suderinamas su esama ligoninės šalinimo sistema ( pasyvia/aktyvia)

	2.
	Anestezijos aparato priedai:
	

	2.1.
	Reikalavimai anestetinių dujų garintuvams:
	

	2.1.1.
	Su aparatu komplektuojamas garintuvų kiekis
	2 vnt. sevoflurano dujoms (1 vnt. - eksploatacijai, 1 vnt. – atsarginis)

	2.1.2.
	Maksimalus prie aparato prijungiamų garintuvų kiekis
	Ne mažiau kaip 2 garintuvai;

	2.2.
	Papildomas išorinis deguonies tiekimas (Auxiliary O2)
	Būtina

	2.3.
	ACGO (Auxiliary Common Gas Outlet) arba lygiavertis, naudoti su negrįžtamojo kvėpavimo (non-rebreathing) sistemomis
	Būtina

	2.4.
	Sekreto siurbimo sistema jungiama prie centrinės vakuumo sistemos
	Būtina. Komplektuojama su daugkartinio naudojimo sekreto surinkimo indais (2 vnt.)

	2.5.
	CO2  absorberio kalkių indo talpa
	2 vnt. ( 1 vnt. - eksploatacijai, 1 vnt. – atsarginis)

	2.6.
	Visų aparato naudojamų dujų tiekimo žarnos su greitos fiksacijos sieninėmis jungtimis (sieninių jungčių tipai patikslinami užsakant įrangą) - 1 kompl.
	Būtina

	2.7.
	Daugkartinio naudojimo žarna, skirta atidirbusių anestetinių dujų išmetimui, su greitos fiksacijos sienine jungtimi (sieninės jungties tipas patikslinamas  užsakant įrangą) – 1 vnt.
	Būtina

	3.
	Paciento gyvybinių funkcijų monitorius
	

	3.1.
	Monitoriaus maitinimo šaltiniai
	1. 230V, 50 Hz elektros tinklas; 

2. Vidinis avarinis maitinimo šaltinis (akumuliatorius); 

3. Monitoriaus veikimo laikas, maitinant iš šio šaltinio ≥ 60 min.

	3.2.
	Reikalavimai paciento monitoriaus ekranui
	1. ( 37,5 ±2,5 cm įstrižainės;

2. Komplektuojamas su alkūnių sistema tvirtinimui prie siūlomo anestezijos aparato;

3. Ne mažiau 10 kreivių ekrane vienu metu;

4. Vienu metu ekrane atvaizduojamų skaitmeninių laukų ne mažiau kaip 10;

	3.3.
	Monitoriaus valdymas
	1. Parametrų valdymo ratuku arba interaktyviomis piktogramomis lietimui jautriame ekrane;

2. Prisilietimui jautrus monitoriaus ekranas;

	3.4.
	Monitoruojamieji parametrai
	1. EKG multi-derivacinis kanalas;

2. Širdies susitraukimų dažnis ( ŠSD);

3. ST segmento analizė;

4. Kvėpavimas;

5. SpO2;

6. Neinvazinis kraujospūdis;

7. Tiesioginis spaudimo matavimas;

8. Raumenų relaksacijos matavimas (NMT);

9. Sąmonės būklės įvertinimas;

10. Temperatūra; 

	3.5.
	Reikalavimai EKG

multiderivaciniam kanalui:


	1. EKG derivacijos: I, II, IIII, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6;
2. ŠSD matavimo ribos 15 – 350 k/min. (ne siauresnės už nurodytas);
3. Matavimo paklaida ≤ ± 1 % arba 1 k/min. priklausomai, kuris daugiau

	3.6.
	Reikalavimai temperatūros

matavimo kanalui:


	1. Temperatūros matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytą) 20 – 45°C;

2. Kanalo matavimo paklaida ≤ ± 0,1°C;

	3.7.
	Reikalavimai neinvazinio

kraujospūdžio kanalui:


	1.  Kraujospūdžio matavimo diapazonas (ne siauresnis už

nurodytą) 20 – 260 mmHg

2.  Kraujospūdžio matuoklio darbo režimai automatinis, rankinis ir besitęsiantis.

3.  Automatinis slėgio manžetėje apribojimas priklausomai nuo pasirinktos paciento amžiaus kategorijos.

4.  Matavimo paklaida ≤ ± 5 mmHg.

	3.8.
	Reikalavimai SpO 2 kanalui: 
	1.  SpO 2 matavimo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) 40 -100 %;

2.  Matavimo paklaida matuojant

suaugusiems ir vaikams: ±2,0% diapazone 70-100%

	3.9.
	Reikalavimai invazinio

kraujospūdžio matavimo kanalui:


	1.  Kraujospūdžio matavimo diapazonas (ne siauresnis už

nurodytą) -50 – 360 mmHg

2.  Matavimo paklaida be jutiklio paklaidos ± 2% arba 1mmHg priklausomai kuri didesnė;
3.  Pulsinio slėgio variacijos matavimo diapazonas ne siauresnis kaip 0% iki 50%;

	3.10
	Raumenų relaksacijos matavimas mechaniniu davikliu
	Su funkcijos indikacija  - atvaizdavimu monitoriuje; Stimuliavimo režimai; TOF, DBS, ST, PTC;

	3.11.
	Reikalavimai sąmonės būklės įvertinimo moduliui arba atskiram monitoriui
	EEG duomenų registravimas, veido raumenų miografijos registracija ir analizavimas entropijos arba BIS algoritmu

	3.12.
	Matuojamų parametrų atmintis
	1. Atminties trukmė ≥ 120 val. grafinės ir skaitmeninės informacijos;

2. ≥ 100 įvykių išsaugojimas atmintyje;

3. Rankinis įvykio išsaugojimas atmintyje;

4. Automatinis įvykio fiksavimas aliarmo metu;

	4.
	Paciento gyvybinių funkcijų monitoravimo sistemos priedai:
	

	4.1.
	EKG kabelis 3 elektrodų
	≥ 4  vnt. (daugkartinio naudojimo)

	4.2.
	SpO2 matavimo davikliai
	≥  5 vnt. (daugkartinio naudojimo, dedamas ant  piršto, „krokodilo“ tipo skirtas suaugusiems ir įvairaus amžiaus vaikams )

	4.3.
	Prailginimo kabelis SpO2 matavimo davikliui
	2 vnt. (daugkartinio naudojimo)

	4.4.
	Manžetės  neinvazinio kraujospūdžio matavimui
	≥ 10 vnt. (daugkartinio naudojimo, skirti visų amžiaus grupių pacientams: naujagimių/kūdikių, vaikų ir 

suaugusiųjų skirtingų dydžių)

	4.5.
	Žarnelė neinvazinio kraujospūdžio manžetės prijungimui prie monitoriaus 
	≥ 3 vnt., (daugkartinio naudojimo)

	4.6.
	Temperatūros matavimo daviklis


	2 vnt. (daugkartinio naudojimo)

	4.7.
	Raumenų relaksacijos matavimo ( NMT) modulis su kabeliu
	1 vnt., (daugkartinio naudojimo, pritaikytas monitoriuje įdiegtam neuroraumeninės jungties funkcijos registravimo metodui, su 2 sensoriais: vaikams (1 vnt.) ir suaugusiems (1 vnt.) )

	4.8.
	Sąmonės būklės monitoravimo modulis su kabeliu
	1 vnt., (daugkartinio naudojimo, pritaikytas monitoriuje įdiegtam vienam iš galimų sąmonės būklės registravimo metodui)

	4.9.
	Sąmonės būklės monitoravimo elektrodai 
	≥ 20 vnt.( 10 vnt. vaikams, 10 vnt. suaugusiems)

	5.
	Anestezijos mašinos ir paciento gyvybinių funkcijų monitoravimo sistemos suderinamumas
	Paciento gyvybinių funkcijų monitorius turi būti suderinamas ir integruojamas su siūlomu anestezijos aparatu taip, kad monitoriuje būtų atvaizduojami ventiliacijos duomenys ir aliarmų pranešimai;

	6.
	Įrangos pristatymas perkančiajai organizacijai, iškrovimas, pervežimas į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas)
	Įrangos pristatymo perkančiajai organizacijai, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.

	7.
	Vartotojų apmokymas
	Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą

	8.
	Techninio personalo apmokymas
	Klaipėdos vaikų ligoninės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.

	9.
	Pažymėta CE ženklu pagal “ Medicinos prietaisų saugos reglamentą”, pateikti sertifikatą originalo ir lietuvių kalba
	Būtina

	10.
	Garantijos sąlygos
	1. Garantinio aptarnavimo laikotarpis  ≥  24 mėnesiai;

2. Į garantiją įskaičiuotas  nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. 

	11.
	Kartu su įranga pateikiama  dokumentacija


	1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba (elektroninė versija)

2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba (elektroninė versija): 

a) struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas;

b) instaliavimo instrukcijos;

c) funkcionalumo patikrinimo instrukcijos;

d) aptarnavimo instrukcijos;

e) gedimų nustatymo instrukcijos;

f) išardymo-surinkimo instrukcijos;

g) atsarginių dalių katalogas;

h) periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos;

i) derinimo/kalibravimo instrukcijos (taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo);

j) programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti (taikoma, jei šios priemonės yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo).

Pastaba: Reikalavimas pateikti dokumentų elektronines versijas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.1 punktu.

	12.
	Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis
	Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). 

Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu.


EKONOMIŠKAI NAUDINGIAUSIO (KAINOS IR KOKYBĖS SANTYKIO)
PASIŪLYMO VERTINIMO KRITERIJAI IR TVARKA

Anesteziologijos aparatas su gyvybinių funkcijų monitoriaus sistema 
         Perkančioji organizacija pasiūlymus vertins pagal kainos ir kokybės santykio kriterijų. Numatytų vertinimo kriterijų lyginamieji svoriai:

1) kaina (C) – 70;

2) techniniai pranašumai (T) – 30;

Vertinimo kriterijai ir jų parametrų lyginamieji svoriai:

	Vertinimo kriterijai
	Parametro lyginamasis svoris
	Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime

	Kaina (C)
	X=70

	Anesteziologijos aparato su gyvybinių funkcijų monitoriaus sistema techniniai pranašumai (T)
	Y=30

	Nr.
	Parametras
	Palyginamasis / Statinis (Taip/Ne)
	
	

	T1.
	Įrangai suteikiama ilgesnė negu 24 mėn. garantija. 
	Palyginamasis: interpoliacinis
	L1 = 0,2 
	

	T2.
	Anestezijos proceso vertinimas realiu laiku, remiantis Entropijos arba BIS matavimais ir skausmo matavimu, rodoma grafinė vertė monitoriaus ekrane, arba atskirame monitoriuje
	Statinis:
(yra/nėra)
	L2 = 0,3
	

	T3.
	Šviežių dujų srauto įtakos ventiliacijai eliminavimo/mažinimo funkcija, užtikrinanti stabilų vienkartinio tūrio tiekimą nepriklausomai nuo šviežių dujų srauto pokyčių;
	Statinis:
(yra/nėra)
	L3 = 0,1
	

	T4.
	Nustatyto PEEP palaikymo funkcija ir nuotėkio kompensavimo galimybė, užtikrinanti PEEP palaikymą esant nedideliems nuotėkiams ir spontaninio kvėpavimo metu.

	Statinis:
(yra/nėra)
	L4 = 0,1
	

	T5.
	Ventiliacijos sistema turi būti be tradicinių kvėpavimo dumplių arba lygiavertė. Lygiaverčiu laikomas sprendimas, kuriame vienkartinis tūris (VT) generuojamas ne kvėpavimo dumplių suspaudimo principu, o kitu gamintojo aprašytu principu (pvz., stūmoklinis, turbininis/ventiliatorinis, rezervuaro/„volume reflector“ ar kt.).
	Statinis:
(yra/nėra)
	L5 = 0,3 
	



Pasiūlymo ekonominio naudingumo (kainos ir kokybės santykio) apskaičiavimo tvarka (formulė) yra pateikiama žemiau:


1. Pasiūlymo ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (C) ir techninių pranašumų (T) balus:

S = C + T

2. Pasiūlymo kainos (C) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Cmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Cv) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):

[image: image1.png]



Kadangi siūlomo objekto techniniai pranašumai įvertinami dviem skirtingais vertinimo būdais, todėl parametrų įvertinimas apskaičiuojamas skirtingais metodais:

Siūlomo objekto T1, techniniai parametrai aprašomi palyginamuoju interpoliaciniu vertinimo būdu, todėl parametro įvertinimas apskaičiuojamas pagal metodiką:

· Jei siūlomas objektas turi parametro T1, didžiausią skaitinę vertę (Tmax) gauna maksimalų balų skaičių pagal lyginamąjį svorį: Ti = Li. Mažiausią parametro T1, skaitinę vertę (Tmin) turintis objektas gauna 0 balų: T1 = L1 = 0. Jei visų vertinamų pasiūlymų parametro T1 reikšmės yra vienodos, visiems pasiūlymams skiriamas maksimalus balo skaičius (L1 = 0,2).
· Visais kitais atvejais vertinamo objekto (Tv) parametro įvertinimas skaičiuojamas pagal formulę:

[image: image2.png]



Siūlomo objekto T2, T3, T4, T5 techniniai parametrai aprašomi statiniu vertinimo būdu ir neturi skaitinių išraiškų (yra arba nėra), todėl parametro įvertinimas apskaičiuojamas pagal formulę:
· Jei siūlomas objektas turi nurodytą pranašumą: T2 = L2 = 0,3; T3 = L3 = 0,1; T4 = L4 = 0,1, T5 = L5 = 0,3.
· Jei siūlomas objektas neturi nurodyto pranašumo: T2 = L2 = 0; T3 = L3 = 0; T4 = L4 = 0; T5 = L5 = 0.
Techninių pranašumų (T) balai apskaičiuojami visų techninių kriterijų parametrų įvertinimų sumą padauginant iš techninių pranašumų lyginamojo svorio (Y):
[image: image3.png]



PAGE  
6

