OPERACINIS STALAS

        - TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametras (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomi techniniai parametrai, siūlomas modelis ( tiekėjas turi pateikti užpildytą kartu su pasiūlymu) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Paskirtis | Operacinis stalas skirtas otorinolaringologinėms operacijoms, bendrajai chirurgijai ir mažoms ortopedinėms/traumatologinėms operacijoms Pastaba: operacinis stalas bus naudojamas vaikų operacinėse |  |
| 1. | Stalo konstrukcija | - Stalas mobilus; - Su ≥ 4 visomis kryptimis besisukiojančiais ratukais; - Stalas stabilizuojamas iš stalo pagrindo nuleidžiamomis specialimis atramomis arba stabdžiu blokuojant ratukus; |  |
| 2. | Stalo aukščio, pasvirimo kampų ir pozicijų reguliavimas | Elektromechaninis, elektrohidraulinis (arba lygiavertis) |  |
| 3. | Saugi leistina stalo darbinė apkrova | Ne mažiau kaip 200 kg |  |
| 4. | Stalo kolonos keliamoji galia | Ne mažiau kaip 350 kg |  |
| 5. | Reikalavimai stalviršiui: |  |  |
| 5.1. | Sudarytas iš ne mažiau kaip 4 sekcijų | - Galvos atrama; - Nugaros atrama; - Sėdmenų atrama; - Dviejų dalių kojų atrama. |  |
| 5.2. | Kojų atramos | 1. Dviejų dalių kojų atramos sekcija nuimama; 2. Nuėmimo/uždėjimo metu kojų sekcijos fiksuojamos be sraigtų, užveržimo rankenų ar lygiaverčiais tvirtinimo elementais; |  |
| 5.3. | Galvos atramos | - Plokščia galvos atrama, bendrajai chirurgijai, nuimama, 1 vnt; - Galvos atrama balno formos arba analogiška su įdubimu otorinolaringologinėms/akių operacijoms, dvigubos vertikalios artikuliacijos, nuimama, 1 vnt. |  |
| 5.4. | Laidumas rentgeno spinduliams | Stalviršis pralaidus rentgeno spinduliams |  |
| 5.5. | Priedų tvirtinimo bėgeliai | Prie šoninių stalviršio sekcijų kraštų iš abiejų pusių sumontuoti bėgeliai papildomiems prietaisams tvirtinti; |  |
| 5.6. | Gabaritiniai matmenys | Stalo viršaus plotis (be šoninių bėgelių) ≥ 50 cm. |  |
| 5.7. | Čiužinys: | - Čiužinio storis ≥ 60 mm.; - Pralaidus rentgeno spinduliams; - Fiksuotas prie stalviršio; - Su antipraguliniu efektu; - Atsparus dezinfekcinėms medžiagoms; |  |
| 5.8. | Stalviršio padėties reguliavimas | - Trendelenburgo padėtis: ≥ 30°; - Atvirkštinė Trendelenburgo (antiTrendelenburgo) padėtis: ≥ 25°; - Pavertimas į šonus (lateralinis pasvyrimas: po 20o į abi puses nuo prietaiso pažymėtos padėties (perkančioji organizacija tinkamu žymėjimu laikys ir žymėjimą ≥ ± 20o) - Stalviršio (be čiužinio) aukščio reguliavimas: minimalus ≤ 700 mm, maksimalus ≥ 1000 mm; - Motorizuotas išilginis (paralelinis) stalviršio paslinkimas (angl. sliding) į abi puses ne mažiau kaip 300 mm. |  |
| 5.9. | Motorizuotas stalviršio pozicijų keitimas | - Nulinės padėties „0“ nustatymas; - Nugaros sekcijos nuleidimo/pakėlimo kampo reguliavimas; - Pavertimo į šonus (lateralinio posvyrio) reguliavimas; - Stalviršio aukščio reguliavimas; - Trendelenburgo ir antiTrendelenburgo padėčių reguliavimas; - Stalviršio išilginis poslinkis. |  |
| 5.10 | Galvos sekcijos reguliavimas | 1.Nuleidimo/pakėlimo (žemyn/aukštyn) kampas reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip nuo -45° iki +25°; 2.Galimybė galvos sekcijos nuleidimo/pakilimo kampą reguliuoti rankiniu būdu; |  |
| 5.11 | Reikalavimai nugaros sekcijos reguliavimui | Nuleidimo/pakėlimo (žemyn/aukštyn) kampas reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip nuo -40° iki +70° |  |
| 5.12 | Reikalavimai kojų sekcijos reguliavimui | - Nuleidimo/pakėlimo kampas reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip nuo -90° iki 0°; - Kojų sekcijų padėtis reguliuojama atskirai kiekvienai kojai. |  |
| 6. | Operacinio stalo padėčių keitimo valdymas | - Laidiniu pultu, kurį esant poreikiui galima atjungti ir naudoti kaip belaidį nuotolinio valdymo pultą arba belaidžiu nuotolinio valdymo pultu; - Integruotu į stalą pultu arba pakabinamu ant stalo laidiniu valdymo pultu; - Normalus ir reversinis stalviršio padėčių valdymas. |  |
| 7. | Prie operacinio stalo komplektuojami priedai su konstrukciniais elementais tvirtinimui prie operacinio stalo: |  |  |
| 7.1. | Atrama rankai – 2 vnt. | 1.Paminkštinta rankos atrama su reguliuojamu aukščiu ir kampu, reguliuojama viena svirtimi. 2.Rankos lenta pasisuka 180°. 3.Tvirtinamos prie operacinio stalo šoninio bėgelio naudojant radialinį spaustuvą; 4.Su rankos fiksavimo diržais; |  |
| 7.2. | Lankas anesteziologo zonos atskyrimui – 1 vnt. | - Reguliuojamo aukščio; - L formos; - Pagamintas iš nerūdyjančio plieno ( arba lygiavertės medžiagos); - Tvirtinamas prie operacinio stalo šoninio bėgelio radialiniu spaustuvu; |  |
| 7.3. | Atrama viršutinei paciento rankai padėti, pacientą guldant ant šono – 1 vnt. | - Tvirtinama prie operacinio stalo šoninio bėgelio; - Su rankos fiksavimo diržais; |  |
| 7.4. | Atrama, skirta ant šono paguldyto ligonio prilaikymui iš nugaros bei krūtinės pusių - 1 kompl. | 2. Plokščios; 3. Padengtos minkšta danga; 4. Reguliuojamo aukščio, atstumo nuo stalviršio krašto. 5. Tvirtinamos prie operacinio stalo šoninio bėgelio. |  |
| 7.5. | Kojų laikikliai/atramos - 1 komplektas | 1. Tvirtinamos prie operacinio stalo; 2. Padengtos minkšta danga; 3. Reguliuojamo aukščio; 4. Su kojų tvirtinimo diržais; 5. Su tvirtinimo spaustukais prie bėgelio. |  |
| 7.6 | Paciento saugos diržai | 1.Platus kojų ir kūno diržas, skirtas saugiam paciento pozicionavimui. Tvirtinamas „Velcro“ tipo lipukais. 2 vnt. 2.Riešų dirželiai, paciento riešams fiksuoti. Saugos diržo tipo.Tvirtinami prie šoninių bėgelių spaustuvais. 2 vnt. |  |
| 7.7. | Galvos atrama/paminkštinimas – 1 vnt. | 1. Gelinis (arba lygiavertės medžiagos); 2. Žiedo arba pasagos formos; |  |
| 7.8. | Infuzijų stovas | Ant šoninio bėgelio tvirtinamas infuzijų stovas su spaustuvu (arba lygiavertis); |  |
| 8. | Maitinimo šaltinis | 1. Iš 230 V, 50Hz elektros tinklas; 2. Įkraunamas akumuliatorius. |  |
| 9. | Valymas ir dezinfekcija | Paviršiai atsparūs valymo ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui |  |
| 10. | Atsparumo drėgmei klasė | Ne mažiau kaip IPX4 |  |
| 11. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 12. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 13. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; |  |
| 14. | Garantinis terminas | - ≥ 36 mėnesiai operaciniam stalui; - ≥ 12 mėnesių priedams; Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Specialisto atvykimo gedimų šalinimui laikas – ne vėliau kaip per 24 val. nuo iškvietimo gavimo. |  |
| 15. | Įrangos žymėjimas CE ženklu | Kartu su pasiūlymu būtina pateikti operacinio stalo žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją. |  |
| 16. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba: - Struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas; - Instaliavimo instrukcijos; - Funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; - Aptarnavimo instrukcijos; - Gedimų nustatymo instrukcijos; - Išardymo-surinkimo instrukcijos; - Atsarginių dalių katalogas; - Periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos; - Derinimo/kalibravimo instrukcijos (taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo); Programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti (taikoma, jei šios priemonės yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo). |  |
| 17. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |

EKONOMIŠKAI NAUDINGIAUSIO (KAINOS IR KOKYBĖS SANTYKIO)

PASIŪLYMO VERTINIMO KRITERIJAI IR TVARKA

Operacinis stalas

Perkančioji organizacija pasiūlymus vertins pagal kainos ir kokybės santykio kriterijų. Numatytų vertinimo kriterijų lyginamieji svoriai:

1) kaina (C) – 70;

2) techniniai pranašumai (T) – 30;

Vertinimo kriterijai ir jų parametrų lyginamieji svoriai:

| Vertinimo kriterijai |  |  | Parametro lyginamasis svoris | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kaina (C) |  |  |  | X=70 |
| Operacinio stalo techniniai pranašumai (T) |  |  |  | Y=30 |
| Nr. | Parametras | Palyginamasis / Statinis (Taip/Ne) |  |  |
| T1. | Įrangai suteikiama ilgesnė negu 36 mėn. garantija. Pastaba: Balas skiriamas už kiekvienus papildomus 12 mėn. | Palyginamasis: interpoliacinis | L1 = 0,2 |  |
| T2. | Stalviršio (be čiužinio) aukščio reguliavimo ribos didesnės negu nuo 700 mm iki 1000 mm | Palyginamasis: interpoliacinis | L2 = 0,3 |  |
| T3. | Apsaugos nuo susidūrimo su kliūtimi stalo sekcijų pozicijų keitimo metu sistema, apie susidūrimą pranešanti garsiniu ir vaizdiniu perspėjimu ir automatiškai sustabdanti stalo judėjimą, aptikus kliūtį. Jutiklių pagalba stebima ir valdoma visa stalo sistema, įskaitant galvos, kojų sekcijų pozicionavimo ir stalviršio aukščio keitimo kontrolę. | Statinis: (yra/nėra) | L3 = 0,3 |  |
| T4. | Integruotas avarinis stalo valdymo mechanizmas, leidžiantis valdyti visas stalo funkcijas rankiniu - mechaniniu būdu (be elektros). | Statinis: (yra/nėra) | L4 = 0,2 |  |

Pasiūlymo ekonominio naudingumo (kainos ir kokybės santykio) apskaičiavimo tvarka (formulė) yra pateikiama žemiau:

1. Pasiūlymo ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (C) ir techninių pranašumų (T) balus:

S = C + T

2. Pasiūlymo kainos (C) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Cmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Cv) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):

C=CminCv ×X

Kadangi siūlomo objekto techniniai pranašumai įvertinami dviem skirtingais vertinimo būdais, todėl parametrų įvertinimas apskaičiuojamas skirtingais metodais:

Siūlomo objekto T1, T2 techniniai parametrai aprašomi palyginamuoju interpoliaciniu vertinimo būdu, todėl parametro įvertinimas apskaičiuojamas pagal metodiką:

- Jei siūlomas objektas turi parametro T1, T2 didžiausią skaitinę vertę (Tmax) gauna maksimalų balų skaičių pagal lyginamąjį svorį: Ti = Li. Mažiausią parametro T1, T2 skaitinę vertę (Tmin) turintis objektas gauna 0 balų: T1 = L1 = 0, T2 = L2 = 0.

- Visais kitais atvejais vertinamo objekto (Tv) parametro įvertinimas skaičiuojamas pagal formulę:

Ti=Tv-TminTmax- Tmin ×Li.

Siūlomo objekto T3, T4 techniniai parametrai aprašomi statiniu vertinimo būdu ir neturi skaitinių išraiškų (yra arba nėra), todėl parametro įvertinimas apskaičiuojamas pagal formulę:

- Jei siūlomas objektas turi nurodytą pranašumą: T3 = L3 = 0,3; T4 = L4 = 0,2.

- Jei siūlomas objektas neturi nurodyto pranašumo: : T3 = L3 = 0; T4 = L4 = 0.

Techninių pranašumų (T) balai apskaičiuojami visų techninių kriterijų parametrų įvertinimų sumą padauginant iš techninių pranašumų lyginamojo svorio (Y):

T= i=14Ti×Y.