HOLTER SISTEMOS SU ĮRAŠYMO ĮRENGINIU

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| ### Eil. ### Nr. | Parametrai (specifikacija) | ### Reikalaujamos parametrų reikšmės | ### Siūlomos įrangos parametrų reikšmės (parametrų atitikimas) ir nuorodos į atitinkamus gamintojo techninės dokumentacijos puslapius |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Ilgalaikės elektrokardiogramos analizavimo programinė įranga su duomenų saugojimu kompiuteryje * | (Įrašyti gamintoją ir modelį) |  |
|  | Pasirenkamas analizuojamų derivacijų skaičius | Būtina |  |
|  | Keturiolikos ar daugiau parų pilna EKG analizė | Generuojama viena ataskaita visam periodui |  |
|  | Analizės būdai | 1. Pilna EKG išklotinė, peržiūra puslapiais 2. Įvykių tendencijų grafinis vaizdavimas 3. Superimpozicijos (kreivių persidengimo) režimas EKG morfologijos pasikeitimo nustatymui 4. Skirtingų EKG morfologijų klasifikavimas 5. Didelės apimties EKG įvykių peržiūra vienu metu ekrane - ≥ 24 įvykiai |  |
|  | Dviejų ekranų funkcija, leidžianti vienu metu stebėti EKG, grafikus ar lenteles skirtinguose monitoriuose | Būtina |  |
|  | Galimybė matuoti atstumus tarp EKG kreivės taškų rankiniu būdu | Būtina |  |
|  | Aritmijų analizė, analizės rezultatus pateikiant skaitine išraiška | 1. Bradikardija (su vartotojo pasirenkamu skaitiniu atpažinimo kriterijumi) 2. Tachikardija (su vartotojo pasirenkamu skaitiniu atpažinimo kriterijumi) 3. Supraventrikulinė tachikardija 4. Skilvelinė tachikardija; 5. Tripletai 6. Kupletai 7. Bigeminija; 8. Trigeminija; 9. Prieširdžių virpėjimas; 10. Pauzė (su vartotojo pasirenkamu skaitiniu atpažinimo kriterijumi) 11. Iškritęs kompleksas 12. Paciento įvykių sąrašas, su įrašais iš išmanaus įrenginio 13. Paciento aktyvumo grafikai. |  |
|  | Su vartotojo nurodytais (pažymėtais) įvykiais susijusių EKG kreivių atkarpų išsaugojimas ataskaitoje | Būtina |  |
|  | QT analizė | QT analizavimo programa su QT, QTc matavimais, QT matavimo markerių nustatymu. |  |
|  | Duomenų bazės programos funkcijos | Galimybė nuskaityti, priimti ir saugoti ramybės, krūvio, Holterio EKG, paros arterinio kraujospūdžio monitoravimo duomenis |  |
| II. | Ilgalaikės elektrokardiogramos įrašymo įrenginys |  |  |
|  | Integruotas spalvotas skystųjų kristalų ekranas | Vienu metu matomos ≥ 3 EKG kreivės, kokybės nustatymui. Ekrano dydis ≥ (20x20 mm) |  |
|  | Ekrano vaizdas ir funkcijos | Ekrane matomas, laikas, data, kalendorius, baterijos likęs laikas. |  |
|  | Pacientui pritvirtinamų elektrodų skaičius registruojant tris EKG derivacijas | ≤ 3 |  |
|  | Įrašo trukmė naudojant standartinį maitinimo šaltinį, ne mažiau | ≥ 14 parų nepertraukiamas EKG įrašas |  |
|  | Galimybė registruoti 12 EKG derivacijų | Būtina |  |
|  | Kardiostimuliatoriaus impulsų registravimas | Būtina |  |
|  | EKG įrašymas į vidinę atmintį | ≥ 16 Gb |  |
|  | Kalibracija | Nereikalinga |  |
|  | Dažnio diapazonas | ≥ (0,05 – 40) Hz trijų elektrodų kabeliui ir ≥ (0,05 – 160) Hz 12 - elektrodų kabeliui |  |
|  | Amplitudės skiriamoji geba | ≤ 2,5 µV |  |
|  | Įmontuotas įvykių registracijos klavišas | Specifinių laiko momentų registracijai |  |
|  | Diskretizavimo dažnis | ≥ 8000 Hz |  |
|  | Įėjimo varža | ≥ 10 M |  |
|  | Paciento aktyvumo detekcija | Integruotas akselerometras |  |
|  | Bevielė sąsaja su išoriniu išmaniu įrenginiu | Išmanaus telefono programėlė skirta chronologiškai registruoti paciento įvykius ir nusiskundimus |  |
|  | Svoris | ≤ 40g su baterija ir vidine atmintimi |  |
|  | Atsparumas | Atsparus vandeniui. IP67 klasė, ne blogiau. Atsparus nukritimui ant žemės iš ≥ 1 m. aukščio. |  |
|  | Komplektacija | Sistema su analizavimo programa, įrašymo įrenginiai 2 vnt., elektrodų kabeliai skirti 3 kanalų EKG registracijai po 2 vnt.- ilgi ir vidutinio ilgio, prisegamas diržo laikiklis, vienkartiniai laikikliai ant kaklo su dirželiu ≥ 200 vnt. |  |
|  | Garantinis laikotarpis | ≥ 36 mėnesiai |  |
|  | Aparato žymėjimas CE ženklu | Pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją |  |
|  | Kartu su aparatu pateikiama dokumentacija | Naudotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalba |  |

| Eil. Nr. | Techninės specifikacijos reikalavimas dėl Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) | Įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
|  | 37 str. 9 d. nuostatų |  |
| I. | Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos-3/del-nacionalinio-saugumo-reikalavimu-taikymo-pirkimuose/ išaiškinimu 1 Pirkimo objekto dalyje nurodytai sudedamajai daliai (SPS 1 priedas „Pasiūlymo forma/techninė specifikacija/vertinimo kriterijai ir tvarka“ dalyje „Techninė specifikacija“ 1-9 punktai), BVPŽ kodas 48000000 (Programinės įrangos paketai ir informacinės sistemos), nurodytiems Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13 dalyje numatytame sąraše, todėl laikoma, kad prekės ar paslaugos kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai: | Pateikti Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytos formos atitikties deklaraciją SPS 4 priede (pateikiama su pasiūlymu). |
|  | 1) prekių gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) šio įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose; | Ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikęs tiekėjas turės pateikti SPS priede Nr. 5 užpildytą lentelę ir vieną ar kelis šiuos dokumentus: |
|  | 2) paslaugų teikimas būtų vykdomas iš šio įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų. | -juridinio asmens (tiekėjo) vadovo patvirtintą juridinio asmens steigimo dokumentų kopiją; |
|  |  | - juridinių asmenų registro išplėstinį išrašą (JAR) su istorija; |
|  | (Viešųjų pirkimų įstatymo 37 str. 9 d., LR vyriausybės 2022-03-30 nutarimas Nr. 280 „Dėl LR viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir 15 dalių nuostatų įgyvendinimo (aktuali redakcija)) | - Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos išrašą (JADIS); |
|  |  | - asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (tapatybės kortelės ar paso) kopiją; |
|  |  | - leidimo verstis atitinkama ūkine veikla patvirtinančio dokumento (pavyzdžiui, verslo liudijimo, individualios veiklos pažymėjimo ir pan.) kopiją; |
|  |  | - pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą; |
|  |  | - arba atitinkamus valstybės narės ar trečiosios šalies dokumentus ar kitus perkančiajai organizacijai priimtinus dokumentus. Dokumentai, kuriuose nenurodytas jų galiojimo terminas, turi būti išduoti ar atspausdinti iš informacinės sistemos ne anksčiau kaip likus 3 mėnesiams iki tos dienos, kurią perkančiosios organizacijos prašymu tiekėjas turi pateikti dokumentus. |
|  |  | (Viešųjų pirkimų įstatymo 39 str. 3 d.) |

EKONOMIŠKAI NAUDINGIAUSIO (KAINOS IR KOKYBĖS SANTYKIO)

PASIŪLYMO VERTINIMO KRITERIJAI IR TVARKA

Holter sistema

Perkančioji organizacija pasiūlymus vertins pagal kainos ir kokybės santykio kriterijų. Numatytų vertinimo kriterijų lyginamieji svoriai:

1) kaina (C) – 70;

2) techniniai pranašumai (T) – 30;

Vertinimo kriterijai ir jų parametrų lyginamieji svoriai:

| Vertinimo kriterijai |  |  | Parametro lyginamasis svoris | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kaina (C) |  |  |  | X=70 |
| Holter sistemos techniniai pranašumai (T) |  |  |  | Y=30 |
| Nr. | Parametras | Palyginamasis / Statinis (Taip/Ne) |  |  |
| T1. | Įrangai suteikiama ilgesnė negu 36 mėn. garantija. Pastaba: Balas skiriamas už kiekvienus papildomus 12 mėn. | Palyginamasis: interpoliacinis | L1 = 0,3 |  |
| T2. | Didžiausias diskretizavimo dažnis (Hz). | Palyginamasis: interpoliacinis | L2 = 0,4 |  |
| T3. | Ateityje galima įsigyti ir prijungti suderinamą SpO2 daviklį. | Statinis: (yra/nėra) | L3 = 0,3 |  |

Pasiūlymo ekonominio naudingumo (kainos ir kokybės santykio) apskaičiavimo tvarka (formulė) yra pateikiama žemiau:

1. Pasiūlymo ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (C) ir techninių pranašumų (T) balus:

S = C + T

2. Pasiūlymo kainos (C) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Cmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Cv) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):

C=CminCv ×X

Kadangi siūlomo objekto techniniai pranašumai įvertinami dviem skirtingais vertinimo būdais, todėl parametrų įvertinimas apskaičiuojamas skirtingais metodais:

Siūlomo objekto T1, T2 techniniai parametrai aprašomi palyginamuoju interpoliaciniu vertinimo būdu, todėl parametro įvertinimas apskaičiuojamas pagal metodiką:

- Jei siūlomas objektas turi parametro T1, T2 didžiausią skaitinę vertę (Tmax), gauna maksimalų balų skaičių pagal lyginamąjį svorį: Ti = Li. Mažiausią parametro T1, T2 skaitinę vertę (Tmin) turintis objektas gauna 0 balų: T1 = L1 = 0, T2 = L2 = 0.

- Visais kitais atvejais vertinamo objekto (Tv) parametro įvertinimas skaičiuojamas pagal formulę:

Ti=Tv-TminTmax- Tmin ×Li.

Siūlomo objekto T3, techniniai parametrai aprašomi statiniu vertinimo būdu ir neturi skaitinių išraiškų (yra arba nėra), todėl parametro įvertinimas apskaičiuojamas pagal formulę:

- Jei siūlomas objektas turi nurodytą pranašumą: T3 = L3 = 0,3.

- Jei siūlomas objektas neturi nurodyto pranašumo: T3 = L3 = 0.

Techninių pranašumų (T) balai apskaičiuojami visų techninių kriterijų parametrų įvertinimų sumą padauginant iš techninių pranašumų lyginamojo svorio (Y):

T=i=13Ti×Y.