KOMPIUTERINĖ REGOS AKIPLOČIO ĮVERTINIMO SISTEMA (PERIMETRAS)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos įrangos parametrų reikšmės (parametrų atitikimas) ir nuorodos į atitinkamus gamintojo techninės dokumentacijos puslapius |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kompiuterinė regos akipločio įvertinimo sistema (Perimetras) | (Įrašyti gamintoją ir modelį) |  |
| 1.1. | Aparato paskirtis | Skirtas paciento regos lauko (akipločio) įvertinimui bei akių ligų diagnostikai |  |
| 2. | Prietaiso konstrukciniai ypatumai | Kompaktiškas ant stalo padedamas prietaisas, valdomas išorinio kompiuterio pagalba (Programinė įranga pateikiama kartu su prietaisu). |  |
| 3. | Periferinis atstumas | ≥ 30° |  |
| 4. | Stimulo/fono spalva | Balta |  |
| 5. | Stimulo dydis | Ne mažiau nei III pagal Goldmann |  |
| 6. | Stimulo intensyvumas | Ne mažiau kaip diapazone nuo 0.015 cd/m² iki 150 cd/m² |  |
| 7. | Stimulo trukmė | 1.Standartinė ≥ 100ms 2.Kontrastinio jautrumo ≥ 500 ms |  |
| 8. | Tyrimo metodai | 1. Standartinė „balta ant balto“ perimetrija arba lygiavertė, 2. Kontrastinio jautrumo tyrimas arba lygiavertis |  |
| 9. | Minimalus slenkstinių testų pasirinkimas | 1. Standartinis slenksčio matavimas arba lygiavertis 2. Greitas slenkščio matavimas arba lygiavertis 3. Pažangus slenkščio matavimas arba lygiavertis 4. Glaukomos testas arba lygiavertis |  |
| 10. | Slenksčio testai | Ne mažiau nei: „30-2“, „24-2“, “10-2”, |  |
| 11. | Progresijos analizė | Būtina |  |
| 12. | Laikiklis korekciniams lęšiams | Būtina |  |
| 13. | Paciento galvos pozicionavimas | Reguliuojama smakro atramos pagalba |  |
| 14. | Kompiuteris | Integruotas į prietaisą, pilnai užtikrinantis prietaiso funkcionavimą arba komplektuojamas kartu su prietaisu ir programine įranga |  |
| 15. | Spausdintuvas | Būtina |  |
| 16. | Žvilgsnio stabilumo stebėjimas | Mirksėjimo aptikimas, vyzdžio padėties sekimas, automatinis žvilgsnio sekimas, tinkamos veido pozicijos kontrolė |  |
| 17. | DICOM suderinamumas | Būtina |  |
| 18. | Matinimas | 230 V ± 10%, 50 Hz |  |
| 19. | Įrangos žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio dokumento kopiją) |  |
| 20. | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau 24 mėn. |  |