Priedas Nr. 1

Projektas

Techninė specifikacija

C/S elementų analizatorius

anglies kiekio ir sieros kiekio naftos produktuose nustatymui

| Eil. Nr. | Rodiklis | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | Įrenginys | Multielementinis analizatorius sieros ir anglies kiekio nustatymui naftos produktuose. |
|  | Paskirtis | Bendro anglies kiekio ir bendro sieros kiekio nustatymui naftos produktuose. |
|  | Matavimo principas | Mėginio deginimas. Ultra violetinių spindulių fluorescencijos (UVF) spektrometrija ir Nedispersinė infraraudonųjų spindulių spektrometrija (NDIR). |
|  | Degimo krosnis | Temperatūra ne mažiau 1100° C. Su apsauga nuo suodžių susidarymo (mėginio degimo jutiklis) |
|  | Mėginio įvedimas į krosnį | Automatinis (skysto mėginio) – min 100 vnt. Horizontalus (su „valtele“). Min mėginio kiekis 100 μL. |
|  | Analizės laikas | Ne ilgesnis kaip 5 minutės |
|  | Detektoriai | Sierai: Ultra violetinių spindulių fluorescencija (UVF) – platus tiesinis veikimo diapazonas, tiesioginė mikroelementų ir didelio elementų kiekio analizė (nereikia išankstinio apdorojimo), mikroplazmos optimizavimas (MPO, apsaugantis nuo N trukdžių), didelio našumo džiovintuvas Angliai: Nedispersinė infraraudonųjų spindulių spektrometrija (NDIR) – platus tiesinis veikimo diapazonas, nereikalaujantis priežiūros, tiesioginė mikroelementų ir didelio elementų kiekio analizė (nereikia išankstinio apdorojimo), didelio našumo džiovintuvas |
|  | Matavimo ribos | Sierai: ne blogiau kaip 0 – 10000 mg/L Angliai: ne blogiau kaip 0 – 100 % (organiniam mėginiui) |
|  | Aptikimo riba | Ne blogesnė kaip 5 μg/L sierai Ne blogesnė kaip 100 μg/L angliai |
| - . | Garantija | Ne mažiau 12 mėnesių |
|  | Programinė įranga ir priedai | Pateikti kompiuterį su įrenginį valdančia programine įranga |
|  | Tyrimo metodai | ISO 20846 Naftos produktai. Sieros kiekio automobiliniuose degaluose nustatymas. Ultravioletinės fluorescencijos metodas. Bendro anglis kiekio nustatymas skystuose naftos produktuose. |
|  | Eksploatacinės medžiagos ir standartai | Būtina pateikti visas medžiagas ir standartus reikalingus įrenginio ir metodų pilnam įdiegimui ir darbuotojų apmokymui (tokios kaip kalibraciniai standartai, matavimo indeliai ir kiti reagentai (jeigu reikia), turi būti įtraukti į pasiūlymą, ir jų turi pakakti bent 500 mėginių paruošimui ir matavimui.) |
|  | Įrenginio įdiegimas ir apmokymas | Būtina. Laboratorijos personalo apmokymas dirbti įrenginiu matuojant standartus ir realius mėginius |