SPS 2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

  - Pirkimo objektas – atominis absorbcijos spektrometras (toliau – Prekė).

  - Pirkimo objekto apibūdinimas – atominis absorbcijos spektrometras, skirtas metalų (chromo, vario, nikelio, cinko, kadmio, švino ir gyvsidabrio) kiekių nustatymui.

  - Atominiu absorbcijos spektrometru tiriami geriamojo, požeminio, paviršinio vandens, nuotekų, dumblo ir dirvožemio mėginiai.

  - Pirkimas į dalis neskaidomas.

- PREKIŲ / PASLAUGŲ / DARBŲ KIEKIS / APIMTYS

  - Pirkimo objektą apima:

    - Kompiuteriu valdomas dvispindulinis atominės absorbcijos spektrometras su liepsniniu ir grafitiniu atomizatoriumi, gyvsidabrio nustatymo moduliu (jei komplektuojamas atskirai), kompiuterizuota darbo vieta ir taikomąja programine įranga – 1 komplektas.

    - Prekės montavimas, paleidimas ir derinimas.

- PREKIŲ PRISTATYMO / PASLAUGŲ / DARBŲ ATLIKIMO VIETA

  - Prekių pristatymo vieta – Jurgeliškių k. 5, Šiaulių kaimiškoji seniūnija, Šiaulių r. sav.

- GARANTIJOS

  - Prekei turi būti suteikiamas ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantinis laikotarpis nuo Prekės perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos, jei Tiekėjas pasiūlyme nenurodo ilgesnio garantinio laikotarpio.

  - Garantinio laikotarpio metu Tiekėjas turi savo jėgomis ir lėšomis ne vėliau nei per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Perkančiojo subjekto pranešimo (el. paštu) apie atsiradusį gedimą išsiuntimo dienos, pašalinti ne dėl Perkančiojo subjekto kaltės atsiradusį Prekės gedimą.

  - Garantinio laikotarpio metu Prekei sugedus ar sutrikus jos programinei įrangai Tiekėjas turi pradėti šalinti jos gedimą ne vėliau kaip per 48 val.

- PREKIŲ PRISTATYMO / PASLAUGŲ / DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

  - Prekė turi būti pristatyta, sumontuota ir paleista ne vėliau kaip per 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos arba per Tiekėjo pasiūlyme nurodytą trumpesnį terminą. Konkretus Prekės pristatymo ir montavimo laikas turi būti suderinamas su Sutartyje nurodytu kontaktiniu asmeniu.

  - Prekė nuo Perkančiojo subjekto turimo senojo atominio absorbcijos spektrometro demontavimo pradžios turi būti sumontuota, paleista ir paruošta darbui per ne ilgesnį nei 7 (septynių) kalendorinių dienų terminą. Šis terminas yra įskaičiuojamas į bendrąjį 5.1 punkte nurodytą 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų terminą arba Tiekėjo pasiūlyme nurodyta trumpesnį terminą.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Bendri reikalavimai Prekei:

    - Į pasiūlymą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos Tiekėjo išlaidos, apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam Sutarties įvykdymui (įskaitant Prekės sumontavimą, paleidimą ir derinimą) ir įrangos tinkamam veikimui.

    - Prekė turi atitikti Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje galiojančius gamybos, montavimo, naudojimo, saugos ir sveikatos įstatymus ir būti pažymėta CE ženklu.

    - Prekei turi būti atlikti gamykliniai bandymai. Kartu su Preke Tiekėjas turi pateikti Prekės dokumentaciją, atitikties sertifikatą bei eksploatacijos ir priežiūros instrukciją lietuvių kalba.

    - Prekės priėmimas fiksuojamas surašant priėmimo – perdavimo aktą, Prekę pristačius, tinkamai atlikus montavimo, paleidimo, derinimo darbus ir ją išbandžius. Prekės priėmimo – perdavimo aktą ruošia Tiekėjas, pasirašo Tiekėjas ir Perkančiojo subjekto atsakingas darbuotojas.

    - Tiekėjas privalo apmokyti Perkančiojo subjekto darbuotojus Prekės tinkamo naudojimo, valdymo ir eksploatavimo apimtimi.

  - Techniniai reikalavimai Prekės montavimui:

    - Prekė turi būti sumontuota esamo atominės absorbcijos spektrometro vietoje. Visa demontuota įranga yra Perkančiojo subjekto nuosavybė. Senos įrangos demontavimo ir Prekės montavimo metų susidariusių atliekų tvarkymą užtikrina Tiekėjas.

    - Tiekėjas turi įsivertinti esamą tyrimo metodui naudojamų dujų infrastruktūra, ją prijungti ir pritaikyti Prekei. Jos pakeitimus pagal poreikį turės atlikti Tiekėjas.

    - Tiekėjas turi įsivertinti esamą elektros instaliaciją ir ją pritaikyti Prekės tinkamam ir saugiam eksploatavimui. Jos pakeitimus pagal poreikį turės atlikti Tiekėjas.

    - Tiekėjas turi įsivertinti esamą vėdinimo bei ištraukiamosios ventiliacijos infrastruktūrą ir ją pritaikyti Prekės tinkamam ir saugiam eksploatavimui. Jos pakeitimus pagal poreikį turės atlikti Tiekėjas.

    - Prekė turi būti komplektuota su stalu(-ais), jei Perkančiojo subjekto turima infrastruktūra negalės būti pritaikyta.

  - Techniniai reikalavimai Prekei nurodyti 1 lentelėje, kurią Tiekėjas turi užpildyti ir pateikti kartu su pasiūlymu:

1 lentelė

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Būtinos charakteristikos ir reikalavimai | Pagrindimas (įrašyti „Atitinka“ / „Neatitinka“ ir, kur reikia, nurodyti konkrečius duomenis) |
| --- | --- | --- | --- |
| Techniniai reikalavimai |  |  |  |
|  | Siūloma įranga | Kompiuteriu valdomas dvispindulinis atominės absorbcijos spektrometras (AAS) su liepsniniu ir grafitiniu atomizatoriumi, kompiuterizuota darbo vieta ir taikomąja programine įranga. | Atitinka/Neatitinka |
|  |  | Turi būti nauja, nenaudota. | Atitinka/Neatitinka |
|  |  | Pagaminta ne anksčiau kaip 2025 m. | Nurodyti |
|  |  | Komplektacijoje – visi reikalingi komponentai, kad sistema būtų pilnai veikianti. | Atitinka/Neatitinka |
|  | Maitinimas | Turi būti pritaikyta darbui Europos elektros tinkle (230 V ± 10 %, 50 Hz) | Atitinka/Neatitinka |
|  | Matavimo režimai | Liepsnos absorbcijos (F-AAS) ir elektroterminės grafitinės krosnelės (GF-AAS) metodai. Sistema ir programinė įranga privalo palaikyti ir liepsnos emisijos režimą. | Atitinka/Neatitinka |
|  | Perjungimas tarp režimų | Maksimaliai automatizuotas, be sudėtingo perkonfigūravimo. | Atitinka/Neatitinka |
|  | Bangos ilgio diapazonas | Ne siauresnis kaip 185-900 nm. | Nurodyti |
|  |  | Automatinis bangos ilgio parinkimas. | Atitinka/Neatitinka |
|  | Spektrinis bangos plyšio plotis | Pasirenkamas, mažiausias galimas ne didesnis nei 0,1 nm. | Nurodyti |
|  | Tuščio katodo lempos | Automatinis persijungimas tarp lempų. Galimybė vienu metu įjungti bet kurias dvi lempas (viena-matuojama, kita – šildoma). | Atitinka/Neatitinka |
|  |  | Viso lempų pozicijų ne mažiau nei 4 vnt. Tiekėjui pasiūlius Prekę, kurioje lempų pozicijų skaičius yra 8 vnt., Perkantysis subjektas tokį pasiūlymą vertins kaip privalumą, kuriuo užtikrinamas platesnis Prekės efektyvaus darbo diapazonas ir sistemos lankstumas. Vertinant ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą Prekei, kurią sudarys 8 vnt. lempų pozicijų, bus suteikiami papildomi balai. | Nurodyti |
|  |  | Privaloma galimybė registruoti bendrą kiekvienos lempos veikimo laiką ir kelias to paties elemento lempas identifikuoti pagal lempos ID. | Atitinka/Neatitinka |
|  | AAS komplektuojamas su lempomis | Cinko lempa | Atitinka/Neatitinka |
|  |  | Nikelio lempa |  |
|  |  | Chromo lempa |  |
|  |  | Kadmio lempa |  |
|  |  | Kalio lempa |  |
|  |  | Natrio lempa |  |
|  |  | Švino lempa |  |
|  |  | Vario lempa |  |
|  |  | Gyvsidabrio lempa |  |
|  | Monochromatorius | Echelle arba Czerny-Turner | Nurodyti |
|  | Detektorius | Fotodaugintuvas arba CCD detektorius | Nurodyti |
|  | AAS komplektuojamas su | Liepsnos modulis ir elektroterminė grafitinė krosnelė, dedikuotas gyvsidabrio nustatymo priedas, automatinis mėginių padavimo modulis ir papildomi komponentai. | Atitinka/Neatitinka |
|  | Liepsnos modulis | Turi būti dvispindulinis. | Atitinka/Neatitinka |
|  |  | Turi dirbti su oro-acetileno / N2O-Acetileno degimo dujų mišiniais. | Atitinka/Neatitinka |
|  |  | Turi būti automatinis liepsnos uždegimas ir gesinimas. | Atitinka/Neatitinka |
|  | Fono korekcijos būdas | Ne mažiau nei D2 korekcija. | Atitinka/Neatitinka |
|  | Degiklis | Efektyvus liepsnos tako ilgis ne mažiau nei 10 cm. | Nurodyti |
|  |  | Automatinis, iš programinės įrangos valdomas optimalios pagal maksimalų jautrumą aukščio pozicijos nustatymo funkcionalumas. | Atitinka/Neatitinka |
|  |  | Automatinis, iš programinės įrangos valdomas optimalaus pagal maksimalų jautrumą degimo dujų srauto parinkimo funkcionalumas. | Atitinka/Neatitinka |
|  | Liepsnos emisijos režimas | Privalo būti pilnai programiškai ir instrumentiškai palaikomas. | Atitinka/Neatitinka |
|  | Elektroterminė grafitinė krosnelė | Turi būti valdoma skaitmeniniu būdu, programuojama, su automatine dujų srautų ir tikslia temperatūros kontrole. | Atitinka/Neatitinka |
|  | Grafitinės krosnelės temperatūros kontrolė | Temperatūros valdymas iki ne mažiau kaip 3000 oC. Ne mažiau kaip 15 rampų temperatūrinė programa. Privaloma automatinė optimalių temperatūrinės programos sąlygų parinkimo funkcija pasirinktam mėginiui ir analitei pagal jautrumą. Temperatūrinės programos turi apimti pirolizės (angl. pyrolysis arba angl. ashing) ir atomizacijos žingsnius. | Atitinka/Neatitinka |
|  |  | Turi dirbti su argono dujomis. | Atitinka/Neatitinka |
|  | Vizualinis stebėjimas | Privalomas įrangos gamintojo numatytas funkcionalumas, leidžiantis realiu laiku (vaizdo režimu) stebėti ir įvertinti mėginio lašo išgarinimą grafitinės krosnelės vamzdelyje bei jo injektavimo tinkamumą. Turi būti pateikiami visi šiam funkcionalumui reikalingi priedai. | Atitinka/Neatitinka |
|  | Apsauga nuo vamzdelio perkaitinimo | Privaloma, ne mažiau kaip dviejų pakopų apsauga. Sistema turi automatiškai įvertinti vamzdelio būklę, stebėdama jo varžą prieš kaitinimo ciklą. Kaitinimo metu turi būti vertinama momentinė temperatūra, stebint vamzdelio terminę (šviesos) radiaciją. | Atitinka/Neatitinka |
|  | Grafitinės krosnelės fono korekcija | Automatinė – D2 arba Zeeman. | Nurodyti |
|  | Mėginio kiekis vamzdelyje | Vienkartinė mėginio injekcija turi būti ne mažesnė kaip 90 µl. Turi būti užtikrinta galimybė koncentruoti mėginį grafitinės krosnelės vamzdelyje, atliekant ne mažiau kaip 20 nuoseklių užnešimų. | Atitinka/Neatitinka |
|  | Grafito vamzdeliai | Komplekte turi būti ne mažiau kaip 10 vnt. standartinių ir ne mažiau kaip 10 vnt. pirolitiškai dengtų grafito vamzdelių. | Nurodyti |
|  | Gyvsidabrio nustatymo modulis | Komplekte turi būti šaltų gyvsidabrio garų generacijos modulis, su visais priedais pajungimui prie atominės absorbcijos sistemos. Modulis turi turėti garų generavimo talpą su maišymo funkcija, garų cirkuliacijos siurblį su srauto matuokliu, absorbcijos celę su tvirtinimo elementais ir gyvsidabrio garų surinkimo elementą. | Atitinka/Neatitinka |
|  | Automatinis mėginių padavimo modulis (sampleris) | Automatinis mėginių įvedimo funkcionalumas turi veikti abiem režimais – F-AAS ir GF-AAS. | Atitinka/Neatitinka |
|  |  | Modulio talpa turi būti po ne mažiau nei 60 mėginių pozicijų abiem režimams. | Nurodyti |
|  |  | Turi būti galimybė injektuoti mėginius bet kokia pasirinkta tvarka. | Atitinka/Neatitinka |
|  |  | Privalo turėti funkcionalumą leidžiantį samplerį patraukti ir gražinti į fiksuotą darbinę poziciją be įrankių ir pozicijos derinimo. | Atitinka/Neatitinka |
|  |  | Modulis turi užtikrinti, kad kiekvienam režimui būtų galima naudoti ne mažiau kaip 6 reagentų talpas. | Atitinka/Neatitinka |
|  | Funkcionalumas GF-AAS režime | Injekcijos tūrio pakartojamumo reikšmė ne daugiau nei 1 %. | Nurodyti |
|  |  | Privalomas funkcionalumas – skiedimas, reagentų pridėjimas. Mėginio skiedimo galimybė turi būti tiek vamzdelyje, tiek ir ne vamzdelyje. | Atitinka/Neatitinka |
|  |  | Maksimalus parenkamas skiedimo santykis ne mažiau nei 200 kartų. | Atitinka/Neatitinka |
|  |  | Mėginio antgalio praplovimas privalo būti vykdomas pratekančiu plovimo tirpalu. | Atitinka/Neatitinka |
| Techniniai reikalavimai tiriamosios medžiagos ir tyrimo metodo atžvilgiu |  |  |  |
|  | Tiriamosios medžiagos reikalavimai | Galimybė dirbti su skystais rūgštiniais tirpalais. | Atitinka/Neatitinka |
|  | Aptikimo ribos turi būti ne prastesnės nei | GF-AAS Cr ≤ 0,1 μg/l | Nurodyti |
|  |  | GF-AAS Cd ≤ 0,08 μg/l | Nurodyti |
|  |  | GF-AAS Cu ≤ 0,1 μg/l | Nurodyti |
|  |  | GF-AAS Hg ≤ 0,08 μg/l | Nurodyti |
|  |  | GF-AAS Ni ≤ 0,3 μg/l | Nurodyti |
|  |  | GF-AAS Pb ≤ 0,3 μg/l | Nurodyti |
|  |  | F-AAS Cr ≤ 0,02 mg/l | Nurodyti |
|  |  | F-AAS Cd ≤ 0,02 mg/l | Nurodyti |
|  |  | F-AAS Cu ≤ 0,01 mg/l | Nurodyti |
|  |  | F-AAS Ni ≤ 0,01 mg/l | Nurodyti |
|  |  | F-AAS Pb ≤ 0,05 mg/l | Nurodyti |
|  |  | F-AAS Zn ≤ 0,01 mg/l | Nurodyti |
|  | Dreifas | GF-AAS Ne daugiau kaip ±2 % per 30 min. | Nurodyti |
|  |  | F-AAS Ne daugiau kaip ±2 % per 30 min. | Nurodyti |
|  | Atgavimas (recovery) | GF-AAS Turi būti užtikrinamas ne prastesnis nei 90-110 % atgavimas. | Nurodyti |
|  |  | F-AAS Turi būti užtikrinamas ne prastesnis nei 90-110 % atgavimas. | Nurodyti |
|  | Tikslumas | GF-AAS Ne prastesnis nei ±10 %. | Nurodyti |
|  |  | F-AAS Ne prastesnis nei ±10 %. | Nurodyti |
|  | Pakartojamumas (precision) | F-AAS: RSD ne blogesnis nei ≤ 7 % | Nurodyti |
|  |  | GF-AAS: RSD ne blogesnis nei ≤ 7 % | Nurodyti |
|  | Linijiškumas | F-AAS: Koreliacijos koeficientas: R² ≥ 0,995 | Nurodyti |
|  |  | GF-AAS: Koreliacijos koeficientas: R² ≥ 0,995 | Nurodyti |
|  | Metodų validavimas ir akreditavimas | Prekė pritaikyta geriamojo, požeminio, paviršinio vandens, nuotekų, dumblo ir dirvožemio mėginių tyrimams. | Atitinka/Neatitinka |
|  |  | Prekė turi sudaryti sąlygas tyrimų metodų validacijai ir akreditacijai pagal ISO/IEC 17025. | Atitinka/Neatitinka |
|  |  | Prekė turi sudaryti sąlygas tyrimų metodo validavimui ir akreditavimui pagal LST ISO 8288:1998, A metodas; LST ISO 8288:1998/P:2009 Vandens kokybė. Kobalto, nikelio, vario, cinko, kadmio ir švino nustatymas. Liepsnos atominės absorbcijos spektrometriniai metodai. | Atitinka/Neatitinka |
|  |  | Prekė turi sudaryti sąlygas tyrimų metodo validavimui ir akreditavimui pagal LST ISO 9174:2003 Vandens kokybė. Chromo kiekio nustatymas. Atominės absorbcijos spektrometriniai metodai. | Atitinka/Neatitinka |
|  |  | Prekė turi sudaryti sąlygas tyrimų metodo validavimui ir akreditavimui pagal LST EN ISO 15586:2004 Vandens kokybė. Mikroelementų nustatymas atominės absorbcijos spektrometrija, naudojant grafitinę krosnį. | Atitinka/Neatitinka |
|  |  | Prekė turi sudaryti sąlygas tyrimų metodo validavimui ir akreditavimui pagal LST ISO 11047:2004 Dirvožemio kokybė. Kadmio, chromo, kobalto, vario, švino, mangano, nikelio ir cinko nustatymas ekstrahuojant dirvožemį karališkuoju vandeniu. Liepsnos ir elektroterminės atominės absorbcijos spektrometriniai metodai. | Atitinka/Neatitinka |
|  |  | Prekė turi sudaryti sąlygas tyrimų metodo validavimui ir akreditavimui pagal LST EN ISO 12846:2012 Vandens kokybė. Gyvsidabrio nustatymas. Metodas, naudojant atominę absorbcinę spektrometriją su pagausinimu ir be jo. | Atitinka/Neatitinka |
| Papildomi bei saugumo reikalavimai |  |  |  |
|  | Automatinis perjungimas tarp matavimo režimų | Sistema privalo automatiškai, programuojamai perjungti matavimo režimus tarp liepsnos ir grafitinės krosnelės be operatoriaus įsikišimo. Perjungimas neturi reikalauti jokio laidų ar vamzdelių junginėjimo ar kito sudėtingo perkonfigūravimo. | Atitinka/Neatitinka |
|  | Saugumo funkcionalumai | Automatinis liepsnos išjungimas dingus elektros energijai. | Atitinka/Neatitinka |
|  |  | Automatinė dujų nuotėkio stebėjimo funkcija. Sistema turi nuolat stebėti dujų nuotėkį, automatiškai sustabdyti prietaiso darbą arba uždaryti dujų tiekimą kritiniu atveju, užtikrinant operatoriaus saugumą. | Atitinka/Neatitinka |
|  |  | Sistema privalo automatiškai išjungti liepsną pasibaigus suprogramuotai analizės sekai, užtikrinant saugų ir energiją taupantį darbą. | Atitinka/Neatitinka |
| Reikalavimai valdymui ir programinei įrangai |  |  |  |
|  | Valdymo programinė įranga | Prekė turi būti komplektuota su visa būtina programine įranga sistemos valdymui, duomenų apdorojimui ir ataskaitų kūrimui. | Atitinka/Neatitinka |
|  |  | Prekės kompiuterizuota darbo vieta turi būti aprūpinta visa būtina programine įranga, kuri reikalinga tinkamam Prekės valdymui, tyrimų atlikimui ir gautų rezultatų administravimui. | Atitinka/Neatitinka |
|  |  | Tiekėjas turi pateikti nuolatines licencijas, Perkantysis subjektas galėtų Preke naudotis be jokio laiko apribojimo. | Atitinka/Neatitinka |
|  |  | Programiniai atnaujinimai, programiniai klaidų ištaisymai ir licencijos turi būti Perkančiajam subjektui nemokamai prieinami visą Prekės eksploatacijos laikotarpį. | Atitinka/Neatitinka |
|  | Sistemos darbingumo patikros funkcionalumas | Privalomas pilnai automatinis programinis modulis, leidžiantis atlikti sistemos būklės patikrinimą. Privalomi matuojami parametrai: bangos ilgio tikslumas, triukšmas ir pakartojamumas. | Atitinka/Neatitinka |
|  |  | Funkcionalumas turi apimti abu režimus. | Atitinka/Neatitinka |
|  |  | Turi būti generuojama sistemos patikros ataskaita su atitinka/neatitinka įvertinimu. | Atitinka/Neatitinka |
|  | Kokybės kontrolės funkcionalumas | Turi vertinti kalibracinių kreivių kokybę, laboratorinius paruoštus kokybės kontrolės mėginius, mėginius, skirtus išgavos įvertinimui. | Atitinka/Neatitinka |
|  |  | Privalomas funkcionalumas, leidžiantis automatiškai arba pusiau automatiškai nustatyti instrumento detekcijos ir kvantifikacijos ribas. | Atitinka/Neatitinka |
|  |  | Sistema turi leisti automatiškai pasirinkti arba pakeisti sekos veiksmą, jei matavimų metu nepasiekiamos arba viršijamos iš anksto nustatytos kriterijų ribos. | Atitinka/Neatitinka |
|  | Automatinis mėginio permatavimas | Privalomas funkcionalumas: viršijus nurodytą koncentraciją, sistema automatiškai skiedžia mėginį savarankiškai programiškai parinkdama skiedimo faktorių ir atlieka permatavimą. | Atitinka/Neatitinka |
|  | Papildoma komplektacija | Turi būti komplektuotas sauso, betepalinio oro tiekimo kompresorius. Srautas turi būti suderintas su liepsnos modulio reikalavimais. | Atitinka/Neatitinka |
|  |  | Turi būti uždaro ciklo vandens aušintuvas, pilnai suderintas su grafitinio modulio reikalavimais. | Atitinka/Neatitinka |
|  |  | Kompiuterinė darbo vieta su ne mažesniu nei 27 colių monitoriumi, Full HD (1920×1080) raiškos. Kompiuterio techniniai ir operacinės sistemos parametrai privalo būti pilnai suderinti su sistemos reikalavimais. Procesorius ne mažiau kaip 4 branduolių, ne mažesnio kaip 3.0 GHz bazinio dažnio (Intel Core i5 arba lygiavertis), operacinė atmintis ne mažiau nei 16 GB (su galimybe plėsti bent iki 32 GB), SSD ne mažiau nei 512 GB. | Atitinka/Neatitinka |
|  |  | Darbo vieta turi būti pilnai suderinama su siūloma Prekės valdymo ir duomenų apdorojimo programine įranga, užtikrinant stabilų ir nepertraukiamą įrenginio veikimą. Kompiuteris turi turėti pakankamus techninius resursus (procesorius, operatyvioji atmintis, kaupiklis), reikalingus vienu metu vykdyti AAS programinę įrangą bei standartines biuro programas. Turi būti įdiegta ir palaikoma operacinė sistema Microsoft Windows (ne senesnė nei nurodyta AAS programinės įrangos gamintojo rekomendacijose). Kompiuteris turi būti suderinamas su Microsoft Office programų paketu ir užtikrinti sklandų darbą su dokumentais, skaičiuoklėmis ir ataskaitomis. Darbo vieta turi turėti galimybę būti integruota į Perkančiojo subjekto vidinį (administracinį) kompiuterių tinklą (LAN). Kompiuteris turi palaikyti duomenų eksportą iš Prekės programinės įrangos į standartinius formatus (pvz., .xlsx, .pdf, .docx ir pan.), tinkamus tolimesniam apdorojimui ir archyvavimui Perkančiojo subjekto sistemose. Taip pat turi būti galimybė prijungti prie Perkančiojo subjekto domeno, antivirusinės ir saugumo sprendimų palaikymas, automatinio atsarginių kopijų darymo galimybė (per tinklą arba lokaliai). | Atitinka/Neatitinka |

- KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI

  - Užpildyta Techninės specifikacijos 1 lentelė.

  - Gamintojo atitikties sertifikatai.

  - CE atitikties deklaracija (turi atitikti CE saugos reikalavimus).

  - Prekės gamintojo atstovavimo teisę patvirtinantis dokumentas arba rašytinis susitarimas su kitu ūkio subjektu ir jo atstovavimo teisę patvirtinantis dokumentas.

- SUTARTIES VYKDYMO METU PATEIKIAMI DOKUMENTAI

  - Prekės priėmimo – perdavimo aktas.

  - Prekės eksploatacijos ir priežiūros instrukcija (lietuvių kalba arba su vertimu į lietuvių kalbą).

  - Naudotojo vadovas ir metodinės rekomendacijos (lietuvių kalba arba su vertimu į lietuvių kalbą).

  - IQ/OQ/PQ (tinkamo įdiegimo, veikimo ir eksploatacinių savybių patvirtinimo) dokumentacija.

  - Kalibravimo sertifikatai.

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

  - Pirkimui taikomi aplinkos apsaugos kriterijai pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (Toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.1. papunkčio reikalavimus „Perkamas aplinkosauginis ir aplinkai palankus produktas, kuris patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą pagal 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/2174 dėl orientacinio aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų rinkinio, Europos aplinkos ekonominės sąskaitoms skirtų duomenų perdavimo formato ir kokybės ataskaitų teikimo sąlygų, struktūros ir periodiškumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 691/2011 dėl Europos ekonominių sąskaitų“, nes pirkimo objektas priskiriamas teršalų analizės prietaisų ir įrenginių kategorijai.

- NACIONALINIO SAUGUMO REIKALAVIMAI

  - Netaikomi.

- KITI REIKALAVIMAI

  - Tiekėjui prieš pateikiant pasiūlymą sudaroma galimybė apžiūrėti pirkimo objektą. Ja nepasinaudojus, laikoma, kad Tiekėjui yra aiškios pirkimo objekto apimtys, jam pakanka duomenų pasiūlymui pateikti, Tiekėjas yra įvertinęs galimas nenumatytas aplinkybes ir dėl to atsirasiančius papildomus įsipareigojimus, kurie galimai nėra aptarti šioje Techninėje specifikacijoje, bet jie būtini tinkamam Sutarties įvykdymui.

  - Atsižvelgiant į tai, kad įsigyjama Prekė yra itin svarbi Perkančiojo subjekto akredituotos laboratorijos veikloje ir jai keliamus aukštesnius kokybės reikalavimus, Tiekėjas turi būti oficialus siūlomos Prekės gamintojo atstovas Lietuvoje ir būti įgaliotas atlikti Prekės montavimo, paleidimo, derinimo, aptarnavimo techninės priežiūros ir remonto paslaugas arba būti sudaręs rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atstovas ir minėto susitarimo pagrindais Tiekėjui įsipareigoja užtikrinti siūlomos Prekės montavimo, paleidimo, derinimo, aptarnavimo, techninės priežiūros ir remonto paslaugas, įskaitant Prekės garantinį aptarnavimą. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti tokio atstovavimo teisę patvirtinančius dokumentus arba rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu ir jo atstovavimo teisę patvirtinančius dokumentus. Su pasiūlymu nepateikus šiame punkte nurodytų dokumentų, pasiūlymas atmetamas.

  - Montuodamas, paleisdamas ar derindamas Prekę Tiekėjas įsipareigoja:

    - Paskirti Prekės montavimo, paleidimo, derinimo vietoje atsakingą asmenį – darbų vadovą, kuris organizuotų visus darbus;

    - Saugoti Perkančiojo subjekto teritorijoje esantį turtą, atlyginti dėl tyčinių veiksmų ar dėl neatsargumo jam padarytą žalą;

    - Užtikrinti, kad Tiekėjo darbuotojai vaikščiotų tik Prekės montavimo, paleidimo, derinimo vietoje.

- KONFIDENCIALI INFORMACIJA

  - Netaikoma.

- PRIEDAI PRIE TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

  - Nėra.