TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Limfodrenažinis aparatas 1 vnt.

Tiekėjui įrodant siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikiami prekės gamintojo dokumentai* (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, internetinės nuorodos į prekių gamintojo puslapius, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš prekės gamintojo tinklalapio) ir pan.) lietuvių arba anglų kalba. Tuo atveju, jeigu pateiktoje prekės gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti prekės gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad Perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.

*Šių dokumentų bus prašoma galimo pirkimo laimėtojo (ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo), siekdamas įrodyti atitikimą, šiuose dokumentuose tiekėjas privalo pažymėti kurį techninės specifikacijos reikalaujamos charakteristikos punktą atitinka.

Tiekėjo siūloma prekė turi atitikti ir tiekėjas turi įrodyti, kad siūloma prekė atitinka visus privalomuosius techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus prekei. Tiekėjo teikiama Prekių informacija ir dokumentai turi būti tokio detalumo, kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomų Prekių atitiktimi iškeltiems reikalavimams ir nekiltų abejonių, kokias Prekes tiekėjas pristatys.

1. Bendrosios sąlygos:

1.1. Prekės pristatymo terminas – ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo Prekės pirkimo ir

pardavimo sutarties pasirašymo;

1.2. Prekės pristatymo vieta – Šatrijos g.3-1, LT -98114,Skuodas;

1.3. Prekės turi būti visiškai sukomplektuotos, su visais dokumentais bei priklausiniais: maitinimo kabeliais, baterijomis, transportavimo dėklais, USB kabeliais ir kt.;

1.4. Prekių pakuotėse turi būti naudojimo instrukcijos knygelės, kuriose turi būti nurodyta prietaiso naudojimo instrukcija (lietuvių ir anglų kalbomis), garantinio laikotarpio terminas. Valymo-dezinfekavimo instrukcija, kurioje turi būti aprašyta valymo-dezinfekavimo procedūra ir periodiškumas.

1.5. Tiekėjas patvirtinta, kad įrangos pristatymas į gydymo įstaigą, iškrovimas, pervežimas į montavimo vietą, montavimas, po montavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), išbandymas, medicininio personalo ir/ar gydymo įstaigos inžinierių apmokymas įskaičiuotas į galutinę pasiūlymo kainą.

1.6. Garantinio aptarnavimo laikotarpis turi būti ne mažesnis kaip 24 mėn. Garantinio laikotarpio metu nemokamas prekės remontas, įskaitant, bet neapsiribojant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, techninę apžiūrą patikrinimą (gamintojo rekomenduojamu periodiškumu), įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas.

1.7. Įranga turi būti nauja, neatnaujinta (angl. refurbished), pagaminta ne anksčiau negu 12 mėn. pristatymo dieną.

2. Perkamo objekto privalomieji techniniai reikalavimai:

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai - būtinos charakteristikos ir reikalavimai | Siūlomi tiekėjo parametrai (įvardinanti tikslius gamintojų, prekių modelių pavadinimus ir parametrų reikšmes), apsiribojimas „atitinka“ arba „taip“ negalimas |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Gamintojas ir modelis |  |
| 2.2. | Paskirtis: Limfotakos gerinimui, edemos mažinimui, venininėms patologijoms. |  |
| 2.3. | Valdymo ekranas: - Prietaisas turi būti LED ekranas arba lygiavertis - Valdomas lietimui jautriu ekranu arba mygtukais |  |
| 2.4. | Įrenginio technologiniai parametrai: - Kamerų skaičius – ne mažiau 12; - Kiekviena kamera turi būti valdoma atskirai ir aktyvuojamos skirtingomis sekų kryptimis; - Slėgio matavimo rodiklis ne siauresniame 20-120 mmHg intervale. |  |
| 2.5. | Turi būti grafinis manžečių pripūtimo ciklo eigos atvaizdavimas displėjuje; |  |
| 2.6. | Turi būti automatinis oro pašalinimas iš manžečių po procedūros; |  |
| 2.7. | Programų pritaikymas individualiai ir išsaugomas |  |
| 2.8. | Ne mažiau nei 2 aplikatoriai pajungiami vienu metu; |  |
| 2.9. | Manžetės užsegimas turi būti užtrauktuku. |  |
| 2.10. | Komplektaciją turi sudaryti: - Pagrindinis presoterapijos prietaisas – 1 vnt. - Aplikatoriai: - ne mažiau 10 kamerų manžetė kojoms 2 vnt.; - ne mažiau 8 kamerų manžetė rankoms 1 vnt.; |  |
| 2.11 | Įrenginys yra medicininės paskirties (MDR 2017/745), su oficialiai patvirtintomis klinikinėmis indikacijomis |  |

| (Tiekėjas arba jo įgaliotas asmuo) |  | (parašas) |  | (vardas, pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |