## Deguonies
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
DEGUONIES KVĖPAVIMO PRIEMONĖS
Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo objekto pavadinimas | Techninė specifikacija | Matavimo vienetai | Preliminarus 24 mėn. kiekis | Tiekėjo siūloma techninė specifikacija
1 | Anesteziologinė kaukė | Anesteziologinė kaukė vienkartinė, kliniškai švari, lengva, skaidri, gaminio sudėtyje neturi būti latekso ir PVC (polivinilchlorido). Informacija apie PVC ir latekso nebuvimą turi būti pateikta ant kaukės įpakavimo. Kaukė turi būti anatominės formos, be pripučiamos pagalvėlės, su susiaurintu nosies išgaubimu, be Hook žiedo, jungtis 22F. Kaukės paviršius, kuris liečiasi prie paciento veido turi būti minkštas ir spalvotas. Spalvinis kodavimas pagal dydžius-nuspalvinta su paciento veidu kontaktuojanti kaukės dalis. Galimi 7 dydžiai, atitinkantys standartinius dydžius nuo 0 iki 6. Supakuota į maišelius po 1 vnt. Turi turėti CE ženklinimą. | vnt. | 22400
2 | Deguonies dozavimo sistema su kauke | Vienkartinė, be latekso ir PVC (polivinilchlorido), nedeformuota, pagaminta iš dviejų skirtingų medžiagų - korpusas iš standžios skaidrios medžiagos, su paciento veidu kontaktuojantys kraštai minkštos medžiagos ir neaštrūs. Kaukė turi sutvirtinimo juostelę (gumelę), kuri leistų hermetiškai fiksfiksuoti kaukę pacientui ant veido. Gumelė gali būti fiksuojama tiek virš, tiek žemiau ausų. Kaukės dydis: L ir M viename atitinka europietišką suaugusio žmogaus veido anatomiją. Deguonies vamzdelis ne lygiasienis, o su specialiu vidiniu profiliu, galai turi būti su kūginės formos konektoriais abiejuose galuose. Deguonies vamzdelio ilgis - ne mažiau 210 cm. Kaukė turi būti tinkama naudoti MRT aplinkoje (dėl plastikinio nosies spaustuko). Esant 5-15 l/min srautui tiekiamas 30-50% deguonis. Turi turėti CE ženklinimą. | vnt. | 18000
3 | Deguonies sistema su nosies kaniule | Vienkartinė, kliniškai švari, pagaminta iš polivinilchlorido (PVC), be latekso, Atšakos tiesios, minkštos, netraumuojančios gleivinės, su atšakėles fiksuojančia atramėle. Deguonis į atšakėles turi būti paduodamas dviem skirtingais vamzdeliais. Deguonies vamzdelis ne lygiasienis, su specialiu vidiniu profiliu su kūginės formos konektoriumi gale. Deguonies vamzdelio ilgis ne mažiau 180 cm. Įpakuotas po 1 vnt. Turi turėti CE ženklinimą. | vnt. | 8000
4 | Intubavimo stiletas | Stiletas strerilus, vienkartinis, be latekso, lenktas. Pagamintas iš aliuminio, padengto plonu plastiko sluoksniu; ne mažesnis kaip 4,6 mm ir ne didesnis kaip 4,7 mm išorinio diametro, ilgis – ne mažiau 340 mm, skirtas suaugusiųjų trachėjos intubacijos procedūrai. Turi CE ženklinimą. | vnt. | 40
5 | Intubavimo stiletas -bužas | Stiletas - bužas strerilus, vienkartinis, be latekso, be metalo, pagamintas iš plastiko su fiksuotai lenktu atraumatiniu distaliniu galiuku, skirtas suaugusiųjų sudėtingai trachėjos intubacijai atlikti. Dydis - 15FR, ne mažesnio kaip 4,9 mm ir ne didesnio kaip 5,0 mm išorinio diametro skersmens, ilgis ne trumpesnis kaip - 700 mm, turi tikti standartiniams endotrachėjiniams vamzdeliams. Įpakavimas specialus - apsaugantis bužo galiuko lenktumą. Supakuota po 1 vnt. Turi CE ženklinimą. | vnt. | 200
6 | Pravedėjas (intubacinio vamzdelio) | Vienkartinis, be latekso, lanksčiu atraumatiniu galiuku, kurio lenkimas valdomas specialiomis auselėmis integruotomis pravedėjo sienelėje. Graduotas ne rečiau kaip kas 1 cm, skaitmeninis gradavimas ne rečiau kaip kas 5 cm. Pravedėjo ilgis 65 cm±2 cm. Distalinė pravedėjo dalis dengta fosforu. Supakuotas steriliai po 1 vnt. Skirtas apsunkintai suaugusiųjų trachėjos intubacijai. Turi CE ženklinimą. | vnt. | 100
7 | Jungiamasis vamzdelis 22F-22M/15F prie kvėpavimo sistemos | Vienkartinis, gofruotas, kliniškai švarus, be latekso, lengvai fiksuojamas norimoje padėtyje. Distalinė dalis (paciento pusėje) turi suktis. Ilgis reguliuojamas, ne mažiau 70 mm (sutraukus) iki 150 mm (ištempus). Turi turėti dvi angas-9,5 mm anga atsiurbimams su prie korpuso fiksuotu dangteliu, kuriame yra dar 7,6 mm anga su gumele skirta bronchoskopijų atlikimui. Abu dangteliai turi būti sandarūs, užtikrinantys hermetiškumą. Jungtys sandarios ir konusinės: 22F (aparato pusėje) - 22M/15F (paciento pusėje). Pakuotė turi būti lengvai praplėšiama ranka, nenaudojant jokių pašalinių daiktų. Turi būti įpakuota po 1 vnt. Turi turėti CE ženklinimą. | vnt. | 2100
8 | Kvėpavimo filtras | Elektrostatinis kvėpavimo filtras vienkartinis, kliniškai švarus, su Luer Lock tipo jungtimi CO2 monitoravimui. Monitoringo linijos anga privalo turėti nenuimamą fiksuotą guminį dangtelį, kurį atidengus šis lieka pritvirtintas prie filtro korpuso. Filtro korpuse yra išlieti oro srauto skirstytuvai. Jungtys 22F/15M-22M/15F. Turi būti testuotas su virusais ir bakterijomis nepriklausomoje laboratorijoje pagal tarptautines metodikas ne mažiau 24 val. ir turėti antibakterinių savybių - sulaikyti hepatito virusą, TBC lazdelę ir kitas bakterijas. Filtro efektyvumas >99,99%, tūris 60 ml (+/- 2 ml), pasipriešinimas ne daugiau kaip 0,9 cm H2O, esant 30l/min srautui ir nedaugiau kaip 2,1 cm H2O esant 60 l/min srautui, minimalus įkvėpimo/iškvėpimo tūris - 200 ml. Supakuota į maišelius po 1 vnt. Turi turėti CE ženklinimą | vnt. | 29000
9 | Kvėpavimo sistema (anestezijai) | Sandari kvėpavimo sistema (anestezijai) su ne mažesniu kaip 2 l rezerviniu maišu (be latekso) ir ne mažiau kaip 150 cm. reguliuojamo ilgio atšaka ir monitoringo linija. Vienkartinė, kliniškai švari. Turi būti lengvai fiksuojama norimoje padėtyje. Ilgis kintamas: ištempus ne trumpiau kaip 200 cm, sutraukus ne daugiau 55 cm. Diametras: ne mažiau kaip 22 mm. Sistema turi būti sudaryta iš: ne mažiau kaip 2 vamzdžių, sujungtų Y formos jungtimi (jungtys aparato pusėje-įkvėpimas 22F, iškvėpimas-22F), alkūninės jungties (paciento pusėje) su Luer lock anga, kuri skirta CO2 matavimo linijos pajungimui, ne mažesniu kaip 2 l rezervinio maišo (be latekso, standžia plastikine jungtimi 22F), 1 vnt. papildomos jungties 22M/22M ir 1 vnt. ne trumpesnės kaip 150 cm. ilgio (ištemptos) papildomos atšakos (sutraukus ne daugiau 45 cm), ir monitoringo linijos CO2 matavimui. Monitoringo linija turi būti vienkartinė, kliniškai švari, abiem užsukamomis luer jungtimis. Ilgis – ne mažiau nei 245 cm. Luer lock anga turi būti su fiksuotu, saugiu, uždengiamu dangteliu, kurį atidengus šis lieka pritvirtintas prie alkūnės korpuso. Sistemos jungtys turi būti kūginės: aparato pusėje 22F, paciento pusėje 22M/15F. Rezervinio maišo jungtis 22F, papildomos atšakos jungtys 22F/22F. Turi turėti CE ženklinimą | Rink. | 8000
10 | Kvėpavimo sistemos reguliuojamo ilgio atšaka | Vienkartinė, kliniškai švari reguliuojamo ilgio atšaka kvėpavimo sistemai, be latekso (informacija apie latekso nebuvimą turi būti pateikta ant pakuotės). Turi būti lengvai fiksuojama norimoje padėtyje. Ilgis kintamas: ištempus ne trumpiau kaip 200 cm, sutraukus ne daugiau 55 cm. Diametras: ne mažiau kaip 22 mm, atšakos jungtys 22F/22F. Rezervinio maišo pajungimui turi būti papildoma jungtis 22M-22M. Supakuota į maišelius po 1 vnt. Turi turėti CE ženklinimą | vnt. | 400
11 | Laringinė kaukė | Laringinė kaukė vienkartinė, sterili, pagaminta iš medicininio termoplastinio elastomero, permatoma, skaidri. Turi turėti ne mažesnę kaip 15 mm jungtį, skrandžio kanalo proksimalinį ir distalinį galus, sukandimo blokatorių, antgerklio blokatorių, minkštą neišpučiamą manžetę, burnos ertmės stabilizatorių, be latekso. Supakuota po 1 vnt. Turi turėti CE ženklinimą | vnt. | 7600
12 | Medicininės nitroninės kalkės | Tinkamos naudoti medicinoje. Bešarmis medicininis anglies dioksido absorbentas sudarytas iš kalcio ir natrio hidroksido mišinio su kietinamaisiais priedais. Pagamintas iš 3-4 mm sferinės formos granulių (sumažina dulkėtumą). Neturi būti kvarco (pavojinga kvėpavimui) ir kalcio hidroksido. Supakuota ne daugiau kaip po 5 kg plastikiniuose kanistruose. | kg | 4020
13. | Oro faringiniai vamzdeliai:
13.1. | Oro faringinis vamzdelis | Vienkartinis, kliniškai švarus, be latekso, skaidrus, vientisas, su praplatinta anga (atsiurbimams), elastinėmis detalėmis dantų sukandimo vietoje ir distalinėje dalyje, apsaugančiomis pacientą nuo galimų traumų. Angoje neturi būti jokių papildomų detalių. Spalvinis numerių kodavimas pagal dydžius. Dydis 2 (8), ilgis ne trumpesnis 80 mm, žymėjimas-žalias. Supakuota po 1vnt. Turi turėti CE ženklinimą. | vnt. | 720
13.2. | Oro faringinis vamzdelis | Vienkartinis, kliniškai švarus, be latekso, skaidrus, vientisas, su praplatinta anga (atsiurbimams), elastinėmis detalėmis dantų sukandimo vietoje ir distalinėje dalyje, apsaugančiomis pacientą nuo galimų traumų. Angoje neturi būti jokių papildomų detalių. Spalvinis numerių kodavimas pagal dydžius. Dydis 3 (9), ilgis ne trumpesnis 90 mm, žymėjimas-oranžinis. Supakuota po 1vnt. Turi turėti CE ženklinimą. | vnt. | 720
13.3. | Oro faringinis vamzdelis | Vienkartinis, kliniškai švarus, be latekso, skaidrus, vientisas, su praplatinta anga (atsiurbimams), elastinėmis detalėmis dantų sukandimo vietoje ir distalinėje dalyje, apsaugančiomis pacientą nuo galimų traumų. Angoje neturi būti jokių papildomų detalių. Spalvinis numerių kodavimas pagal dydžius. Dydis 4 (10), ilgis ne trumpesnis 100 mm, žymėjimas-raudonas. Supakuota po 1vnt. Turi turėti CE ženklinimą. | vnt. | 720
14 | Deguonies drėkintuvas | Vienkartinis, kliniškai švarus, suaugusiems. Deguonies drėkintuvo rinkinį sudaro: vaisto purkštuvas, ne didesnis kaip 180 cm deguonies vamzdelis (ne lygiasienis, su vidiniu profiliu) ir aerozolio kaukė be PVC. Kaukė turi būti pagaminta iš dviejų skirtingų medžiagų - korpusas kieto plastiko, su paciento veidu kontaktuojanti dalis iš minkštos medžagos. Kaukė turi būti su sutvirtinimo juostele (gumele), kuri leistų hermetiškai fiksuoti kaukę pacientui ant veido. Kaukės jungtis 22M, vaistų purkštuvo - 22F. Maksimalus leistinas vaistų purkštuvo tūris – 5 ml (talpa 12 ml). Vaistų purškimas įmanomas esant ne mažesniam nei 8 l/min oro/deguonies srautui, veikia ir vertikalioje, ir horizontalioje padėtyje. Našumas - ne mažiau kaip 0,25 mg vaistų (per 1 minutę kai oro/deguonies srautas - 8 l/min.). Likutinis vaistų tūris ne didesnis kaip 0,9 ml. Vaisto tirpalas paverčiamas į 1-5 mikronų dydžio dalelių aerozolį. Supakuota po 1vnt. Turi turėti CE ženklinimą. | vnt. | 1060
16 | Kompaktinė kvėpavimo sistema | Vienkartinė, kliniškai švari, turi būti lengvai fiksuojama norimoje padėtyje: ilgis ištempus iki 150 cm, suspaudus - iki 34-35 cm. Sistemą sudaro: ne mažiau kaip 2 vamzdžiai, sujungti Y formos jungtimi. Alkūninė jungtis (paciento pusėje) turi turėti Luer Lock angą skirtą CO2 matavimo linijos pajungimui. Luer Lock anga turi būti su fiksuotu dangteliu. Sistemos jungtys turi būti kūginės: aparato pusėje 22F, paciento pusėje 22M/15F. Sistema turi būti sandari. Gaminio pakuotė turi būti lengvai praplėšiama rankomis, nenaudojant pašalinių daiktų. Turi būti supakuotas į maišelius ne daugiau kaip po 1 vnt. Turi turėti CE ženklinimą. | vnt. | 3000
17 | Šilumos drėgmės reguliatorius | Šilumos drėgmės reguliatorius, skirtas sumažinti šilumos ir dregmės kiekio netekimą pacientui kvėpuojant per tracheostominį vamzdelį, turi papildomas angas deguonies tiekimui ir atsiurbimui. Tūris ne mažiau 19 ml, pasipriešinimas 0,2 cm/H2O esant 30l/min srautui. Supakuota po 1vnt. Turi turėti CE ženklinimą. | vnt. | 600
18 | Jungtis torakaliniam kateteriui | Trišakė Y tipo jungtis. Pagaminta iš pusiau skaidraus ar permatomo plastiko, tvirta, nelanksti, galima autoklavuoti, su laiptuotomis jungtimis abiejuose galuose skirtingo diametro kateterių prijungimui. Išorinis diametras ne mažiau 7 mm, ne daugiau 8 mm. Turi turėti CE ženklinimą. | vnt. | 20
19 | Kvėpavimo sistema didelės tėkmės deguonies terapijai suaugusiems prie Airvo 2 aparato | Kvėpavimo vamzdis vienos atšakos su dvigubo kaitinimo sistema ir drėkinimo indu, bei integruotu temperatūros jutikliu. Kvėpavimo sistemoje turi būti du spiraliniai kaitinimo laidai, ilgis ne mažiau 180 cm. Drėkinimo indas su automatiniu vandens paėmimu, dvigubu plūdiniu apsauginiu mechanizmu, palaikančiu nuolatinę drėgmę ir automatiškai užsidarančiu vožtuvu. Sudėtyje neturi būti latekso, ftalatų. Techniškai suderintas su NVC naudojamiems aparatais Fisher&Paykel sistemomis Airvo 2. Supakuota po 1vnt. Turi turėti CE ženklinimą. | vnt. | 20
20 | Kvėpavimo sistema didelės tėkmės deguonies terapijai suaugusiems prie dirbtinės plaučių ventiliacijos aparato | Kvėpavimo vamzdis vienos atšakos su dvigubo kaitinimo sistema ir drėkinimo indu, bei integruotu temperatūros jutikliu. Kvėpavimo sistemoje turi būti du spiraliniai besikryžiuojantys kaitinimo laidai, ilgis ne mažiau 150 cm. Drėkinimo jungties ilgis 50 cm. Drėkinimo indas su automatiniu vandens paėmimu, dvigubu plūdiniu apsauginiu mechanizmu, palaikančiu nuolatinę drėgmę ir automatiškai užsidarančiu vožtuvu, su atžyma įpilamo vandens kiekiui. Įmontuota vandens paėmimo žarnelė su plastikine adata, žarnelės ilgis ne mažiau 50 cm. Su dviem atvadaisa 22 mm diametro kontūro prijungimui. Sudėtyje neturi būti latekso, ftalatų. Supakuota po 1vnt. Turi turėti CE ženklinimą. | vnt. | 40
21 | Ambu tipo gaivinimo maišas | Daugkartinis, silikoninis, skaidrus, sukomplektuotas 1500 ml talpos Ambu tipo ventiliacijos maišas suaugusiems su apsauginiu spaudimo vožtuvu. Turi turėti deguonies rezervuarą, 200 cm vamzdelį prijungimui prie deguonies rezervuaro, veido kaukę, besisukančią 360° kampu paciento jungties atžvilgiu. Kaukė ir maišas turi būti autoklavuojami. Skirtas atlikti deguonies terapiją ir dirbtinę plaučių ventiliaciją. Turi turėti CE ženklinimą. | vnt. | 24