## ROBOTINĖ SISTEMA 2026 m.
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
PRIEMONĖS ROBOTINEI SISTEMAI
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Būtini reikalavimai pirkimo objektui | Preliminarus 36 mėn. kiekis | Tiekėjo siūloma techninė specifikacija
1 | 2 | 3 | 3 | 4
1 | Apklotai robotinei sistemai:
1.1. | Standartinis apklotas instrumentų laikymo konsolei | Vienkartinis. Supakuotas atskirose steriliose pakuotėse. Apklotas susideda iš dviejų atskirų dalių („rankai“ ir pagrindui), abi dalys persidengia. Apklotas su specialiu uždangalu robotinio instrumento fiksacijai. Apklotas suderinamas su „Versius“ sistema. „Rankos“ dalies apkloto išmatavimai: Ilgis: 1980mm ± 25mm Plotis: 325mm ± 25mm Pagrindo dalies apkloto išmatavimai: Ilgis: 800mm ± 25mm Plotis: 800mm ± 25mm. | 690
1.2. | Standartinis apklotas vizualizacijos laikymo konsolei | Vienkartinis. Supakuotas atskirose steriliose pakuotėse. Apklotas susideda iš dviejų atskirų dalių („rankai“ ir pagrindui), abi dalys persidengia. Apklotas su specialiu uždangalu kameros fiksacijai. Apklotas suderinamas su „Versius“ sistema. „Rankos“ dalies apkloto išmatavimai: Ilgis: 1980mm ± 25mm Plotis: 325mm ± 25mm Pagrindo dalies apkloto išmatavimai: Ilgis: 800mm ± 25mm Plotis: 800mm ± 25mm. | 360
1.3. | Ilgas apklotas instrumentų laikymo konsolei | Vienkartinis. Supakuotas atskirose steriliose pakuotėse. Apklotas susideda iš dviejų atskirų dalių („rankai“ ir pagrindui), abi dalys persidengia. Apklotas su specialiu uždangalu robotinio instrumento fiksacijai. Apklotas suderinamas su „Versius“ sistema. „Rankos“ dalies apkloto išmatavimai: Ilgis: 1980mm ± 25mm Plotis: 325mm ± 25mm Pagrindo dalies apkloto išmatavimai: Ilgis: 960mm ± 25mm Plotis: 800mm ± 25mm. | 30
1.4. | Ilgas apklotas vizualizacijos konsolei | Vienkartinis. Supakuotas atskirose steriliose pakuotėse. Apklotas susideda iš dviejų atskirų dalių („rankai“ ir pagrindui), abi dalys persidengia. Apklotas su specialiu uždangalu kameros fiksacijai. Apklotas suderinamas su „Versius“ sistema. „Rankos“ dalies apkloto išmatavimai: Ilgis: 1980mm ± 25mm Plotis: 325mm ± 25mm Pagrindo dalies apkloto išmatavimai: Ilgis: 960mm ± 25mm Plotis: 800mm ± 25mm. | 30
1.5. | Kameros galvos apklotas | Vienkartinis. Vientisas apklotas su elastiniu distaliniu galu. Elastinis galas tvirtinamas prie optikos. Apklotas suderinamas su „Versius“ sistema. | 360
1.6. | Izoliacinis priedas - apklotas | Vienkartinis. Fiksuojamas distaliniame „rankos“ gale, skirtas instrumentų valdymo daliai uždengti. Apklotas suderinamas su „Versius“ sistema. | 300
1.7. | Apkloto vienkartinė tarpinė - mova | Vienkartinio naudojimo mova. Skirta naudoti su robotiniu instrumentu - monopolinėmis žirklėmis. Apklotas suderinamas su „Versius“ sistema. | 540
2 | Instrumentai robotinei sistemai
2.1. | Chirurginis adatkotis | Chirurginis instrumentas skirtas naudoti kartu su CMR “Versius” robotine Sistema. Instrumentas susideda iš 6,8 mm skersmens, 300 mm ±1mm darbinio ilgio strypo ir tvirtinimo galvutė kuri prisijungia prie „Versius“ robotinės instrumentinės rankos (instrumento proksimaliniame gale). Adatos laikiklis skirtas laikyti siuvimo adatą sujungiant audinį. Turi būti galimybė instrumentu atlikti ne mažiau 15 operacijų. | 45
2.2. | Bipolinis Maryland tipo instrumentas | Chirurginis instrumentas skirtas naudoti kartu su CMR “Versius” robotine Sistema. Instrumentas susideda iš 6,8 mm skersmens, 300 mm ±1mm darbinio ilgio strypo ir tvirtinimo galvutė kuri prisijungia prie „Versius“ robotinės instrumentinės rankos (instrumento proksimaliniame gale). Bipolinės „Maryland“ tipo žnyplės skirtos suimti ar perpjauti audinį bei atlikti bipolinę koaguliaciją. Bipolinės „Maryland“ tipo žnyplės yra su kištukine jungtimi, per kurią prijungiamas bipolinių instrumentų kabelis. Turi būti galimybė instrumentu atlikti ne mažiau 13 operacijų. | 36
2.3. | Griebiančios žnyplės perforuotos | Chirurginis instrumentas skirtas naudoti kartu su CMR “Versius” robotine Sistema. Instrumentas susideda iš 6,8 mm skersmens, 300 mm ±1mm darbinio ilgio strypo ir tvirtinimo galvutė kuri prisijungia prie „Versius“ robotinės instrumentinės rankos (instrumento proksimaliniame gale). Perforuotos žnyplės skirtos laikyti audinį. Turi būti galimybė instrumentu atlikti ne mažiau 15 operacijų. | 9
2.4. | Monopolinis kabliukas | Chirurginis instrumentas skirtas naudoti kartu su CMR “Versius” robotine Sistema. Instrumentas susideda iš 6,8 mm skersmens, 300 mm ±1mm darbinio ilgio strypo ir tvirtinimo galvutė kuri prisijungia prie „Versius“ robotinės instrumentinės rankos (instrumento proksimaliniame gale). Monopolinis kablys skirtas perpjauti audinį elektrochirurgijos metu ir atskirti audinį, kai elektrochirurgijos režimas neįjungtas. Monopolinis kablys yra su kištukine jungtimi, per kurią prijungiamas monopolinių instrumentų kabelis. Turi būti galimybė instrumentu atlikti ne mažiau 10 operacijų | 6
2.5. | Monopolinės lenktos žirklės | Chirurginis instrumentas skirtas naudoti kartu su CMR “Versius” robotine Sistema. Instrumentas susideda iš 6,8 mm skersmens, 300 mm ±1mm darbinio ilgio strypo ir tvirtinimo galvutė kuri prisijungia prie „Versius“ robotinės instrumentinės rankos (instrumento proksimaliniame gale). Monopolinės lenktos žirklės skirtos kirpti mechaniškai ir kirpti arba koaguliuoti audinį. Monopolinės lenktos žirklės yra su kištukine jungtimi, per kurią prijungiamas monopolinių instrumentų kabelis. Turi būti galimybė instrumentu atlikti ne mažiau 5 operacijų | 66
3. | Laidai robotinei sistemai:
3.1. | Biopoliarinių instrumentų laidas | Sujungia bipoliarinius instrumentus su CMR “Versius” robotinės sistemos instrumentų rankomis. Daugkartinio naudojojimo. Atsparūs sterilizacijai. | 6
3.2. | Bipoliarinis instrumentų rankos laidas | Sujungia CMR “Versius” robotinės sistemos instrumentų rankas su suderinamais bipoliariniais elektrochirurginiais aparatais. Daugkartinio naudojojimo. Atsparūs sterilizacijai. | 6
3.3. | Monopoliarinių instrumentų laidas | Sujungia monipoliarinius instrumentus su CMR “Versius” robotinės sistemos instrumentų rankomis. Daugkartinio naudojojimo. Atsparūs sterilizacijai. | 6
3.4. | Monopoliarinis instrumentų rankos laidas | Sujungia CMR “Versius” robotinės sistemos“ instrumentų rankas su suderinamais monopoliariniais elektrochirurginiais aparatais. Daugkartinio naudojojimo. Atsparūs sterilizacijai. | 6
BENDRIEJI REIKALAVIMAI
1. Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių.
2. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti siūlomų prekių pavyzdžius, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
3. Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjas turi pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį dokumentą (kopiją).
4. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
5. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir/ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra, nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose).
6. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
7. Ant siūlomos prekės ir/ar jos pirminės pakuotės turi būti nurodyta pagaminimo data ir/ar tinkamumo naudoti terminas.