Pirkimo sąlygų 2 priedas

KAINŲ LENTELĖ. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I PIRKIMO DALIS

DIAGNOSTIKOS REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS IMUNOLOGINIAM ANALIZATORIUI

ANALIZATORIUS PATEIKIAMAS PANAUDAI. KIEKIS – 1 VNT.

(________________________)

Analizatoriaus pavadinimas

| Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai | Preliminarus tyrimų skaičius per 24 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės fiksuotas įkainis, Eur be PVM | Suma, Eur be PVM 24 mėn | Suma, Eur su PVM 24 mėn | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Bendras IgE | Metodas – ELFA arba lygiavertis | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Anti-TPO | Metodas – ELFA arba lygiavertis | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | TTH | Metodas – ELFA arba lygiavertis | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | FT4 | Metodas – ELFA arba lygiavertis | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | FT3 | Metodas – ELFA arba lygiavertis | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Anti-tg | Metodas – ELFA arba lygiavertis | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Vitaminas D | Metodas – ELFA arba lygiavertis | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Feritinas | Metodas – ELFA arba lygiavertis | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | NT-pro-BNP | Metodas – ELFA arba lygiavertis | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Troponinas I (didelio jautrumo) | Metodas – ELFA arba lygiavertis | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | PSA | Metodas – ELFA arba lygiavertis | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Prokalcitoninas | Metodas – ELFA arba lygiavertis | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I pirkimo dalies bendra suma EUR: |  |  |  |  |  |  | Be PVM |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Su PVM |  |  |

Pastaba:

1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.

2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 24 mėn. atlikti.

3. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui siūlomiems analizatoriams.

4. Reagentų galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 4 mėnesiai nuo pristatymo dienos.

5.Tiekėjas turi turėti sertifikuotą specialistą, galintį konsultuoti bet kuriuo paros metu.

6.Tiekėjas privalo atlikti analizatorių techninę priežiūra ir remontą.

7. Tyrimo priemones, reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti, tiekėjai privalo nurodyti patys, užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles. Lentelėse būtina nurodyti visą spektrą priemonių, užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą.

KOKYBINIAI IR TECHNINIAI REIKALAVIMAI IMUNOLOGINIam ANALIZATORIui

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Parametro reikšmė | Siūlomos įrangos parametrai su nuoroda į gaminio dokumentaciją |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Analizatorius | Pavadinimas, gamintojas, pagaminimo metai. Analizatorius turi būti naujas (nenaudotas), pagamintas ne anksčiau kaip 2025 m. |  |
| 2. | Reagentai | 1. Analizatorius naudoja reagentus, skirtus pavieniams tyrimams atlikti, t.y. viena talpa - vienas tyrimas. 2. Analizatorius turi atpažinti kokie reagentai yra įdėti ir perspėti jei jie netinkami užsakytam tyrimui atlikti. 3. Reagentai stabilūs po atidarymo - iki galiojimo laiko pabaigos. |  |
| 4. | Reagentų identifikavimas | Integruota barkodų sistema |  |
| 5. | Testų komplektacija | pakuotės iki 100 testų pilnai paruošti reagentų rinkiniai. |  |
| 6. | Nepertraukiamas mėginių talpinimas | Būtina |  |
| 7. | Tyrimų atlikimas | Analizatorius tyrimus atlieka naudojant vienkartinius antgalius. |  |
| 8. | Duomenų saugojimas | Analizatoriaus kompiuterio atmintyje saugomi: 1. pacientų rezultatai, 2. kontrolių rezultatai, 3. kalibracijų rezultatai 4. turi būti saugomi ne mažiau kaip 6 mėnesių duomenys. |  |
| 9. | Mėginiai | 1. Mėginio tipas: serumas, plazma 2. Vienu metu galima tirti ne mažiau kaip 12 mėginių 3. Analizatorius turi nustatyti, ar yra įdėtas mėginys ir jam nesant apie tai informuoti pranešimu. 4. Mėginiai į analizatorių dedami pirminiuose mėgintuvėliuose ar mėginio indeliuose |  |
| 10. | Analizatorius turi būti pajėgus atlikti išvardintus tyrimus | Vienu metu analizatorius tirti ne mažiau kap 4 analites |  |
| 11. | Jungtis | Analizatorius turi jungtis į LIS dvikrypčiu ryšiu |  |
| 12. | Komplektacija | Analizatorius komplektuojamas su: 1. nepertraukiamu srovės šaltiniu, 2. išoriniu brūkšninio kodo skaitytuvu, 3. lazeriniu nespalvotu spausdintuvu |  |
| 13. | Analizatorius turi atitikti (ES) 2017/746 direktyvą | Kartu su pasiūlymu pateikti įrodantį dokumentą: CE arba ES atitikties deklaraciją |  |
| 14. | Prietaiso naudojimo instrukcija, tyrimo metodikos lietuvių kalba | Būtina |  |

II PIRKIMO DALIS

DIAGNOSTIKOS REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS ENG TYRIMŲ SISTEMOS ANALIZATORIUI

ANALIZATORIUS PATEIKIAMAS PANAUDAI. KIEKIS – 1 VNT.

(________________________)

Analizatoriaus pavadinimas

| Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Preliminarus tyrimų skaičius per 24 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | Suma EUR be PVM 24 mėn. | Suma EUR su PVM 24 mėn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | ENG tyrimai |  | 3000 |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |
| II pirkimo dalies bendra suma EUR: |  |  |  |  |  | Be PVM |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Su PVM |  |  |

PASTABOS:

1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.

2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 24 mėn. atlikti.

3. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu.

4. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui siūlomiems analizatoriams.

5. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.

6.Tiekėjas turi turėti sertifikuotą specialistą, galintį konsultuoti bet kuriuo paros metu.

7.Tiekėjas privalo atlikti analizatorių techninę priežiūra ir remontą.

8. Tyrimo priemones, reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti, tiekėjai privalo nurodyti patys, užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo, kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą.

9. Tyrimams, kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai, nurodoma 0 (nulis).

KOKYBINIAI IR TECHNINIAI REIKALAVIMAI ENG TYRIMŲ SISTEMOS ANALIZATORIUI

| Eil. Nr. | Pavadinimas/techniniai parametrai | Parametrų techniniai reikalavimai | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Analizatorius – 1 vnt. (pavadinimas (-ai), tipas/modelis, gamintojas) |  |  |
| 2. | Analizatoriaus apibūdinimas | Analizatorius ENG nustatymui, kuris atlieka tyrimus iš uždaro kraujo mėgintuvėlio su EDTA. Turi būti naudojamas tas pats, bendro kraujo mėgintuvėlis, iš kurio galima atlikti dar ir hematologinį tyrimą. |  |
| 3. | Analizatorius turi būti automatiškai sukalibruotas (nereikalaujantis papildomo kalibratoriaus), jame turi būti įmontuotas vidinis brūkšninių kodų skaitytuvas, maišyklė, atliekų talpa, spausdintuvas | Būtina |  |
| 4. | Našumas | Ne mažiau 180 testų / val. |  |
| 5. | Tyrimui sunaudojamas mėginio tūris | Ne daugiau kaip 100 µl |  |
| 6. | Nuolatinis mėginių įdėjimas | Būtina |  |
| 7. | Tyrimo trukmė | Ne daugiau 20 s |  |
| 8. | Tyrimo principas | Kiekybinė kapiliarinė fotometrija |  |
| 9. | Rezultatų perdavimas kompiuteriniu tinklu į informacinę sistemą | Būtina |  |
| 10. | Automatinio prasiplovimo funkcija | Būtina |  |
| 11. | Naudojama kokybės kontrolės medžiaga | Natūrali (žmogaus); 2-jų lygių; nereikalaujanti šaldymo ir netrumpesnio nei metų laiko galiojimo |  |
| 12. | Korealiacija su Westergren metodu | Ne blogiau nei 95% |  |
| 13. | Gamintojo katalogai, ar kita medžiaga, įrodanti atitikimą reikalaujamiems parametrams | Būtina |  |
| 14. | Vartotojo instrukcija anglų ir lietuvių kalbomis | Pateikiama su prietaisu |  |
| 15. | CE sertifikatas | Būtina |  |

III PIRKIMO DALIS

DIAGNOSTINIAI REAGENTAI IR PRIEMONĖS IMUNOLOGINIAM AUTOMATINIAM ANALIZATORIUI ,,MAGLUMI 1000“

Analizatorius ,,Maglumi 1000“ yra įstaigos nuosavybė.

| Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Preliminarus tyrimų skaičius per 24 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | Siūlomos pakuotės kaina, EUR su PVM | Suma, EUR be PVM 24mėn. |  | Suma, EUR su PVM 24 mėn. | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| 1. | Tirotropinas (TTH) Matavimo ribos: 0,01-100 µIU/ml (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir eksploatacines medžiagas) | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Reagentai,kontrolinė medžiaga ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi arba sistema(įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Laisvas tiroksinas (LT4) Matavimo ribos: 1,3-150 pmol/l (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir eksploatacines medžiagas) | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Reagentai,kontrolinė medžiaga ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi arba sistema (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Feritinas (Ferritin) Matavimo ribos: 0.2-3000 µg/l (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir eksploatacines medžiagas) | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Reagentai, kontrolinė medžiaga ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi arba sistema (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Laisvas trijodtironinas (LT3) Matavimo ribos: 0,2 -50 pg/ml (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir eksploatacines medžiagas) | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Reagentai, kontrolinė medžiaga ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi arba sistema (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Prostatos specifinis antigenas (PSA), Matavimo ribos 0,01-400 ng/mL (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir eksploatacines medžiagas) | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Reagentai, kontrolinė medžiaga ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi arba sistema (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | NT-pro-BNP (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir eksploatacines medžiagas) | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Reagentai, kontrolinė medžiaga ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi arba sistema (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Vitaminas D (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir eksploatacines medžiagas) | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Reagentai, kontrolinė medžiaga ir/ar papildomos priemonės reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi arba sistema (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III pirkimo dalies bendra suma Eur: |  |  |  |  |  | Be PVM |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Su PVM |  |  |  |  |

PASTABOS:

1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis konkrečiam šioje specifikacijoje nurodytam tyrimui atlikti. Tiekėjas privalo pateikti reikalingą reagentų, 2-jų lygių kokybės kontrolės, papildomų priemonių kiekį, numatomą šioje specifikacijoje nurodytam tyrimų kiekiui.

2. Tiekėjas turi tiekti prekes, atitinkančias Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 dėl in vitro medicinos priemonių ir/arba Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/79 EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų (nuo 2022 m. gegužės 26 d. - Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių) reikalavimus ir ženklinti CE ženklu. Pateikiamas CE sertifikatas arba EB atitikties deklaracija.

3. Visos siūlomos prekės (reagentai, matavimo laikmenos, kontrolinė medžiaga) turi būti prietaiso gamintojo arba analizatoriaus gamintojo adaptuoti ir validuoti (reikalavimas grindžiamas LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymu "Dėl medicinos priemonių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (2010 m. gegužės 3 d. Nr. V-383, V skyrius 37.1.4 punktas). Reagentai, kontrolinės medžiagos turi būti su brūkšniniais kodais, skirtais analizatoriui.

4. Prekių galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.

5. Būtina nurodyti visą spektrą papildomų priemonių, užtikrinančių kokybišką konkretaus nurodyto tyrimo atlikimą bei tikslius jų komercinius pavadinimus, gamintoją, katalogo Nr. , net ir tuo atveju, jei prekė pateikiama nemokamai.

6. Būtina pateikti tyrimams naudojamų medžiagų aprašus ir metodikas (originalo ir lietuvių kalba).