KLAUSIMYNAS

HEMODIALIZĖS PRIEMONĖS

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamų įsigyti prekių apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytų prekių kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus? | Taip ☐ Ne ☐ |

HEMODIALIZĖS PRIEMONĖS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės | Kiekis (vnt.) | Siūlymai/pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 dalis | Hemodializės priemonės |  |  |  |
| 0 | Citratinis koncentratas bikarbonatinei dializei įvairių koncentracijų. Skiedimo santykis 1+44, plastikiniuose 8 ltr. bakeliuose , svoris iki 10 kg | 10000 |  |  |
| 1 | Ca -0, K-3,0, gliukozė 1g/l, citratas 0,8mmol/l , acetatas 0,3 mmol/l, |  |  |  |
| 2 | Ca -1,25, K-3,0, gliukozė 1g/l, citratas 0,8mmol/l , acetatas 0,3 mmol/l,. |  |  |  |
| 3 | Ca -1,5, K-3,0, gliukozė 1g/l, citratas 0,8mmol/l , acetatas 0,3 mmol/l,. |  |  |  |
| 4 | Ca -1,75, K-3,0, gliukozė 1g/l, citratas 0,8mmol/l , acetatas 0,3 mmol/l, |  |  |  |
| 5 | Ca -1,25, K-2,0, gliukozė 1g/l, citratas 0,8mmol/l , acetatas 0,3 mmol/l, |  |  |  |
| 6 | Ca -1,5, K-2,0, gliukozė 1g/l, citratas 0,8mmol/l , acetatas 0,3 mmol/l, |  |  |  |
| 7 | Ca -1,75, K-2,0, gliukozė 1g/l, citratas 0,8mmol/l , acetatas 0,3 mmol/l, |  |  |  |
| 8 | Ca -1,5, K-1,0, gliukozė 1g/l, citratas 0,8mmol/l , acetatas 0,3 mmol/l, |  |  |  |
| 9 | Ca -1,5, K-4,0, gliukozė 1g/l, citratas 0,8mmol/l , acetatas 0,3 mmol/l,. |  |  |  |
| 10 | Bikarbonatinis koncentratas: natriobikarbonatas 8,4% plastikiniuose bakeliuose po 10 ltr. |  |  |  |
| 0 | Beadatinis konektorius hemodializės kateteriui, apsaugantis nuo infekcijų ir užkrešėjimo | 1000 |  |  |
| 1 | Kraujo pralaidumas ne mažiau kaip 600 ml/min; |  |  |  |
| 2 | Galima naudoti nepertraukiamai ne mažiau kaip 7 paras nenuimant nuo hemodializės kateterio; |  |  |  |
| 3 | Užsidaranti po atjungimo sistema nereikalaujanti papildomų kamštelių; |  |  |  |
| 4 | Neutralaus poslinkio. |  |  |  |
| 0 | Kraujo magistralių medžiaga be ftalatų (be DEHP) | 9000 |  |  |
| 1 | Be latekso, su atšaka prijungti antikoagulianto švirkštui; |  |  |  |
| 2 | Su 22 mm skersmens konuso formos oro gaudyklė; |  |  |  |
| 3 | Kraujo pompos segmento vidinis diametras Ø 8±0,1 mm, išorinis Ø 12 mm, segmento ilgis 330-360 mm.; |  |  |  |
| 4 | Minkštas slėgio matavimo linijos pajungimo srieginis prailginimas su praduriama kanalo apsaugos membrana; |  |  |  |
| 5 | Rinkinyje turi būti trijų ar daugiau litrų talpos skysčių surinkimo maišas, įsidūrimo į užpildymo tirpalo flakoną plastikinės adatos; |  |  |  |
| 6 | Sterilizacija gamma spinduliais. |  |  |  |
| 0 | Arterinė-veninė kraujo magistralė hemodializei | 2000 |  |  |
| 1 | Arterinė-veninė kraujo magistralė hemodializei (HD), tinkanti Nipro SurdialX dializės aparatams |  |  |  |
| 2 | Kraujo magistralių medžiaga be ftalatų (be DEHP) |  |  |  |
| 3 | Kraujo pompos segmento vidinis diametras Ø 8,0 mm. |  |  |  |
| 4 | Kraujo pompos segmento išorinis diametras Ø12,0 mm |  |  |  |
| 5 | Kraujo pompos segmento ilgis 233 mm |  |  |  |
| 6 | Sterilizacija gamma spinduliais |  |  |  |
| 7 | Užpildymo tūris ne daugiau kaip 127±5ml |  |  |  |
| 0 | Arterinė-veninė kraujo magistralė hemodiafiltracijai (HDF) | 200 |  |  |
| 1 | Arterinė-veninė kraujo magistralė hemodiafiltracijai (HDF), tinkanti Nipro SurdialX dializės aparatams |  |  |  |
| 2 | Kraujo magistralių medžiaga be ftalatų (be DEHP) |  |  |  |
| 3 | Kraujo pompos segmento vidinis diametras Ø 8,0 mm |  |  |  |
| 4 | Kraujo pompos segmento išorinis diametras Ø12,0 mm |  |  |  |
| 5 | Kraujo pompos segmento ilgis 233 mm |  |  |  |
| 6 | Turi turėti Online intarpą |  |  |  |
| 7 | Online pompos segmento vidinis diametras Ø 8,0 mm |  |  |  |
| 8 | Online pompos segmento išorinis diametras Ø12,0 mm |  |  |  |
| 9 | Online pompos segmento ilgis 233 mm |  |  |  |
| 10 | Sterilizacija gamma spinduliais |  |  |  |
| 11 | Užpildymo tūris ne daugiau kaip 127±5ml |  |  |  |
| 0 | Apirogeninis filtras | 10 |  |  |
| 1 | Apirogeninis filtras, turi tikti Nipro SurdialX dializės aparatui |  |  |  |
| 2 | Membrana pagaminta polietersulfono pagrindu |  |  |  |
| 3 | Sterilizacija gamma spinduliais |  |  |  |
| 2 dalis | Hemodializės priemonės |  |  |  |
| 0 | Trikanalis centrinės venos trumpalaikis kateteris | 1000 |  |  |
| 1 | Antimikrobiniai, vienkartiniai, sterilūs |  |  |  |
| 2 | Atsparus perlinkimui, didelės tėkmės, trijų kanalų, su spaustukais trumpalaikis kateteris; |  |  |  |
| 3 | Pagamintas iš poliuretano |  |  |  |
| 4 | Apirogeniški |  |  |  |
| 5 | Skirti hemodializei |  |  |  |
| 6 | Kateterio skerspjūvis ovalo formos, 12-13Fr. |  |  |  |
| 7 | Su sparneliais kateterio fiksavimui |  |  |  |
| 8 | Su nurodytais kanalų užpildymo tūriais |  |  |  |
| 9 | Kraujo tėkmės greitis ≥250 ml/min |  |  |  |
| 10 | Recirkuliacija sukeitus arterinį ir veninį kanalus ne daugiau 2%; |  |  |  |
| 11 | Radiokontrastiniai, elastingi |  |  |  |
| 12 | Kanalas tinka CV spaudimo matavimui, intraveninei terapijai. |  |  |  |
| 13 | Įpakavimas komplektais |  |  |  |
| 14 | Rinkinio sudėtis: tiesių kateterių ilgiai-15,20,24,30 cm; lenktų ir alfa formos kateterių ilgiai-12.5,15,20,24 cm; pritvirtinami sparneliai, punkcinė adata18 Ga *7 cm; metalinis pravediklis su J formos galu 70cm * 0,035‘; dilatatorius 11-13 Fr ir 12-14 Fr; papildomi sparneliai, permatomi lipnūs tvarsčiai, 3 injekcijų kamšteliai; |  |  |  |