Konkretaus pirkimo, atliekamo dinaminės pirkimų sistemos pagrindu, priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija – Vilniaus universitetas.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

  - Projektas – Vilniaus universitetas, siekdamas įgyvendinti projektą 10-093-K-0117 „Mokslo infrastruktūros atnaujinimas pažangios fluorescencinės mikroskopijos tyrimams, įskaitant pavienių molekulių ir ypač aukštos skiriamosios gebos mikroskopiją (GREENSCOPY)“, numato įsigyti toliau įvardintas prekes.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – UV-ozono valymo sistema ir ištraukimo priedai (toliau – prekės).

  - Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai.

  - Prekių pristatymo vieta  – Saulėtekio al. 7, LT-01257, Vilnius

2.4. Prekių kiekis:

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Prekių kiekis ir mato vnt. | Užsakymų teikimas |  | Prekių pristatymo/tiekimo terminas nuo Sutarties įsigaliojimo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip (žymėti, jei prekių užsakymai bus teikiami pagal poreikį, periodiškai ar kt.) | Ne (žymėti, jei nurodytu laiku bus pristatytas visas perkamas prekių kiekis) |  |
| 1. | UV-ozono valymo sistema ir ištraukimo priedai | 1 komplektas | ☐ | ☒ | ne vėliau kaip per 90 k.d. |

  - Aukščiau esančioje lentelėje nurodytas prekių kiekis yra tikslus ir vykdant Sutartį nesikeis.

2.6. Užsakymų teikimo tvarka:

2.6.1. užsakymai Sutarties galiojimo laikotarpiu neteikiami. Tiekėjas nuo Sutarties įsigaliojimo per 1 lentelėje nurodytą terminą įsipareigoja pristatyti prekes.

- REIKALAVIMAI PREKĖMS

3.1. Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.

2 lentelė

| Eil. Nr. | Parametras** | Reikalaujama reikšmė | Reikalaujamos reikšmės atitikimas (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| UV-ozono valymo sistema ir ištraukimo priedai |  |  |  |
| 1. | UV-ozono valymo įrenginys |  |  |
| 2. | Valymo metodas | Fotosensibilizuotas oksidacijos procesas, naudojant žemo slėgio gyvsidabrio (Hg) garų tinklinę lempą arba lygiavertę technologiją, generuojančią reikiamus UV spektro bangų ilgius |  |
| 3. | Dviejų bangų ilgių veikimas | Įrenginys privalo generuoti 185 nm (± 2 nm) ilgio bangas (atominio deguonies ir ozono generavimui) bei 254 nm (± 2 nm) ilgio bangas (angliavandenilių skaidymui ir ozono naikinimui). |  |
| 4. | Lempos intensyvumas | Ne mažiau kaip 28 mW/cm² esant 254 nm bangos ilgiui (matuojant 3–5 mm atstumu nuo lempos). |  |
| 5 | Dėklo matmenys | Naudingas plotas ne mažesnis kaip 150 mm x 150 mm. |  |
| 6 | Dėklo reguliavimo diapazonas | Atstumas tarp mėginio ir lempos turi būti reguliuojamas. Reguliavimo diapazonas turi apimti intervalą nuo 10 mm iki 80 mm (apatinė riba turi būti ne daugiau 10 mm, viršutinė riba ne mažiau 80 mm) |  |
| 7 | Išoriniai matmenys | matmenys turi būti ne didesni kaip: 450 mm (ilgis) x 300 mm (plotis) x 350 mm (aukštis). |  |
| 8 | Maitinimo šaltinis | Suderinamas su standartiniu ES tinklu (220–240 V, 50 Hz). |  |
| 9 | Saugos funkcijos | Avarinio sustabdymo mygtukas ir įjungimo indikatorius. Dėklo blokavimo jungiklis, apsaugantis nuo UV spinduliuotės poveikio. Išmetimo anga (Ø 50 ± 2 mm) ir dvi terpės įleidimo angos. |  |
| 10 | #### Išmetimo ir ozono valdymo priedai |  |  |
| 11 | Ozono naikintuvas | Tipas: Katalizinis arba lygiavertis išmetimo įrenginys. Funkcija: Turi suskaidyti ozono pėdsakus, susidarančius įrenginio veikimo metu. |  |
| 12 | Aktyvus išmetimo ventiliatorius | Funkcija: Aktyvus mazgas, skirtas palaikyti neigiamą statinį slėgį ir valdyti oro srautą per ozono naikintuvą. Maksimalus srautas: Sistema turi užtikrinti ne mažesnį kaip 0,4 l/min ištraukimo srautą arba tokį srautą, koks yra optimalus siūlomam ozono naikintuvui efektyviai veikti.. Suderinamumas: Turi būti valdomas / maitinamas tiesiogiai nuo pagrindinio valymo įrenginio arba sinchronizuotas su jo veikimu. |  |
| 13 | Garantija* | Ne mažiau kaip 12 mėn. skaičiuojant nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos |  |

** Pateikti kartu su pasiūlymu siūlomos įrangos techninius parametrus, išskyrus pažymėtus *, patikimai patvirtinančius dokumentus (pvz. gamintojo prekės aprašymas arba internetinė nuoroda į gamintojo psl.).

4. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

4.1. Pirkimui yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus  4.4.4.1 papunkčiu.

3 lentelė

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Reikalaujami dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Konkretus reikalavimas nustatytas Konkretaus pirkimo sąlygų 3 priedo „Sutarties SS projektas“ 13 skyriuje. | Kartu su pasiūlymu Tiekėjas neturi pateikti atitiktį įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija šio reikalavimo atitiktį tikrina Sutarties vykdymo metu. |

5. KITA INFORMACIJA

5.1 Tiekėjas turi užtikrinti, kad prekės pristatymo metu atitiks efektyvumo, tvarumo, ilgaamžiškumo reikalavimus pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą  2009/125/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą ir 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo. Pirkėjas šio reikalavimo atitiktį vertins prekių pristatymo metu.

Tiekėjas sutarties vykdymo metu kartu su pristatomomis prekėmis privalo pateikti CE sertifikato, išduoto paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos, arba EB deklaracijos, arba gamintojo parengtos deklaracijos kopiją (pateikiama tai, kas taikoma pirkimo objektui pagal teisės aktų reikalavimus). Pateikiant EB deklaracijos arba gamintojo parengtos deklaracijos kopiją, kad pasiūlytos prekės atitinka reikiamus standartus, bei prekių klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.

Jei prekėms pagal Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus nėra privalomas CE ženklinimas – tiekėjas laisva rašytine forma turi pagrįsti, kad prekių neprivaloma ženklinti CE ženklu pagal teisės aktų reikalavimus.

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t.y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

- neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

- panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

- numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

- nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.