Konkretaus pirkimo, atliekamo dinaminės pirkimų sistemos pagrindu, priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija / VU – Vilniaus universitetas.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

  - Projektas – Vilniaus universitetas, siekdamas įgyvendinti projektą 10-093-K-0015 Įrangos skirtos baltymų skysčio-skysčio fazių atsiskyrimo ir agregacijos tyrimams, įsigijimas (AGGREGAID), numato įsigyti toliau įvardintas prekes.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – chromatografinė gryninimo sistema su prekės instaliavimo, veiksmingumo patikrinimo ir apmokymo naudotis paslaugomis (toliau – prekės).

  - Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai ir (ar) kiekiui.

  - Prekių pristatymo vieta – Saulėtekio al. 7, LT-01257, Vilnius, Lietuva.

  - Prekių kiekiai ir (ar) apimtys:

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Prekių kiekis ir mato vnt. | Užsakymų teikimas |  | Prekių pristatymo / tiekimo terminas nuo Sutarties įsigaliojimo (k. d.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip (žymėti, jei prekių užsakymai bus teikiami pagal poreikį, periodiškai ar kt.) | Ne (žymėti, jei nurodytu laiku bus pristatytas visas perkamas prekių kiekis) |  |
| 1. | Chromatografinė gryninimo sistema su su prekės instaliavimo, veiksmingumo patikrinimo ir apmokymo naudotis paslaugomis | 1 kompl. | ☐ | ☒ | 90 k. d. |

  - Aukščiau esančioje lentelėje nurodytas prekių kiekis ir/ar apimtis yra tikslus (-i) ir vykdant Sutartį nesikeis.

  - Užsakymų teikimo tvarka:

2.6.1. užsakymai Sutarties galiojimo laikotarpiu neteikiami. Prekės turi būti pristatomos nedelsiant po Sutarties įsigaliojimo dienos per 1 lentelėje nustatytą terminą.

- REIKALAVIMAI PREKĖMS

3.1. Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.

2 lentelė.

| Eil. Nr. | Parametras** | Reikalaujama reikšmė | Siūlomos įrangos techniniai parametrai, tikslios nuorodos į techninius dokumentus (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| Objekto pavadinimas. Chromatografinė gryninimo sistema. |  |  |  |
| 1. | Paskirtis* | Skirta atlikti rutininius baltymų gryninimo darbus |  |
| 2. | Sistemos pompos tekėjimo greičio diapazonas | Ne mažesnis kaip nuo 0,01 iki 25 ml/min. |  |
| 3. | Sistemos pompos tekėjimo greičio tikslumas | galima paklaida ne didesnė nei 2% |  |
| 4. | Sistemos pompos klampumo intervalas | Ne siauresniame intervale nei 1 – 10 cP |  |
| 5. | Veikimo slėgio diapazonas | Ne mažesnis kaip nuo 0 iki 5 MPa. |  |
| 6. | Maišiklis | Kameros tūris ne didesnis kaip 1,5 ml |  |
| 7. | Gradientinės sudėties tikslumas | galima paklaida ne didesnė nei 2% |  |
| 8. | Gradientinis linijiškumas | galima paklaida ne didesnė nei 1% |  |
| 9. | Oro jutikliai | Mažiausiai vienas integruotas oro jutiklis, padedantis išvengti oro sistemoje. Turi būti integruotas prieš mėginio vožtuvą arba sistemos pompą. |  |
| 10. | Įvadų ir mėginio įvedimo mazgas | Galimybė turėti ne mažiau kaip 7 fizines jungtis (įvadus). Sistemoje privalo būti sukonfigūruoti šie elementai: 10.1. mėginio įleidimo įvadas; 10.2. ne mažiau kaip 3 (trys) buferių įvadai; 10.3. įvedimo vožtuvas; 10.4. išėjimo jungtis. |  |
| 11. | UV detektorius | Bangos ilgis – 280 nm ±2 nm UV srauto celės kelio ilgis – 2 mm ± 0,5 mm UV skaitymo intervalas ne siauresnis nei nuo -6 iki +6 AU UV triukšmas ne didesnis nei 0,1 mAU |  |
| 12. | pH detektorius | pH diapazonas ne mažiau kaip nuo 1-13 ar platesnis, tikslumas ne mažesnis kaip +/- 0,1 pH vienetų, kai pH 2–12 (ar platesniame) intervale, su integruotu pH elektrodu (pridėta komplektacijoje). |  |
| 13. | Laidumo monitorius | Laidumo diapazonas 0,1 mS/cm – 999 mS/cm ar platesnis. Laidumo tikslumas ne prastesnis nei ± 0.01 mS/cm arba ±2%. Laidumo darbinis slėgis ne siauresniame intervale nei 0 – 2 MPa Temperatūros stebėjimo diapazonas ne siauresniame intervale nei nuo 0 iki 70 °C Temperatūros stebėjimo galima paklaida ne didesnė nei 2°C . |  |
| 14. | Kolonėlės vožtuvas | Leidžia dirbti su ne mažiau kaip 5 kolonėlėmis. Turi būti integruota kolonėlės apėjimo funkcija leidžianti atlikti sistemos plovimą neatjungus kolonėlės. Turi būti integruoti ne mažiau kaip 2 slėgio jutikliai. |  |
| 15. | Išvesties vožtuvas | Perjungia tekėjimą tarp frakcijų rinktuvo, mažiausiai vienos išvesties padėties ir atliekų surinkimo. |  |
| 16. | Frakcijų rinktuvas | Mėgintuvėlių dydžiai nuo 0,5 iki 50 ml ar didesni. Galimybė dirbti su 96 šulinėlių mikroplokštelėmis. Frakcijų tūriai nuo 0,1 iki 50 ml ar platesnio diapazono. |  |
| 17. | Veikimo temperatūra (°C) | Diapazonas ne mažesnis nei 4–35. |  |
| 18. | Įtampa | 220–240 VAC, 50–60 Hz. |  |
| 19. | Stacionarus kompiuteris ir programa procesų kontrolei* | Stacionarus kompiuteris (toliau – PC) ir programinė įranga, skirti prietaiso valdymui ir duomenų apdorojimui, pilnai suderinami su sistemos komplektacija. PC ir programinė įranga turi užtikrinti galimybę skirtingas gryninimo technikas sujungti metodų seka. Turi būti galimybė naudoti tinkle taip, kad metodai ir duomenys būtų prieinami kitiems naudotojams ir kitoms chromatografijos sistemoms. Programinė įranga turi užtikrinti bent 10 paskutinių gryninimo procedūrų duomenų automatinį išsaugojimą. Programinės įrangos atnaujinimai turi būti prieinami nemokamai. |  |
| 20. | Programos universalumas* | Programinė įranga per intuityvią sąsają turi užtikrinti paprastą metodų kūrimą ir keitimą. Visos profesionalios technikos (automatinė ir rankinė pikų detekcija, integracija, chromatogramų perdengimas ir kt.) turi būti įtrauktos į programos paketą. |  |
| 21. | Įdiegimas ir apmokymas* | Pristačius prekę, privalo būti atlikta visos sistemos instaliacija, veiksmingumo patikrinimas bei apmokyti bent du Pirkėjo darbuotojai (Pirkėjo patalpose adresu Saulėtekio al. 7, Vilnius), susiderinus su Pirkėju tinkamą laiką sutarties Specialiųjų sąlygų 2 skyriuje nurodytais kontaktais |  |
| 22. | Transportavimas* | Prekės transportavimo išlaidos turi būti įskaičiuotos į kainą. |  |
| 23. | Garantija* | Ne mažiau kaip 12 mėn. skaičiuojant nuo įrangos įdiegimo datos. |  |

** Pateikti kartu su pasiūlymu siūlomos įrangos techninius parametrus, išskyrus pažymėtus *, patikimai patvirtinančius dokumentus (pvz. gamintojo prekės aprašymas, internetinė nuoroda į gamintojo psl. arba kiti lygiaverčiai dokumentai).

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

4.1. Pirkimui yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus  4.1 punktu, 4.4.4.1 papunkčiu, 6 punktu, 2 priedo IV skyriaus „Kompiuteriai ir planšetės“ reikalavimais:

3 lentelė.

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Reikalaujami dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Konkretus reikalavimas nustatytas Konkretaus pirkimo sąlygų 3 priedo „Sutarties SS projektas“ 13 skyriuje. | Kartu su pasiūlymu Tiekėjas neturi pateikti atitiktį įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija šio reikalavimo atitiktį tikrina Sutarties vykdymo metu. |

- KITA INFORMACIJA

5.1. Tiekėjas turi užtikrinti, kad prekės pristatymo metu atitiks efektyvumo, tvarumo, ilgaamžiškumo reikalavimus pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą  2009/125/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą ir 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo. Pirkėjas šio reikalavimo atitiktį vertins prekių pristatymo metu.

Tiekėjas sutarties vykdymo metu kartu su pristatomomis prekėmis privalo pateikti CE sertifikato, išduoto paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos, arba EB deklaracijos, arba gamintojo parengtos deklaracijos kopiją (pateikiama tai, kas taikoma pirkimo objektui pagal teisės aktų reikalavimus). Pateikiant EB deklaracijos arba gamintojo parengtos deklaracijos kopiją, kad pasiūlytos prekės atitinka reikiamus standartus, bei prekių klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.

Jei prekėms pagal Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus nėra privalomas CE ženklinimas – tiekėjas laisva rašytine forma turi pagrįsti, kad prekių neprivaloma ženklinti CE ženklu pagal teisės aktų reikalavimus.

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t.y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

•     neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

•    panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

•     numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

•     nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.

Jei pagal gamintojo rekomendacijas komplektuojamam valdymo kompiuteriui arba atskiroms jo dalims (jei, pvz., valdymo kompiuteris ir monitorius yra komplektuojami atskirai) taikomi reikalavimai pagal Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo IV skyriaus „Kompiuteriai ir planšetės“, VI skyriaus „Televizoriai ir monitoriai“  ir II skyriaus „Pakuotės“ reikalavimus, pristačius prekes pateikiami dokumentai, įrodantys šių reikalavimų atitikimą. Jei reikalavimai netaikomi, Tiekėjas turi pateikti tai pagrindžiančius  dokumentus/paaiškinimus.