Priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija – Vilniaus universitetas.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

  - Projektas – Vilniaus universitetas, siekdamas įgyvendinti projektą, Nr. 10-093-K-0015 Įrangos skirtos baltymų skysčio-skysčio fazių atsiskyrimo ir agregacijos tyrimams (AGGREGAID), numato įsigyti toliau įvardintas prekes.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – centrifūga  (toliau – Prekės). Prekės bus naudojamos sistemoje su turimais rotoriais Herolab AF6.5000; AF8.50.2; AF24.2 ir AS4.500.

  - Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai ir (ar) kiekiui.

  - Prekių pristatymo vieta – Saulėtekio al. 7, LT-10257, Vilnius, Lietuva.

  - Prekių kiekiai ir (ar) apimtys:

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Prekių kiekis ir mato vnt. | Užsakymų teikimas |  | Prekių pristatymo/tiekimo terminas nuo Sutarties įsigaliojimo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip | Ne |  |
| 1. | Centrifūga | 1 kompl. | ☐ | ☒ | 3 (trys) mėn. |

2.5. Lentelėje Nr. 1 nurodyta Prekių apimtis ir (ar) kiekis yra tiksli (-us) ir vykdant Sutartį nesikeis.

- REIKALAVIMAI PREKĖMS

3.1. Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.

2 lentelė.

| Eil. Nr. | Parametras** | Reikalaujama reikšmė | Reikalaujamos reikšmės atitikimas (pildo tiekėjas) Privaloma išsamiai aprašyti siūlomą parametrą |
| --- | --- | --- | --- |
| Centrifūga |  |  |  |
| 1. | Įrangos gamintojo pavadinimas ir modelis | Nurodyti gamintoją ir modelį |  |
| 2. | Pastatoma ant žemės | Būtina |  |
| 3. | Maksimali centrifugavimo jėga | Ne mažiau nei 50000 xg |  |
| 4. | Maksimalus centrifugavimo greitis | Ne mažiau nei 20 000 RPM |  |
| 5. | Centrifūgos talpa | Ne mažiau nei 4 x 1000 mL |  |
| 6. | Temperatūra | Nustatoma temperatūra ne siauresniame diapazone nei nuo -20 °C iki +30°C su nustatymo žingsniu ne didesniu nei 1°C |  |
| 7. | Centrifūgos valdymas | Pirštu liečiamas ekranas arba lygiavertis sprendimas |  |
| 8. | Laikmatis | Nustatomas centrifūgavimo laikas ne mažiau 5 val. 59 min, nepertraukiamo veikimo funkcija |  |
| 9. | Variklis | Bešepetėlinis arba lygiavertis sprendimas |  |
| 10. | Disbalanso aptikimas | Būtina |  |
| 11. | Centrifūgos kamera | Pagaminta iš nerūdijančio plieno, arba lygiavertis sprendimas. |  |
| 12. | Garantija * | Ne mažiau nei 12 (dvylika) mėn. | TAIP/NE. Pastaba. Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama. |
| 13. | Maitinimas | Tinkamas naudoti Lietuvoje |  |
| 14. | Rotorių suderinamumas | Centrifūga turi būti suderinama su turimais rotoriais: Herolab AF6.5000; AF8.50.2; AF24.2 ir AS4.500 |  |
| 15. | Įrangos pristatymas, instaliavimas * | Tiekėjas atsako už įrangos pristatymą, instaliavimą ir tinkamą parengimą darbui kaip to reikalauja įrangos gamintojas | TAIP/NE. Pastaba. Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama. |

** Pateikti kartu su pasiūlymu siūlomos įrangos techninius parametrus, išskyrus pažymėtus *, patikimai patvirtinančius dokumentus pvz., gamintojo prekės aprašymas, internetinė nuoroda į gamintojo psl. arba kiti lygiaverčiai dokumentai (tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą techniniams reikalavimams, pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar gamintojo parengtus siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus su vertimu į lietuvių ir/arba anglų kalbą, arba kitus lygiaverčius dokumentus.

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

4.1. Pirkimui yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.1 papunkčiu.

3 lentelė.

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Atitiktį įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Konkretus reikalavimas nustatytas Konkretaus pirkimo sąlygų 3 priedo „Sutarties SS projektas“ 13 skyriuje. | Kartu su pasiūlymu Tiekėjas neturi pateikti atitiktį įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija šio reikalavimo atitiktį tikrina Sutarties vykdymo metu. |

- KITA INFORMACIJA

5.1 Tiekėjas turi užtikrinti, kad prekės pristatymo metu atitiks efektyvumo, tvarumo, ilgaamžiškumo reikalavimus pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą  2009/125/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą ir 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo. Pirkėjas šio reikalavimo atitiktį vertins prekių pristatymo metu.

Tiekėjas sutarties vykdymo metu kartu su pristatomomis prekėmis privalo pateikti CE sertifikato, išduoto paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos, arba EB deklaracijos, arba gamintojo parengtos deklaracijos kopiją (pateikiama tai, kas taikoma pirkimo objektui pagal teisės aktų reikalavimus). Pateikiant EB deklaracijos arba gamintojo parengtos deklaracijos kopiją, kad pasiūlytos prekės atitinka reikiamus standartus, bei prekių klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.

Jei prekėms pagal Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus nėra privalomas CE ženklinimas – tiekėjas laisva rašytine forma turi pagrįsti, kad prekių neprivaloma ženklinti CE ženklu pagal teisės aktų reikalavimus.

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t.y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

•     neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

•    panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

•     numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

•     nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.