TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

MOBILI ODONTOLOGINĖ SISTEMA SU PRIEDAIS

1. Bendrosios sąlygos

1.1 Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai ir kt. turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

1.2 Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

Rinkos konsultacijos dalyvių pastabos/pasiūlymai:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Kaina

|  | Pirkimo objektas | Planuojama kaina, su PVM | Planuojama kaina, be PVM |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mobili odontologijos sistema su priedais | 19360 | 16000 |

Rinkos konsultacijos dalyvių pastabos/pasiūlymai:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Techniniai parametrai

| Eil. Nr. | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Rinkos konsultacijos dalyvių pastabos/pasiūlymai dėl reikalaujamų parametrų. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Mobili odontologinė sistema su priedais (nurodyti siūlomos prekės pavadinimą (modelis, konkreti modifikacija), gamintoją, kilmės šalį). |  |
| 1.1. | Pritaikyta transportuoti, su ne mažiau 4 ratukais, iš kurių ne mažiau kaip 2 su fiksuojamais stabdžiais arba visa sistema susipakuoja į lagaminą ant ratukų su ištraukiama arba atlenkiama rankena |  |
| 1.2. | Komplektacijoje: - Daugiafunkcinis švirkštas (oras, vanduo, oras + vanduo) - Rankovė turbininiam antgaliui su pašvietimu; - Rankovė mikrovarikliui su pašvietimu; - Rankovė skaleriui; - Nusiurbimo žarna. |  |
| 1.3. | Būtinas į instrumentus tiekiamo vandens kiekio reguliavimas kiekvienam instrumentui atskirai |  |
| 1.4. | Būtina išorėja įmontuota indikacinė sistema, rodanti veikiančių instrumentų darbinius parametrus. |  |
| 1.5. | Būtina integruota siurbimo sistema su surinkimo indu (-ais) su apsauga nuo persipildymo. |  |
| 1.6. | Siurbimo srautas ≥ 300 l/min |  |
| 1.7. | Būtina integruota švaraus vandens sistema su vandens indu (-ais) |  |
| 1.8. | Būtinas instrumentų valdymo pedalas |  |
| 1.9. | Būtinas integruotas kompresorius |  |
| 1.10. | 230 V, 50 Hz elektros tinklas |  |
| 2. | Turbininis antgalis |  |
| 2.1 | - Su vandens – oro aušinimu iš atskirų taškų, kiekvienas iš ne mažiau kaip 4 skylučių; - Su LED arba lygiaverčiu šviesos šaltiniu antgalyje; - Maksimalus apsisukimų skaičius ne mažiau kaip 350 000 aps./min.; - Galia ne mažiau kaip 21 W; - Antgalio galvutės diametras ≤ 11,5 mm; - Jungiamas per komplekte pateikiamą greitą jungtį; 7. Grąžto fiksacija mygtuku; 8. Tinkamas sterilizuoti ≥ 134°C temperatūroje. |  |
| 3. | Kampinis antgalis (1 vnt.) |  |
| 3.1. | - Su vidiniu aušinimu ir vandens – oro mišinio padavimu; - LED arba lygiaverčio tipo pašvietimas; - Sūkių perdavimo santykis 1:1; - Apsisukimų skaičius ne mažiau kaip 40 000 aps./min.; - Antgalio galvutės diametras ≤ 9,7 mm; - Grąžto fiksacija mygtuku; |  |
| 4. | Mikrovariklis (1 vnt.) |  |
| 4.1. | - Bešepetėlinis; - Apsisukimų skaičius reguliuojamas, maksimalus apsisukimų skaičius ne mažiau kaip 23 000 aps./min.; - LED arba lygiaverčio tipo pašvietimas ne mažiau 20 000 liuksų; - Mikrovariklis pasukamas ne mažiau 360°; |  |
| 5. | Skaleris (1 vnt.) |  |
| 5.1 | - LED arba lygiaverčio tipo pašvietimas; - Virpesių dažnis ne mažiau nei 28 kHz; - Turi būti pritaikytas endodontijos, perio ir higienos procedūroms; - Komplekte pateikiami ne mažiau kaip 3 apnašų valymo instrumentai, instrumentų įsukimo raktas. |  |
| 6. | Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti visų sistemą sudarančių dalių galiojančius CE sertifikatus arba EB atitikties deklaracijas. |  |
| 7. | Naudojimo instrukcijas lietuvių kalba (teikiama pristatant prekes) |  |
| 8. | Garantija ≥ 24 mėn. |  |

Rinkos konsultacijos dalyvių pastabos/pasiūlymai:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________