## Specialieji reikalavimai
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI:
1. Vienkartinių priemonių (toliau - prekių) kokybei:
1.1. | Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių arba anglų kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.
1.2. | Prekės turi būti pažymėtos CE ženklu. Tiekėjas kartu su pristatomomis prekėmis turi pateikti CE sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus.
1.3. | Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui prietaisu, suteikiamu nuomos (panaudos) būdu. Jeigu prekės pagamintos kito gamintojo negu siūloma įranga, tiekėjas privalo kartu su pasiūlymu pateikti įrangos gamintojo patvirtinimą, kad siūlomos prekės gali būti naudojamos su siūloma nuomai (panaudai) įranga. (dokumentai vertinami pasiūlymų vertinimo metu)
1.4. | Prekių pristatymo momentu prekių galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis nei 6 (šeši) kalendoriniai mėnesiai nuo pristatymo dienos.
2. Įrangos kokybė (taikoma nuomojamai / panaudos būdu gaunamai Įrangai):
2.1. | Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių arba anglų kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.
2.2. | 1. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 2. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.
2.3. | Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.
2.4. | Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą*. Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su prekėmis.
2.5. | Pateikti ≥1 Clarivate Analytics (anksčiau Thomson Reuters Web of Knowledge) indeksą turinčių mokslinės publikacijos kopija apie pirkimui siūlomos įrangos pooperacinius rezultatus. (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija arba nuoroda į atitinkamą straipsnį).
2.6. | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į VšĮ Vilniaus miesto klinikinę ligoninę, instaliavimas (sumontuoti pristatytą techninę įrangą kaip to reikalauja įrangos gamintojas), po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.
2.7. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba,
2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
3. Periodiškai atliekamų techninės priežiūros (TP) darbų sąvadas, su nuorodomis į gamintojo techninės eksploatacijos dokumentus. Reglamente taip pat nurodoma: TP periodiškumas, darbo priemonės, dalys ir medžiagos, reikalingos TP atlikti, bei jos darbų trukmė. Jei gamintojas TP nereglamentuoja - vietoje reglamento Tiekėjas pateikia pažymą, jog gamintojas TP nenumato.
4. Valymo - dezinfekavimo instrukcija, kurioje aprašoma valymo-dezinfekavimo procedūra ir periodiškumas, detalus naudojamų medžiagų ir priemonių sąrašas.
* | Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr. V-383 ,,Dėl Medicinos prietaisų instaliavimo, naudojimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo”1 (toliau: Aprašas) nustato medicinos priemonių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kuriais privalo vadovautis sveikatos priežiūros įstaigos ir asmenys, naudojantys medicinos priemones, teikdami paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoms, taip pat asmenys, atliekantys medicinos priemonių priežiūrą. gydymo įstaigose. Šio įsakymo II skyriaus 6 d. nurodyta, kad Įstaigos gali pradėti naudoti tik Reglamento (ES) 2017/7452 arba In vitro diagnostikos medicinos priemonių saugos techninio reglamento (toliau: Reglamentas), kurį tvirtina sveikatos apsaugos ministras, reikalavimus atitinkančias medicinos priemones. Šio įsakymo III skyriaus 15 d. nurodyta, kad medicinos priemonę gali instaliuoti tik medicinos priemonės gamintojas arba medicinos priemonės gamintojo paskirtas asmuo. Vadovaujantis Apraše nurodytais reikalavimais, bei Reglamente nustatomos taisyklės dėl žmonėms skirtų medicinos priemonių ir šių priemonių priedų pateikimo rinkai, tiekimo rinkai ar naudojimo pradžios Sąjungoje visais atvejais pirkimo dokumentų specialiojoje dalyje privaloma nustatyti reikalavimą, kad Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą, bei turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas šiuos dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su prekėmis (toliau: Reikalavimai). Šie reikalavimai galioja tik toms medicinos priemonėms, kurios yra apibrėžtos Reglamente. Pagal Reglamentą medicinos priemonė – instrumentas, aparatas, įtaisas, programinė įranga, implantas, reagentas, medžiaga arba kitas gaminys, gamintojo numatytas naudoti pats vienas arba suderintas su kitomis priemonėmis ir skirtas žmogui vienu arba keliais toliau išdėstytais konkrečiais medicininiais tikslais: 1. diagnozuoti, vykdyti profilaktiką, stebėti, numatyti, prognozuoti, gydyti ar palengvinti ligą, 2. diagnozuoti, stebėti, gydyti traumą ar negalią, jas palengvinti arba kompensuoti, 3. tirti, visiškai pakeisti arba modifikuoti anatomiją arba fiziologinį ar patologinį procesą ar būklę, 4. suteikti informacijos atliekant iš žmogaus organizmo paimtų mėginių, įskaitant donorų organus, kraują ir audinius, in vitro tyrimus, 5. žmogaus organizmo iš vidaus ar išorės farmakologinėmis, imunologinėmis ar metabolinėmis priemonėmis, tačiau pastarosios gali būti naudojamos kaip pagalbinės priemonės jos veikimui užtikrinti. 6. priemonės, kuriomis kontroliuojamas apvaisinimas ar padedama apvaisinti; Vadovaujantis išdėstytais argumentais konkrečiai šiam pirkimui privaloma specialiųjų pirkimo sąlygų 4 p. nustatyti šiame pagrindime suformuluotus reikalavimus. 1 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.371838/asr 2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/LSU/?uri=CELEX%3A32017R0745

## 2 PD (lazeriai 1470) TS
2 pirkimo dalis. Vienkartinių priemonių komplektų, skirtų proktologinėms lazerinėms operacijoms, ir įrangos įsigijimas nuomos (panaudos) būdu
Techninė specifikacija
2.1. Medicininių lazerių, skirtų venų lazerinėms operacijoms, nuomai (panaudai) techninė specifikacija
Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Privalomi techniniai parametrai | Siūlomi techniniai parametrai | Gamintojas, modelis
1 | Medicininio lazerio komplektas | 1. Pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas, kilmės šalis
2. Kiekis -2 vnt.
3. Skirtas proktologinėms lazerinėms operacijoms: hemorojaus, pilonidinių cistų, analinių fistulių;
4. Diodinio lazerio galia ≥ 10 W;
5. Diodinio lazerio bangos ilgis 1470 ± 20 nm;
6. Valdymo ekranas: spalvotas, skaitmeninis, jutiklinis;
7. Pagalbinio taikymo spindulio bangos ilgis: 635 nm ± 5%, ≥ 5mW
8. Ne mažiau kaip 3 darbo režimai:
8.1. Nepertraukiamas režimas;
8.2. Pasikartojančių impulsų režimas;
8.3. Vieno impulso režimas.
9. Elektros maitinimas iš ~230 V, 50 Hz elektros tinklo;
10. Lazerio komplektą sudaro:
10.1. Lazeris 1 vnt.
10.2. Lagaminas, pritaikytas lazerio ir kitų jo komplekto dalių laikymui ir transportavimui - 1 vnt.
10.3. Kojinis lazerio valdymo pedalas su laidine jungtimi - 1 vnt.
10.4. Apsauginiai akiniai personalui ≥ 2 vnt.
10.5. Elektros maitinimo laidas/adapteris 1 vnt.
11. Lazerio komplekto (komplekto sudedamosios dalys, išvardintos 10.1. – 10.5. punktuose) svoris (apribojimas dėl mobilumo ir transportavimo) ne daugiau 10 kg
Tiekėjo siūloma preliminari nuomos kaina 36 mėnesių laikotarpiui (be PVM):
Tiekėjo siūloma preliminari nuomos kaina 36 mėnesių laikotarpiui (su PVM):
2.2. Vienkartinių priemonių komplektai proktologimėns operacijoms
Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Privalomi techniniai parametrai | Siūlomi techniniai parametrai | Gamintojas, modelis
1 | Šviesolaidinis hemorojaus zondas | 1. Kiekis - 300 komplektų;
2. Vienkartinio naudojimo;
3. Sterilus, supakuotas ne mažiau kaip dviejų lygių pakuotėje su šviesolaidžio laikikliu - apsauga nuo sulenkimo;
4. Techniškai suderinamas su nuomai (panaudai) siūlomu lazeriu;
5. Šviesolaidžio šerdies skersmuo ³ 700 µm
6. Ilgis ne trumpesnis nei 2,5 metro;
7. Šviesolaidžio antgalis kūgio formos;
8. Šviesolaidžio antgalio skersmuo 1,8±0,01 mm;
9. Energijos emisija radialinė ir cilindrinė 3-4 mm atkarpoje su spinduliavimu į priekį;
10. Ant šviesolaidžio integruotas proktologinis pravedėjas;
11. Komplektuojamas:
11.1. Anoskopas 90 ± 5 mm ilgiu
12. Šviesolaidžių antgaliai sulieti su šviesolaidžiu stiklas su stiklu (Fused) technologija
2 | Šviesolaidinis hemorojaus zondas | 1. Kiekis - 100 komplektų;
2. Vienkartinio naudojimo;
3. Sterilus, supakuotas ne mažiau kaip dviejų lygių pakuotėje su šviesolaidžio laikikliu - apsauga nuo sulenkimo;
4. Techniškai suderinamas su nuomai (panaudai) siūlomu lazeriu;
5. Šviesolaidžio šerdies skersmuo £ 600 µm
6. Ilgis ne trumpesnis nei 2,5 metro;
7. Šviesolaidžio antgalis kūgio formos;
8. Šviesolaidžio antgalio skersmuo 1,8±0,01 mm;
9. Energijos emisija kūgio spinduliuojanti į priekį;
10. Komplektuojamas:
10.1. Proktologinis pravedėjas 14G 6±0,1 cm;
10.2. Anoskopas 90 ± 5 mm
11. Šviesolaidžių antgaliai sulieti su šviesolaidžiu stiklas su stiklu (Fused) technologija
3 | Šviesolaidinis fistulių ir pilonidinių cistų zondas | 1. Kiekis - 200 vnt.
2. Vienkartinio naudojimo;
3. Sterilus, supakuotas ne mažiau kaip dviejų lygių pakuotėje su šviesolaidžio laikikliu - apsauga nuo sulenkimo;
4. Techniškai suderinamas su nuomai (panaudai) siūlomu lazeriu;
5. Šviesolaidžio šerdies diametras £ 600 µm;
6. Ilgis ne trumpesnis nei 2,5 metro;
7. Šviesolaidžio antgalio skersmuo 1,8 ± 0,01 mm;
8. Šviesolaidžio antgaliai sulieti su šviesolaidžiu stiklas su stiklu (Fused) technologija;
9. Šviesolaidžio energijos emisija: radialinė ir cilindrinė 3-4 mm atkarpoje;
10. Specialus žymėjimas: Pirmi 20 cm nuo šviesolaidžio galiuko kas 1cm, papildomas žymėjimas kas 5 cm
Tiekėjo siūloma preliminari kaina 36 mėnesių laikotarpiui (be PVM):
Tiekėjo siūloma preliminari kaina 36 mėnesių laikotarpiui (su PVM):