KONSULTACIJA SU RINKOS DALYVIAIS

# PIRKIMO „VIENKARTINIAI PJOVIMO/SIUVIMO APARATAI, KASETĖS ATVIROMS IR ENDOSKOPINĖMS OPERACIJOMS“ RINKOS KONSULTACIJA

Viešoji įstaiga CPO LT (toliau – CPO LT) 2026 m. numato vykdyti pirkimą „VIENKARTINIAI PJOVIMO/SIUVIMO APARATAI, KASETĖS ATVIROMS IR ENDOSKOPINĖMS OPERACIJOMS“ (toliau – Pirkimas). Pirkimą planuojama vykdyti anksčiau sukurtos DPS pagrindu: DPS pirkimas Nr. 658298 „Vienkartinių medicininių priemonių pirkimas“ (naujoje CVP IS sistemoje ID 93037) buvo paskelbtas Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/Notice/Details/2023-698076 ir Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:170216-2023:TEXT:EN:HTML&src=0.

Pirkimas bus vykdomas VšĮ Respublikinei Šiaulių ligoninei.

Siekdami kokybiškai pasirengti Pirkimui, kviečiame rinkos dalyvius į rinkos konsultaciją. Rinkos konsultacija vykdoma, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 27 straipsnio nuostatomis.

Rinkos konsultacija vykdoma Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (toliau – CVP IS).

Kviečiame rinkos dalyvius:

1. Teikti siūlymus / pastebėjimus / rekomendacijas dėl šio kvietimo priede pateiktos Techninės specifikacijos projekto (pridedama). Informaciją prašome pateikti iki CVP IS nurodyto termino pabaigos, pasinaudojant CVP IS susirašinėjimo funkcija.

2. Nurodyti, kokia gali būti preliminari šiam Pirkimui skiriama lėšų suma (informacija bus naudojama tik rinkos tyrimo tikslais, o dalyvių atsakymai į šį klausimą bus laikomi konfidencialiais). Informaciją prašome pateikti iki CVP IS nurodyto termino pabaigos, pasinaudojant CVP IS susirašinėjimo funkcija.

3. Kokio gamintojo bei modelio prekę atitinkančią techninės specifikacijos reikalavimų visumą (arba atlikus Jūsų siūlomus keitimus/korekcijas) galėtumėte pasiūlyti? (prašome pateikti nuorodą (-as) į technines charakteristikas ir/arba pateikti gamintojo dokumentaciją).

Dalyvių pateikti atsakymai nelaikytini pasiūlymu ir bus naudojami tik rinkos tyrimo tikslais, siekiant tinkamai pasirengti būsimam Pirkimui.

Rinkos konsultacija skelbiama iki Pirkimo pradžios. Rinkos konsultacijos paskirtis – pasirengti Pirkimui ir iki Pirkimo pradžios informuoti rinkos dalyvius bei kitus suinteresuotus asmenis apie ketinamą ateityje vykdyti Pirkimą ir sudaryti sąlygas rinkos dalyviams ir kitiems suinteresuotiems asmenims pateikti klausimus, pastebėjimus. Rinkos konsultacija nėra skelbimas apie Pirkimą ar išankstinis skelbimas apie Pirkimą. Šios rinkos konsultacijos paskelbimu dalyviai nėra kviečiami varžytis dėl Pirkimo sutarties. Dalyvavimas rinkos konsultacijoje yra neatlygintinas, nesuteikiantis pirmenybinio statuso dalyvaujant Pirkime. Jokios išlaidos dalyviams neatlyginamos, kompensacijos nemokamos, dalyvavimas rinkos konsultacijoje neturi įtakos ir nesuteikia dalyviui prioriteto / pirmenybės viešiesiems pirkimams, kurie bus skelbiami ateityje, ar jų rezultatams. Vadovaujantis VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalimis, rinkos konsultacijos dalyviai, nepažeidžiant visų pirkime dalyvaujančių teisių ir konkurencijos, nepraranda teisės dalyvauti pirkimuose.

PRIDEDAMA. Priedas. Techninė specifikacija.

________________

Priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

DĖL VIENKARTINIŲ PJOVIMO/SIUVIMO APARATŲ, KASEČIŲ ATVIROMS IR ENDOSKOPINĖMS OPERACIJOMS

| Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Kiekis | Ar nurodytos techninės specifikacijos sąlygos yra aiškios ir suprantamos bei atitinka rinkos dalyvių galimybes ir yra įgyvendinamos? Jeigu ne, prašome detalizuoti. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 dalis | Linijinis pjovimo/siuvimo aparatas ir kasetės atviroms operacijoms |  |  |  |
| 1.1. objektas | Linijinis pjovimo/siuvimo aparatas atviroms operacijoms | vnt. | 63 |  |
| 1.1.1. parametras | Linijinis pjovėjas 80 ± 1 mm, susiuva ir nupjauna audinius atvirų operacijų metu. Prietaisą galima naudoti viena ranka. Iššovimo svirtys yra abejose instrumento pusėse. Instrumentą galima iššauti ne mažiau nei 8 kartus. Šūvio metu suformuojamos 4 kabučių eilės po 2 eiles kiekvienoje pjūvio pusėje. Kabutės pagamintos iš titano lydinio arba fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis lygiavertės medžiagos. Kabutės turi užtikrinti patikimą audinių sujungimą. Kasetės dizainas sukurtas taip, kad neleistų išslysti audiniui šūvio metu, taip pat užtikrintų, kad kabutės tinkamai įeitų į joms skirtas kišenes. Instrumentas turi keletą apsauginių funkcijų: instrumento neįmanoma iššauti, jei neįdėta kasetė arba kasetė jau buvo iššauta; instrumento nepavyks atidaryti ir uždaryti, jei peilis nėra pradinėje padėtyje. Instrumento rankena padengta guma, kad neslystų. |  |  | [pildo dalyvis] |
| 1.2. objektas | Kasetės linijiniam pjovimo/siuvimo aparatui atviroms operacijoms | kasetė | 300 |  |
| 1.2.1. parametras | 80 ± 1 mm kasetė, uždarytos kabutės aukštis 1,5 ± 0,01 mm, atviros kabutės aukštis 3,7 ± 0,01 mm, tinkamos 1,5 - 2,4 mm storio audiniams, daugiau nei 60 kabučių kasetėje. Kabutės turi užtikrinti patikimą audinių sujungimą. Kasetės dizainas sukurtas taip, kad neleistų išslysti audiniui šūvio metu, taip pat užtikrintų, kad kabutės tinkamai įeitų į joms skirtas kišenes. Turi tikti siūlomam linijiniam pjovėjui 80 ± 1 mm. |  |  | [pildo dalyvis] |
| 1.3. objektas | Kasetės linijiniam pjovimo/siuvimo aparatui atviroms operacijoms | kasetė | 66 |  |
| 1.3.1. parametras | 80 ± 1 mm kasetė, uždarytos kabutės aukštis 2.0 ± 0,01 mm, atviros kabutės aukštis 4.5 ± 0,01 mm, tinkamos audiniams 2.0 - 3.3 mm storio, daugiau nei 60 kabučių kasetėje. Kabutės turi užtikrinti patikimą audinių sujungimą. Kasetės dizainas sukurtas taip, kad neleistų išslysti audiniui šūvio metu, taip pat užtikrintų, kad kabutės tinkamai įeitų į joms skirtas kišenes. Turi tikti siūlomam linijiniam pjovėjui 80 ± 1 mm. |  |  | [pildo dalyvis] |
| 2 dalis | Endoskopiniai instrumentai |  |  |  |
| 2.1. objektas | Endoskopinio lankstaus linijinio siuvimo/pjovimo aparato rankena | vnt. | 117 |  |
| 2.1.1. parametras | Darbinė dalis rotuojama 360°, natūrali artikuliacija iki ir įskaitant 45° - 55° kampu į kiekvieną pusę, turi turėti mažiausiai tris padėtis į kiekvieną pusę arba turi turėti laisvą artikuliacijos pozicijos pasirinkimą į kiekvieną pusę; aparato darbinės dalies ilgis ne trumpesnis nei 15,5 cm; turi peilio indikatorių rodantį, kurioje vietoje yra peilis operacijos metu; turi saugumo mechanizmą neleidžiantį iššauti panaudotos kasetės, galimas daugkartinis instrumento uždarymas ir atidarymas prieš iššaunant; galima naudoti viena ranka; tinkamas 12 ± 0,1 mm trokarui ar jo movoms; ta pati rankena tinkama visoms kasetėms. |  |  | [pildo dalyvis] |
| 2.2. objektas | Kasetės endoskopiniam lanksčiam linijiniam siuvimo/pjovimo aparatui, tinkančios kraujagyslėms ir ploniems audiniams, vidutinio storumo, ir storiems audiniams | kasetė | 1398 |  |
| 2.2.1. parametras | Siūlės ilgis 45 ± 0,1 mm arba 60 ± 0,1 mm, pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį; kabutės pagamintos iš titano lydinio arba fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis lygiavertės medžiagos, kabutės išdėstytos po tris eiles, kiekvienoje peilio pusėje. Peilis integruotas kasetės viduryje arba integruotas į aparatą. Kabutės turi užtikrinti patikimą audinių sujungimą. Kasetės dizainas sukurtas taip, kad neleistų išslysti audiniui šūvio metu, taip pat užtikrintų, kad kabutės tinkamai įeitų į joms skirtas kišenes. Atviros kabutės kojelės ilgis 2,5 ± 0,1 mm, 3,6 ± 0,2 mm, 4,4 ± 0,4 mm arba skirtingo aukščio kabutės kasetėje išdėstytos 3 eilėmis: 2 / 2,5 / 3 ± 0,1 mm, 3 / 3,5 / 4 ± 0,1 mm pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį. |  |  | [pildo dalyvis] |
| 2.3. objektas | Trokaras | vnt. | 1494 |  |
| 2.3.1. parametras | Su stabilumą užtikrinančiu sriegiu arba žiedais išorėje; pagaminti iš skaidraus plastiko; skersmuo 12 ± 0,1 mm, ilgis 105 ± 5 mm; trokaro vožtuvas patikimai išlaiko slėgį; skaidrus pravedėjas atrauminis, turi praeiti 2 pirkimo dalyje perkami instrumentai. |  |  | [pildo dalyvis] |
| 2.4. objektas | Trokaro mova | vnt. | 1458 |  |
| 2.4.1. parametras | Su stabilumą užtikrinančiu sriegiu arba žiedais išorėje; pagaminta iš skaidraus plastiko; skersmuo 12 ± 0,1 mm, ilgis 105 ± 5 mm, turi praeiti 2 pirkimo dalyje perkami instrumentai. |  |  | [pildo dalyvis] |
| 3 dalis | 1/2 apskritimo lenktas žarnų siuvimo aparatas ir kasetės |  |  |  |
| 3.1. objektas | 1/2 apskritimo lenktas žarnų siuvimo aparatas su lenktu peiliu | vnt. | 24 |  |
| 3.1.1. parametras | Siūlės ilgis 51 ± 1 mm, pjūvio ilgis 40 ± 1 mm, maksimalus vienos procedūros iššovimų skaičius 6. |  |  | [pildo dalyvis] |
| 3.2. objektas | Kasetės prie 1/2 linijinio mechaninio siuvimo aparato su lenktu peiliu | kasetė | 72 |  |
| 3.2.1. parametras | Atviros kabutės aukštis 4,7 ± 0,1 mm, uždaros kabutės aukštis 2 ± 0,1 mm, vielos diametras 0,23 ± 0,01 mm. Kabutės turi užtikrinti patikimą audinių sujungimą. |  |  | [pildo dalyvis] |