Priedas Nr. 2

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PRIEDŲ KOMPLEKTAS  DIRBTINĖS PLAUČIŲ VENTILIACIJOS APARATAMS (7 kompl.)

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai | Tiekėjo siūlomi parametrai |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Paskirtis | Modelis. Gamintojas. Būtina: Priedų komplektas pilnai suderinamas ir tinkamas naudoti su ligoninėje turimais UTAS UVENT-T-S dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatais. |  |
|  | Komplektą sudaro | - Integruoto SpO2 modulio aktyvavimas; - Prailginimo kabelis SpO2 davikliui – 1 vnt.; - Daugkartinis SpO2 daviklis suaugusiems – 1 vnt.; - Integruoto CO2 modulio aktyvavimas; - CO2 monitoravimo daviklis (mainstream tipo) – 1 vnt.; - Daugkartinis CO2 adapteris – 3 vnt.; - Proksimalinio srauto daviklis – 10 vnt.; - Drėkintuvas – šildytuvas – 1 vnt. |  |
|  | Reikalavimai spirometrijai | - Masimo SET matavimo technologija; - Deguonies saturacija (SpO2); - Pulso dažnis; - Pletizmograma; - Perfuzijos indeksas; - ROX indeksas; - AutoO2 funkcija – automatinė uždaro ciklo deguonies valdymo sistema; - Spirometrijos matavimo daviklis tiesiogiai jungiamas į turimuose prietaisuose esančias integruotas SpO2 monitoravimo jungtis; - Spirometrijos parametrai tiesiogiai atvaizduojami turimo DPV aparato ekrane. |  |
|  | Reikalavimai tūrinei kapnometrijai | - Tiesioginio srauto (mainstream) matavimo būdas - Infraraudonųjų spindulių absorbcijos matavimo metodas; - CO2 kreivės atvaizdavimas; - Tūrio/CO2 kilpos atvaizdavimas; - Automatinis CO2 alveolių plokštumos apibrėžimas (Slope CO2); - Dalininė CO2 koncentracija iškvėpimo pabaigoje (FetCO2); - Iškvėpimo CO2 tūris (VeCO2); - CO2 pašalinimas (CO2 elim); - Anatominis negyvosios erdvės tūris (Vd ana); - Alveolių kvėpavimo tūris (Vt alv); - Alveolių minutinis tūris (MV alv); - Fiziologinė negyvoji erdvė (Vd phy); - Fiziologinės negyvosios erdvės / iškvėpimo tūrio santykis (Vd phy/Vte); - Alveolių negyvoji erdvė (Vd alv); - Tūrinės kapnometrijos matavimo daviklis tiesiogiai jungiamas į turimuose prietaisuose esančias integruotas CO2 monitoravimo jungtis; - Tūrinės kapnometrijos parametrai tiesiogiai atvaizduojami turimo DPV aparato ekrane. |  |
|  | Reikalavimai proksimalinio srauto davikliams | - Skirtas naudoti suaugusiems ir vaikams; - Pagamintas iš makrolono polikarbonato su dviem medicininio lygio PVC vamzdeliais, vamzdeliai su spalviniu žymėjimu atitinkančiu žymėjimą ant prietaiso; - Vamzdelių ilgis ne mažiau 200 cm; - Negyvoji zona ne daugiau 9 ml; - Pajungimas paciento pusėje 15 F / 22 M; - Pajungimas ventiliatoriaus pusėje 15 M; - Pajungimai turi atitikti ISO 5356-1 standartą. |  |
|  | Reikalavimai drėkintuvui - šildytuvui | - Deguonies/ oro mišinio pašildymui, drėkinimui; - Su automatiniu temperatūros palaikymu pagal pasirinktą režimą; - Su srauto jutiklio technologija; - Su integruotais algoritmais, skirtais sumažinti kondensato susidarymą visoje kvėpavimo grandinėje; - Invazinis režimas: Kameros temp. 35,5- 42° C ± 0,5 ° C, oro temp. 35 - 40º C ± 0,5 ° C; - Neinvazinis režimas: Kameros temp. 31 - 36º C ± 0,5 ° C, oro temp. 28 - 34º C ± 0,5 ° C; - Vieno mygtuko paspaudimu keičiami režimai – pasirenkama terapija. Būtina; - Ekranas temperatūros atvaizdavimui. Būtina; - Šildymo diapazonas ne siauresnis kaip nuo 10 iki 70oC, paklaida ±0,3oC (25 - 45oC temperatūros diapazone); - Aukšto ir žemo drėgnumo aliarmai. Būtina; - Drėgmės našumas: invaziniu režimu > 33 mg/L, neinvaziniu režimu > 10 mg/L; - Įšilimo iki darbinės temperatūros laikas ne daugiau 30 min; - Su temperatūros/ tėkmės srauto davikliu; - Su kaitinimo laidu, skirtu dviejų kaitinamų atšakų kontūrams; - Su pradiniu dvigubo kaitinimo kontūru suaugusiems; - Be papildomų priedų tvirtinamas prie turimų UTAS UVENT-T-S dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatų vežimėlių. |  |
|  | Garantinis aptarnavimo laikotarpis | ≥ 24 mėn. |  |
|  | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. | Būtina |  |