Konkurso sąlygų priedas Nr. 2

Videolaringoskopų rinkinys su video bronchoskopu sunkiai

intubacijai

Techninė specifikacija

1. Jei techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos, tiekėjas gali siūlyti lygiaverčius. Jei apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, tokiu atveju tiekėjas gali siūlyti lygiaverčius.

2. Tiekėjo siūlomos prekės turi atitikti techninės specifikacijos reikalaujamas charakteristikas. Tiekėjas turi pateikti pasiūlyme nurodytų parametrų teisingumą įrodančius prekės gamintojo (toliau – gamintojo) dokumentus (katalogus, prospektus ar kitą dokumentaciją su siūlomų prekių aprašymais). Tais atvejais, kai parametrų atitiktį patvirtinantys gamintojo dokumentai yra pateikti anglų kalba, jų vertimų į lietuvių kalbą kartu su pasiūlymu pateikti neprivaloma. Jei šių dokumentų turinys Perkančiajai organizacijai yra aiškus, vertimai gali būti nereikalaujami. Priešingu atveju, Perkančiosios organizacijos prašymu tiekėjas privalės pateikti vertimus į lietuvių kalbą. Pateiktame gamintojo dokumente turi būti pažymėta, kurį techninės specifikacijos reikalavimą patvirtina nurodytas parametras. Pasiūlymo formoje (1 priedo grafoje „Siūlomos parametrų reikšmės") turi būti nurodytas gamintojo dokumento puslapis, kuriame yra ši žyma. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.

2.1. Tuo atveju, jeigu pateiktoje gamintojo dokumentacijoje nėra visos reikalaujamos prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (prekės gamintojo atitikties deklaraciją/eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.

3. Pirkimo dalyvis kartu su pasiūlymu turi pateikti visus dokumentus įrodančius prekės atitiktį nustatytiems 1-8 techninės specifikacijos punktų reikalavimams. Atitiktis techninės specifikacijos 9-10 punktuose nustatytiems reikalavimams bus tikrinama sutarties vykdymo metu (prekės perdavimo metu).

1 lentelė. Privalomieji reikalavimai prekėms:

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1. | Video monitorius – 1 vnt. | - Ekrano skersmuo ≥ 8“; - Lietimui jautrus arba lygiavertis ekranas; - Raiška ≥ (1280 x 800) taškų; - ≥ 2 jungtys video endoskopų prijungimui; - Su HDMI tipo arba lygiaverte jungtimi papildomo monitoriaus pajungimui; - Galimybė išsaugoti video vaizdus bei nuotraukas; - Galimybė peržiūrėti video vaizdus ir nuotraukas monitoriuje bei perkelti juos į USB tipo arba lygiavertes išorines laikmenas; - Su vidine įkraunama ličio jonų arba lygiaverte baterija; Komplekte: laidas videolaringoskopų pajungimui – 1 vnt., laikiklis pritvirtinimui prie stovo – 1 vnt. |
| 2. | Video laringoskopo pleištas - 1 vnt. | - Macintosh arba lygiaverčio tipo 4 dydžio pleištas; - Su šviesos diodų (LED) arba lygiaverčiu apšvietimu; |
| 3. | Video laringoskopo pleištas - 1 vnt. | - Macintosh arba lygiaverčio tipo 3 dydžio pleištas; - Su šviesos diodų (LED) arba lygiaverčiu apšvietimu; |
| 4. | Video laringoskopo pleištas apsunkintai intubacijai - 1 vnt. | - D-Blade arba lygiaverčio tipo pleištas apsunkintai intubacijai; - Su šviesos diodų (LED) arba lygiaverčiu apšvietimu; Komplekte: nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos pravedėjas – 10 vnt. |
| 5. | Lankstus videoendoskopas – 1 vnt. | - Techniškai suderinamas su p. 1 monitoriumi. - Matymo kryptis 0 ± 10; - Matymo kampas 115 ± 15; - Darbinis ilgis ≥ 60 cm; - Išorinis skersmuo 3,7 mm ± 0,6 mm; - Darbinio kanalo skersmuo 1,5 mm ± 0,5 mm; - Lenkimasis aukštyn/žemyn: (≥140° / ≥140°); Komplekte: lagaminas arba lygiavertė pakuotė laikymui/transportavimui - 1 vnt., sandarumo matuoklis - 1 vnt., dangtelis slėgių suvienodinimui - 1 vnt., konteineris endoskopo laikymui – 1 vnt. |
| 6. | Stovas | - Pritaikytas pritvirtinti 1 p. aprašytą monitorių; - Aukštis ≥ 120 cm; - Su ≥ 4 ratukais; - Su laikikliu videolaringoskopo pleištams sudėti; - Su laikikliu lanksčiam videoendoskopui. |
| 7. | Siūlomas medicinos prietaisas turi būti pažymėtas CE ženklu ir atitikti Reglamento (ES) 2017/745 (MDR) reikalavimus. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti prietaiso CE atitiktį patvirtinantys dokumentai, įskaitant notifikuotosios įstaigos išduotą sertifikatą, kai jis pagal taikomą klasę yra privalomas, ir nurodytas notifikuotosios įstaigos identifikavimo numeris | Kartu su pasiūlymu pateikiamas |
| 8. | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai. Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. | Būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas, kuris pateikiamas kartu su pasiūlymu. |
| 9. | Garantinis laikotarpis sistemai | Ne mažiau 24 mėnesiai |
| 10. | Tiekėjas turi teisę atlikti siūlomų prekių techninį aptarnavimą ir garantinę priežiūrą arba turi sutartį su kitu ūkio subjektu, turinčiu teisę atlikti siūlomų prekių techninį aptarnavimą ir garantinę priežiūrą garantijos termino metu | Būtina (prekės pristatymo metu turi pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad tiekėjas yra siūlomų prekių gamintojo sertifikuotas ir/ar įgaliotas atlikti techninį aptarnavimą ir garantinę priežiūrą. Jeigu tiekėjas nėra įgaliotas atlikti siūlomų prekių techninio aptarnavimo ir garantinės priežiūros, tuomet turi pateikti sutartį su kitu ūkio subjektu dėl siūlomos įrangos techninio aptarnavimo ir garantinės priežiūros paslaugų teikimo). |

______________________________