## Sheet1 (hidden)
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
REAGENTŲ IR PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ KARTU SU ĮRANGOS ĮSIGIJIMU PANAUDOS BŪDU BEI IŠORĖS KOKYBĖS KONTROLĖS PASLAUGŲ PIRKIMAS
BENDRIEJI REIKALAVIMAI REAGENTAMS IR PRIEMONĖMS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis ir jų kainas (reagentus ir pagalbines priemones) tyrimui atlikti.
2. Tiekėjas privalo pateikti reikalingą reagentų, papildomų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų ar 3 lygių (kaip reglamentuojama gamintojo) kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų kiekiui per 36 mėn. atlikti.
3. Tiekėjas privalo pateikti reikalingą kalibratorių kiekį, numatomam nurodytam tyrimų kiekiui per 36 mėn. atlikti.
4. Tikslus reagentų ir papildomų priemonių kiekis apskaičiuojamas tyrimų skaičiui, atsižvelgti į tai, kad 5% tyrimų kartojami (skiedimams, rezultatų kritinių reikšmių kartojimui) ir neįeina į nurodytą tyrimų skaičių.
5. Reagentai, papildomos priemonės, kontrolinė medžiaga ir kalibratoriai turi būti paženklinti CE ženklu pagal 98/79/EC direktyvą.
6. Tyrimų reagentai turi būti paruošti naudojimui.
7. Reagentai ir papildomos medžiagos turi būti originalios, skirtos tiekėjo siūlomiems tyrimo analizatoriams.
8. Visos siūlomos prekės (reagentai, papildomos priemonės, kontrolinė medžiaga ir kalibratoriai) turi būti originalios, tinkamos darbui su siūlomu analizatoriumi (pateikti gamintojo patvirtinimą).
9. Tiekėjas turi pateikti tvarkyklę analizatoriaus prisijungimui prie laboratorinės informacinės sistemos OpenLIMS.
10. Tiekėjas turi instaliuoti ir prijungti įrangą prie informacinės sistemos bei apmokyti su šia įranga dirbti personalą.
11. Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms.
12. Reagentų kiekis turi būti paskaičiuotas pagal galiojimo laiką ir stabilumą analizatoriuje atidarius pakuotę
13. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
14. Prekių galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
15. Tiekėjas įsipareigoja nuosekliai vykdyti pirkimo sutartį, tiekti prekes, kurių kokybė ir kiti kriterijai atitinka keliamus prekėms standartus, atlikti kitus įsiapreigojimus sutartyje ir techninėje specifikacijoje.
16. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Kiti dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus.
17. Tiekėjas turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra oficialus siūlomų prekių gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos siūlomomis prekėmis, t. y. turi prekių gamintojo suteiktas teises arba lygiavertį dokumentą (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija).
18. Reagentų ir pagalbinių priemonių tiekėjas turi pateiki tyrimų protokolus, aprašymus, naudojimo instrukcijas, saugos duomenų lapus ir kitą su tyrimo procesu susijusią svarbią informaciją. Apie bet kokius gamintojo atliekamus pakeitimus nedelsiant pranešti vartotojui.
19. Tiekėjas įsipareigoja padengti perkančiosios organizacijos sumokėtą už pirktus reagentus kainos skirtumą (perviršį, jeigu toks susidarys) po to, kai perkančioji organizacija pateiks atliktų tyrimų skaičių už laikotarpį, dėl kurio abi pusės susitars sutartyje.
20. Perkančioji organizacija, siekdama patikrinti prekių atitikimą reikalavimams, prašo pateikti prekių pavyzdžius pirkimo dalims Nr. 18, 19, 20, 21, 22, 23 ne vėliau negu iki vokų atplėšimo datos. Perkančioji organizacija gali prašyti Tiekėjo per 7 kalendorines dienas pateikti prekių pavyzdžius ir kitoms pirkimo dalims. Pateikti pavyzdžiai grąžinami nebus. Nepateikus prekių pavyzdžių, pasiūlymas bus atmetamas.
BENDRIEJI REIKALAVIMAI ĮRANGAI:
1. Tiekėjas privalo pagal panaudą – neatlygintinai – suteikti perkančiajai organizacijai naudotis įranga.
2. Tiekėjas turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra gamintojo įgaliotas atlikti techninį aptarnavimą įrangos, siūlomos panaudos būdu, arba turi rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos techninį aptarnavimą (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija).
3. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti dokumentai, įrodantys įrangos atitikimą šiai specifikacijojai nurodytiems parametrams: bukletai, techniniai aprašai originalo ir lietuvių kalbomis, juose pažymint siūlomą parametrą ir nurodant jo eilės Nr., esantį specifikacijoje.
4. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad analizatorius bus pristatytas, surinktas, sumontuotas/instaliuotas/įdiegtas perkančiosios organizacijos adresu Sveikatos g. 30, Druskininkai, paruoštas darbui ir suderintas/išbandytas ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorinias dienas nuo panaudos sutarties pasirašymo dienos.
5. Tiekėjas turės supažindinti perkančiąją organizaciją su perduodamo analizatoriaus naudojimo ypatumais, perduoti analizatoriaus naudojimosi instrukcijas (lietuvių kalba). Perkančiosios organizacijos prašymu ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos kompetentingas specialistas, turintis kompetenciją įrodantį dokumentą, turi apmokyti perkančiosios organizacijos personalą naudotis perduodamu analizatoriumi.
6. Sutarties vykdymo metu Tiekėjas, suteikęs įrangą panaudos būdu, turės savo sąskaita remontuoti, atlikti techninę priežiūrą pagal gamintojo rekomendacijas ir techninės būklės tikrinimą (jei toks reikalingas vadovaujantis teisės aktų reikalavimais ar gamintojo rekomendacijomis) bei kitaip užtikrinti nenutrūkstamą įrangos veikimą ir tinkamą funkcionavimą.
Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis ligoninės poreikiams, pacientų skaičiui). Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso prekių kiekio.
Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Techninės charakteristiškos, reikalavimai | Mato vnt. | Preliminarus tyrimų skaičius per 24 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui * maksimalus | Vnt. įkainis Eur be PVM | Vnt. įkainis Eur su PVM | Viso kaina Eur be PVM | Viso kaina Eur su PVM | Gamintojas, prekės pavadinimas, katalogo Nr., nuoroda į gamintojo katalogo puslapį
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Diagnostikos reagentai ir papildomos priemonės automatiniam imunologiniam analizatoriui, įsigyjamam panaudos būdu.
Diagnostikos reagentai bei papildomos priemonės automatiniam imunologiniam analizatoriui. Papildomas priemones reikalingas konkrečiam šioje specifikacijoje nurodytam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami šioje specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta šioje specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą papildomų priemonių užtikrinančių kokybišką konkretaus nurodyto tyrimo atlikimą.
1.1. | Tirotropinas (TTH) Matavimo ribos: 0,01-100 µIU/ml (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir eksploatacines medžiagas) |  | tyrimas | 3000
1.1.1. | ................... Reagentai, kontrolinė medžiaga ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu automatiniu imunologiniu analizatoriumi arba sistema (įrašyti tikslius pavadinimus)
1.2. | Laisvas tiroksinas (LT4) Matavimo ribos: 1,3-150 pmol/l (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir eksploatacines medžiagas) |  | tyrimas | 3000
1.2.1. | ................... Reagentai, kontrolinė medžiaga ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu automatiniu imunologiniu analizatoriumi arba sistema (įrašyti tikslius pavadinimus)
1.3. | Laisvas trijodtironinas (LT3) Matavimo ribos: 0,4-75 pmol/l (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir eksploatacines medžiagas) |  | tyrimas | 150
1.3.1. | ................... Reagentai, kontrolinė medžiaga ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu automatiniu imunologiniu analizatoriumi arba sistema (įrašyti tikslius pavadinimus)
1.4. | Antikūnai prieš skydliaukės peroksidazę (Anti-TPO) Matavimo ribos: 0,4 -1000 IU/ml (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir eksploatacines medžiagas) |  | tyrimas | 150
1.4.1. | ................... Reagentai, kontrolinė medžiaga ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu automatiniu imunologiniu analizatoriumi arba sistema (įrašyti tikslius pavadinimus)
1.5. | Prostatos specifinis antigenas (PSA), Matavimo ribos 0,01-400 ng/mL (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir eksploatacines medžiagas) |  | tyrimas | 250
1.5.1. | ................... Reagentai, kontrolinė medžiaga ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu automatiniu imunologiniu analizatoriumi arba sistema (įrašyti tikslius pavadinimus)
1.6. | ..................Kitos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
1 (1.1.1.+1.2.1.+1.3.1.+1.4.1.+1.5.1.+1.6.) pirkimo dalies kaina Eur be PVM:
5 % PVM suma Eur:
21 % PVM suma Eur:
1 (1.1.1.+1.2.1.+1.3.1.+1.4.1.+1.5.1.+1.6.) pirkimo dalies kaina Eur su PVM:
1.7. | Techniniai reikalavimai automatiniam imunologiniam analizatoriui, įsigyjamam panaudos būdu (1 vnt.)
Modelis (tipas) ________________ Gamintojas, kilmės šalis_________________ Pagaminimo metai________________
| Pavadinimas/Techninis parametras | Reikalaujami techniniai parametrai | Atitikimas reikalavimams (siūlomos įrangos parametrai su tikslią nuoroda į gaminio kodą kataloge, psl. Nr.)
1.7.1. | Analizatoriaus tipas, paskirtis | Chemiliuminescencinė imunologinė analizė
1.7.2. | Analizatoriaus pagaminimo data | Turi būti pagamintas ne seniau kaip prieš 1 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos
1.7.3. | Galimybė atlikti prietaiso techninę priežiūrą, aptikti ir pašalinti gedimus vietoje ar nuotoliniu būdu (internetu) | Aptarnaujantis serviso personalas analizatorių turi teikti techninę pagalbą vietoje, tai turi būti vykdoma ne vėliau, nei per 24 val.
1.7.4. | Galimybė tirti | serumą, plazmą
1.7.5. | Našumas | Ne mažiau kaip 100 tyrimų per valandą
1.7.6. | Pirmas tyrimas | Ne vėliau kaip po 17 min.
1.7.7. | Mėginių talpa | Ne mažiau kaip 100 mėginių
1.7.8. | Nepertraukiamas mėginių talpinimas | Būtina
1.7.9. | Mėginių identifikavimas: a) integruotas brūkšninio kodo skaitytuvas b) mėgintuvėlio buvimo nustatymas | Būtina
1.7.10. | Kalibratorius gali būti saugomi analizatoriuje arba išimami | Būtina
1.7.11. | Kokybės kontrolė (Levey- Jennings kreivės) | Būtina
1.7.12. | Automatinė praskiedimo funkcija | Būtina
1.7.13. | Darbas autonominiame režime | Ne mažiau kaip 120 tyrimų
1.7.14. | Analizatoriuje | Ne mažiau kaip 10 padėčių reagentams Ne mažiau kaip 5 padėtys papildomiems reagentams
1.7.15. | Turi būti galimybė naudoti 50 arba 100 testų talpos kasetes | Būtina
1.7.16. | Reagentų indentifikavimas integruotu kodo skaitytuvu | Būtina
1.7.17. | Reagentų mazgo šaldymas | Būtina
1.7.18. | Reakcija vyksta vienkartiniuose reakcijos indeliuose | Būtina
1.7.19. | Reakcijos indeliai (kiuvetės) keičiami automatiškai, talpa | Ne mažiau 120 reakcijos indelių …
1.7.20. | Nepertraukiamas reakcijos indelių talpinimas | Būtina
1.7.21. | Krešulio ir skysčio lygio aptikimo funkcija | Būtina
1.7.22. | STAT funkcija | Būtina
1.7.23. | Abipusio ryšio funkcija su LIS | Turi integruotis į turimą laboratorijos informacinę sistemą (LIS), Sistema turi palaikyti ASTM arba HL7
1.7.24. | Komunikacija ir programinė įranga | Analizatorius turi būti komplektuojamas ir diegiamas kartu su programine įranga, kuri turi būti integruota su ligoninėje ir laboratorijoje naudojama informacine sistema LIS
1.7.25. | Garantinis laikotarpis – ne mažiau 1 metai | Būtina
1.7.26. | CE ženklinimas pagal in-vitro diagnostikos prietaisų direktyvą 98/79/EC | Būtina
1.7.27. | Reagentų naudojimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis | Būtina
1.7.28. | Analizatoriaus naudojimo vadovas lietuvių ir anglų kalbomis | Būtina
1.7.29. | Kartu su įranga pateikiamas nepertraukiamos srovės šaltinis | Būtina
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Techninės charakteristiškos, reikalavimai | Mato vnt. | Preliminarus tyrimų skaičius per 24 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui * maksimalus | Vnt. įkainis Eur be PVM | Vnt. įkainis Eur su PVM | Viso kaina Eur be PVM | Viso kaina Eur su PVM | Gamintojas, prekės pavadinimas, katalogo Nr., nuoroda į gamintojo katalogo puslapį
2. | Diagnostikos reagentai ir papildomos priemonės hematologinių tyrimų analizatoriui, įsigyjamam panaudos būdu.
Diagnostikos reagentai bei papildomos priemonės hematologinių tyrimų analizatoriui. Papildomas priemones reikalingas konkrečiam šioje specifikacijoje nurodytam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami šioje specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta šioje specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą papildomų priemonių užtikrinančių kokybišką konkretaus nurodyto tyrimo atlikimą.
2.1. | Tiriamosios analitės: WBC, LYM (#, %), NEUT (#, %) MONO (#, %), EO (#, %), BASO (#, %), RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, RDW-SD, RDW-CV, PDW, MPV, P-LCR, PCT |  |  | 19000
2.1.1. | ................... Reagentai, kontrolinė medžiaga ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu automatiniu imunologiniu analizatoriumi arba sistema (įrašyti tikslius pavadinimus)
2.2. | ..................Kitos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
2 (2.1.1.+2.2.) pirkimo dalies kaina Eur be PVM:
5 % PVM suma Eur:
21 % PVM suma Eur:
2 (2.1.1.+2.2.) pirkimo dalies kaina Eur su PVM:
2.5. | Techniniai reikalavimai hematologinių tyrimų analizatoriui, įsigyjamam panaudos būdu (1 vnt.)
Modelis (tipas) ________________ Gamintojas, kilmės šalis_________________ Pagaminimo metai________________
| Pavadinimas/Techninis parametras | Reikalaujami techniniai parametrai | Atitikimas reikalavimams (siūlomos įrangos parametrai su tikslią nuoroda į gaminio kodą kataloge, psl. Nr.)
2.5.1. | Analizatoriaus tipas, paskirtis | Automatinis hematologinių tyrimų analizatorius
2.5.2. | Analizatoriaus pagaminimo data | Turi būti pagamintas ne seniau kaip prieš 3 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos
2.5.3. | Galimybė atlikti prietaiso techninę priežiūrą, aptikti ir pašalinti gedimus vietoje ar nuotoliniu būdu (internetu) | Aptarnaujantis serviso personalas analizatorių turi teikti techninę pagalbą vietoje, tai turi būti vykdoma ne vėliau, nei per 24 val.
2.5.4. | Matuojami diagnostiniai parametrai | WBC, LYM (#, %), NEUT (#, %) MONO (#, %), EO (#, %), BASO (#, %), RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, RDW-SD, RDW-CV, PDW, MPV, P-LCR, PCT
2.5.6. | Matavimo principas | Leukocitų diferenciacija į neutrofilus, bazofilus, eozinofilus, limfocitus, monocitus naudojant fluorescencinės tėkmės citometrijos metodą arba lygiavertį optinį WBC diferenciacijos metodą.
2.5.7. | Automatinis mėginių ėmiklis | Ne mažiau kaip 40 mėgintuvėlių
2.5.8. | Tikslumas ir patikimumas | Pateikia įspėjamuosius pranešimus apie nesubrendusias ląsteles.
2.5.9. | Mėginiai, jų kiekis | Galimybė tirti kapiliarinį ir veninį kraują. Įsiurbiamo mėginio kiekis ne daugiau kaip 20 mikrolitrų
2.5.10. | Našumas | Ne mažesnis kaip 40 mėginių/val.
2.5.11. | Kokybės kontrolė | 1. Kontrolinio kraujo mėgintuvėlių indentifikavimas atliekamas automatiškai nuskaitant brūkšninį kodą 2. Kontrolės duomenys įvedami iš elektroninės laikmenos (USB) 3. Kokybės kontrolė XB, Levey-Jennings kreivės
2.5.12. | Naudojimas | Paprastas naudojimas, analizatorius valdomas per kompiuterį.
2.5.13. | Duomenų perdavimas | Galimybė jungtis prie nemokamos tarptautinės palyginamosios kontrolės (saugumas)
2.5.14. | Abipusio ryšio funkcija su LIS | Turi integruotis į turimą laboratorijos informacinę sistemą (LIS), Sistema turi palaikyti ASTM arba HL7
2.5.15. | Garantinis laikotarpis – ne mažiau 1 metai | Būtina
2.5.16. | CE ženklinimas pagal in-vitro diagnostikos prietaisų direktyvą 98/79/EC | Būtina
2.5.17. | Reagentų naudojimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis | Būtina
2.5.18. | Kartu su įranga pateikiamas nepertraukiamos srovės šaltinis | Būtina
2.5.19. | Analizatoriaus naudojimo vadovas lietuvių ir anglų kalbomis | Būtina
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Techninės charakteristiškos, reikalavimai | Mato vnt. | Preliminarus tyrimų skaičius per 24 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui * maksimalus | Vnt. įkainis Eur be PVM | Vnt. įkainis Eur su PVM | Viso kaina Eur be PVM | Viso kaina Eur su PVM | Gamintojas, prekės pavadinimas, katalogo Nr., nuoroda į gamintojo katalogo puslapį
3. | Diagnostikos reagentai ir papildomos priemonės automatiniam biocheminiam analizatoriui Pentra 400 (analizatorius yra gydymo įstaigos nuosavybė)
Diagnostikos reagentai bei papildomos priemonės automatiniam biocheminiam analizatoriui. Papildomas priemones reikalingas konkrečiam šioje specifikacijoje nurodytam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami šioje specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta šioje specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą papildomų priemonių užtikrinančių kokybišką konkretaus nurodyto tyrimo atlikimą.
3.1. | Bendras bilirubinas |  | tyrimas | 1900 | [5 empty] | x
3.1.1. | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu automatiniu biocheminiu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
3.2. | Tiesioginis bilirubinas |  | tyrimas | 1900 | [5 empty] | x
3.2.1. | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu automatiniu biocheminiu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
3.3. | Bendras cholesterolis |  | tyrimas | 3000 | [5 empty] | x
3.3.1. | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu automatiniu biocheminiu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
3.4. | Didelio tankio lipoproteinų cholesterolis DTL |  | tyrimas | 3000 | [5 empty] | x
3.4.1. | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu automatiniu biocheminiu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
3.5. | Gliukozė |  | tyrimas | 8000 | [5 empty] | x
3.5.1. | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu automatiniu biocheminiu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
3.6. | Aspartataminotransferazė AST/GOT |  | tyrimas | 4000 | [5 empty] | x
3.6.1. | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu automatiniu biocheminiu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
3.7. | Alaninaminotransferazė ALT/GPT |  | tyrimas | 4000 | [5 empty] | x
3.7.1. | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu automatiniu biocheminiu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
3.8. | Alfa amilazė |  | tyrimas | 3000 | [5 empty] | x
3.8.1. | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu automatiniu biocheminiu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
3.9. | Bendras kalcis |  | tyrimas | 500 | [5 empty] | x
3.9.1. | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu automatiniu biocheminiu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
3.10. | Kreatininas |  | tyrimas | 10000 | [5 empty] | x
3.10.1. | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu automatiniu biocheminiu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
3.11. | Geležis |  | tyrimas | 800 | [5 empty] | x
3.11.1. | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu automatiniu biocheminiu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
3.12. | Magnis |  | tyrimas | 8000 | [5 empty] | x
3.12.1. | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu automatiniu biocheminiu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
3.13. | Bendras baltymas |  | tyrimas | 600 | [5 empty] | x
3.13.1. | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu automatiniu biocheminiu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
3.14. | Trigliceridai |  | tyrimas | 3000 | [5 empty] | x
3.14.1. | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu automatiniu biocheminiu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
3.15. | Šlapimo rūgštis |  | tyrimas | 400 | [5 empty] | x
3.15.1. | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu automatiniu biocheminiu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
3.16. | Šlapalas |  | tyrimas | 8000 | [5 empty] | x
3.16.1. | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu automatiniu biocheminiu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
3.17. | ..................Kitos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
3 (3.1.1.+3.2.1.+3.3.1.+3.4.1.+3.5.1.+3.6.1.+3.7.1.+3.8.1.+3.9.1.+3.10.1.+3.11.1.+3.12.1.+3.13.1.+3.14.1.+3.15.1.+3.16.1.+3.17.) pirkimo dalies kaina Eur be PVM:
5 % PVM suma Eur:
21 % PVM suma Eur:
3 (3.1.1.+3.2.1.+3.3.1.+3.4.1.+3.5.1.+3.6.1.+3.7.1.+3.8.1.+3.9.1.+3.10.1.+3.11.1.+3.12.1.+3.13.1.+3.14.1.+3.15.1.+3.16.1.+3.17.) pirkimo dalies kaina Eur su PVM:
3.18. | Techniniai reikalavimai automatiniam biocheminiam analizatoriui Pentra 400 (analizatorius yra gydymo įstaigos nuosavybė)
Modelis (tipas) ________________ Gamintojas, kilmės šalis_________________ Pagaminimo metai________________
| Pavadinimas/Techninis parametras | Reikalaujami techniniai parametrai | Atitikimas reikalavimams (siūlomos įrangos parametrai su tikslią nuoroda į gaminio kodą kataloge, psl. Nr.)
3.18.1. | Galimybė tirti: serumą, plazmą, šlapimą, kraują | Būtina
3.18.2. | Tyrimo atlikimo greitis | Ne mažiau kaip 300 testų
3.18.3. | Darbinio krūvio optimizavimas: „pacientas po paciento“ | Būtina
3.18.4. | Galimybė nustatyti | Ne mažiau kaip 27 analites vienu metu vienam pacientui
3.18.5. | Mėginių talpa | Ne mažiau kaip 60 vakuuminių mėgintuvėlių
3.18.6. | Nepasiekiamas mėginio tūris pirminiuose ir/ar antriniuose mėgintuvėliuose | ≤ 1 ml
3.18.7. | Nepasiekiamas mėginio tūris mikromėgintuvėliuose | ≤ 100 µl
3.18.8. | Galimybė matuoti iš pirminių/antrinių mėgintuvėlių ir mikromėgintuvėlių | Būtina
3.18.9. | Nepertraukiamas mėginių talpinimas | Būtina
3.18.10. | Mėginių identifikavimas | Brūkšninio kodo pagalba
3.4.11. | Mėginių paėmimo adata su funkcijomis: | a) skysčio lygio nustatymas; b) mechaninės kliūties aptikimas; c) krešulio aptikimas
3.4.12. | Automatinis mėginio praskiedimas ir automatinis tyrimo kartojimas viršijus matavimo ribas | Būtina
3.4.13. | Analizatoriuje ne mažiau 27 padėtys reagentams (tyrimams) | Būtina
3.4.14. | Analizatoriuje papildomos padėtys ISE reagentams | Būtina
3.4.15. | Į analizatorių galima talpinti papildomą reagentą tam pačiam tyrimui | Būtina
3.4.16. | Pasibaigus reagentui, analizatorius automatiškai susiranda papildomų reagentų, pradeda naudoti | Būtina
3.4.17. | Analizatoriuje ne mažiau kaip 5 pozicijos laisvai programuojamiems reagentams arba analizatorius atviros sistemos | Būtina
3.4.18. | Reagentai turi būti kasetėse, paruošti darbui | Būtina
3.4.19. | Reagentų indentifikavimas integruoto brūkšninio kodo skaitytuvu | Būtina
3.4.20. | Reagentų paėmimo adata su funkcijomis | a) reagentų lygio tikrinimas, b) reagentų pašildymas
3.4.21. | Automatinis reagentų monitoringas | 1) reagentų likučio skaičiavimas, 2) automatinis reagentų stabilumo stebėjimas
3.4.22. | Reakcija vyksta vienkartinėse kiuvetėse | būtina
3.4.23. | Reakcijos kiuvetės | ne mažiau 160 kiuvečių autonomija
3.4.24. | Integruotas kompiuteris, Windows (arba analogiška programa), spalvotas ( LCD) lietimui jautrus ekranas | būtina
3.4.25. | Integruotas arba išorinis spausdintuvas | būtina
3.4.26. | Kokybės kontrolė pagal Westergard taisykles, Levey-Jennings kreivės | būtina
3.4.27. | Prietaisas autonominis, nejungiamas prie vandentiekio sistemos | būtina
3.4.28. | Vandens sunaudojimas ne daugiau kaip 3 l per valandą | būtina
3.4.29. | Abipusio ryšio funkcija | būtina
3.4.30. | Garantinis laikotarpis – ne mažiau 1 metai | Būtina
3.4.31. | CE ženklinimas pagal in-vitro diagnostikos prietaisų direktyvą 98/79/EC | Būtina
3.4.32. | Reagentų naudojimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis | Būtina
3.4.33. | Kartu su įranga pateikiamas nepertraukiamos srovės šaltinis | Būtina
3.4.34. | Analizatoriaus naudojimo vadovas lietuvių ir anglų kalbomis | Būtina
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Techninės charakteristiškos, reikalavimai | Mato vnt. | Preliminarus tyrimų skaičius per 24 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui * maksimalus | Vnt. įkainis Eur be PVM | Vnt. įkainis Eur su PVM | Viso kaina Eur be PVM | Viso kaina Eur su PVM | Gamintojas, prekės pavadinimas, katalogo Nr., nuoroda į gamintojo katalogo puslapį
4. | Diagnostikos reagentai ir papildomos priemonės automatiniam kraujo krešėjimo analizatoriui, įsigijamam panaudos būdu
Diagnostikos reagentai bei papildomos priemonės automatiniam kraujo krešėjimo analizatoriui. Papildomas priemones reikalingas konkrečiam šioje specifikacijoje nurodytam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami šioje specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta šioje specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą papildomų priemonių užtikrinančių kokybišką konkretaus nurodyto tyrimo atlikimą.
4.1. | Dalinis aktyvintas tromboplastino laikas (DATL) | Rekalcifikacijos metodas. Mėginys - citruota plazma: normali, lipeminė, hemolizuota, ikterinė. Stabilumas ≥ 7 dienos analizatoriuje. | tyrimas | 3000 | [5 empty] | x
4.1.1. | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės (įskaitant ir tyrimo plokšteles), reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu automatiniu kraujo krešėjimo analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
4.2. | Protrombino komplekso (II-VII-X) aktyvumas | Owren metodas. Mėginys - citruota plazma: normali, lipeminė, hemolizuota, ikterinė. Reagentas nejautrus heparinui iki 1 TV/ml.. | tyrimas | 6500 | [5 empty] | x
4.2.1. | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės (įskaitant ir tyrimo plokšteles), reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu automatiniu kraujo krešėjimo analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
4.3. | D-Didmerų nustatymas | Imunoturbidimetrinis metodas. Metodo jautrumas plaučių tromboembolijos (PE) atveju) ≥97%, neigiama prognostinė vertė (NPV) ≥98% (pagal CLSI H59-A standartą). Diagnostinis specifiškumas: PE ≥70%, GVT ≥50 %. | tyrimas | 500 | [5 empty] | x
4.3.1. | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės (įskaitant ir tyrimo plokšteles), reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu automatiniu kraujo krešėjimo analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
4.4. | Kontrolinės medžiagos | Viena kontrolinė medžiaga DATL ir protrombino komplekso tyrimams su referentiniais dydžiais siūlomam analizatoriui | [7 empty] | x
4.4.1. | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės (įskaitant ir tyrimo plokšteles), reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu automatiniu kraujo krešėjimo analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
4.5. | ..................Kitos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
4 (4.1.1.+4.2.1.+4.3.1.+4.4.1.+4.5.) pirkimo dalies kaina Eur be PVM:
5 % PVM suma Eur:
21 % PVM suma Eur:
4 (4.1.1.+4.2.1.+4.3.1.+4.4.1.+4.5.) pirkimo dalies kaina Eur su PVM:
4.6. | Techniniai reikalavimai automatiniam kraujo krešėjimo analizatoriui, įsigyjamam panaudos būdu (1 vnt.)
Modelis (tipas) ________________ Gamintojas, kilmės šalis_________________ Pagaminimo metai________________
| Pavadinimas/Techninis parametras | Reikalaujami techniniai parametrai | Atitikimas reikalavimams (siūlomos įrangos parametrai su tikslią nuoroda į gaminio kodą kataloge, psl. Nr.)
4.6.1. | Analizatoriaus tipas, paskirtis | Automatinis kraujo krešėjimo sistemos analizatorius
4.6.2. | Analizatoriaus pagaminimo data | Turi būti pagamintas ne seniau kaip prieš 3 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos
4.6.3. | Galimybė atlikti prietaiso techninę priežiūrą, aptikti ir pašalinti gedimus vietoje ar nuotoliniu būdu (internetu) | Aptarnaujantis serviso personalas analizatorių turi teikti techninę pagalbą vietoje, tai turi būti vykdoma ne vėliau, nei per 24 val.
4.6.4. | Matavimo principai | 1. Chronometrinis (elektromagnetinis mechaninis arba lygiavertis), leidžiantis patikimai ištirti visas normalias, lipemines, hemolizuotas, ikterines plazmas be įtakos analizei. 2. Kolorimetrinis 3. Imunoturbidimetrinis.
4.6.5. | Našumas | Mėginių talpa analizatoriuje ne mažesnė kaip 20.
4.6.6. | Tiriamieji mėginiai | Visos normalios, lipeminės, hemolizuotos, ikterinės plazmos.
4.6.7. | Matavimo sistema | Atliekant chronometrinius tyrimus rezultatas turi būti gaunamas iš vieno matavimo be papildomų procedūrų: vienam tyrimui naudojama viena matavimo laikmena. Analizatorius privalo pateikti rezultatus, matavimo metu susidarant tiek normalios, tiek silpnos struktūros krešuliams (disfibrinogenemijos, antikoaguliantų perdozavimo bei kitais atvejais).
4.6.8. | Reagentų ir matavimo laikmenų valdymas | Analizatorius turi pastoviai sekti reagentų, matavimo laikmenų kiekį ir informuoti vartotoją apie teorinį ir realų jų trūkumą. Turi būti galimybė užtikrinti nenutrūkstamą darbą, patalpinant daugiau nei vieną tos pačios rūšies reagento buteliuką
4.6.9. | Duomenų atsekamumas | Turi būti integruotas brūkšninių kodų skaitytuvas, identifikuojantis reagentų, kontrolinių ir kalibracinių medžiagų bei matavimo laikmenų duomenis, skirtus analizatoriaus darbui ir užkoduotus brūkšniniuose koduose.
4.6.10. | Komplektacija | Turi būti spausdintuvas, monitorius, srovės/įtampos stabilizatorius
4.6.11. | LIS | Būtina galimybė pajungti į LIS
4.6.12. | Garantinis laikotarpis – ne mažiau 1 metai | Būtina
4.6.13. | CE ženklinimas pagal in-vitro diagnostikos prietaisų direktyvą 98/79/EC | Būtina
4.6.14. | Reagentų naudojimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis | Būtina
4.6.15. | Kartu su įranga pateikiamas nepertraukiamos srovės šaltinis | Būtina
4.6.16. | Analizatoriaus naudojimo vadovas lietuvių ir anglų kalbomis | Būtina
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Techninės charakteristiškos, reikalavimai | Mato vnt. | Preliminarus tyrimų skaičius per 24 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui * maksimalus | Vnt. įkainis Eur be PVM | Vnt. įkainis Eur su PVM | Viso kaina Eur be PVM | Viso kaina Eur su PVM | Gamintojas, prekės pavadinimas, katalogo Nr., nuoroda į gamintojo katalogo puslapį
5. | Diagnostikos reagentai ir papildomos priemonės automatiniam biocheminiam analizatoriui Vitalab Selectra E (analizatorius yra gydymo įstaigos nuosavybė)
Diagnostikos reagentai bei papildomos priemonės automatiniam biocheminiam analizatoriui. Papildomas priemones reikalingas konkrečiam šioje specifikacijoje nurodytam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami šioje specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta šioje specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą papildomų priemonių užtikrinančių kokybišką konkretaus nurodyto tyrimo atlikimą.
5.1. | ALT | Modif. IFCC metodas; Stabilumas ne mažiau kaip 14dienų analizatoriuje. Linijiškumas ne mažiau kaip 250 U/l | tyrimas | 400 | [5 empty] | x
5.1.1. | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės (įskaitant ir tyrimo plokšteles), reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu automatiniu biocheminiu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
5.2. | AST | Modif. IFCC metodas; Stabilumas ne mažiau kaip 14 dienų analizatoriuje. Linijiškumas ne mažiau kaip 250 U/l | tyrimas | 400 | [5 empty] | x
5.2.1. | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės (įskaitant ir tyrimo plokšteles), reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu automatiniu biocheminiu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
5.3. | Amilazė | CNP-G5 metodas; Stabilumas ne mažiau kaip 28 dienos analizatoriuje. Linijiškumas ne mažiau kaip 1500U/l | tyrimas | 500 | [5 empty] | x
5.3.1. | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės (įskaitant ir tyrimo plokšteles), reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu automatiniu biocheminiu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
5.4. | Šarminė fosfatazė | DEA (DGKC) metodas; Stabilumas ne mažiau kaip 21 diena analizatoriuje. Linijiškumas ne mažiau kaip 900 U/l | tyrimas | 400 | [5 empty] | x
5.4.1. | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės (įskaitant ir tyrimo plokšteles), reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu automatiniu biocheminiu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
5.5. | Cholesterolis | CHOD/POD metodas; Stabilumas ne mažiau kaip 28 dienos analizatoriuje. Linijiškumas ne mažiau kaip 15,5 mmol/l | tyrimas | 400 | [5 empty] | x
5.5.1. | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės (įskaitant ir tyrimo plokšteles), reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu automatiniu biocheminiu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
5.6. | DTL cholesterolis | Tiesioginis metodas; Stabilumas ne mažiau kaip 21 dienas analizatoriuje. Linijiškumas ne mažiau kaip 5.10 mmol/l | tyrimas | 400 | [5 empty] | x
5.6.1. | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės (įskaitant ir tyrimo plokšteles), reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu automatiniu biocheminiu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
5.7. | MTL cholesterolis (tiesioginis) | Tiesioginis metodas; Stabilumas ne mažiau kaip 21 dienas analizatoriuje. Linijiškumas ne mažiau kaip 18,1 mmol/l | tyrimas | 400 | [5 empty] | x
5.7.1. | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės (įskaitant ir tyrimo plokšteles), reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu automatiniu biocheminiu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
5.8. | Trigliceridai | GPO/POD metodas. Stabilumas ne mažiau kaip 28 dienos analizatoriuje inijiškumas ne mažiau kaip 11,0 mmol/l | tyrimas | 400 | [5 empty] | x
5.8.1. | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės (įskaitant ir tyrimo plokšteles), reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu automatiniu biocheminiu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
5.9. | Šlapalas | UV, GLDH metodas ; Stabilumas ne mažiau kaip 14 dienų analizatoriuje. Linijiškumas ne mažiau kaip 45 mmol/l | tyrimas | 300 | [5 empty] | x
5.9.1. | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės (įskaitant ir tyrimo plokšteles), reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu automatiniu biocheminiu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
5.10. | Šlapimo rūgštis | Urikazinis metodas; Stabilumas ne mažiau kaip 28 dienos analizatoriuje. Linijiškumas ne mažiau kaip 1450 µmol/l | tyrimas | 200 | [5 empty] | x
5.10.1. | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės (įskaitant ir tyrimo plokšteles), reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu automatiniu biocheminiu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
5.11. | Bilirubinas bendras | Modif. Jendrassik ( Malloy-Evelyn) metodas; Stabilumas ne mažiau kaip 28 dienos analizatoriuje. Linijiškumas ne mažiau kaip 340 µmol/l | tyrimas | 300 | [5 empty] | x
5.11.1. | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės (įskaitant ir tyrimo plokšteles), reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu automatiniu biocheminiu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
5.12. | Bilirubinas tiesioginis | Modif. Jendrassik ( Malloy-Evelyn) metodas; Stabilumas ne mažiau kaip 28 dienos analizatoriuje. Linijiškumas ne mažiau kaip 300 µmol/l. | tyrimas | 300 | [5 empty] | x
5.12.1. | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės (įskaitant ir tyrimo plokšteles), reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu automatiniu biocheminiu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
5.13. | Kreatininas | PAP metodas; Stabilumas ne mažiau kaip 28 diena analizatoriuje. Linijiškumas ne mažiau kaip 2652 µmol/l | tyrimas | 600 | [5 empty] | x
5.13.1. | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės (įskaitant ir tyrimo plokšteles), reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu automatiniu biocheminiu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
5.14. | Gliukozė | PAP metodas; Stabilumas ne mažiau kaip 28 diena analizatoriuje. Linijiškumas ne mažiau kaip 2652 µmol/l | tyrimas | 500 | [5 empty] | x
5.14.1. | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės (įskaitant ir tyrimo plokšteles), reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu automatiniu biocheminiu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
5.15. | Geležis | Ferene metodas; Stabilumas ne mažiau kaip 28 dienos analizatoriuje. Linijiškumas ne mažiau kaip 179,1µmol/l | tyrimas | 400 | [5 empty] | x
5.15.1. | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės (įskaitant ir tyrimo plokšteles), reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu automatiniu biocheminiu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
5.16. | Bendras baltymas | Biureto metodas. Stabilumas ne mažiau kaip 14 dienų analizatoriuje, linijiškumas ne mažiau kaip 140 g/l. | tyrimas | 600 | [5 empty] | x
5.16.1. | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės (įskaitant ir tyrimo plokšteles), reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu automatiniu biocheminiu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
5.17. | Magnis | Xylidil blue metodas. Stabilumas ne mažiau kaip 7 dienos analizatoriuje, linijiškumas ne mažiau kaip 2 mmol/l. | tyrimas | 7500 | [5 empty] | x
5.17.1. | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės (įskaitant ir tyrimo plokšteles), reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu automatiniu biocheminiu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
5.18. | Kalcis | Arsenazo metodas; Stabilumas ne mažiau kaip 7 dienos analizatoriuje. Linijiškumas ne mažiau kaip 3,74 mmol/l. Reagentas su brūkšniniais kodais. | tyrimas | 450 | [5 empty] | x
5.18.1. | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės (įskaitant ir tyrimo plokšteles), reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu automatiniu biocheminiu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
5.19. | CRB | Imunoturbidimetrinis metodas, su standartu | tyrimas | 10000 | [5 empty] | x
5.19.1. | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės (įskaitant ir tyrimo plokšteles), reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu automatiniu biocheminiu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
5.20. | Baltymas šlapime | Pirogalol raudonojo metodas. Stabilumas ne mažiau kaip 28 dienos analizatoriuje, linijiškumas ne mažiau kaip 1,3g/l | tyrimas | 200 | [5 empty] | x
5.20.1. | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės (įskaitant ir tyrimo plokšteles), reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu automatiniu biocheminiu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
5.21. | GGT | Gama glutamyl-3 Corboxy-4 nitro-anilide+glycilycine, 37 °; Stabilumas ne mažiau kaip 14 dienų analizatoriuje. Linijiškumas ne mažiau kaip 1200 U/l | tyrimas | 1500 | [5 empty] | x
5.21.1. | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės (įskaitant ir tyrimo plokšteles), reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu automatiniu biocheminiu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
5.22. | ..................Kitos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
5 (5.1.1.+5.2.1.+5.3.1.+5.4.1.+5.5.1.+5.6.1.+5.7.1.+5.8.1.+5.9.1.+5.10.1.+5.11.1.+5.12.1.+5.13.1.+5.14.1.+5.15.1.+5.16.1.+5.17.1.+5.18.1.+5.19.1.+5.20.1.+5.21.1.+5.22.) pirkimo dalies kaina Eur be PVM:
5 % PVM suma Eur:
21 % PVM suma Eur:
5 (5.1.1.+5.2.1.+5.3.1.+5.4.1.+5.5.1.+5.6.1.+5.7.1.+5.8.1.+5.9.1.+5.10.1.+5.11.1.+5.12.1.+5.13.1.+5.14.1.+5.15.1.+5.16.1.+5.17.1.+5.18.1.+5.19.1.+5.20.1.+5.21.1.+5.22.) pirkimo dalies kaina Eur su PVM:
5.23. | Techniniai reikalavimai aautomatiniam biocheminiam analizatoriui Vitalab Selectra E (analizatorius yra gydymo įstaigos nuosavybė)
Modelis (tipas) ________________ Gamintojas, kilmės šalis_________________ Pagaminimo metai________________
| Pavadinimas/Techninis parametras | Reikalaujami techniniai parametrai | Atitikimas reikalavimams (siūlomos įrangos parametrai su tikslią nuoroda į gaminio kodą kataloge, psl. Nr.)
5.23.1. | Analizatoriaus tipas, paskirtis | Automatinis biocheminis analizatorius
5.23.2. | Analizatoriaus pagaminimo data | Turi būti pagamintas ne seniau kaip prieš 3 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos
5.23.3. | Galimybė atlikti prietaiso techninę priežiūrą, aptikti ir pašalinti gedimus vietoje ar nuotoliniu būdu (internetu) | Aptarnaujantis serviso personalas analizatorių turi teikti techninę pagalbą vietoje, tai turi būti vykdoma ne vėliau, nei per 24 val.
5.23.4. | Analizatoriaus našumas | Ne mažiau 180 fotometrinių tyrimų per valandą
5.23.5. | Tiriamieji mėginiai | Serumas, plazma, šlapimas, likvoras
5.23.6. | Mėginių sistema | Ne mažiau kaip: 50 mėginių pozicijų, 4 pozicijos kontrolėms, 9 pozicijos kalibratoriams, 5 pediatriniams mėginiams ir 3 skubiems mėginiams
5.23.7. | Mėginio tūris | 1.5-30µl
5.23.8. | Automatinis mėginio praskiedimas | Būtina
5.23.9. | Nepertraukiamas mėginių pakrovimas | Būtina
5.23.10. | Mėginių adata | Su integruotu skysčio lygio jutikliu, maišymo ir mechaninės kliūties aptikimo funkcija
5.23.11. | Reagentų sistema | Išimamas reagentų rotorius su ne mažiau kaip 32 pozicijom reagentams. Reagentų pozicijos turi būti šaldomos.
5.23.12. | Reagentų adata | Šildoma reagentų adata su skysčio lygio jutikliu, integruotu maišytuvu ir mechaninės kliūties aptikimo funkcija.
5.23.11. | Reakcijos kiuvetės | Daugkartinės reakcijos kiuvetės, skirtos atlikti ne mažiau kaip 10000 tyrimų. Automatinis kiuvečių plovimas, džiovinimas ir tikrinimas.
5.23.12. | Kokybės kontrolė | Levey Jennigs grafikai, Westergardo taisyklių taikymas
5.23.13. | Galimybė analizatorių jungti į LIS | Būtina
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Techninės charakteristiškos, reikalavimai | Mato vnt. | Preliminarus tyrimų skaičius per 24 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui * maksimalus | Vnt. įkainis Eur be PVM | Vnt. įkainis Eur su PVM | Viso kaina Eur be PVM | Viso kaina Eur su PVM | Gamintojas, prekės pavadinimas, katalogo Nr., nuoroda į gamintojo katalogo puslapį
6. | Diagnostikos reagentai ir papildomos priemonės kraujo tyrimams analizatoriumi NycoCard ReaderII (analizatorius yra gydymo įstaigos nuosavybė)
Diagnostikos reagentai bei papildomos priemonės kraujo tyrimams analizatoriumi. Papildomas priemones reikalingas konkrečiam šioje specifikacijoje nurodytam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami šioje specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta šioje specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą papildomų priemonių užtikrinančių kokybišką konkretaus nurodyto tyrimo atlikimą.
6.1. | HbA1c |  | tyrimas | 500
6.1.1. | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės (įskaitant ir tyrimo plokšteles), reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu automatiniu biocheminiu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
6.2. | CRB | Kietos fazės sumuštinio-formato imunocheminis tyrimo metodas. Bilirubinas, lipidai ir reumatoidinio faktoriaus (RF) lygis turi neįtakoti tyrimo rezultato. Tyrimo atlikimo laikas < 2 min. Tyrimui naudojamas kapiliarinio kraujo tūris <5µl. | tyrimas | 100
6.2.1. | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės (įskaitant ir tyrimo plokšteles), reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu automatiniu biocheminiu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
6.3. | ..................Kitos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
6 (6.1.1.+6.2.1.+6.3.) pirkimo dalies kaina Eur be PVM:
5 % PVM suma Eur:
21 % PVM suma Eur:
6 (6.1.1.+6.2.1.+6.3.) pirkimo dalies kaina Eur su PVM:
6.4. | Techniniai reikalavimai automatiniam kraujo tyrimų analizatoriui NycoCard ReaderII (analizatorius yra gydymo įstaigos nuosavybė)
Modelis (tipas) ________________ Gamintojas, kilmės šalis_________________ Pagaminimo metai________________
| Pavadinimas/Techninis parametras | Reikalaujami techniniai parametrai | Atitikimas reikalavimams (siūlomos įrangos parametrai su tikslią nuoroda į gaminio kodą kataloge, psl. Nr.)
6.4.1. | Analizatoriaus tipas, paskirtis | Portatyvus reflektometras skirtas prie paciento atliekamiems kiekybiniams biocheminiams tyrimams atlikti
6.4.2. | Tyrimo metodas | Kietos fazės imunocheminis metodas.
6.4.3. | Tiriami parametrai | HbA1C, CRB, D-dimerai
6.4.4. | Mėginio tūris | CRB ir HbA1c – ne daugiau kaip 5 ml kapiliarinio kraujo, serumo ir plazmos; D-dimerai ne daugiau kaip 50 ml plazmos
6.4.5. | Prietaiso kalibracija | Baltos šviesos kalibracija, naudojant daugkartinio panaudojimo laikmenas.
6.4.6. | Prietaiso našumas | Tyrimai atliekami ne ilgiau kaip per 3 min. Turi būti galimybė atlikti tyrimų seriją (4 tyrimai per 5 min)
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Techninės charakteristiškos, reikalavimai | Mato vnt. | Preliminarus tyrimų skaičius per 24 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui * maksimalus | Vnt. įkainis Eur be PVM | Vnt. įkainis Eur su PVM | Viso kaina Eur be PVM | Viso kaina Eur su PVM | Gamintojas, prekės pavadinimas, katalogo Nr., nuoroda į gamintojo katalogo puslapį
7. | Diagnostikos reagentai ir papildomos priemonės automatiniam CRB analizatoriui, įsigijamam panaudos būdu
Diagnostikos reagentai bei papildomos priemonės automatiniam CRB analizatoriui. Papildomas priemones reikalingas konkrečiam šioje specifikacijoje nurodytam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami šioje specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta šioje specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą papildomų priemonių užtikrinančių kokybišką konkretaus nurodyto tyrimo atlikimą.
7.1. | CRB |  | tyrimas | 3000 | [5 empty] | x
7.1.1. | ................... Reagentai, kalibratoriai, kontrolinės medžiagos ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
7.2. | ..................Kitos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
7 (7.1.1.+7.2.) pirkimo dalies kaina Eur be PVM:
5 % PVM suma Eur:
21 % PVM suma Eur:
7 (7.1.1.+7.2.) pirkimo dalies kaina Eur su PVM:
7.3. | Techniniai reikalavimai automatiniam CRB analizatoriui, įsigyjamam panaudos būdu (1 vnt.)
Modelis (tipas) ________________ Gamintojas, kilmės šalis_________________ Pagaminimo metai________________
| Pavadinimas/Techninis parametras | Reikalaujami techniniai parametrai | Atitikimas reikalavimams (siūlomos įrangos parametrai su tikslią nuoroda į gaminio kodą kataloge, psl. Nr.)
7.3.1. | Analizatoriaus tipas, paskirtis | Portatyvus automatinis diagnostinis CRB analizatorius
7.3.2. | Analizatoriaus pagaminimo data | Turi būti pagamintas ne seniau kaip prieš 3 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos
7.3.3. | Galimybė atlikti prietaiso techninę priežiūrą, aptikti ir pašalinti gedimus vietoje ar nuotoliniu būdu (internetu) | Aptarnaujantis serviso personalas analizatorių turi teikti techninę pagalbą vietoje, tai turi būti vykdoma ne vėliau, nei per 24 val.
7.3.4. | Matavimo ribos kraujyje, kiekybinis nustatymas | 1-200 mg/L
7.3.5. | Matavimo metodas/principas | Fotometrinis, imunoturbidimetrinis arba turbidimetrinis
7.3.6. | Atlikimo laikas (bendra vieno tyrimo procedūros trukmė). | iki 2 min
7.3.7. | Mėginio tūris. Mėginys. | ne daugiau 20µl veninio kraujo ar kapiliarinio kraujo, serumo ar plazmos, iš pirminių biocheminių su kreš.akt., KEDTA, Li(Na) heparino vakuuminės arba kapiliarinės sistemos mėgintuvėlių ir/arba tiesiai nuo piršto.
7.3.8. | Automatinė hematokrito kompensacija atliekant CRB iš kraujo | Ne blogesnėse kaip 15-75% ribose
7.3.9. | Normos ribos | Skirtingiems mėginių tipams (veninio, kapiliarinio kraujo, serumo ir plazmos) tokios pačios.
7.3.10. | Analizatoriaus atmintis | ne mažiau 100 tyrimų ir 100 kokybės kontrolės duomenų.
7.3.11. | Analizatorius maitinamas | nuo 220V elektros tinklo; ir nuo integruojamo į prietaisą ir nuo 220V tinklo pakraunamo akumuliatoriaus
7.3.12. | Kalibracija | Gamyklinė arba kalibruojasi automatiškai.
7.3.13. | Prietaiso valdymas | per lietimui jautrų (sensorinį) ekraną – spalvotas LCD, paciento ID ir operatoriaus ID suvedami barkodo pagalba
7.3.14. | Tiekėjas privalo savo lėšomis per 30d. analizatorių prijungti prie įdiegtos laboratorinės informacinės sistemos OpenLims | Būtina
7.3.15. | Garantinis laikotarpis – ne mažiau 1 metai | Būtina
7.3.16. | CE ženklinimas pagal in-vitro diagnostikos prietaisų direktyvą 98/79/EC | Būtina
7.3.17. | Reagentų naudojimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis | Būtina
7.3.18. | Kartu su įranga pateikiamas nepertraukiamos srovės šaltinis | Būtina
7.3.19. | Analizatoriaus naudojimo vadovas lietuvių ir anglų kalbomis | Būtina
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Techninės charakteristiškos, reikalavimai | Mato vnt. | Preliminarus tyrimų skaičius per 24 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui * maksimalus | Vnt. įkainis Eur be PVM | Vnt. įkainis Eur su PVM | Viso kaina Eur be PVM | Viso kaina Eur su PVM | Gamintojas, prekės pavadinimas, katalogo Nr., nuoroda į gamintojo katalogo puslapį
8. | Diagnostikos reagentai ir papildomos priemonės šlapimo tyrimams atlikti pusiau automatiniam analizatoriui, įsigijamam panaudos būdu
Diagnostikos reagentai bei papildomos priemonės pusiau automatiniam šlapimo analizatoriui. Papildomas priemones reikalingas konkrečiam šioje specifikacijoje nurodytam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami šioje specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta šioje specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą papildomų priemonių užtikrinančių kokybišką konkretaus nurodyto tyrimo atlikimą.
8.1. | 10 parametrų šlapimo tyrimas (leukocitai, nitritai, urobilinogenas, baltymas, pH, kraujas, SG, ketonai, bilirubinas, gliukozė) |  | tyrimas | 6000 | [5 empty] | x
8.1.1. | ................... Reagentai, kontrolinės medžiagos ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
8.2. | 14 parametrų šlapimo tyrimas |  | tyrimas | 1000 | [5 empty] | x
8.2.1. | ................... Reagentai, kontrolinės medžiagos ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
8.3. | ..................Kitos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
8 (8.1.1.+8.2.1.+8.3.) pirkimo dalies kaina Eur be PVM:
5 % PVM suma Eur:
21 % PVM suma Eur:
8 (8.1.1.+8.2.1.+8.3.) pirkimo dalies kaina Eur su PVM:
8.4. | Techniniai reikalavimai pusiau automatiniam šlapimo analizatoriui, įsigyjamam panaudos būdu (1 vnt.)
Modelis (tipas) ________________ Gamintojas, kilmės šalis_________________ Pagaminimo metai________________
| Pavadinimas/Techninis parametras | Reikalaujami techniniai parametrai | Atitikimas reikalavimams (siūlomos įrangos parametrai su tikslią nuoroda į gaminio kodą kataloge, psl. Nr.)
8.4.1. | Analizatoriaus tipas, paskirtis | Analizatoriaus duomenys, 1 vnt.
8.4.2. | Analizatoriaus pagaminimo data | Turi būti pagamintas ne seniau kaip prieš 3 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos
8.4.3. | Galimybė atlikti prietaiso techninę priežiūrą, aptikti ir pašalinti gedimus vietoje ar nuotoliniu būdu (internetu) | Aptarnaujantis serviso personalas analizatorių turi teikti techninę pagalbą vietoje, tai turi būti vykdoma ne vėliau, nei per 24 val.
8.4.4. | Matavimo metodas | Fotometrinis kolorimetrinis
8.4.5. | Analizatoriaus našumas | Ne mažiau 300 tyrimų/val.
8.4.6. | Atmintis | Ne mažiau 1000 pacientų rezultatų,
8.4.7. | Tiriami parametrai | Tiriamų parametrų skaičius ne mažiau 14: kraujas, gliukozė, pH, santykinis tankis, bilirubinas, urobilinogenas, ketonai, baltymai, nitritai, leukocitai, askorbininė rūgštis, mikroalbuminas, kreatininas, kalcis.
8.4.8. | Mėginio tipas | Šlapimas
8.4.9. | Valdymas | Per lietimui jautrų ekraną
8.4.10. | Mėginių identifikacija | Suvedimas rankiniu būdu ir nuskaitant brūkšninius kodus. Brūkšninių kodų skaitytuvas prietaiso komplektacijoje
8.4.11. | Kokybės kontrolė | Ne mažiau 2 lygių visiems 14 parametrų
8.4.12. | Kalibracija | Automatinė savikalibracija arba kalibracine juostele
8.4.13. | Integruotas atliekų konteineris | Būtina
8.4.14. | Automatinis tyrimui paruoštos juostelės aptikimas | Būtina
8.4.15. | Rezultatų pateikimas | Plus ir SI sistemos vienetais vienu metu. Patologiniai rezultatai žymimi išskirtiniu simboliu. Galimybė suvesti šlapimo spalvą ir skaidrumą.
8.4.16. | Rezultatų spausdinimas | Ekrane ir atspausdinami integruotu spausdintuvu
8.4.17. | Įgaliojimas | Gamintojo įgaliojimas atstovauti ir atlikti tech.priežiūrą
8.4.18. | Tiekėjas privalo savo lėšomis per 30 d. analizatorių prijungti prie įdiegtos laboratorinės informacinės sistemos OpenLims | Būtina
8.4.19. | Garantinis laikotarpis – ne mažiau 1 metai | Būtina
8.4.20. | CE ženklinimas pagal in-vitro diagnostikos prietaisų direktyvą 98/79/EC | Būtina
8.4.21. | Reagentų naudojimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis | Būtina
8.4.22. | Kartu su įranga pateikiamas nepertraukiamos srovės šaltinis | Būtina
8.4.23. | Analizatoriaus naudojimo vadovas lietuvių ir anglų kalbomis | Būtina
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Techninės charakteristiškos, reikalavimai | Mato vnt. | Preliminarus tyrimų skaičius per 24 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui * maksimalus | Vnt. įkainis Eur be PVM | Vnt. įkainis Eur su PVM | Viso kaina Eur be PVM | Viso kaina Eur su PVM | Gamintojas, prekės pavadinimas, katalogo Nr., nuoroda į gamintojo katalogo puslapį
9. | Diagnostikos reagentai ir papildomos priemonės elektrolitų tyrimams atlikti automatiniam analizatoriui i-Smart 30 PRO, įsigijamam panaudos būdu
Diagnostikos reagentai bei papildomos priemonės elektrolitų automatiniam analizatoriui i-Smart 30 PRO. Papildomas priemones reikalingas konkrečiam šioje specifikacijoje nurodytam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami šioje specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta šioje specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą papildomų priemonių užtikrinančių kokybišką konkretaus nurodyto tyrimo atlikimą.
9.1. | K+, Na+, Cl- |  | tyrimas | 12500 | [5 empty] | x
9.1.1. | ................... Reagentai, kalibratoriai, kontrolinės medžiagos ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
9.2. | ..................Kitos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
9 (9.1.1.+9.2.) pirkimo dalies kaina Eur be PVM:
5 % PVM suma Eur:
21 % PVM suma Eur:
9 (9.1.1.+9.2.) pirkimo dalies kaina Eur su PVM:
9.3. | Techniniai reikalavimai automatiniam elektrolitų tyrimnų analizatoriui i-Smart 30 PRO, įsigyjamam panaudos būdu (1 vnt.)
Modelis (tipas) ________________ Gamintojas, kilmės šalis_________________ Pagaminimo metai________________
| Pavadinimas/Techninis parametras | Reikalaujami techniniai parametrai | Atitikimas reikalavimams (siūlomos įrangos parametrai su tikslią nuoroda į gaminio kodą kataloge, psl. Nr.)
9.3.1 | Analizatoriaus pavadinimas, tipas/ modelis, gamintojas | Elektrolitų analizatorius su barkodų skaneriu ir integruotu spausdintuvu ir integruotais akumuliatoriais
9.3.2. | Mėginys | Serumas, plazma, heparinizuotas bendras kraujas, šlapimas
9.3.3. | Matavimo metodas | ISE (Ion Selective Electrode), variacijos koeficientas (CV%) iš serumo mėginių ne aukščiau kaip 1%
9.3.4. | Matuojami parametrai | K+, Na+, Cl-; trys analitės vienu tyrimu
9.3.5. | Matavimo ribos serume | Na+ 25 – 245 mmol/L K+ 1,0 – 20,0 mmol/L Cl- 25 – 250 mmol/L
9.3.6. | Mėginio kiekis | Ne didesnis kaip 65 µL
9.3.7. | Matavimo laikas | 25-35 s
9.3.8. | Kalibracija | 2 taškų, automatinė ir rankinė
9.3.9. | Atmintis | Ne mažiau 1000 paskutinių tyrimų su data ir laiku ir ne mažiau 300 paskutinių kokybės kontrolės duomenų kiekvienam lygiui (ne mažiau 3 lygiai), bei kalibracijos duomenims su paieškos bei spausdinimo funkcija.
9.3.10. | Mėginio paėmimas | Įsiurbiamas per įsiurbimo adatą
9.3.11. | Kokybės kontrolė | Skysta kokybės kontrolė (serumas), ne mažiau kaip 3 lygių kiekvienam parametrui, integruotos kokybės kontrolės programa / spausdinamas kok.kontr.rezultatas ir kok.kontrolės ribos/ Ribos suvedamos barkodo pagalba.
9.3.12. | Reagentai, elektrodai | Vientisas, neardomas pakas (kartridžas). Reagentų kasetėje- integruoti elektrodai, reagentai, kalibratoriai ir atliekų talpa. Reagentų, elektrodų keitimas lengvai atliekamas vartotojo. Reagentų pako galiojimo laikas ne mažiau kaip 6 mėn. Pateikti gamintojo patvirtinimą.
9.3.14. | Reagentų, kokybės kontrolės, operatoriaus, paciento ir mėginio duomenų įvedimas | Barkodų skaneris ir rankinis duomenų įvedimas pasirinktinai naudojant skaičius ir raides
9.3.15. | Integruotas vidinis spausdintuvas | Ne mažiau 57mm pločio popieriui, tyrimo rezultatas spausdinamas su normos ribomis kiekvienam parametrui. Rezultato parametras, esant aukščiau arba žemiau nustatytų normos ribų, išskiriamas/pažymimas kita spalva, žvaigždute, rodykle ar pan.
9.3.16. | Maitinimas | El.220V įtampos ir autonominis nuo prietaise integruotų akumuliatorių arba baterijų ne mažiau 2 valandoms įprasto darbo. Pilnas akumuliatorių pasikrovimas per ne daugiau kaip 2 val.
9.3.17. | Valdymas | Spalvotas, lietimui jautrus ekranas (touch-screen). Tyrimo atlikimo metu analizatorius vartotojui ekrane rodo/rekomenduoja tyrimo seką ir atliekamą procedūros eigą.
9.3.18. | Darbinė aplinka | 15 – 35 °C, 5-85% drėgnio.
9.3.19. | Elektrolitų ir reagentų monitoringas | Ekrane realiu laiku monitoruojamas tikslus likusių tyrimų kiekis ir reagentų pako galiojimo laikas bei elektrodų būklė.
9.3.20. | Tiekėjas privalo savo lėšomis per 30d. analizatorių prijungti prie įdiegtos laboratorinės informacinės sistemos OpenLims | Būtina
9.3.21. | Garantinis laikotarpis – ne mažiau 1 metai | Būtina
9.3.22. | CE ženklinimas pagal in-vitro diagnostikos prietaisų direktyvą 98/79/EC | Būtina
9.3.23. | Reagentų naudojimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis | Būtina
9.3.24. | Kartu su įranga pateikiamas nepertraukiamos srovės šaltinis | Būtina
9.3.25. | Analizatoriaus naudojimo vadovas lietuvių ir anglų kalbomis | Būtina
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Techninės charakteristiškos, reikalavimai | Mato vnt. | Preliminarus tyrimų skaičius per 24 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui * maksimalus | Vnt. įkainis Eur be PVM | Vnt. įkainis Eur su PVM | Viso kaina Eur be PVM | Viso kaina Eur su PVM | Gamintojas, prekės pavadinimas, katalogo Nr., nuoroda į gamintojo katalogo puslapį
10. | Diagnostikos reagentai ir papildomos priemonės ekstrinių, itin skubių, kritinių ligų, imunologinių tyrimų, be mėginio paruošimo funkicijo, automatiniam POCT analizatoriui, įsigijamam panaudos būdu
Diagnostikos reagentai bei papildomos priemonės ekstrinių, itin skubių, kritinių ligų, imunologinių tyrimų, be mėginio paruošimo funkicijo, automatiniam POCT analizatoriui. Papildomas priemones reikalingas konkrečiam šioje specifikacijoje nurodytam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami šioje specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta šioje specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą papildomų priemonių užtikrinančių kokybišką konkretaus nurodyto tyrimo atlikimą.
10.1. | Reagentų rinkinys TnI nustatymui | Rezultatas turi atitikti 99-ą procentilę ne blogiau nei 0.027 µg/L. Matavimo laikas ne ilgiau 20 min. Metodas fluorometrinis arba lygiavertis. |  | 3000 | [5 empty] | x
10.1.1. | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
10.2. | Reagentų rinkinys D-Dimer nustatymui | Referentinė reikšmė diferencijuojama į 2 galimas amžiaus grupes: < 50 metų, >50 metų Matavimo laikas ne ilgiau 20 min. Metodas fluorometrinis arba lygiavertis |  | 1000 | [5 empty] | x
10.2.1. | ................... Reagentai, kontrolinės medžiagos ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
10.3. | Reagentų rinkinys NTproBNP nustatymui | Matavimo laikas ne ilgiau 20 min. Metodas fluorometrinis arba lygiavertis metodas. |  | 400 | [5 empty] | x
10.3.1. | ................... Reagentai, kontrolinės medžiagos ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
10.4. | ..................Kitos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
10 (10.1.1.+10.2.1.+10.3.1.+10.4.) pirkimo dalies kaina Eur be PVM:
5 % PVM suma Eur:
21 % PVM suma Eur:
10 (10.1.1.+10.2.1.+10.3.1.+10.4.) pirkimo dalies kaina Eur su PVM:
10.5. | Techniniai reikalavimai ekstrinių, itin skubių, kritinių ligų, imunologinių tyrimų, be mėginio paruošimo funkicijo, automatiniam POCT analizatoriui, įsigyjamam panaudos būdu (1 vnt.)
Modelis (tipas) ________________ Gamintojas, kilmės šalis_________________ Pagaminimo metai________________
| Pavadinimas/Techninis parametras | Reikalaujami techniniai parametrai | Atitikimas reikalavimams (siūlomos įrangos parametrai su tikslią nuoroda į gaminio kodą kataloge, psl. Nr.)
10.5.1. | Analizatoriaus tipas, paskirtis | Pilnai automatinis analizatorius skubiems, kritinių ligų diagnostikos imunologiniams tyrimams
10.5.2. | Analizatoriaus pagaminimo data | Turi būti pagamintas ne seniau kaip prieš 3 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos
10.5.3. | Galimybė atlikti prietaiso techninę priežiūrą, aptikti ir pašalinti gedimus vietoje ar nuotoliniu būdu (internetu) | Aptarnaujantis serviso personalas analizatorių turi teikti techninę pagalbą vietoje, tai turi būti vykdoma ne vėliau, nei per 24 val.
10.5.4. | Matuojami parametrai | TnI, D-Dimer, NTproBNP
10.5.5. | Pagrindinių parametrų referentiniai dydžiai | TnI atsakymas pateikiamas, kad rezultatas atitiktų 99-ą procentilę ne blogiau nei 0.027 µg/L.
10.5.6. | Tyrimų atlikimui naudojami ne daugiau nei du moduliai matuojamų parametrų kasetės (kiekvienam parametrui individuali) ir talpa vidiniam atliekų surinkimui. | Būtina
10.5.7. | Modulių duomenys įvedami ir registruojami automatiškai. | Būtina
10.5.8. | Mėginio tipas ir tūris: pilnas kraujas iš uždarų EDTA mėgintuvėlių, ne daugiau nei 4 ml. | Būtina
10.5.9. | Neturi būti jokios preanalitinės fazės, tyrimai atliekami be papildomo mėginio paruošimo, be centrifugavimo ir be pipetavimo, tiesiogiai iš uždaro EDTA mėgintuvėlio iškart po paėmimo. | Būtina
10.5.10. | Pagrindinių parametrų matavimo ciklo laikas: | Ne ilgiau nei 21 min.
10.5.11. | Analizatorius turi būti lengvai valdomas, nereikalaujantis specialaus personalo paruošimo | Būtina
10.5.12. | Visi reagentai ir atliekos turi būti uždarose talpose, negaruojantys | Būtina
10.5.13. | Našumas | Ne mažiau 28 mėginiai/valandą
10.5.14. | Automatinė loto specifinė kalibracija | Būtina, neriboto galiojimo laiko tam pačiam lotui
10.5.15. | Automatinė reagentų sunaudojimo kontrolė. | Būtina
10.5.16. | Instaliuota lietuviška programinė įranga | Pageidautina
10.5.17. | Analizatoriaus valdymas: | 1) valdomas lietimui jautriu ekranu; 2) būtina galimybė analizatorių valdyti nuotoliniu būdu.
10.5.18. | Mėginio ir reagentų identifikacija brūkšninio kodo skaitytuvo pagalba. | Būtina
10.5.19. | Rezultatai atspausdinami integruotu spausdintuvu | Būtina
10.5.20. | Tiekėjas savo lėšomis privalės analizatorių įjungti į ligoninės HIS/LIS | Būtina
10.5.21. | Garantinis laikotarpis – ne mažiau 1 metai | Būtina
10.5.22. | Įranga paženklinta CE ženklu, turi atitikti IVDD 98/79/EC | Būtina
10.5.23. | Reagentų naudojimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis | Būtina
10.5.24. | Kartu su įranga pateikiamas nepertraukiamos srovės šaltinis | Būtina
10.5.25. | Analizatoriaus naudojimo vadovas lietuvių ir anglų kalbomis | Būtina
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Techninės charakteristiškos, reikalavimai | Mato vnt. | Preliminarus tyrimų skaičius per 24 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui * maksimalus | Vnt. įkainis Eur be PVM | Vnt. įkainis Eur su PVM | Viso kaina Eur be PVM | Viso kaina Eur su PVM | Gamintojas, prekės pavadinimas, katalogo Nr., nuoroda į gamintojo katalogo puslapį
11. | Diagnostikos reagentai ir papildomos priemonės PCT tyrimų sistemos POCT analizatoriui INCLIX (analizatorius yra gydymo įstaigos nuosavybė arba įsigijamam panaudos būdu)
Diagnostikos reagentai bei papildomos priemonės PCT tyrimų sistemos POCT analizatoriui INCLIX. Papildomas priemones reikalingas konkrečiam šioje specifikacijoje nurodytam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami šioje specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta šioje specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą papildomų priemonių užtikrinančių kokybišką konkretaus nurodyto tyrimo atlikimą.
11.1. | PCT tyrimas | Sausos chemijos reagentas, galiojimo laikas ne trumpiau kaip 12 mėn. Tikslumas <15% CV |  | 120 | [5 empty] | x
11.1.1. | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
11.2. | ..................Kitos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
11 (11.1.1.+11.2.) pirkimo dalies kaina Eur be PVM:
5 % PVM suma Eur:
21 % PVM suma Eur:
11 (11.1.1.+11.2.) pirkimo dalies kaina Eur su PVM:
11.3. | Techniniai reikalavimai PCT tyrimų sistemos POCT analizatoriui INCLIX (PASTABA: siūlant tik reagentus ligoninės turimam analizatoriui 11.3. lentelės pildyti nereikia)
Modelis (tipas) ________________ Gamintojas, kilmės šalis_________________ Pagaminimo metai________________
| Pavadinimas/Techninis parametras | Reikalaujami techniniai parametrai | Atitikimas reikalavimams (siūlomos įrangos parametrai su tikslią nuoroda į gaminio kodą kataloge, psl. Nr.)
11.3.1. | Analizatoriaus tipas, paskirtis | Kompaktiškas analizatorius PCT kiekybiniam nustatymui. Naujas analizatorius – 1 vnt.
11.3.2. | Analizatoriaus pagaminimo data | Turi būti pagamintas ne seniau kaip prieš 3 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos
11.3.3. | Galimybė atlikti prietaiso techninę priežiūrą, aptikti ir pašalinti gedimus vietoje ar nuotoliniu būdu (internetu) | Aptarnaujantis serviso personalas analizatorių turi teikti techninę pagalbą vietoje, tai turi būti vykdoma ne vėliau, nei per 24 val.
11.3.4. | Mėginio tūris reikialingas analizei | Ne daugiau kaip 100 µl
11.3.5. | Matavimo metodas | Magnetinė imunochromatografija
11.3.6. | Matavimo ribos | Ne mažiau kaip 0,25-40 ng/ml
11.3.7. | Aptikimo riba | Ne daugiau kaip 0,5 ng/ml
11.3.8. | Inkubacijos laikas | Ne daugiau kaip 15 min.
11.3.9. | Rezultato įvertinimo laikas | Ne daugiau kaip 2 sekundės
11.3.10. | Galimybė pajungti į LIS | Būtina
11.3.11. | Integruotas spausdintuvas | Būtina
11.3.12. | Reagentų tipas | Visos tyrimui atlikti reikalingos priemonės (kapiliarai, kasetės ar kt.) supakuotos ir užsakomos atskirai pagal poreikį
11.3.13. | Kalibracija | Kasdieninė kalibracija atliekama specialios daugkartinės kasdieninės kontrolinės kortelės pagalba
11.3.14. | Galimybė naudotis baterijas | Būtina
11.3.15. | Gamintojo katalogai, ar kita medžiaga, įrodanti atitikimą reikalaujamiems parametrams | Būtina
11.3.16. | Garantinis laikotarpis – ne mažiau 1 metai | Būtina
11.3.17. | Įranga paženklinta CE ženklu, turi atitikti IVDD 98/79/EC | Būtina
11.3.18. | Reagentų naudojimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis | Būtina
11.3.19. | Kartu su įranga pateikiamas nepertraukiamos srovės šaltinis | Būtina
11.3.20. | Analizatoriaus naudojimo vadovas lietuvių ir anglų kalbomis | Būtina
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Techninės charakteristiškos, reikalavimai | Mato vnt. | Preliminarus tyrimų skaičius per 24 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui * maksimalus | Vnt. įkainis Eur be PVM | Vnt. įkainis Eur su PVM | Viso kaina Eur be PVM | Viso kaina Eur su PVM | Gamintojas, prekės pavadinimas, katalogo Nr., nuoroda į gamintojo katalogo puslapį
12. | Diagnostikos reagentai ir papildomos priemonės 3-jų diferenciacijų hematologinių tyrimų sistemos analizatoriui, įsigijamam panaudos būdu, 1 vnt.
Diagnostikos reagentai bei papildomos priemonės 3-jų diferenciacijų hematologinių tyrimų sistemos analizatoriui. Papildomas priemones reikalingas konkrečiam šioje specifikacijoje nurodytam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami šioje specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta šioje specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą papildomų priemonių užtikrinančių kokybišką konkretaus nurodyto tyrimo atlikimą.
12.1. | Reagentai matuojamiems parametrams: RBC, MCV, HCT, PLT, MPV, HGB, MCH, MCHC, WBC, RDW, LYMF absoliutusis, MID absoliutusis, GRAN absoliutusis, LYMF%, MID%, GRAN%, RDW absoliutusis, PDW, LPCR, PCT |  |  | 2000 | [5 empty] | x
12.1.1. | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
12.2. | ..................Kitos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
12 (12.1.1.+12.2.) pirkimo dalies kaina Eur be PVM:
5 % PVM suma Eur:
21 % PVM suma Eur:
12 (12.1.1.+12.2.) pirkimo dalies kaina Eur su PVM:
12.3. | Techniniai reikalavimai 3-jų diferenciacijų hematologinių tyrimų sistemos analizatoriui, įsigijamam panaudos būdu, 1 vnt.
Modelis (tipas) ________________ Gamintojas, kilmės šalis_________________ Pagaminimo metai________________
| Pavadinimas/Techninis parametras | Reikalaujami techniniai parametrai | Atitikimas reikalavimams (siūlomos įrangos parametrai su tikslią nuoroda į gaminio kodą kataloge, psl. Nr.)
12.3.1. | Analizatoriaus tipas, paskirtis
12.3.2. | Analizatoriaus pagaminimo data | Turi būti pagamintas ne seniau kaip prieš 3 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos
12.3.3. | Galimybė atlikti prietaiso techninę priežiūrą, aptikti ir pašalinti gedimus vietoje ar nuotoliniu būdu (internetu) | Aptarnaujantis serviso personalas analizatorių turi teikti techninę pagalbą vietoje, tai turi būti vykdoma ne vėliau, nei per 24 val.
12.3.4. | Tiriamų parametrų skaičius | Ne mažiau 20
12.3.5. | Nustatomi parametrai | RBC, MCV, HCT, PLT, MPV, HGB, MCH, MCHC, WBC, RDW, LYMF absoliutusis, MID absoliutusis, GRAN absoliutusis, LYMF%, MID%, GRAN%, RDW absoliutusis, PDW, LPCR, PCT
12.3.6. | Spausdinami dydžio pasiskirstymai | RBC, PLT ir WBC diferencialinės analizės
12.3.7. | Parametrų variacijos koeficientai (CV) ne blogiau nei | 1) WBC ≤ 1,8 % ; 2) RBC ≤ 1,1 %; 3) MCV ≤ 0,3 %; 4) PLT ≤ 3,3 %; 5) HGB ≤ 1,0 %
12.3.8. | Hemoglobino matavimo principas | Fotometras, metodas nenaudojant cianido 535 nm ±5 nm
12.3.9. | Matavimo principas eritrocitai, leukocitai ir trombocitai | Varžos
12.3.10. | Mėginio tipas | 1) Atviras mėgintuvėlis ne daugiau 110 μl; 2) Dangtelių pradūriklis ne daugiau 250 μl; 3) Mikrokapiliariniu režimu ne daugiau 20 μl.
12.3.11. | Našumas | Ne mažiau kaip 60 mėginių per valandą
12.3.12. | Tyrimo trukmė | Ne daugiau kaip 50 sekundžių
12.3.13. | Vidinė atmintis | Ne mažiau kaip 1000 mėginių
12.3.14. | KK atmintis, galinti rodyti ir spausdinti „Xb“ ir Levey Jennings kreives | Būtina
12.3.15. | Reikalingi reagentai | Ne daugiau kaip 2 skirtingi
12.3.16. | Automatinis adatos plovimas | Būtina
12.3.17. | HGB koregavimas, esant dideliam leukocitų skaičiui | Būtina
12.3.18. | Integruota vakuuminio mėginio kamštelio pradūrimo funkcija | Būtina
12.3.19. | Klaidų pranešimai ir informacija apie reikalaujamus prietaiso aptarnavimo darbus turi būti rodomi ekrane | Būtina
12.3.20. | Neįprastų parametrų reikšmių įspėjamosios žymės | Būtina
12.3.21. | Automatinė hemoglobino tuščio mėginio analizė prieš kiekvieną mėginį | Būtina
12.3.22. | Remonto darbus ir techninio aptarnavimo paslaugą tiekėjas turi teikti nemokamai, visą panaudos sutarties galiojimo laikotarpį | Būtina
12.3.23. | Būtina analizatorių savo lėšomis pajungti į HIS/LIS | Būtina
12.3.24. | Komplektuojamas su išoriniu lazeriniu ar adatiniu spausdintuvu | Būtina
12.3.25. | Galimybė prijungti barkodų skaitytuvą | Būtina
12.3.26. | TFT-LCD ekranas | Būtina
12.3.27. | Garantinis laikotarpis – ne mažiau 1 metai | Būtina
12.3.28. | Įranga paženklinta CE ženklu, turi atitikti IVDD 98/79/EC | Būtina
12.3.29. | Reagentų naudojimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis | Būtina
12.3.30. | Kartu su įranga pateikiamas nepertraukiamos srovės šaltinis | Būtina
12.3.31. | Analizatoriaus naudojimo vadovas lietuvių ir anglų kalbomis | Būtina
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Techninės charakteristiškos, reikalavimai | Mato vnt. | Preliminarus tyrimų skaičius per 24 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui * maksimalus | Vnt. įkainis Eur be PVM | Vnt. įkainis Eur su PVM | Viso kaina Eur be PVM | Viso kaina Eur su PVM | Gamintojas, prekės pavadinimas, katalogo Nr., nuoroda į gamintojo katalogo puslapį
13. | Diagnostikos reagentai ir papildomos priemonės imunohematologinių tyrimų sistemos analizatoriui stulpelinės agliutinacijos metodu, įsigijamam panaudos būdu, 1 vnt.
Diagnostikos reagentai bei papildomos priemonės imunohematologinių tyrimų sistemos analizatoriui stulpelinės agliutinacijos metodu. Papildomas priemones reikalingas konkrečiam šioje specifikacijoje nurodytam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami šioje specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta šioje specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą papildomų priemonių užtikrinančių kokybišką konkretaus nurodyto tyrimo atlikimą.
13.1. | Reagentai kraujo grupių ir rezus antigenų nustatymui (Anti-A,-B,-AB,-D,-CDE, kontrolė (monokloniniai)) |  | tyrimas | 40 | [5 empty] | x
13.1.1. | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
13.2. | Antiglobulinas (AHG) Anti-IgG, -C3d (Kumbso reagentas) |  | tyrimas | 3000 | [5 empty] | x
13.2.1. | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
13.3. | 2 tipų eritrocitų panelė antikūnų atrankai (0,8 %) |  |  | 26 pak. | [5 empty] | x
13.3.1. | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
13.4. | Kontrolinis serumas |  |  | 24 pak. | [5 empty] | x
13.4.1. | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
13.5. | ..................Kitos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
13 (13.1.1.+13.2.1.+13.3.1.+13.4.1.+13.5.) pirkimo dalies kaina Eur be PVM:
5 % PVM suma Eur:
21 % PVM suma Eur:
8 (8.1.1.+8.2.1.+8.3.) pirkimo dalies kaina Eur su PVM:
8.4. | Techniniai reikalavimai pusiau automatiniam šlapimo analizatoriui, įsigyjamam panaudos būdu (1 vnt.)
Modelis (tipas) ________________ Gamintojas, kilmės šalis_________________ Pagaminimo metai________________
| Pavadinimas/Techninis parametras | Reikalaujami techniniai parametrai | Atitikimas reikalavimams (siūlomos įrangos parametrai su tikslią nuoroda į gaminio kodą kataloge, psl. Nr.)
8.4.1. | Analizatoriaus tipas, paskirtis | Analizatoriaus duomenys, 1 vnt.
8.4.2. | Analizatoriaus pagaminimo data | Turi būti pagamintas ne seniau kaip prieš 3 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos
8.4.3. | Galimybė atlikti prietaiso techninę priežiūrą, aptikti ir pašalinti gedimus vietoje ar nuotoliniu būdu (internetu) | Aptarnaujantis serviso personalas analizatorių turi teikti techninę pagalbą vietoje, tai turi būti vykdoma ne vėliau, nei per 24 val.
8.4.4. | Matavimo metodas | Fotometrinis kolorimetrinis
8.4.5. | Analizatoriaus našumas | Ne mažiau 300 tyrimų/val.
8.4.6. | Atmintis | Ne mažiau 1000 pacientų rezultatų,
8.4.7. | Tiriami parametrai | Tiriamų parametrų skaičius ne mažiau 14: kraujas, gliukozė, pH, santykinis tankis, bilirubinas, urobilinogenas, ketonai, baltymai, nitritai, leukocitai, askorbininė rūgštis, mikroalbuminas, kreatininas, kalcis.
8.4.8. | Mėginio tipas | Šlapimas
8.4.9. | Valdymas | Per lietimui jautrų ekraną
8.4.10. | Mėginių identifikacija | Suvedimas rankiniu būdu ir nuskaitant brūkšninius kodus. Brūkšninių kodų skaitytuvas prietaiso komplektacijoje
8.4.11. | Kokybės kontrolė | Ne mažiau 2 lygių visiems 14 parametrų
8.4.12. | Kalibracija | Automatinė savikalibracija arba kalibracine juostele
8.4.13. | Integruotas atliekų konteineris | Būtina
8.4.14. | Automatinis tyrimui paruoštos juostelės aptikimas | Būtina
8.4.15. | Rezultatų pateikimas | Plus ir SI sistemos vienetais vienu metu. Patologiniai rezultatai žymimi išskirtiniu simboliu. Galimybė suvesti šlapimo spalvą ir skaidrumą.
8.4.16. | Rezultatų spausdinimas | Ekrane ir atspausdinami integruotu spausdintuvu
8.4.17. | Įgaliojimas | Gamintojo įgaliojimas atstovauti ir atlikti tech.priežiūrą
8.4.18. | Tiekėjas privalo savo lėšomis per 30 d. analizatorių prijungti prie įdiegtos laboratorinės informacinės sistemos OpenLims | Būtina
8.4.19. | Garantinis laikotarpis – ne mažiau 1 metai | Būtina
8.4.20. | CE ženklinimas pagal in-vitro diagnostikos prietaisų direktyvą 98/79/EC | Būtina
8.4.21. | Reagentų naudojimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis | Būtina
8.4.22. | Kartu su įranga pateikiamas nepertraukiamos srovės šaltinis | Būtina
8.4.23. | Analizatoriaus naudojimo vadovas lietuvių ir anglų kalbomis | Būtina
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Techninės charakteristiškos, reikalavimai | Mato vnt. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui * maksimalus | PVM tarifas, % | Vnt. įkainis Eur be PVM | Vnt. įkainis Eur su PVM | Viso kaina Eur be PVM | Viso kaina Eur su PVM | Gamintojas, prekės pavadinimas, katalogo Nr., nuoroda į gamintojo katalogo puslapį
7. | Diagnostikos reagentai bei papildomos priemonės automatinei kraujo tepinėlių dažyklai, įgyjamai panaudos būdu.
7.1. | Diagnostikos reagentai bei papildomos priemonės automatinei kraujo tepinėlių dažyklai |  | tyrimas | 40000 | x |  |  |  |  | x
7.1.1. | ................ priemonės, reikalingos tepinėlių dažymui su siūloma sistema
7 (7.1.1.) pirkimo dalies kaina Eur be PVM:
5 % PVM suma Eur:
21 % PVM suma Eur:
7 (7.1.1.) pirkimo dalies kaina Eur su PVM:
7.2. | Techniniai reikalavimai dažymo sistemai, įgyjamu panaudos būdu (1 vnt.).
Modelis (tipas) ________________ Gamintojas, kilmės šalis_________________ Pagaminimo metai________________
| Pavadinimas/Techninis parametras | Reikalaujami techniniai parametrai | Atitikimas reikalavimams (siūlomos įrangos parametrai su tikslią nuoroda į gaminio kodą kataloge, psl. Nr.)
7.2.1. | Automatinė kraujo tepinėlių dažykla | Būtina
7.2.2. | Analizatorius pagaminimo data | Turi būti pagamintas ne seniau kaip prieš 5 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos
7.2.3. | Galimybė atlikti prietaiso techninę priežiūrą, aptikti ir pašalinti gedimus vietoje | Aptarnaujantis serviso personalas, jei tai bus reikalinga, privalp teikti techninę pagalbą vietoje, tai turi būti vykdoma 24 val. per parą, 7 dienas per savaitę
7.2.4. | Kartu su įranga pateikiamos naudojimosi instrukcijos anglų ir lietuvių kalba | Būtina
7.2.5. | Kartu su įranga turi būti pateikiamas pilnai užpildytas įrangos techninis pasas | Būtina
7.2.6. | Tiekėjas turi pajungti įrangą bei apmokyti su ja dirbsiantį personalą | Būtina
7.2.7. | Būtinas CE ženklinimas ir sertifikatas, techninio aptarnavimo sertifikatas | Būtina
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Techninės charakteristiškos, reikalavimai | Mato vnt. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui * maksimalus | PVM tarifas, % | Vnt. įkainis Eur be PVM | Vnt. įkainis Eur su PVM | Viso kaina Eur be PVM | Viso kaina Eur su PVM | Gamintojas, prekės pavadinimas, katalogo Nr., nuoroda į gamintojo katalogo puslapį
8. | Diagnostikos reagentai bei papildomos priemonės molekulinių tyrimų analizatoriui (analizatorius yra įstaigos nuosavybė) arba lygiaverčiam analizatoriui, įgyjamam panaudos būdu.
Diagnostikos reagentai bei papildomos priemonės molekulinių tyrimų analizatoriui. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 4-ių lygių kokybės kontrolę), kalibracinių medžiagų (atliekant gamintojo rekomenduojamą kalibracijų skaičių per parą) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui. Papildomas priemones reikalingas konkrečiam šioje specifikacijoje nurodytam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami šioje specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta šioje specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą papildomų priemonių užtikrinančių kokybišką konkretaus nurodyto tyrimo atlikimą.
8.1. | Neisseria meningitides (Serogrupės A, B, C, 29E, W135, X, Y, Z) nustatymas | Dviejų kanalų fluorescencija | tyrimas | 800
8.1.1. | ................... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu automatiniu imunologiniu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
8.2. | Clostridium difficile (Serogrupės TcdA ir TcdB) nustatymas | Dviejų kanalų fluorescencija | tyrimas | 100
8.2.1. | ................... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu automatiniu imunologiniu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
8.3. | Mycoplasma pneumoniae nustatymas | Dviejų kanalų fluorescencija | tyrimas | 100
8.3.1. | ................... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu automatiniu imunologiniu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
8.4. | B grupės streptokokų nustatymas | Dviejų kanalų fluorescencija | tyrimas | 100
8.4.1. | ................... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu automatiniu imunologiniu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
8.5. | ..................Kitos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
8 (8.1.1.+8.2.1.+8.3.1.+8.4.1.+8.5.) pirkimo dalies kaina Eur be PVM:
5 % PVM suma Eur:
21 % PVM suma Eur:
8 (8.1.1.+8.2.1.+8.3.1.+8.4.1.+8.5.) pirkimo dalies kaina Eur su PVM:
8.6. | Techniniai reikalavimai pusiau automatiniam molekulinių tyrimų analizatoriui, įsigyjamam panaudos būdu, (1 vnt.)
Modelis (tipas) ________________ Gamintojas, kilmės šalis_________________ Pagaminimo metai________________
Pavadinimas/Techninis parametras
8.6.1. | Analizatoriaus tipas, paskirtis | Pusiau automatinis molekulinių tyrimų analizatorius, 1 vnt.
8.6.2. | Analizatorius - 1 vnt. | Analizatoriaus pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas
8.6.3. | Analizatoriaus pagaminimo data | Turi būti pagamintas ne seniau kaip prieš 1 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos
8.6.4. | Tyrimo (detekcijos) metodas | Dviejų kanalų fluorescencija
8.6.5. | Reakcija: | Izoterminė amplifikacija (LAMP - loop-mediated isothermal amplification) su endogenine mėginio kontrole
8.6.6. | Mėginiai | Kraujas, smegenų skystis, BAL, nosiaryklės tepinėlis, išmatos
8.6.7. | Mėginių tūris tiriamoms analitėms | Ne didesnis nei 200 µl
8.6.8. | Aptinkami sukėlėjai | Neisseria meningitides (Serogrupės A, B, C, 29E, W135, X, Y, Z); Clostridium difficile (Serogrupės TcdA ir TcdB); Mycoplasma pneumoniae, B grupės streptokokai
8.6.9. | Jautrumas/specifiškumas | Neisseria meningitides - 100%/100% (kraujyje); Neisseria meningitides -96,8%/100% (likvore); Clostridium difficile - 95,5%/96,9%; Mycoplasma pneumoniae - 95%/100%; B grupės streptokokai - 95%/95%
8.6.10. | Analizatoriaus našumas | Tyrimo atlikimo greitis: iki 40 minučių (su DNR ekstrakcija 1 val 30 minučių)
8.6.11.. | Kartu su įranga pateikiamas termostatas palaikantis nuo +96°C iki +105°C temperatūrą | Būtina
8.6.12. | Turi būti su integruotu vidiniu akumuliatoriumi, kuris užtikrins analizatoriaus veikimą iki reakcijos ciklo pabaigos, ne trumpiau 1 val. | Būtina
8.6.13. | Rezultatai atspausdinami spausdintuvu bei pateikiami grafiškai | Būtina
8.6.14. | CE ženklinimas pagal in-vitro diagnostikos prietaisų direktyvą 98/79/EC | Būtina
8.6.15. | Rezultatai atspausdinami spausdintuvu bei pateikiami grafiškai | Būtina
8.6.16. | Garantinis laikotarpis – ne mažiau 3 metai | Būtina
8.6.17. | CE ženklinimas pagal in-vitro diagnostikos prietaisų direktyvą 98/79/EC | Būtina
8.6.18. | Reagentų naudojimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis | Būtina
8.6.19. | Analizatoriaus naudojimo vadovas lietuvių ir anglų kalbomis | Būtina
8.6.20. | Tiekėjas turi pajungti įrangą bei apmokyti su ja dirbsiantį personalą | Būtina
8.6.21. | Kartu su įranga turi būti pateikiamas pilnai užpildytas įrangos techninis pasas | Būtina
8.6.22. | Kartu su analizatoriumi komplektuojamas brūkšninių kodų skaitytuvas ir spausdintuvas | Būtina
8.6.23. | Analizatoriaus priežiūra | Aptarnaujantis serviso personalas, jei tai bus reikalinga, privalo teikti techninę pagalbą vietoje, tai turi būti vykdoma 24 val per parą, 7 dienas per savaitę
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Techninės charakteristiškos, reikalavimai | Mato vnt. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui * maksimalus | PVM tarifas, % | Vnt. įkainis Eur be PVM | Vnt. įkainis Eur su PVM | Viso kaina Eur be PVM | Viso kaina Eur su PVM | Gamintojas, prekės pavadinimas, katalogo Nr., nuoroda į gamintojo katalogo puslapį
REAGENTAI IR PAGALBINĖS PRIEMONĖS BIOCHEMIJOS, HEMATOLOGIJOS IR BENDROSIOS CITOLOGIJOS LABORATORIJOMS
9 | Greito rota/adeno/noro virusų antigenų nustatymo išmatose testai
9.1. | Greito rota/adeno/noro virusų antigenų nustatymo išmatose testai | Metodas - imunochromatografinis. Testai kasečių tipo.Visų trijų virusų antigenai turi būti vienoje kasetėje. Rinkinyje turi būti visos reikalingos medžiagos testui atlikti. Tiriamosios medžiagos kiekis ne didesnis 50 mg. Tyrimo atlikimo laikas - iki 30 min. Jautrumas-specifiškumas nemažiau kaip: Norovirusas: jautrumas ≥96%; specifiškumas 100%; Rotovirusas: jautrumas 100%; specifiškumas ≥98%; Adenovirusas: jautrumas 100%; specifiškumas ≥98%. | testas | 10000
9.2. | Rotavirusų Ag teigiama kontrolė | Adaptuota rinkinio vidaus kokybės kontrolei. | ml | 11
9.3. | Adenovirusų Ag teigiama kontrolė | Adaptuota rinkinio vidaus kokybės kontrolei | ml | 19
9.4. | Norovirusų I + II Ag teigiama kontrolė | Adaptuota rinkinio vidaus kokybės kontrolei | vnt. | 18
9 pirkimo dalies kaina Eur be PVM:
... % PVM suma Eur:
9 pirkimo dalies kaina Eur su PVM:
10 | Imunochromatografiniai testai kombinuotam Clostridium difficile GDH/Toxin A/Toxin B nustatymui išmatose
10.1. | Imunochromatografiniai testai kombinuotam Clostridium difficile GDH/Toxin A/Toxin B nustatymui išmatose | Metodas - imunochromatografinis. Testai kasečių tipo.Visi trys komponentai turi būti vienoje kasetėje. Rinkinyje turi būti visos pagalbinės tyrimo atlikimo priemonės. Specifiškumas ir jautrumas ne mažiau 99%. | testas | 1050
10.2. | Clostridium difficile teigiama kontrolė |  | ml | 11
10 pirkimo dalies kaina Eur be PVM:
... % PVM suma Eur:
10 pirkimo dalies kaina Eur su PVM:
11 | Campylobacter Ag nustatymas | Metodas - imunochromatografinis. Testai kasečių tipo. Tiriamosios medžiagos kiekis ne didesnis 50 mg. Tyrimų kiekis pakuotėje - ne daugiau 25. Tyrimo atlikimo laikas - iki 30 min. Rinkinyje turi būti visos pagalbinės tyrimo atlikimo priemonės. Tyrimo jautrumas daugiau kaip 99%, specifiškumas lygus ir didesnis nei 98%; Rinkinyje yra teigiama kokybės kontrolė ir visos reikalingos medžiagos testui atlikti. | testas | 300
12 | Helicobacter pylori Ag
12.1. | Helicobacter pylori Ag | Tiriamosios medžiagos kiekis ne didesnis 50 mg. Tyrimų kiekis pakuotėje - ne daugiau 25. Tyrimo atlikimo laikas - iki 30 min. Rinkinyje turi būti visos pagalbinės tyrimo atlikimo priemonės. | testas | 500
12.2. | Helicobacter pylori Ag teigiama kontrolė | Adaptuota rinkinio vidaus kokybės kontrolei | ml | 12
12 pirkimo dalies kaina Eur be PVM:
... % PVM suma Eur:
12 pirkimo dalies kaina Eur su PVM:
13 | Greito gripo A+ B antigenų nustatymo iš nosiaryklės ėminių testai | Metodas - imunochromatografinis. Testas pateikiamas vienoje kombinuotoje kasetėje su dvejomis atskiromis testo juostelėmis kiekvienai infekcijai; Testas atliekamas ruošiant vieną mėginį; Gripo viruso tipo A ir tipo B tyrimo jautrumas daugiau kaip 99%, specifiškumas daugiau kaip 99%; Rinkinyje yra teigiama kokybės kontrolė ir visos reikalingos medžiagos testui atlikti. | testas | 10000
14 | Greitas vieno žingsnio testas kombinuotoje kasetėje Gripo viruso tipo A, tipo B, Respiracinio sincitinio viruso ir Adeno respiracinio viruso nustatymui žmogaus nosiaryklės mėginiuose | Imunochromatografinis metodas; Vieno žingsnio testas; Testas pateikiamas vienoje kombinuotoje kasetėje su keturiomis atskiromis testo juostelėmis kiekvienai infekcijai; Testas atliekamas ruošiant vieną mėginį; Gripo viruso tipo A ir tipo B tyrimo jautrumas daugiau kaip 99%, specifiškumas daugiau kaip 99%, RSV tyrimo jautrumas lygus arba didesnis nei 95%, specifiškumas daugiau kaip 99%, Adeno respiracinio viruso tyrimo jautrumas daugiau kaip 99%, specifiškumas daugiau kaip 99%; Rinkinyje yra teigiama kokybės kontrolė ir visos reikalingos medžiagos testui atlikti. | testas | 5000
15 | Greito RSV antigeno nustatymo iš nosiaryklės ėminių testai
15.1. | Greito RSV antigeno nustatymo iš nosiaryklės ėminių testai | Metodas - imunochromatografinis. Testai kasečių tipo.Tyrimų atlikimo laikas iki 30 min.Rinkinyje turi būti visos reikalingos medžiagos testui atlikti. | testas | 750
15.2. | RSV Ag teigiama kontrolė | Adaptuota rinkinio vidaus kokybės kontrolei | ml | 9
15 pirkimo dalies kaina Eur be PVM:
... % PVM suma Eur:
15 pirkimo dalies kaina Eur su PVM:
16 | Greito adenoviruso antigeno nustatymo iš nosiaryklės ėminių testai
16.1. | Greito adenoviruso antigeno nustatymo iš nosiaryklės ėminių testai | Metodas - imunochromatografinis. Testai kasečių tipo. Tyrimų kiekis pakuotėje ne didesnis 25.Tyrimų atlikimo laikas iki 30 min. Rinkinyje turi būti visos reikalingos medžiagos testui atlikti. | testas | 550
16.2. | Adenoviruso Ag teigiama kontrolė | Adaptuota rinkinio vidaus kokybės kontrolei | ml | 15
16 pirkimo dalies kaina Eur be PVM:
... % PVM suma Eur:
16 pirkimo dalies kaina Eur su PVM:
17 | A gr. streptokoko nustatymas gerklės tepinėliuose nuo tonzilių | Tyrimas skirtas nustatyti A grupės streptokoko antigeną tiesiai iš paciento nosiaryklės tepinėlio. Pakuotėje ne mažiau 25 testų, kiekvienas testas įpakuotas atskirai, į rinkinį turi įeiti kontroliniai tirpalai (teigiamo ir neigiamo rezultato ), sterilūs mėginio paėmimo tamponėliai, vienkartiniai mėgintuvėliai, naudojimo instrukcija lietuvių kalba. Jautrumas ne mažesnis nei 97 %; specifiškumas ne mažesnis nei 95 %. | testas | 8000
18 | Antgaliai pipetėms Biohit | Be endotoksinų, pirogenų, DNRazių, RNRazių. Pagaminta iš neperdirbto polipropileno. Sudėtyje nėra metalų, galimybė autoklavuoti prie 121°C 20 min (2 Bar). Pagaminta prisilaikant Europos bendrijos direktyvos 98/79, CE ženklinimas, nesterilūs, tinkami sudėti į autoklavuojamas dėžutes. Būtina pateikti pavyzdžius (5 vnt. kiekvienai pozicijai).
18.1. | 5-200 mkL |  | vnt. | 180000
18.2. | 100-1000 mkL |  | vnt. | 26000
18.3. | 1000-5000 mkL |  | vnt. | 20000
18.4. | Dėžutės antgaliams |  | vnt. | 60
18 pirkimo dalies kaina Eur be PVM:
... % PVM suma Eur:
18 pirkimo dalies kaina Eur su PVM:
19 | Antgaliai pipetėms Eppendorf | Be endotoksinų, pirogenų, DNRazių, RNRazių. Pagaminta iš neperdirbto polipropileno. Sudėtyje nėra metalų, galimybė autoklavuoti prie 121°C 20 min (2 Bar). Pagaminta prisilaikant Europos bendrijos direktyvos 98/79, CE ženklinimas, nesterilūs, tinkami sudėti į autoklavuojamas dėžutes. Būtina pateikti pavyzdžius (5 vnt. kiekvienai pozicijai).
19.1. | 5-200 mkL |  | vnt. | 180000
19.2. | 100-1000 mkL |  | vnt. | 26000
19.3. | 1000-5000 mkL |  | vnt. | 20000
19.4. | Dėžutės antgaliams |  | vnt. | 60
19 pirkimo dalies kaina Eur be PVM:
... % PVM suma Eur:
19 pirkimo dalies kaina Eur su PVM:
20 | Antgaliai pipetėms Eppendorf DNR išskyrimui | Su filtru. Be endotoksinų, pirogenų, DNRazių, RNRazių. Pagaminta iš neperdirbto polipropileno. Sudėtyje nėra metalų, galimybė autoklavuoti prie 121°C 20 min (2 Bar). Pagaminta prisilaikant Europos bendrijos direktyvos 98/79, CE ženklinimas, sterilūs, tinkami sudėti į autoklavuojamas dėžutes. Būtina pateikti pavyzdžius (5 vnt. kiekvienai pozicijai).
20.1. | 0,1-2 mkL |  | vnt. | 1000
20.2. | 1-50 mkL |  | vnt. | 1000
20.3. | 5-200 mkL |  | vnt. | 5000
20.4. | 100-1000 mkL |  | vnt. | 3000
20.5. | DNR išskyrimui skirti ependorf tipo mėgintuvėliai | Konusiniu dugnu, užsukami, 1,5 ml talpos. | vnt. | 3000
20 pirkimo dalies kaina Eur be PVM:
... % PVM suma Eur:
20 pirkimo dalies kaina Eur su PVM:
21 | Antgaliai pipetėms Rainin | Be endotoksinų, pirogenų, DNRazių, RNRazių. Pagaminta iš neperdirbto polipropileno. Sudėtyje nėra metalų, galimybė autoklavuoti prie 121°C 20 min (2 Bar). Pagaminta prisilaikant Europos bendrijos direktyvos 98/79, CE ženklinimas, nesterilūs, tinkami sudėti į autoklavuojamas dėžutes. Būtina pateikti pavyzdžius (5 vnt. kiekvienai pozicijai).
21.1. | 5-200 mkL |  | vnt. | 90000
21.2. | 100-1000 mkL |  | vnt. | 26000
21.3. | 1000-5000 mkL |  | vnt. | 20000
21.4. | Dėžutės antgaliams |  | vnt. | 60
21 pirkimo dalies kaina Eur be PVM:
... % PVM suma Eur:
21 pirkimo dalies kaina Eur su PVM:
22 | Antgaliai pipetėms Rainin DNR išskyrimui | Su filtru. Be endotoksinų, pirogenų, DNRazių, RNRazių. Pagaminta iš neperdirbto polipropileno. Sudėtyje nėra metalų, galimybė autoklavuoti prie 121°C 20 min (2 Bar). Pagaminta prisilaikant Europos bendrijos direktyvos 98/79, CE ženklinimas, sterilūs, tinkami sudėti į autoklavuojamas dėžutes. Būtina pateikti pavyzdžius (5 vnt. kiekvienai pozicijai).
22.1. | 0,1-2 mkL |  | vnt. | 1000
22.2. | 1-50 mkL |  | vnt. | 3000
22.3. | 5-200 mkL |  | vnt. | 3000
22.4. | 100-1000 mkL |  | vnt. | 3000
22 pirkimo dalies kaina Eur be PVM:
... % PVM suma Eur:
22 pirkimo dalies kaina Eur su PVM:
23 | Antgaliai pipetėms Labsystems | Be endotoksinų, pirogenų, DNRazių, RNRazių. Pagaminta iš neperdirbto polipropileno. Sudėtyje nėra metalų, galimybė autoklavuoti prie 121°C 20 min (2 Bar). Pagaminta prisilaikant Europos bendrijos direktyvos 98/79, CE ženklinimas, nesterilūs, tinkami sudėti į autoklavuojamas dėžutes. Būtina pateikti pavyzdžius (5 vnt. kiekvienai pozicijai).
23.1. | 5-200 mkL |  | vnt. | 90000
23.2. | 100-1000 mkL |  | vnt. | 26000
23.3. | 1000-5000 mkL |  | vnt. | 20000
23.4. | Dėžutės antgaliams |  | vnt. | 60
23 pirkimo dalies kaina Eur be PVM:
... % PVM suma Eur:
23 pirkimo dalies kaina Eur su PVM:
24 | Eppendorf tipo mikromėgintuvėliai | Konusiniu dugnu, užspaudžiami, 1,5 ml talpos. | vnt. | 80000
25 | Saugūs lancetai pediatriniai kapiliariniam kraujo paėmimui | Turi būti galimybė pagal poreikį pirkti skirtingo gylio ir pločio lancetus 1,2mm, 1,5mm, 1,6mm, 1,7mm, 1,8mm, 2,0 mm. Automatinis (aktyvuojamas paspaudžiant kepurėlę). Vienos metalinės spyruoklės veikiamas aktyvuotas lancetas duria ir veikiamas kitos spyruoklės po pradūrimo grįžta atgal paslėpdamas infekuotą lancetą korpuse. Peiliukas sterilus, dengtas silikonu. Lanceto korpusas patogus suimti, neįmanoma panaudoti nenuėmus apsauginio dangtelio bei panaudoti antrą kartą. | vnt. | 600000
26 | Plastikinis padėklas objektiniams stikleliams | 10 objektinių stikliukų, 100 x 340 mm (±10 mm) | vnt. | 30
27 | Plastikinis padėklas objektiniams stikleliams | 20 objektinių stikliukų, 200 x 340 mm (±10 mm) | vnt. | 30
28 | Reagentų rinkiniai grybų mananų ir galaktomamanų antigenų nustatymui imunofermentiniu metodu | Bus vertinama visa pirkimo dalis. Siūlyti vieno gamintojo.
28.1. | Reagentų rinkiniai Candida Ag (manano) nustatymui | Į rinkinį turi įeiti 96 duobučių standartinė plokštelė, kontroliniai mėginiai ir kitos tyrimui atlikti būtinos priemonės. | rinkinys | 25
28.2. | Reagentų rinkiniai Aspergillus Ag (galaktomanano) nustatymui | Į rinkinį turi įeiti 96 duobučių standartinė plokštelė, kontroliniai mėginiai ir kitos tyrimui atlikti būtinos priemonės. | rinkinys | 15
28 pirkimo dalies kaina Eur be PVM:
... % PVM suma Eur:
28 pirkimo dalies kaina Eur su PVM:
29 | Sterilūs užsukami konusiniai 2 ml mėgintuvėliai | Atsparūs karščiui iki 120 °C | vnt. | 2000
30 | Reagentai ir priemonės darbui su citocentrifuga Tharmac CellSpin
30.1. | Filtrai, daugkartinio naudojimo piltuvėliams "Cellfunnel", viengubi |  | vnt. | 1500
30.2. | Piltuvėliai, daugkartinio naudojimo |  | vnt. | 120
22 pirkimo dalies kaina Eur be PVM:
... % PVM suma Eur:
22 pirkimo dalies kaina Eur su PVM:
31 | Laboratoriniai žymekliai | Ne daugiau kaip 0,5 mm storio, atsparūs vandeniui, rašyti ant stiklo ir plastiko paviršių. | vnt. | 425
32 | Dengiamieji stikleliai | 24x24 mm ±0,2 mm, paruošti naudoti, supakuoti dėžutėmis ne daugiau nei po 200 vnt. | vnt. | 45000
33 | Imersinis aliejus šviesinei mikroskopijai, refrakcijos indeksas esant 23°C 1,5175-1,5185, klampumas 150-1500 mm2/s | ISO 8036, fasuotė ne didesnė kaip 500 ml. | ml | 2500
34 | Nešiojamas skaitmeninis laboratorinis laikmatis | Trijų vienas nuo kito nepriklausomų laiko intervalų matavimo galimybė. Nustatymas sekundėmis, bent vieno laiko periodo nustatymo trukmė ne trumpiau 19 val. Komplekte turi būti laikmačiui tinkami elementai. | vnt. | 20
35 | Kriodėžutės | 150x150x100, su pertvarėlėmis, 10x10 mėginių. | vnt. | 70
36 | Reagentai kraujo grupės nustatymui
36.1. | Monokloninis anti-A (IgM) | Buteliukas 10 ml | vnt. | 900
36.2. | Monokloninis anti-B (IgM) | Buteliukas 10 ml | vnt. | 900
36.3. | Monokloninis anti-AB (IgM) | Buteliukas 10 ml | vnt. | 200
36.4. | Monokloninis anti-D (IgM) | Buteliukas 10 ml | vnt. | 200
36.5. | Monokloninis anti-D (IgM, IgG) | Buteliukas 10 ml | vnt. | 200
36.9. | Rh kontrolė monokloniniams antikūnams (neigiama) | Buteliukas 10 ml | vnt. | 200
36 pirkimo dalies kaina Eur be PVM:
... % PVM suma Eur:
36 pirkimo dalies kaina Eur su PVM:
37 | Lazdelės kraujo grupėms nustatyti |  | vnt. | 16000
38 | HCl 6 Mol\l | buteliukas ne daugiau 1l | litras | 3
39 | Apvaliadugniai mėgintuvėliai | 5 ml tūrio, (12x75mm). | vnt. | 15000
40 | Falkon tipo mėgintuvėliai | tūris 15 ml. | vnt. | 14000
41 | Objektiniai stikleliai | Šlifuotu kraštu, su vieta užrašui, skaidrūs, 1 mm (±0,1) storio, 76 x 26 mm (±0,2), suapvalintais kraštais, paruošti naudoti, supakuoti dėžutėmis ne daugiau po 50 vnt. | vnt. | 84000
42 | Šteinheimerio dažai (Pironinas B 1,5 proc.+Alciano mėlynasis 2 %) | buteliukas 30-40 ml | ml | 1400
REAGENTAI IR PAGALBINĖS PRIEMONĖS MIKROBIOLOGIJOS LABORATORIJAI
43 | Haemophilus augimo faktoriai | Siūlyti vieno gamintojo priemones.
43.1. | Haemophilus augimo faktorius XV | Pakuotė ne daugiau po 50 diskų | diskas | 300
43.2. | Haemophilus augimo faktorius X | Pakuotė ne daugiau po 50 diskų | diskas | 300
43.3. | Haemophilus augimo faktorius V | Pakuotė ne daugiau po 50 diskų | diskas | 300
43 pirkimo dalies kaina Eur be PVM:
... % PVM suma Eur:
43 pirkimo dalies kaina Eur su PVM:
44 | Mitybinė terpė ir priedas kampilobakterijų išskyrimui | Siūlyti vieno gamintojo priemones.
44.1. | Karmali terpė kampilobakterijų išskyrimui |  | g | 4000
44.2. | Karmali agaro selektyvus suplementas | 1 buteliukas 500 ml terpei pagaminti. | buteliukas | 150
44 pirkimo dalies kaina Eur be PVM:
... % PVM suma Eur:
44 pirkimo dalies kaina Eur su PVM:
45 | Nitrocefino diskai | Greitas rankinis testas bakterijų cefinazės gamybos nustatymui; pakuotė ne daugiau po 50 diskų. | diskas | 250
46 | beta-Ciklodekstrinas | Formulė C42H70O35; pakuotė ne daugiau 25g. | g | 50
47 | Bromtimolio mėlis pH 6,0-7,6 | Formulė C27H28Br2O5S; pakuotė ne daugiau 5 g. | g | 5
48 | Mitybinės terpės ir priedai anaerobų išskyrimui | Siūlyti vieno gamintojo priemones.
48.1. | Wilkins - Chalgren agaras | Pakuotė ne daugiau po 500 g. | g | 3000
48.2. | Neomicino selektyvus priedas |  | buteliukas | 90
48 pirkimo dalies kaina Eur be PVM:
... % PVM suma Eur:
48 pirkimo dalies kaina Eur su PVM:
49 | Selenito cistino buljonas | Salmonelių gausinimui | g | 4500
50 | Papildas "Vitox" šokoladinio agaro gamybai | Pakuotė ne daugiau nei po 10 buteliukų | buteliukas | 200
51 | Kalio teluritas 3,5% | Priedas Klaubergo agarui, pakuotėje ne daugiau 5 buteliukai, buteliuke ne daugiau 5 ml. | ml | 75
52 | Antimikrobinių vaistų juostelės su koncentracijos gradientu vaisto MSK nustatyti agare | Pasiūlymą teikti visai pirkimo daliai. Pakuotėje ne daugiau nei po 30 juostelių, atskirai supakuota po 1 juostelę. Tinka naudoti 90mm Petri lėkštelėse.
52.1. | Ceftazidimas/Ceftazidimas+Klavulaninė r. |  | juostelė | 90
52.2. | Meropenemas/Meropenemas+EDTA |  | juostelė | 90
52.3. | Imipenemas/Imipenemas+EDTA |  | juostelė | 90
52.4. | Cefotaksimas/Cefotaksimas+Klavulaninė r. |  | juostelė | 90
52 pirkimo dalies kaina Eur be PVM:
... % PVM suma Eur:
52 pirkimo dalies kaina Eur su PVM:
53 | Kolistino MSK nustatymo buljono mikropraskiedimo metodu testas | MSK nustatymo ribos 0,25-16 μg/ml, pakuotė ne daugiau nei po 16 testų. | testas | 80
54 | MacConkey agaras N3 | Su kristalvioleto priedu, pakuotė ne daugiau nei po 500 g. | g | 10500
55 | Enterokokų agaras | Tulžies eskulino azido agaras greitam, selektyviam enterokokų suradimui (auga juodos spalvos kolonijomis). Pakuotė ne daugiau 500 g. | g | 1000
56 | Šigelių agliutinaciniai serumai | Siūlyti vieno gamintojo priemones. Visa pirkimo dalis perkama iš vieno gamintojo ir tiekėjo pagal serumų katalogą. Pakuotė - buteliukai po 1ml (ne daugiau kaip 1 ml).
56.1. | Anti Shigella polivalentinis I (S.flexneri 1-6 + S.sonnei S ir F forma) |  | ml | 2
56.2. | Anti Shigella sonnei S ir F forma |  | ml | 2
56.3. | Anti Shigella dysenteriae 1-10 tipai |  | ml | 2
56.4. | Anti Shigella boydii 1-15 tipai |  | ml | 2
56.5. | Anti Shigella flexneri polivalentinis (S.flexneri 1-6 tipai + 3,4 (y), 6, 7,8 (x) grupės) |  | ml | 5
56 pirkimo dalies kaina Eur be PVM:
... % PVM suma Eur:
56 pirkimo dalies kaina Eur su PVM:
57 | Ešerichijų agliutinacinių serumų rinkiniai | Siūlyti vieno gamintojo priemones. Visa pirkimo dalis perkama iš vieno gamintojo ir tiekėjo pagal serumų katalogą. Galima atlikti 150 testų, pakuotė - buteliukai ne mažiau 3 ml.
57.1. | E.coli polivalentiniai serumai | Serotipavimui agliutinacijos metodu ant stiklo, darbui su gyvomis ir virintomis kultūromis. | ml | 450
57.2. | E.coli monovalentiniai serumai | Serotipavimui agliutinacijos metodu ant stiklo, darbui su gyvomis ir virintomis kultūromis. | ml | 270
57 pirkimo dalies kaina Eur be PVM:
... % PVM suma Eur:
57 pirkimo dalies kaina Eur su PVM:
58 | Salmonelių agliutinaciniai serumai | Siūlyti vieno gamintojo priemones. Visa pirkimo dalis perkama iš vieno gamintojo ir tiekėjo pagal serumų katalogą.
58.1. | Salmonella H monovalentinis g,m |  | ml | 6
58.2. | Salmonella H monovalentinis i |  | ml | 6
58.3. | Salmonella H monovalentinis 4,5 |  | ml | 6
58 pirkimo dalies kaina Eur be PVM:
... % PVM suma Eur:
58 pirkimo dalies kaina Eur su PVM:
59 | Hemofilų HTM agaras | Skirtas hemofilų antibiogramoms atlikti. Pakuotėje ne daugiau nei 500 g. | g | 1000
60 | Mėgintuvėliai stikliniai 13x120 mm |  | vnt. | 2000
61 | Mėgintuvėliai stikliniai 16x150 mm |  | vnt. | 1000
62 | Metaliniai aliuminio gaubteliai mėgintuvėliams | Padengti karščiui atsparia spalva, 13 mm diametro, "kvėpuojantys". | vnt. | 500
63 | Metaliniai aliuminio gaubteliai mėgintuvėliams | Padengti karščiui atsparia spalva, 16 mm diametro, "kvėpuojantys". | vnt. | 500
64 | Polipropileno gaubteliai 16mm diametro mėgintuvėliams | Autoklavuojami, "kvėpuojantys". | vnt. | 500
65 | Polipropileno gaubteliai 13mm mėgintuvėliams | Autoklavuojami, "kvėpuojantys". | vnt. | 500
66 | Celiulioziniai (popieriniai) kamšteliai, vienkartiniai, sterilūs | 16 mm diametro mėgintuvėliams. | vnt. | 1000
67 | Stovai mėgintuvėlių su mikrobiologine terpe gulščiam išpilstymui |  | vnt. | 2
68 | Katalazės reagentas | Reagentas gali būti lateksinis ir nelateksinis. | ml | 25
69 | Piltuvėliai stikliniai | 100 mm skersmens, borosilikoninio stiklo, atsparūs karščiui | vnt. | 5
70 | Šepetėliai mėgintuvėliams plauti |  | vnt. | 10
71 | Novobiocino diskai 5μg | S.saprophyticus atskirti nuo kitų plazmos nekoaguliuojančių stafilokokų | vnt. | 100
72 | Kolistino diskai 10μg | Bacteroides spp ir Fusobacterium spp nustatymui | vnt. | 100
73 | Rifampicino diskai 15μg | Bacteroides spp ir Fusobacterium spp nustatymui | vnt. | 100
74 | Penicilino diskai 2U | Bacteroides spp ir Fusobacterium spp nustatymui | vnt. | 100
75 | SPS diskai | Peptostreptococcus anaerobiusidentifikavimui | vnt. | 50
76 | Tulžies diskai | B.fragilis atskirti nuo kitų Gram neigiamų anaerobinių lazdelių | vnt. | 100
77 | Kanamicino diskai 1000μg | B.fragilis atskirti nuo kitų Gram neigiamų anaerobinių lazdelių | vnt. | 100
78 | Gramo dažai | Pakuotė - 4 x 250ml | pakuotė | 14
79 | Metileno mėlio dažai | Pakuotė ne daugiau nei po 250 ml | ml | 1000
80 | Pincetai nerūdijančio plieno, užapvalintais galais | Nerūdijančio plieno arba lygiavetės medžiagos, suplotais užlenktais užapvalintais galais, sterilizuojami liepsna | vnt. | 2
81 | Pincetai nerūdijančio plieno | Nerūdijančio plieno arba lygiavetės medžiagos, vidinės pusės galai gofruoti, 14,5 cm ilgio, galimi sterilizuoti liepsna | vnt. | 3
82 | Densitometras ir jo priedai | Siūlyti vieno gamintojo priemones.
82.1. | Densitometras | Bakterijų inokuliato drumstumo McFarlando nustatymui, tinkantis 16-18mm diametro mėgintuvėliams | vnt. | 3
82.2. | Adapteris 16 mm mėgintuvėliams |  | vnt. | 3
82.3. | Drumstumo kalibravimo rinkinys 16 mm stiklo mėgintuvėliams |  | vnt. | 3
82.4. | Drumstumo kalibravimo rinkinys 18 mm stiklo mėgintuvėliams |  | vnt. | 3
82 pirkimo dalies kaina Eur be PVM:
... % PVM suma Eur:
82 pirkimo dalies kaina Eur su PVM:
83 | Rotuojantis lėkštelių inokuliatorius | Skirtas 90 mm diametro Petri lėkštelėms užsėti antibiogramų atlikimui. Maitinimas iš tinklo. | vnt. | 3
84 | Maišytuvas (vorteksas) | Pastovaus ir impulsinio (paspaudus mėgintuvėlio dugnu) maišymo režimai. Maišymo dažnis nuo 750 iki 3000 rpm, reguliuojamas maišymo impulsyvumas. Maitinimas iš tinklo. | vnt. | 6
85 | Liofilizuotos bakterijų etaloninės padermės | Pateikti etalonines padermes liofilizuotas kilpoje arba ampulėje su gamintojo sertifikatais, su nurodytu ATCC atitikmeniu. Galiojimo trukmė ne trumpesnė kaip 1m. | kilpa/ampulė | 80
86 | Mėgintuvėliai PS, 15x102 mm, sterilūs | 12 ml talpos, užsukamu dangteliu ir apvaliu dugnu, įpakuoti po 1 vnt. Su užrašu "Sterilu" ir galiojimo laiku ant pakuotės. | vnt. | 5000
87 | Mitybinė terpė ir priedas listerijų išskyrimui | Siūlyti vieno gamintojo priemones.
87.1. | Listerijų agaras | Pakuotė ne daugiau nei po 500 g | g | 1000
87.2. | Listerijų selektyvus suplementas | Pakuotėje ne daugiau nei po 10 buteliukų; 1 buteliukas naudojamas 500 ml terpei pagaminti. | buteliukas | 40
87 pirkimo dalies kaina Eur be PVM:
... % PVM suma Eur:
87 pirkimo dalies kaina Eur su PVM:
88 | Lizinas | L(+)-Lysine monohydrate, 99%. | g | 50
89 | Ornitinas | L-Ornithin monohydrochlorid, 99%. | g | 50
90 | Antibiotikų diskų zonų matuoklis | Plastikinė slankioji liniuotė antibiotikų diskų zonų matavimui, padala - 1mm. | vnt. | 10
91 | Karšto oro sterilizatorių vidiniai indikatoriai | Sterilizacijos proceso kontrolės priemonė; pakuotė ne daugiau nei po 250 juostelių. | juostelė | 750
92 | Amies transportinė terpė su lanksčiu metaliniu paėmėju tepinėliui iš nosiaryklės |  | vnt. | 1500
93 | Mikrobiologinė lupa su apšvietimu, pastatoma ant stalo |  | vnt. | 3
94 | Brucellakraujo agaras su heminu ir vit.K1 | Paruoštos mitybinės terpės Petri lėkštelėse. Turi tikti anaerobų jautrumo antibiotikams MSK nustatymui. | lėkštelė | 1000
IŠORĖS KOKYBĖS KONTROLĖS PASLAUGA (2 laboiratiorijos)
95 | Citomegalo viruso IgM, IgG antikūnai | Mėginys, 2 kartus metuose | tyrimas | 12
96 | Epštein - Baro viruso specifiniai IgM, IgG antikūnai | Mėginys, 2 kartus metuose | tyrimas | 12
97 | Chlamydia pneumoniae IgM, IgG antikūnai | Mėginys, 2 kartus metuose | tyrimas | 12
98 | Mycoplasma pneumoniae IgM, IgG antikūnai | Mėginys, 2 kartus metuose | tyrimas | 12
99 | RSV viruso nustatymas imunochromatografiniu metodu | Mėginys, 2 kartus metuose | tyrimas | 12
100 | Gripo viruso A+B nustatymas imunochromatografiniu metodu | Mėginys, 2 kartus metuose | tyrimas | 12
101 | Rotavirusų ir adenovirusų antigeno nustatymas imunochromatografiniu metodu | Mėginys, 2 kartus metuose | tyrimas | 12
102 | Candida Ag (manano) nustatymas | Mėginys, 2 kartus metuose | tyrimas | 12
103 | Aspergillus Ag (galaktomanano) nustatymas | Mėginys, 2 kartus metuose | tyrimas | 12
104 | Noroviruso antigeno nustatymas imunochromatografiniu metodu | Mėginys, 2 kartus metuose | tyrimas | 12
105 | Adenoviruso antigeno nustatymas imunochromatografiniu metodu | Mėginys, 2 kartus metuose | tyrimas | 12
106 | Giardiaantigeno nustaymas imunochromatografiniu metodu | Mėginys, 2 kartus metuose | tyrimas | 12
107 | Cryptosporidium antigeno išmatose | Mėginys, 2 kartus metuose | tyrimas | 12
108 | Helicobacter pylori antigeno nustatymas išmatose | Mėginys, 2 kartus metuose | tyrimas | 12
109 | A gr.streptokoko antigeno nustatymas | Mėginys, 2 kartus metuose | tyrimas | 12
110 | Preanalizinis etapas (biochemija) | 2 kartus metuose, atvejai su ikianalizinėmis klaidomis | tyrimas | 12
111 | Kraujas išmatose | Mėginys, 2 kartus metuose. Mėginiuose turi būti žmogaus hemoglobinas. | tyrimas | 12
112 | Šlapimo ląstelių ir kitų dalelių identifikavimas | Mėginys, 2 kartus metuose | tyrimas | 12
113 | ABO grupės ir Rh faktorius | Mėginys, ABO kraujo grupės ir Rh nustatymas. Ne mažiau kai 2 antikoaguliuoto kraujo mėginiai. ABO ir Rh nustatymas ir interpretacija, galimybė įvertinti pre- ir potyriminius etapus, 2 kartus metuose | tyrimas | 12
114 | Antikūnų paieška ir suderinamumas | Mėginys, eritrocitų antikūnų nustatymas, suderinamumo tyrimas. Ne mažiau kai 2 antikoaguliuoto kraujo mėginiai ir ne mažiau kaip 4 eritrocitų mėginiai reakcijos stiprumui nustatyti ir interpretacijai, galimybė įvertinti pre- ir potyriminius etapus, 2 kartus metuose | tyrimas | 12
115 | Tiesioginis Kumbso mėginys | Mėginys,tiesioginis Kumbso mėginys. Ne mažiau kaip 2 eritrocitų mėginiai reakcijos stiprumui nustatyti ir interpretacijai, galimybė įvertinti pre- ir potyriminius etapus.2 kartus metuose | tyrimas | 12
116 | Kaulų čiulpų morfologija | Mėginys, 2 kartus metuose | tyrimas | 6
117 | Leukocitų diferencinis skaičiavimas ir kraujo ląstelių morfologinis įvertinimas | Mėginys. 2 kartus metuose | tyrimas | 6
118 | Leukocitų diferencinis skaičiavimas 5 dalių analizatoriumi (Sysmex XN, XT serijos) | Mėginys. Esant poreikiui, galimybė nemokamai registruoti papildomai iki 4 analizatorių. 2 kartus metuose | tyrimas | 6
119 | Specifinių IgE nustatymas | Mėginys, tinkamas analizatoriui ImmunoCap ir Hitachi sistemai, ne mažiau 4 skirtingų specifinių IgE mėginyje Alergenui specifinių IgE klasės antikūnų nustatymas. Ne mažiau kaip 3 serumo mėginiai, minimalus kiekvieno kiekis po 0,5 ml. Nustatomi IgE prieš ne mažiau kaip 3 pavienius alergenus, ne mažiau kaip 2 alergenų mišinius, vieną alergenų komponentą. 4 x metuose - bent 4. | tyrimas | 72
120 | Komponentinių alergenų nustatymas | Mėginys, tinkamas analizatoriui ImmunoCap | tyrimas | 18
121 | Retikulocitų nustatymas, automatizuotas | Mėginys. 2 kartus metuose | tyrimas | 6
122 | Parazitai išmatose | Mėginys, 2 kartus metuose. Išmatų mėginiai turi būti formaline, kartu pateikiamas klinikinis paciento aprašas | tyrimas | 6
123 | Eritrocitų nusėdimo greitis: Alifax tipo analizatoriams | Mėginys, 2 kartus metuose. Mėginiai tinkami Alifax analizatoriams | tyrimas | 6
124 | Šlapimas, juosteliniai tyrimai (gliukozė, ketonai, leukocitai, nitritai, ph, baltymas, kraujas, santykinis tankis) | Mėginys, 2 kartus metuose | tyrimas | 6
125 | Smegenų skysčio citozė | Mėginys, 2 kartus metuose | tyrimas | 6
126 | Nosies gleivinės ląstelės | Mėginys, 2 kartus metuose | tyrimas | 6
127 | Automatizuotų hematologinių rezultatų poanalizinis etapas | Mėginys, 2 kartus metuose | tyrimas | 6
128 | Kalprotektinas | Mėginys, tinkamas analizatoriui ImmunoCap. Kalprotektinas išmatose. Ne mažiau kaip 2 mėginiai, ne mažiau kaip po 0,5 ml. 2 kartus metuose | tyrimas | 12
129 | Smegenų skysčio tyrimai (bendrasis baltymas) | Mėginys, 2 kartus metuose | tyrimas | 12
130 | Skydliaukės antikūnai prieš peroksidazę | Mėginys, 2 kartus metuose | tyrimas | 12
131 | Biocheminiai šlapimo tyrimai (kreatininas, natris, magnis, kalis, bendras kalcis, neorganinis fosforas, pH, chloridai, amilazė, baltymas, šlapalas, šlapimo rūgštis, santykinis tankis) | Mėginys, 2 kartus metuose | tyrimas | 14
132 | Kraujo pH, kraujo dujos, hemoglobino frakcijos | Mėginys. 2 kartus metuose, 3 analizatoriams | tyrimas | 54
133 | Etilo alkoholis | Mėginys, 2 kartus metuose | tyrimas | 6
134 | Prokalcitoninas | Mėginys, 2 kartus metuose | tyrimas | 12
135 | Gliukozė | Mėginys, diagnostikos prie ligonio lovos prietaisams, galimybė nemokamai registruoti iki 5analizatorių. Ne mažiau 2 kartus metuose | tyrimas | 18
136 | Hemoglobinas A1c | Mėginys, 2 kartus metuose | tyrimas | 12
137 | ŽTLV (žmogaus T ląstelių limfotropinio viruso) nustatymas | Mėginys, 2 kartus metuose | tyrimas | 12
138 | Amoniakas | Mėginys, 2 kartus metuose | tyrimas | 12
139 | Hematologija: Hematologiniai mėginiai (Automatizuotas kraujo tyrimas: hemoglobinas, hematokritas, vidutinis hemoglobino kiekis eritrocite (MCH), vidutine hemoglobino koncentracija eritrocite (MCHC), vidutinis eritrocitu tūris (MCV), paskaičiuotas eritrocitų pasiskirstymo plotis (RDV), eritrocitų skaičius, trombocitų skaičius, vidutinis trombocitų tūris (MPV) | Mėginys. Paslaugą apima: atitinkamo programai kontrolinių mėginių kiekio pateikimas, tyrimų kokybės statistinis įvertinimas ir dalyvio pažymėjimas. gamintojas turi būti akredituotas pagal ISO 17043 standartą. Specialiosios savybės: žmogaus kraujo kontroliniai mėginiai automatizuotų hematologinių tyrimų kokybės įvertinimui. Galimybė registruoti vienoje programoje ne mažiau kaip 5 analizatorius. Tyrimų dažnumas ne rečiau kaip 1 kartas per 2 savaites. Ciklo trukmė ne mažesnė nei 6 mėnesiai. Pateikiamos apibendrintų suminių ciklo, ciklo palyginimo su prieš tai buvusiu ciklu, multiinstrumentinės ir tarpinstrumentinės statistinės ataskaitos. Kontrolinio mėginio tyrimo kokybės įvertinimo ataskaita pateikiama ne vėliau kaip per tris dienas po nustatytos tyrimų rezultatų pateikimo dienos 1 metams: 2 ciklai (24 kontroliniai mėginiai). | tyrimas | 72
140 | Hemostazės tyrimai: trombocitų agregacijos tyrimai | Mėginys, (imunoturbidimetriniu metodu) naudojant induktorius (ADP, epinefriną, tromboksaną), 2 kartus metuose | tyrimas | 12
141 | Bendroji chemija: bendras baltymas, šlapalas, šlapimo rūgštis, α amilazė, šarminė fosfotazė, ALT, AST, γ GT, CK, LDH, natris, kalis, bendras kalcis, chloridai, geležis seruminė, magnis, neorganinis fosforas, bendras bilirubinas, tiesioginis bilirubinas, gliukozė serume, bendras cholesterolis, DTL cholesterolis, MTL cholesterolis, trigliceridai | Mėginys. Pusės metų trukmės ciklas. Ciklas susideda iš 13 mėginių.Pageidaujama ciklo pradžia kovo arba rugsėjo mėnesį. Būtina gauti ciklo suminę rezultato analizę. Renkamasi iš ne mažiau 50 analičių sąrašo, tame tarpe turi būti tiesioginis bilirubinas ir mažo tankio cholesterolis. Kontroliniai mėginiai skirti tirti kas 2 savaites. Esant poreikiui, galimybė nemokamai registruoti papildomai iki 5 analizatorių. Pakuotė 13x5 ml. | pakuotė | 6
142 | Kraujo kultūra atrankiniai tyrimai | Mėginys | tyrimas | 3
143 | Kraujo kultūra | Mėginys | tyrimas | 9
144 | Likvoro kultūra, atrankinis tyrimas | Mėginys | tyrimas | 12
145 | Bendroji mikrobiologija (aerobai ir anaerobai) | Mėginys | tyrimas | 12
146 | Dažymas Gramo būdu (kolonijos) | Mėginys | tyrimas | 9
147 | Dažymas Gramo būdu (kraujo kultūra) | Mėginys | tyrimas | 3
148 | Kiekybinis šlapimo pasėlis, identifikavimas, ir jautrumo antibakteriniams vaistams nustatymas | Mėginys | tyrimas | 12
149 | Gerklės streptokokų kultūra, atrankinis tyrimas ir nustatymas | Mėginys | tyrimas | 12
150 | Išmatų kultūra | Mėginys | tyrimas | 12
151 | Dauginio atsparumo vaistams stebėsena, MRSA | Mėginys | tyrimas | 6
152 | Dauginio atsparumo vaistams stebėsena, VRE | Mėginys | tyrimas | 6
153 | Dauginio atsparumo vaistams stebėsena, gramneigiamos lazdelės | Mėginys | tyrimas | 6
154 | Bakteriologija A- 5 padermės | Mėginys | tyrimas | 9
155 | Bakteriologija A- 3 padermės | Mėginys | tyrimas | 9

## Pirkimo objektas
Priedas Nr. 2
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA LABORATORINIŲ REAGENTŲ IR PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ IMUNOLOGINIŲ TYRIMŲ PILNAI AUTOMATINIAM ANALIZATORIUI
Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Techninės charakteristiškos, reikalavimai | Mato vnt. | Preliminarus tyrimų skaičius per 30 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | PVM, % | Suma, EUR be PVM 30 mėn. | Suma, EUR su PVM 30 mėn. | Gamintojas, prekės pavadinimas, pakuotės dydis, katalogo Nr., nuoroda į gamintojo katalogo puslapį
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Laboratoriniai reagentai bei papildomos priemonės imunologinių tyrimų pilnai automatiniam analizatoriui (1vnt.) panaudai
1 | Tirotropinas (TTH) |  | tyr. | 5000
1.1. | Reagentai ir priemonės reikalingi tyrimo atlikimui (nurodyti konretų reagento pavadinimą)
2. | Laisvas tiroksinas (LT4) |  | tyr. | 1000
2.1. | Reagentai ir priemonės reikalingi tyrimo atlikimui (nurodyti konretų reagento pavadinimą)
3. | Laisvas trijodtironinas (LT3) |  | tyr. | 200
3.1 | Reagentai ir priemonės reikalingi tyrimo atlikimui (nurodyti konretų reagento pavadinimą)
4. | Antikūnai prieš skydliaukės peroksidazę (Anti-TPO) |  | tyr. | 500
4.1. | Reagentai ir priemonės reikalingi tyrimo atlikimui (nurodyti konretų reagento pavadinimą)
5. | Prostatos specifinis antigenas (PSA) |  | tyr. | 800
5.1. | Reagentai ir priemonės reikalingi tyrimo atlikimui (nurodyti konretų reagento pavadinimą)
6. | CEA(karcinoembrioninis antigenas) |  | tyr. | 1500
6.1. | Reagentai ir priemonės reikalingi tyrimo atlikimui (nurodyti konretų reagento pavadinimą)
7. | Vitaminas D |  | tyr. | 6500
7.1. | Reagentai ir priemonės reikalingi tyrimo atlikimui (nurodyti konretų reagento pavadinimą)
8. | Smegenų natriouretinis peptidas (NT-proBNP) |  | tyr. | 1100
8.1. | Reagentai ir priemonės reikalingi tyrimo atlikimui (nurodyti konretų reagento pavadinimą)
9. | FERR(feritinas) |  | tyr. | 4700
9.1. | Reagentai ir priemonės reikalingi tyrimo atlikimui (nurodyti konretų reagento pavadinimą)
10. | CA-19-9 (kasos,kepenų, st.žarnos vėžys) |  | tyr. | 500
10.1. | Reagentai ir priemonės reikalingi tyrimo atlikimui (nurodyti konretų reagento pavadinimą)
11. | CA-15-3 (krūties vėžys) |  | tyr. | 1500
11.1. | Reagentai ir priemonės reikalingi tyrimo atlikimui (nurodyti konretų reagento pavadinimą)
12. | Pagalbinės priemonės ir reagentai pagal bendrą tyrimų kiekį
Bendra pasiūlymo suma Eur: | [8 empty] | 0 | 0
BENDRIEJI REIKALAVIMAI:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti. Tiekėjas privalo išvardinti visus reikiamus reagentus ir pagalbines priemones (įskaitant ir kalibravimo medžiagas, kontrolines medžiagas, eksploatacines priemones, nurodant prekių komercinius pavadinimus) tyrimui atlikti ir tiksliai užpildyti visas techninės specifikacijos lentelės grafas. Siūlomų reagentų, kontrolinių medžiagų (kasdien atliekama dviejų lygių kontrolė - normalaus ir patologinio) ir eksploatacinių medžiagų kiekio turi pakakti numatytam preliminariam tyrimų kiekiui atlikti per 30 mėnesių, atsižvelgiant į tyrimų skaičių ir reagentų, kontrolinių bei eksploatacinių medžiagų galiojimo trukmę atidarius pakuotę. 2. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus: analizatoriaus darbo vadovą (pdf formatu), reagentų ir pagalbinių priemonių metodikas (naudojimosi instrukcijas) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t.y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Nepateikus šiame punkte nurodytų dokumentų ar pateikus šio punkto reikalavimus neatitinkančius dokumentus arba pateikus suklastotą, klaidinančią informaciją, pasiūlymas bus atmetamas. Perkančioji organizacija turi teisę prašyti pateikti papildomus dokumentus informacijos patikslinimui. 3. Siūlomos prekės turi būti skirtos in vitro diagnostikai. Reagentai ir papildomos priemonės turi būti paženklinti CE pagal IVD direktyvą 98/79/EC arba IVDR (ES) 2017/746. Tiekėjas turi pateikti atitikties dokumentą pagal Europos direktyvų nuostatas, kuris atitinka Tarybos direktyvos 98/79/EC arba (ES) 2017/746 sąlygas in vitro diagnostikos medicinos prietaisams. 4. Kartu su laboratoriniais reagentais, kalibravimo, kontrolinėmis medžiagomis ir kitomis priemonėmis turi būti pateiktos naudojimo instrukcijos, darbo metodikos bei saugos duomenų lapai (originalo ir lietuvių kalba). 5. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui siūlomiems analizatoriams. 6. Visoms siūlomoms prekėms turi būti pateikti prekių gamintojo (-ų) išduotas (-i) oficialus atstovavimą Lietuvoje patvirtinantis (-ys) dokumentas (-ai). 7. Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis įstaigos poreikiams, pacientų skaičiui). Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti viso prekių kiekio. 8. Tiekėjas turi užtikrinti, kad kompetentingas specialistas, turintis konkurso sąlygose nurodytą kompetenciją įrodančius dokumentus, konsultuos personalą tyrimų atlikimo vietoje, pagal perkančiosios organizacijos poreikį sutarties galiojimo laikotarpiu. 9.Techninės piežiūros servisas suteikiamas gavus pranešimą apie analizatoriaus darbo sutrikimą/gedimą prisijungiant prie analizatoriaus nuotoliniu būdu per 4 val.darbo dienomis ir per 6 val. poilsio ir švenčių dienomis. Nepavykus pašalinti gedimo nuotoliniu būdu, atvykstama ne vėliau kaip per 24 val. Be to, jei dėl kokių priežaščių nėra galimybės įgyvendinti pastarosios sąlygos per nurodytą laiką, tokiu atveju tiekėjas per 48 val. pakeičia panaudai gautą įrangą lygiaverte:pristato,surenka suformuoja/įdiegia paruošia darbui ir išbando.Visus šiuos darbus, Tiekėjas turi atlikti savo sąskaita (be papildomo mokeščio). Sutarties vykdymo metu Tiekėjas, suteikęss įrangą panaudos būdu, turės savo sąskaita remontuoti, atlikti techninę priežiūrą pagal gamintojo rekomendacijas ir techninės būklės tikrinimą (jei toks reikalingas, vadovaujantis teisės aktų reikalavimais ir gamintojo rekomendacijomis) bei kitaip užtikrinti nenutrūkstamą įrangos veikimą ir tinkamą funkcionavimą. 10. Prekės turi būti pristatytos Tiekėjo lėšomis, per 4 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo, o skubiais atvejais per 2 darbo dienas. 11. Tiekiamos prekės turi turėti ne mažesnę nei 6 mėnesių termino garantiją. 12. Tiekėjas privalo siūlyti visą reagentų kiekį, reikalingą numatytiems tyrimų kiekiams atlikti. Tiekėjui nepasiūlius viso reagentų kiekio, toks pasiūlymas bus atmestas. 13. Esant poreikiui, tiekėjas turi pagrįsti reagentų ir papildomų priemonių skaičiavimus pagal gamintojo duomenis. 14. Reagentų kiekis turi būti paskaičiuotas pagal galiojimo laiką ir stabilumą analizatoriuje atidarius pakuotę.
REIKALAVIMAI IMUNOLOGINIŲ TYRIMŲ AUTOMATINIAM ANALIZATORIUI
Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai nurodoma 0 (nulis).
Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus. Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo
Modelis (tipas) ______________ Gamintojas, kilmės šalis __________ Pagaminimo metai __________
Eil. Nr. | Pavadinimas/Techninis parametras | Reikalaujami techniniai parametrai | Atitikimas reikalavimams (siūlomos įrangos parametrai su tikslią nuoroda į gaminio kodą kataloge, psl. Nr.)
1 | 2 | 3 | 4
1 | Automatinis analizatorius imunologiniams tyrimams atlikti | Naujas arba naudotas, techniškai tvarkingas
2 | Galimybė tirti | serumą, plazmą
3 | Našumas | ne mažiau kaip 100 tyrimų per valandą
4 | Pirmas tyrimas | ne vėliau kaip po 17 min.
5 | Analizės tipas,paskirtis | Imunoliuminescencinis arba imunofermentinis
6 | Mėginių talpa | ne mažiau kaip 60 mėginių
7 | Nepertraukiamas mėginių talpinimas | Būtina
8 | Mėginių identifikavimas: | Būtina
a) integruotas brūkšninio kodo skaitytuvas
b) mėgintuvėlio buvimo nustatymas
9 | Kalibratorius ir kontrolė yra atskiri arba integruoti į reagento kasetę arba komplektuojamas kitu lygiaverčiu būdu | Būtina
10 | Kalibratorius gali būti saugomi analizatoriuje arba išimami | Būtina
11 | Kokybės kontrolė (Levey- Jennings kreivės) | Būtina
12 | Automatinė praskiedimo funkcija | Būtina
13 | Darbas autonominiame režime | ne mažiau kaip 120 tyrimų
14 | Analizatoriuje | ne mažiau kaip 10 padėčių reagentams
ne mažiau kaip 3 padėtys papildomiems reagentams
15 | Turi būti galimybė naudoti 50 arba 100 testų talpos kasetes. | Būtina
16 | Reagentų indentifikavimas integruotu kodo skaitytuvu | Būtina
17 | Reagentų mazgo šaldymas | Būtina
18 | Reakcija vyksta vienkartiniuose reakcijos indeliuose | Būtina
19 | Reakcijos indeliai (kiuvetės) keičiami automatiškai. | Būtina
20 | Nepertraukiamas reakcijos indelių talpinimas | Būtina
21 | Krešulio ir skysčio lygio aptikimo funkcija | Būtina
22 | STAT funkcija | Būtina
23 | Analizatoriaus galimybė jungtis HIS/LIS | Būtina
24 | Abipusio ryšio funkcija su LIS | Turi integruotis į turimą laboratorijos informacinę sistemą (LIS), Sistema turi palaikyti ASTM arba HL7
25 | Nuotolinis analizatoriaus valdymas | Galimybė atlikti prietaiso techninę priežiūrą, atlikti ir pašalinti gedimus nuotoliniu būdu (internetu) tai turi būti vykdoma ne vėliau, nei per 24 val.
26 | Techninis aptarnavimas ir techninė priežiūra nemokamai, visą panaudos sutarties galiojimo laikotarpį. Turi būti ne mažiau kaip du gamintojo apmokyti serviso inžinieriai | Būtina. Pateikti inžinierių apmokymų sertifikatus
27 | Įranga paženklinta CE ženklu turi atitikti IVDR 2017/746 direktyvą | Būtina
Pastaba: Siūlomo panaudai analizatoriaus pristatymo terminai - per 30 kalendorinių dienų nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos.