TSD-290, VPP-4852

Ilgų fragmentų sekoskaitos sistemos techninė specifikacija (kiekis 1 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sistemos paskirtis | Didelio našumo nukleorūgščių (DNR ir RNR) sekoskaita |  |
| 2. | Sekoskaitos prietaisas skirtas ne mažiau kaip šiems taikymams: | 1. Viso genomo (DNR) sekoskaita (angl. WGS); 2. Tikslinių genomų sričių (taikinių) sekoskaita; 3. Epigenetiniai tyrimai (DNR metilinimo detekcija); 4. Metagenomo tyrimai. |  |
| 3. | Sistemos sudėtis (komplektacija) | 1. Sekoskaitos prietaisas (sekvenatorius) – 1 vnt.; 2. Nepertraukiamas elektros maitinimo šaltinis – 1 vnt. |  |
| 4. | Paralelinė sekoskaita | Ne mažiau kaip 1 individualiai leidžiamas eksperimentas (tėkmės lustas) vienu metu |  |
| 5. | Sekoskaitos bibliotekos paruošimas | 1. Turi būti galimybė atlikti bibliotekos paruošimą be polimerazės grandininės reakcijos etapo (angl. PCR); 2. Sekoskaitos bibliotekos paruošimo metodas turi užtikrinti galimybę paruošti bibliotekas iš DNR, išskirtos naudojant QIASymphony sistemą. |  |
| 6. | Sekoskaitos tikslumas | Ne mažiau nei 90 % bazių kokybė > Q30 |  |
| 7. | Duomenų išeiga | Ne mažiau nei 60 Gbp iš vieno sekoskaitos lusto |  |
| 8. | Nuskaitomos sekos ilgis (vidutinis) | Ne mažiau nei 15 000 bp |  |
| 9. | Metilinimo nustatymas | Metilinimas CpG vietose turi būti nustatomas realiuoju laiku – be papildomų veiksmų |  |
| 10. | Sistemos valdymas | Sekoskaitos prietaisas valdomas integruotu kompiuteriu |  |
| 11. | Programinė įranga | 1. Pateikta programinė įranga turi būti suderinama su Linux OS (arba lygiaverte); 2. Skirta sistemos valdymui, eksperimento programavimui, duomenų rinkimui / kaupimui ir apdorojimui; 3. Programinė įranga gali būti atvirai prieinama internetu (tokiu atveju Tiekėjas turi pateikti nuorodas į puslapius su programų instaliaciniais failais ar jų atidarymo / aktyvavimo nuorodomis). |  |
| 12. | Duomenų analizė | Pagrindinė duomenų analizė turi būti įmanoma naudojant pateiktą programinę įrangą |  |
| 13. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 14. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 15. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 16. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 17. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 18. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba: - Struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas; - Instaliavimo instrukcijos; - Funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; - Aptarnavimo instrukcijos; - Gedimų nustatymo instrukcijos; - Išardymo-surinkimo instrukcijos; - Atsarginių dalių katalogas; - Periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos; - Derinimo/kalibravimo instrukcijos (taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo); - Programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti (taikoma, jei šios priemonės yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo). |  |