KLAUSIMYNAS

MEDICINOS ĮRANGA. ULTRAGARSO SISTEMOS

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti įrangos apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus? | Taip ☐ Ne ☐ |

MEDICINOS ĮRANGA. ULTRAGARSO SISTEMOS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Siūlymai/pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti |  |
|  | Bendri reikalavimai | Pateikti atskirame dokumente |  |
| 1. | Komplektą sudaro | 1. Echoskopas |  |
|  |  | 2. Realaus laiko ultragarso ir MRT, KT vaizdų suliejimo modulis |  |
|  |  | 3. Linijiniai davikliai |  |
|  |  | 4. Konveksiniai davikliai |  |
|  | Reikalavimai echoskopui |  |  |
| 2. | Paskirtis (kartu pateikiama programinė įranga jei reikia) | 1. Krūtų tyrimams atlikti, |  |
|  |  | 2. Kraujagyslių tyrimams atlikti, |  |
|  |  | 3. Pilvo organų tyrimams atlikti, |  |
|  |  | 4. Skydliaukės tyrimams atlikti, |  |
|  |  | 5. Minkštųjų audinių ir sąnarių tyrimams atlikti |  |
| 3. | Monitorius | 1. LED, LCD, OLED, HDU arba lygiavertės technologijos, |  |
|  |  | 2. Ekrano įstrižainė ≥ 60 cm, |  |
|  |  | 3. Skiriamoji geba ≥ (1920 x 1080) taškų, |  |
|  |  | 4. Nulenkiamas transportavimo metu. |  |
| 4. | Lietimui jautrus sistemos funkcijų valdymo monitorius | 1. ≥ 30 cm ekrano įstrižainės |  |
|  |  | 2. TGC (angliškai: Time Gain Compensation) arba lygiavertės kreivės reguliavimas valdymo panelėje arba sensoriniame ekrane, |  |
|  |  | 3. Skaitmeninė klaviatūra arba klaviatūra valdymo panelėje. |  |
| 5. | Sistemos valdymo pultas | 1. Reguliuojamas valdymo pulto aukštis |  |
|  |  | 2. Valdymo pultas pasukamas į šonus |  |
| 6. | Aktyvios jungtys davikliams | ≥ 4 |  |
| 7. | Išorinės jungtys (arba lygiavertės) | 1. DisplayPort, HDMI, DVI-D arba lygiavertės |  |
|  |  | 2. LAN, |  |
|  |  | 3. USB jungtis. |  |
| 8. | Maksimalus vaizduojamas (skenuojamas) gylis | ≥ 50 cm |  |
| 9. | Maksimali kadrų juostos atmintis | ≥ 2 000 kadrų arba ≥ 1 GB arba ≥ 300 s. |  |
| 10. | Sistemos palaikomų daviklių dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | Nuo 1 iki 21 MHz |  |
| 11. | Skenavimo režimai | 1. 2D, |  |
|  |  | 2. Trapecinis vaizdavimas, |  |
|  |  | 3. Spalvinis dopleris, |  |
|  |  | 4. Galios dopleris, |  |
|  |  | 6. Pulsinės bangos dopleris, |  |
|  |  | 7. Didelio impulsų pasikartojimo dažnio (angl. HPRF) pulsinės bangos dopleris, |  |
|  |  | 8. Aukštos raiškos smulkios kraujotakos vaizdavimo režimas |  |
|  |  | 9.Mechaniškai davikliu sukeliamos tiriamų paviršinių struktūrų elastografijos režimas („strain elastography“), veikiantis su visais siūlomais davikliais; |  |
|  |  | 10.Tyrimo su echokontrastinėmis medžiagomis vizualizacijos režimas, veikiantis su visais siūlomais davikliais; |  |
|  |  | 11.Tyrimo su echokontrastinėmis medžiagomis kvantifikacijos režimas apimantis laiko-intensyvumo kreivių analizę; |  |
|  |  | 12. Ultragarso bangomis sukeliamos tiriamų paviršinių struktūrų elastografijos režimas („shear wave elastography“ arba lygiavertis) su pasirenkamais šlyties bangų sklidimo žemėlapiais, veikiantis su visais siūlomais davikliais; |  |
| 12. | 2D režimas | 1. ≥ 380 dB dinaminis diapazonas (”dynamic range“), |  |
|  |  | 2. Skaitmeninių kanalų skaičius ≥ 11 M, |  |
|  |  | 3. Vaizdo didinimas realiame laike ir sustabdytame vaizde, |  |
|  |  | 4. Nuolatinis siunčiamo ir gaunamo signalo fokusavimas visame tyrimo gylyje (skenavimas be fokuso zonų) |  |
| 13. | Tyrimų optimizavimas | 1.Vaizdo optimizavimas vieno mygtuko paspaudimu 2D ir spalvinio doplerio (arba spektrinio doplerio) režimuose; |  |
|  |  | 2.Automatiniai doplerio skaičiavimai realiame laike. |  |
| 14. | Specialūs skenavimo režimai | 1. "Gyvas“ vaizdų palyginimas: šalia vienas kito lyginami 2D vaizdai - realaus laiko vaizdas lyginamas su vaizdu iš atminties, |  |
|  |  | 2. Tripleksinis režimas |  |
|  |  | 3. Sudvejintas režimas, kai galimi du tiriamo regiono vaizdai vienu metu - 2D ir spalvinio doplerio, |  |
|  |  | 4. Vaizdų sumavimo režimas - vaizdas sudaromas iš kelių vaizdų, gaunamų kreipiant skenavimo spindulį keliais skirtingais kampais, |  |
|  |  | 5. Specialūs programiniai algoritmai triukšmams ir artefaktams mažinti. |  |
| 15. | Elastografijos ir kepenų riebalingumo tyrimų moduliai komplektuojami su sistema: | Elastografijos ir kepenų riebalingumo įvertinimo moduliai. |  |
| 16 | Paciento duomenų archyvavimo galimybės | 1. ≥ 1 TB talpos vidinis diskas, |  |
|  |  | 2 Vaizdų archyvavimas DICOM protokolu: DICOM structured report, DICOM DICOM worklist; DICOM store arba DICOM send; DICOM Query/Retrieve) |  |
|  |  | 3. Statinių ir dinaminių vaizdų persiuntimas pagal DICOM send arba store protokolus išsaugant pradinę informaciją (angl. Raw data) |  |
|  |  | 4. Prietaisas prijungiamas prie ligoninės vaizdų archyvavimo ir saugojimo sistemos PACS, veikiančios DICOM formatu. |  |
| 17 | Ultragarsinės diagnostinės sistemos konstrukcija | 1. Integruotas nespalvotas vaizdo spausdintuvas, |  |
|  |  | 2. Sistema su ratukais, stabdoma centriniu stabdžiu. |  |
| 18 | Realaus laiko ultragarso vaizdų suliejimo modulis | 1. Realaus laiko ultragarso ir MRT, KT vaizdų suliejimo modulis |  |
|  |  | 2. Integruota realaus laiko navigacijos (Fusion Imaging / Volume Navigation) funkcija turi užtikrinti ultragarso pjūvio plokštumos automatinį sugretinimą su atitinkamu MRT ir (ar) KT tyrimo pjūviu, naudojant erdvinę registraciją ir daviklio padėties sekimą |  |
|  |  | 3. Realaus laiko ultragarsiniame vaizde turi būti atvaizduojama adatos smaigalio padėtis |  |
| 19 | Reikalavimai linijiniam davikliui Nr. 1 | 1. Dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) - nuo 4 iki 15 MHz, |  |
|  |  | 2. Elementų skaičius ≥ 960, |  |
|  |  | 3. Apžvalgos laukas ≥50 mm, |  |
| 20 | Reikalavimai linijiniam davikliui Nr. 2 | 1. Dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) - nuo 3 iki 9 MHz, |  |
|  |  | 2. Elementų skaičius ≥ 160, |  |
|  |  | 3. Apžvalgos laukas ≥38 mm, |  |
| 21 | Reikalavimai linijiniam davikliui Nr. 3 | 1. Dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) - nuo 4 iki 15 MHz, |  |
|  |  | 2. Elementų skaičius ≥ 960, |  |
|  |  | 3. Apžvalgos laukas ≥50 mm, |  |
|  |  | 4. Veikia su vaizdų suliejimo moduliu, pritaikytas naudoti navigacijos procedūroms |  |
|  |  | 5. Komplektuojamas su daugkartinio naudojimo adatos nukreipėju. |  |
| 22 | Reikalavimai linijiniam davikliui Nr. 4 | 1. Dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) - nuo 3 iki 9 MHz, |  |
|  |  | 2. Elementų skaičius ≥ 160, |  |
|  |  | 3. Apžvalgos laukas ≥38 mm, |  |
|  |  | 4. Veikia su vaizdų suliejimo moduliu, pritaikytas naudoti navigacijos procedūroms |  |
|  |  | 5. Komplektuojamas su daugkartinio naudojimo adatos nukreipėju. |  |
| 23 | Reikalavimai konveksiniam davikliui Nr. 1 | 1. Dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) - nuo 1.0 iki 5.0 MHz, |  |
|  |  | 2. Elementų skaičius ≥ 160, |  |
|  |  | 3. Apžvalgos laukas ≥ 70°, |  |
|  |  | 4. Monokristalinė arba matricinė, arba lygiavertė technologija. |  |
| 24 | Reikalavimai konveksiniam davikliui Nr 2. | 1. Dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) - nuo 1.0 iki 5.0 MHz, |  |
|  |  | 2. Elementų skaičius ≥ 160, |  |
|  |  | 3. Apžvalgos laukas ≥ 70°, |  |
|  |  | 4. Monokristalinė arba matricinė, arba lygiavertė technologija. |  |
|  |  | 5. Veikia su vaizdų suliejimo moduliu, pritaikytas naudoti navigacijos procedūroms |  |
|  |  | 6. Komplektuojamas su daugkartinio naudojimo adatos nukreipėju. |  |
| 25 | Komplektacija | 1. Echoskopas - 3 vnt, |  |
|  |  | 2. Realaus laiko ultragarso ir MRT bei KT vaizdų suliejimo modulis - 1 vnt, |  |
|  |  | 3. Linijinis daviklis Nr. 1 - 2 vnt. |  |
|  |  | 4. Linijinis daviklis Nr. 2 - 2 vnt. |  |
|  |  | 5. Linijinis daviklis Nr. 3 - 1 vnt. |  |
|  |  | 6. Linijinis daviklis Nr. 4 - 1 vnt. |  |
|  |  | 7. Konveksinis daviklis Nr. 1 - 1 vnt. |  |
|  |  | 8. Konveksinis daviklis Nr. 2 - 1 vnt. |  |