KLAUSIMYNAS

VIENKARTINĖS MEDICINOS PRIEMONĖS. LAPAROSKOPINIAI LINIJINIAI PJOVĖJAI

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamų įsigyti prekių apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytų prekių kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus? | Taip ☐ Ne ☐ |

VIENKARTINĖS MEDICINOS PRIEMONĖS. LAPAROSKOPINIAI LINIJINIAI PJOVĖJAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės | Kiekis (vnt.) | Siūlymai/pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 dalis | Laparoskopiniai lankstūs linijiniai mechaniniai pjovėjai su kasetėmis |  |  |  |
| 1 | Laparoskopiniai lankstūs linijiniai mechaniniai pjovėjai | 140 |  |  |
| 1 | Formuojamos siūlės ilgis pasirinktinai: 45 mm (±1 mm) arba 60 mm (±1 mm) – aparatai tiekiami ta pačia kaina nepriklausomai nuo šio parametro pasirinkimo |  |  |  |
| 2 | Formuojamo pjūvio ilgis pasirinktinai: 42 mm (±1 mm) arba 57 mm (±1 mm) – aparatai tiekiami ta pačia kaina nepriklausomai nuo šio parametro pasirinkimo |  |  |  |
| 3 | Darbinės dalies ilgis - 340 mm ± 10 mm |  |  |  |
| 4 | Lankstus - ne mažiau nei 45 laipsniai į abi puses |  |  |  |
| 5 | Turi peilio indikatorių |  |  |  |
| 6 | Peilis integruotas į aparatą |  |  |  |
| 7 | Vienas instrumentas sukabina audinius kabutėmis ir tuo pačiu pjauna audinius tarp kabučių eilių |  |  |  |
| 8 | Suspaudimo laipsnis ypatingai aukštas, užtikrinamas tolygus kabučių suspaudimas per visą siūlės ilgį |  |  |  |
| 9 | Rotuojamas 360 laipsnių |  |  |  |
| 10 | Yra avarinis peilio grąžinimas |  |  |  |
| 11 | Automatinis saugumo mechanizmas neleidžia iššauti panaudotos kasetės |  |  |  |
| 12 | Leidžiamas daugkartinis instrumento uždarymas ir atidarymas prieš iššaunant |  |  |  |
| 13 | Tinka troakarui iki 12 mm skersmens |  |  |  |
| 14 | Su tuo pačiu pjovėju leidžiama panaudoti ne mažiau kaip 12 kasečių |  |  |  |
| 15 | Yra galimybė naudoti skirtingų spalvų kasetes – priklausomai nuo audinio storio |  |  |  |
| 2 | Laparoskopiniai lankstūs linijiniai motorizuoti pjovėjai | 9 |  |  |
| 1 | Formuojamos siūlės ilgis pasirinktinai: 45 mm (±1 mm) arba 60 mm (±1 mm) – aparatai tiekiami ta pačia kaina nepriklausomai nuo šio parametro pasirinkimo |  |  |  |
| 2 | Formuojamo pjūvio ilgis pasirinktinai: 42 mm (±1 mm) arba 57 mm (±1 mm) – aparatai tiekiami ta pačia kaina nepriklausomai nuo šio parametro pasirinkimo |  |  |  |
| 3 | Darbinės dalies ilgis - 340 ± 10 mm |  |  |  |
| 4 | Artikuliuojamas motorizuotai (mygtukų pagalba) ne mažiau nei 55 laipsniai į abi puses |  |  |  |
| 5 | Galimybė artikuliuoti žiotis bet kurioje pozicijoje ir grąžinti į tiesią poziciją automatiškai (mygtuko pagalba) |  |  |  |
| 6 | Turi peilio indikatorių |  |  |  |
| 7 | Peilis integruotas į aparatą |  |  |  |
| 8 | Peilis nupjauna visą atstumą vieno mygtuko paspaudimu, o jį atleidus peilis grąžinamas į pradinę padėtį |  |  |  |
| 9 | Vienas instrumentas sukabina audinius kabutėmis ir tuo pačiu pjauna audinius tarp kabučių eilių |  |  |  |
| 10 | Suspaudimo laipsnis ypatingai aukštas, užtikrinamas tolygus kabučių suspaudimas per visą siūlės ilgį |  |  |  |
| 11 | Rotuojamas 360 laipsnių |  |  |  |
| 12 | Yra saugiklis, apsaugantis nuo priešlaikinio iššovimo |  |  |  |
| 13 | Yra avarinis peilio grąžinimas |  |  |  |
| 14 | Automatinis saugumo mechanizmas neleidžia iššauti panaudotos kasetės |  |  |  |
| 15 | Leidžiamas daugkartinis instrumento uždarymas ir atidarymas prieš iššaunant |  |  |  |
| 16 | Tinka troakarui iki 12 mm skersmens |  |  |  |
| 17 | Su tuo pačiu pjovėju leidžiama panaudoti ne mažiau kaip 12 kasečių |  |  |  |
| 18 | Yra galimybė naudoti skirtingų spalvų kasetes – priklausomai nuo audinio storio |  |  |  |
| 19 | Pjovėjas komplektuojamas su vienkartine baterija |  |  |  |
| 3 | Kasetė, skirta laparoskopiniam lanksčiam linijiniam pjovėjui | 1000 |  |  |
| 1 | Suderinama su 1.1 ir 1.2 pozicijose siūlomais pjovėjais |  |  |  |
| 2 | Formuojamos siūlės ilgis pasirinktinai: 45 mm (±1 mm) arba 60 mm (±1 mm) – kasetės tiekiamos ta pačia kaina nepriklausomai nuo šio parametro pasirinkimo |  |  |  |
| 3 | Uždarytų kabučių aukštis 1,0 mm (±0,1 mm), 1,5 mm (±0,1 mm) ir 2,0 mm (±0,1 mm) - kasetės tiekiamos ta pačia kaina nepriklausomai nuo šio parametro pasirinkimo |  |  |  |
| 4 | Kasetės paviršiuje - iškilimai, neleidžiantys išslysti audiniui šūvio metu |  |  |  |
| 5 | Kabutės pagamintos iš titano lydinio ar lygiavertės medžiagos |  |  |  |
| 6 | Suformuojamos 6 kabučių eilės |  |  |  |
| 7 | Atviros kabutės kojelės - asimetrinės, užtikrinančios taisyklingą B formos kabutės formavimąsi |  |  |  |
| 4 | Siūlės stipriklis | 6 |  |  |
| 1 | Techniškai suderinamas su 1.1-1.3 pozicijose siūlomais 60 mm (±1 mm) ilgio pjovėjais ir kasetėmis |  |  |  |
| 2 | Skirta virškinimo trakto ir plaučių chirurginėms procedūroms, kurias atliekant reikalinga sustiprinti kabutėmis sukabintą siūlę |  |  |  |
| 3 | Stipriklio medžiaga – sintetinė |  |  |  |
| 4 | Stipriklio absorbcijos trukmė - ne mažesnė nei 120 dienų |  |  |  |
| 5 | Stipriklis turi būti pritvirtintas prie abiejų pjovėjo žiočių aplikatoriaus pagalba |  |  |  |
| 6 | Siūlės stipriklio ilgis - 60 mm (±1 mm) |  |  |  |
| 2 dalis | Laparoskopiniai motorizuoti linijiniai pjovėjai |  |  |  |
| 1 | Laparoskopiniai motorizuoti linijiniai pjovėjai | 60 |  |  |
| 1 | Instrumento ilgis 340 mm ±10 mm |  |  |  |
| 2 | Rankenos atžvilgiu darbinė instrumento dalis rotuojama 360° |  |  |  |
| 3 | Artikuliuojama 45° į abi puses |  |  |  |
| 4 | Bežingsnė artikuliacija |  |  |  |
| 5 | Instrumentas sukabina audinius kabutėmis ir tuo pačiu pjauna audinius tarp kabučių eilių |  |  |  |
| 6 | Formuojamos siūlės ilgis 45 mm (±1 mm) arba 60 mm (±1 mm) pasirinktinai - aparatai tiekiami ta pačia kaina nepriklausomai nuo šio parametro pasirinkimo |  |  |  |
| 7 | Automatinis saugumo mechanizmas neleidžia iššauti panaudotos kasetės |  |  |  |
| 8 | Suspaudimo laipsnis vienodas visame žiočių ilgyje |  |  |  |
| 9 | Peilis integruotas į aparatą |  |  |  |
| 10 | Leidžiamas daugkartinis instrumento uždarymas ir atidarymas prieš iššaunant |  |  |  |
| 11 | Su tuo pačiu instrumentu leidžiama panaudoti ne mažiau kaip 12 kasečių |  |  |  |
| 12 | Instrumentas tinka 12 mm skersmens troakarams |  |  |  |
| 13 | Komplektuojamas su kasečių išėmimo instrumentu ir pridedamu lenktu kraujagysliniu galu |  |  |  |
| 2 | Kasetė, skirta laparoskopiniam motorizuotam linijiniam pjovėjui | 300 |  |  |
| 1 | Suderinama su 2.1.0. pozicijoje siūlomais pjovėjais |  |  |  |
| 2 | Formuojamos siūlės ilgis pasirinktinai: 45 mm (±1 mm) arba 60 mm (±1 mm) – kasetės tiekiamos ta pačia kaina, nepriklausomai nuo šio parametro pasirinkimo |  |  |  |
| 3 | Uždarytų kabučių aukštis 1,0 mm (±0,1 mm), 1,5 mm (±0,1 mm) ir 2,0 mm (±0,1 mm) - kasetės tiekiamos ta pačia kaina nepriklausomai nuo šio parametro pasirinkimo |  |  |  |
| 4 | Kasetės paviršiuje - iškilimai, neleidžiantys išslysti audiniui šūvio metu |  |  |  |
| 5 | Kabutės pagamintos iš titano lydinio ar lygiavertės medžiagos |  |  |  |
| 6 | Formuojamos B formos kabutės |  |  |  |