## Sheet1
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Prekės, kurios yra priskiriamos medicinos prietaisų I klasei, IIa, IIb bei III klasei, turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus.
2. Prekės privalo būti naujos, nenaudotos ir atitikti II dalyje nurodytus techninės specifikacijos reikalavimus.
3. Jeigu siūlomų įsigyti prekių gamintojas yra ne iš ES narių, Tiekėjas privalo nurodyti informaciją apie įgaliotąjį atstovą, kuris yra registruotas ES šalyje.
4. Prekių komplektacijoje turi būti naudojimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalba.
II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
1. VELOERGOMETRAS
1.1 | Paskirtis | Proifesionalus medicininis ergometras skirtas naudoti medicininėje įstaigoje, kardiologinėms treniruotėms.
1.2 | Programos | Ne mažiau nei šios: 1. Testavimo programos 2. Treniruočių programos
1.3 | Ekranas | Rodomi parametrai ne mažiau nei šie: 1. Apkrova 2. Laikas 3. Atstumas 4. Aps./min 5. Kcal 6. Greitis
1.4 | Apkrova | Ne blogiau 10-400W, žingsnis ne didesnis kaip 5W
1.5 | Apsisukimų per minutę diapazono fiksavimas | Ne mažiau kaip iki 120
1.6 | Sėdynė | Balnas, Reguliuojamas ne mažiau kaip dviejomis kryptimis. Aukštyn- žemyn. Horizontalioje padėtyje, pirmyn- atgal.
1.7 | Vairas | Dengtas minkšta danga, reguliuojamas
1.8 | Pedalai | Su reguliuojamais tvirtinimo dirželiais
1.9 | Maksimalus naudotojo svoris | Ne mažiau kaip 160 kg
1.10 | Maitinimas | Iš 230 V ±10 % elektros tinklo.
1.11 | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn.
III. ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS IR PRIĖMIMAS
5. Prekių ženklinimas turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus ir šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.
6. Prekės priimamos vadovaujantis pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytais reikalavimais.
7. Su prekių pristatymu teiktinų paslaugų pobūdis: transportavimas, pakavimas, pakrovimas, iškrovimas, išpakavimas, tikrinimas, pristatyto prietaiso/prekės surinkimas, sumontavimas/instaliavimas perkančiosios organizacijos nurodytu adresu, prietaiso/prekės paruošimas darbui ir suderinimas/išbandymas, medicinos prietaiso paso užpildymas (jei toks reikalingas), perkančiosios organizacijos personalo apmokymas dirbti su prietaisu/preke.
GRA prie KAM Atsargų valdymo departamento Medicinos priemonių, įrangos ir vaistų skyriaus vyr. specialistas
št. srž. Adomas Kučinskas