## TS
Pirkimo sąlygų
1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Prekės, priskiriamos prie medicinos priemonių turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus.
2. Prekės privalo būti naujos, nenaudotos ir atitikti II dalyje nurodytus techninės specifikacijos reikalavimus.
3. Jeigu siūlomų įsigyti prekių gamintojas yra ne iš ES narių, Tiekėjas privalo nurodyti informaciją apie įgaliotąjį atstovą, kuris yra registruotas ES šalyje, galioja visoms pirkimo dalims išskyrus 4 pirkimo dalį (volelis pozicionavimui).
4. Prekių komplektacijoje turi būti naudojimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalba.
II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
Eil. Nr. | Pavadinimas | Specifikacijos
1 | Infuzinių skysčių šildytuvas - krepšys | 1. Skirtas infuzinių tirpalų ir skysčių pašildymui. 2. Talpina ne mažiau kaip 2 pusės litro infuzinio tirpalo butelius. 3. Maitinimas: 12 V nuo bet kokio tipo automobilio. 4. Krepšys turi palaikyti 38° (±4°) C temperatūrą. 5. Infuzinis tirpalas lašinamas tiesiogiai iš krepšio. 6. Krepšio išmatavimai ne didesni nei 290 mm x 160 mm x 350 mm. 7. Krepšio svoris ne didesnis kaip 1,5 kg. 8. Garantija ne mažiau kaip 24 mėn.
2 | Inklinometras, mechaninis | 1. Skirtas judesių diapozonui matuoti (kaklo, pečių, alkūnės, riešo, klubo, kelio, kulkšnies ir stuburo lenkimo, tiesimo, sukimosi judesiams matuoti). 2. Mechaninis, nešiojamas. 3. Skalė ne siauriau kaip nuo 0° iki 360°. 4. Garantija ne mažiau 12 mėn.
3 | Vonelė parafino | 1. Skirta profesionaliam naudojimui, siekiant sumažinti rankų raumenų ar sąnarių skausmus ir kitus nemalonius simptomus, bei stimuliuoti kraujotaką. 2. Temperatūros reguliavimas ne siauresnėse ribose, kaip 53 - 56 °C, termometras skaitmeninis. 3. Parafino ištirpinimas ne ilgiau kaip 8 val. 4. Išoriniai matmenys: ne daugiau nei 60 cm x 35 cm x 50 cm. 5. Maitinimas: iš kintamojo įtampos tinklo 230V ± 10%, 50/60Hz. 6. Komplektacijoje ne mažiau kaip 2,5 kg granuliuoto bekvapio parafino. 7. Garantija ne mažiau kaip 24 mėn.
4 | Volelis pozicionavimui | 1. Pagamintas iš porolono. 2. Su nuimamu užvalkalu. 3. Užvalkalas iš dirbtinės odos arba lygiavertės medžiagos, su užtrauktu. 4. Volelio ilgis 40 (±5) cm, diametras 15 (±3) cm. 5. Garantija ne mažiau 24 mėn.
5 | Defibriliatorius, automatinis | Skirtas naudoti viešose vietose.
5.1 | Defibriliatoriaus tipas | Automatinis išorinis defibriliatorius. Laikomas patalpose ant sienos pritvirtintoje spintelėje su informaciniu stendu arba informaciniais lipdukais.
5.2 | Defibriliatoriaus saugojimo spintelė | 1. Turi tikti siūlomam defibriliatoriui. 2. Tvirtinama ant sienos. 3. Būtinas garsinis aliarmas atidarius spintelę. 4. Permatomos durelės, kad būtų matomas defibriliatoriaus būklės indikatorius.
5.3 | Informacinis stendas ar informaciniai lipdukai | 1. Tvirtinimas ant sienos. 2. Pažymėtas informaciniu defibriliatoriaus ženklu. 3. Aprašyta pirmosios pagalbos suteikimo tvarka (žingsniai) su iliustracijomis. 4. Nurodytas skubios pagalbos telefonas.
5.4 | Defibriliatoriaus impulso forma | Bifazinė banga. Su voltažo kompensacija priklausomai nuo paciento varžos
5.5 | Elektrokardiogramos (toliau – EKG) analizė skilvelių virpėjimo ir skilvelių tachikardijos atvejams nustatyti | Būtina.
5.6 | Analizės įjungimas | EKG analizės programa įjungiama automatiškai po defibriliatoriaus įjungimo ir elektrodų priklijavimo.
5.7 | Gaivinimo metronomas | Būtina.
5.8 | Garsinės patariamosios gaivinimo instrukcijos lietuvių kalba ir vizualiniai indikatoriai | Būtini.
5.9 | Periodiniai automatiniai savitikros testai | Būtini.
5.10 | EKG duomenų perdavimas į kompiuterį | Būtina.
5.11 | Defibriliatoriaus įsikrovimo trukmė iki 150 J | Ne ilgiau 10 s.
5.12 | Vidinė atmintis EKG ir defibriliacijos įvykių išsaugojimui | Būtina.
5.13 | Defibriliatoriaus svoris su akumuliatoriumi ir elektrodais | Ne daugiau kaip 4 kg.
5.14 | Defibriliatoriaus baterijų ir elektrodų galiojimo laikas | Ne mažiau 24 mėnesių nuo instaliavimo datos.
5.15 | Gamintojo suteiktas garantinis laikotarpis defibriliatoriui | Ne mažiau 36 mėnesiai.
5.16 | Atsparumo išoriniams veiksniams klasė | Ne mažesnė IP55.
5.17 | Atsparumas smūgiams | Pageidautina, kad atlaikytų kritimą iš ne mažesnio kaip 1 metro ant kieto paviršiaus.
5.18 | Komplektacija | 1. Defibriliatorius ne mažiau kaip 1 vnt. 2. Defibriliatoriaus saugojimo spintelė ne mažiau kaip 1 vnt. 3. Informacinis stendas ar informaciniai lipdukai, ne mažiau kaip 1 vnt. 4. Defibriliacijos elektrodai suaugusiems ne mažiau kaip 1 kompl. 5. Maitinimo baterija ne mažiau kaip 1 vnt. 6. Papildomų priemonių rinkinys kuriame yra ne mažiau kaip po 1 vnt: - skutimosi peiliukas; - žirklės; - gaivinimo kaukė; - termoizoliacinis apklotas, folija; - vienkartinės pirštinės; - šluostė kūnui nusausinti.
6 | Neštuvai, taktiniai | 1. Skirti iškelti pacientą iš siaurų vietų, kelti horizontaliai bei vertikaliai. 2. Pagaminti iš tvirto, mažo tankio polietileno arba lygiavertės medžiagos. 3. Susukami, naudojami taktinėje aplinkoje, gali būti nešami ant nugaros arba pritvirtinami transporto priemonėje. 4. Neštuvų diržai iš tvirto nailono. 5. Diržų pervėrimo angos sustiprintos plieniniais tvirtinimo elementais prie lentos pagrindo. 6. Neštuvų ilgis 200-250 cm. 7. Plotis ne mažiau 60 cm. 8. Visos neštuvų fiksavimo sagtys turi būti Cobra tipo arba lygiavertės, kurios neužsifiksuoja, jei nėra tinkamai užsegtos, t.y. su apsauga nuo netyčinio atsisegimo net ir esant apkrovai. 9. Neštuvai turi turėti tvirtinimus plūdurams. 10. Neštuvuose turi būti angos horizontalaus kėlimo diržų pravedimui. 11. Neštuvų apatinėje (kojų) dalyje turi būti galimybė tvirtinti virvę, kuri paciento kėlimo metu neleistų lentai suktis. 12. Neštuvų komplektą sudaro ne mažiau, kaip: - Neštuvai - 1 vnt; - Neštuvų transportavimo kuprinė - 1 vnt; - Horizontalūs pakėlimo diržai - pora; - Tempimo/vilkimo diržas su kabliukais - 1 vnt; - D formos karabinas - 2 vnt; - Šoniniai gelbėjimo plūdurai - pora; - Krūtinės pagalvėlė - 1 vnt; - CO2 balionėliai - 2 vnt (jei reikalingi plūdurų ir/ar krūtinės pagalvėlės pripūtimui); - Vertikalaus kėlimo virvė - 1 vnt; 13. Neštuvų spalva - olive green, žalia, juoda ar kita maskuojanti spalva. 14. Garantija ne mažiau 24 mėn.
III. ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS IR PRIĖMIMAS
5. Prekių priskiriamų prie medicinos priemonių ženklinimas turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus ir šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.
7. Prekės priimamos vadovaujantis pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytais reikalavimais.
8. Su prekių pristatymu teiktinų paslaugų pobūdis: transportavimas, pakavimas, pakrovimas, iškrovimas, išpakavimas, tikrinimas, pristatyto prietaiso/prekės surinkimas, sumontavimas/instaliavimas perkančiosios organizacijos nurodytu adresu, prietaiso/prekės paruošimas darbui ir suderinimas/išbandymas, medicinos prietaiso paso užpildymas (jei toks reikalingas), perkančiosios organizacijos personalo apmokymas dirbti su prietaisu/preke, galioja visoms išskyrus 4 pirkimo dalį (volelis pozicionavimui).